## Uređaj za spiroergometriju
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE ''Uređaj za spiroergometriju"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Integrirani spiroergometrijski sustav koji se sastoji od središnje radne stanice s instaliranim programskim paketima, modularnog uređaja za mjerenje spirometrije i metaboličko testiranje, 12-kanalnog EKG-a te vanjskih jedinica | kpl | 1
1.1. | Računalo s instaliranim programskim paketom za mjerenje spirometrije te metaboličko testiranje s 12-kanalnim EKG-om
1.1.1.. | Minimalna konfiguracija računala: Procesor: I5 ili više, RAM: minimalno 8 GB, Tvrdi disk minimalno 512 GB SSD: minimalno 4 GB slobodnog prostora na tvrdom disku, 512 MB za SQL Server 2008, 2 monitora dijagonale minimalne dijagonale 24”, minimalne razlučivosti zaslona 1920 x1080 piksela, laserski pisač u boji, miš, tipkovnica. Kompatibilnost OS: Windows 10/11 (32/64 bit) ili jednakovrijedno
1.1.2. | Programski paket objedinjuje upravljanje svim komponentama sustava
1.1.3. | Pristup pojedinim programskim modulima preko ikona ili preko funkcijskih tipki na tipkovnici
1.1.4. | Izračun predviđenih vrijednosti prema ERS Global Lung Initiative (GLIi)
1.1.5. | Grafička interpretacija rezultata
1.1.6. | Izračun predviđenih vrijednosti za spirometriju prema sljedećim standardima: 2012 Global Lung initiative (GLI), ERS 1993 (ECCS 1983), NHANES III, Knudson 83, ECCS 1971, ITS, Zapletal, LAM, Pneumobil, Gutierrez (Chile), Multicèntrico Barcelona, Thai 2000, Austria (Forche), Crapo 1981
1.1.7. | Automatska interpretacija spirometrijskih rezultata prema: ATS/ERS 2005 (Spirometry), GOLD COPD, ATS/ERS 2005 (Obstruction Reversibility based on FVC Post BD), ATS/ERS 2007 (Obstruction Reversibility based on Rocc)
1.1.8. | Animacija za pedijatrijsku primjenu koja motivira pacijenta da maksimalno kvalitetno izvede manevar disanja, tako da na se na početku mjeri PEF u maksimalno jakom ekspiriju, a u nastavku FVC za vrijeme maksimalno produžanog ekspirija. Moguće podešavanje postotka predviđene vrijednosti koji se očekuje i prilagođavanje animacije toj vrijednosti. Moguć odabir jedne od minimalno 2 ponuđene animacije
1.1.9. | Automatsko eksportiranje izvještaja u PDF formatu
1.1.10. | Svi rezultati ispitivanja su dostupni u realnom vremenu i grafički i numerički
1.1.11. | Sve funkcije kojima se upravlja tijekom izvođenja testiranja su podesive putem miša ili tipkovnice ili zaslona osjetljivog na dodir, bez potrebe za ručnom intervencijom na sustavu
1.1.12. | Uređivanje izvješća dodavanjem komentara, promijenom automatski unesene dijagnoze ili uređivanjem nove dijagnoze
1.1.13. | Rad programa u računalnoj mreži
1.1.14. | Na bazu podataka može istovremeno biti spojeno 5 korisnika na različitim radnim stanicama
1.1.15. | SQL baza podataka
1.1.16. | Analiza trenda (izbor različitih testova provedenih u određenom razdoblju za pojedinog pacijenta)
1.1.17. | Programski paket omogućava prijenos podataka prema GDT i HL7 protokolu
1.1.18. | Uređaj je instaliran na pokretnim medicinskim kolicima s ugrađenim izolacijskim transformatorom te je povezan s računalom s instaliranim programskim paketom i mjeračem protoka
1.1.19. | Maksimalna težina uređaja 11 kg
1.1.20. | Maksimalne dimenzije uređaja 34x42x17 cm
1.1.21. | Električki zahtjevi: 100-240V±10%, 50/60 Hz
1.1.22. | Spirometrijski testovi uključuju:
- mjerenje forsiranog vitalnog kapaciteta (FVC) prije/poslije
- mjerenje sporog vitalnog kapaciteta (SVC) prije/poslije
- mjerenje maksimalne voljne ventilacije (MVV)
- bronhoprovokacijski testovi: bronhodilatatorski/bronhokonstriktorski
1.1.23. | Mjereni spirometrijski parametri: FVC • IVC • VC • MVV • VT • FEV1 • FEV6 • FEV1/FEV6 • FEV6/FVC • PEF • PIF • FEV1/FVC • FEF 25-75 • FEV1/VC% • %FEV1 • MEF25% • MEF50% • MEF75% • FET 100% • Lung Age • ERV • IRV • VE • Rf • ti • te • ti/t.tot • VT/ti • Best FVC • Best FEV1 • IC
1.1.24. | Tehničke karakteristike mjerača protoka:
- vrsta: pneumotahograf
- raspona mjerenja protoka: 0-14 l/sek
- otpor: manje od 1cmH2O/l/s kod 14l/s
- točnost protoka: ± 2% ili 20 ml/s
- rezolucija 1 mL
1.1.25. | Pneumotahograf se može zamijeniti s dvosmjernom turbinom za mjerenje protoka
1.1.26. | Tehničke karakteristike dvosmjerne turbine:
- raspona mjerenja protoka: 0.08-20 l/sek
- otpor: manje od 0.6 cmH2O/l/s kod 14l/s
- točnost: ± 2% ili 20 ml/s(protok) ili 200 ml/min(ventilacija)
- rezolucija 12 mL
- raspon ventilacije: 0.08-300L/min
1.1.27. | Ugrađen termometar i barometer automatski korigiraju protok i volumen prema BTPS standardu
1.1.28. | Kalibracija volumena se obavlja putem certificirane kalibracijske pumpe volumena 3L
1.1.29. | Komunikacijsko sučelje uređaja: USB, RS-232, HR-TTL, SPO2
1.1.30. | Uređaj zadovoljava sigurnosni standard EN60601-1
1.2. | Modul za metaboličko/spiroergometrijsko testiranje
1.2.1. | BxB (“Breath by Breath”) metabolički modul za kardipulmonalno(ergospirometrijsko) testiranje te za mjerenje potrošnje kalorija u mirovanju(REE-Resting Energy Expenditure)
1.2.2. | Najnovija tehnologija analizatora za plinsku analizu, paramagnetski O2 te infracrveni CO2 analizator s brzim odzivom
1.2.3. | Tehničke karakteristike O2 analizatora:
- vrsta: paramagnetski
- raspona mjerenja O2: 0 – 100%
- točnost mjerenja: ± 0.1%
- rezolucija(osjetljivost): 0.01%
- vrijeme odziva: manje od 120 msek
vrijeme zagrijavanja: maksimalno 5 min
1.2.4. | Tehničke karakteristike CO2 analizatora:
- vrsta: NDIR
- raspona mjerenja O2: 0 – 10%
- točnost mjerenja: ± 0.02%
- rezolucija(osjetljivost): 0.01%
- vrijeme odziva: manje od 100 msek
vrijeme zagrijavanja: maksimalno 10 min
1.2.5. | Mjerenje potrošnje kalorija u mirovanju(REE-Resting Energy Expenditure) dolazi kao standardan dio programa
1.2.6. | REE mjerenje daje sljedeće parametre: REE (potrošnja kalorija), RQ (respiratorni kvocijent), analizu supstrata (%masti, %ugljikohidrata, %proteina)
1.3. | Modul za kontinuirano 12-kanalno praćenje
1.3.1. | Modul povezan USB vezom na radnu stanicu na kojoj je instaliran programski paket za ergospirometrijsko testiranje
1.3.2. | Modul prikuplja istovremeno svih 12 kanala EKG preko 10-žilnog pacijent kabela(IEC standard)
1.3.3. | Težina modula maksimalno 300g
1.3.4. | Dimenzije modula maksimalno 18x10x5 cm
1.3.5. | Frekvencija uzorkovanja signala 16000 uzoraka/s
1.3.6. | Ugrađena detekcija pacemakera
1.3.7. | Ugrađena zaštita od defibrilatora do 360J
1.3.8. | Predinstaliran i konfiguriran programski paket za prikupljanje i analizu ergospirometrijskih podataka s ergospirometrijskog uređaja te programski paket za prikaz i analizu 12-kanalnog EKGa s modula za 12-kanalni EKG-a; oba paketa mogu raditi zasebno ili sinkronizirano
1.3.9. | Ergospirometrijsko testiranje daje sljedeće plinske parametre:
BR, CO2exp, FeCO2, FeO2, FetCO2, FetO2, FiCO2, METS, O2exp, OUES, PaCO2_e, PAO2, PeCO2, PeO2, PetCO2, PetO2, Te, Ti, Ttot, VCO2, VD/VT e, VE/VCO2, VE/VCO2 slope, VE/VO2, VO2, VO2%Pred, VO2/Kg, VO2/WR slope, VO2@AT
1.3.10. | Kardiološko testiranje daje sljedeće parametre:
CI, CO, DBP, DP, HR, HRR, HRR_1_minute, Max HR, R_time, RR_ECG, S aVF, S aVL, S aVR, S I, S II, S III, S V1, S V2, S V3, S V4, S V5, S V6, SBP, SpO2, ST aVF, ST aVL, ST aVR, ST I, ST II, ST III, ST V1, ST V2, ST V3, ST V4, ST V5, ST V6, SV, VO2/HR
1.3.11. | Interpretacija testa po Wasserman metodi
1.3.12. | Pregled 9-panel dijagram po Wasserman metodi "online" tijekom testa i nakon testa
1.3.13. | SQL baza podataka
1.3.14. | Prikaz svih 12-kanala EKGa u realnom vremenu. Odabir formata prikaza 3x4/6x2/12 kanala sa ili bez parametara
1.3.15. | Svi rezultati ispitivanja(spiroergometrijski i kardiološki) su dostupni u realnom vremenu i grafički i numerički
1.3.16. | Uređivanje izvješća dodavanjem komentara, promijenom automatski unesene dijagnoze ili uređivanjem nove dijagnoze
1.3.17. | Pribor uključen u set osim uređaja s modulima: certificirana medicinska kolica s ugrađenim izolacijskim transformatorom za prihvat 1 boce s plinom, držač 2 monitora za medicinska kolica, set mjerača protoka, boca s kalibracijskim plinom(1kom, mješavina 16%O2, 5%CO2, N2 balans), regulator za bocu s kalibracijskim plinom(1 kom), certificirana kalibracijska pumpa 3L,100 kom antibakterijskih filtera, 100 kom usnika, 10 kom štipaljki za nos, 100 kom EKG elektroda, slikonske maske za metaboličko testiranje u više veličina, držači maski za glavu, komunikacijski kablovi za povezivanje,uputstva na hrvatskom i engleskom jeziku
1.4. | Pokretna traka
1.4.1. | Minimalni raspon brzine 0.5 – 20 km/h
1.4.2. | Minimalni raspon nagiba 0 – 25%
1.4.3. | Digitalno upravljanje trakom iz gore opisanog spiroergometrijskog sustava
1.4.4. | Sag ima USB i RS232 komunikacijsko sučelje za spajanje s vanjskim uređajima
1.4.5. | Površina za hodanje: minimalno 50 x 150 cm
1.4.6. | Prednji zaštitni rukohvat za držanje pacijenta
1.4.7. | Tipka za trenutno zaustavljanje saga smještena na prednjem rukohvatu
1.4.8. | Maksimalna dozvoljena težina pacijenta: minimalno 225 kg ili više
1.4.9. | Dodatni prednji pedijatrijski rukohvat koji se monitora na postojeći rukohvat i koji se lako podešava po visini ovisno o pacijentovoj visini
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do___ dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok od ___ godina
3. Očekivani radni vijek opreme ____ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ime i prezime potpis i žig |  | datum