## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
Vage i printeri za potrebe Odjela centralne priprave citostatika
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | Pisač etiketa | kom | 5
1.1 | Termalni način ispisa (Thermal Transfer ili Direct Thermal)
1.2 | Razlučivost: min. 300 dpi
1.3 | Rezolucija ispisa: min. 600 x 300 dpi
1.4 | Sučelja: min. USB, Ethernet (LAN)
1.5 | Bežično povezivanje: min. WiFi i/ili Bluetooth
1.6 | Kabel za napajanje AC adapter uključen
1.7 | Pisač mora raditi i na etikete bez RFID kodova, odnosno ne smije imati mehanizam zaključavanja na originalne potrošne materijale
1.8 | Etikete moraju biti otporne na sterilizaciju (autoklav ili EO plin, ili gama zračenje)
1.9 | Pisač mora biti kompatibilan i podešen za ispis iz BD Cato-o bez troškova po naručitelja
1.10 | Podešena dimenzija etikete 100 x 50mm za ispis iz BD Cato
1.11 | Montaža, instalacija i konfiguracija pisača za rad s trenutnom verzijom BD Cato-o o trošku dobavljača
1.12 | Pisač mora imati deklaraciju EC sukladnosti
1.13 | Pisač podržava rad u skladu s GLP i GMP smjernicama
1.14 | Edukacija djelatnika o rukovanju po trošku dobavljača
1.15 | Uputstvo za rukovanje na hrvatskom ili engleskom jeziku
B | Precizna laboratorijska vaga | kom | 5
1.1 | Maksimalnog kapaciteta: najmanje 4100g, najviše 5000g
1.2 | Minimalo očitanje 10mg
1.3 | Linearnost ± 20mg
1.4 | Minimalna odvaga 8,2g
1.5 | Ponovljivost ≤ 5 mg (na 50% maksimalnog kapaciteta)
1.6 | Vrijeme smirivanja maksimalno 1,5sekundi
1.7 | Unutarnja, automatska kalibracija
1.8 | Minimalne dimenzije mjerne plohe 170mm x 200mm
1.9 | Zaslon osjetljiv na dodir, kompatibilan s izolatorskim rukavicama od neoprena
1.10 | Otpornost na prašinu i prskanje prema HRN EN 6052, minimalno IP54
1.11 | Laboratorijska vaga mora moći raditi na temperaturi minimalno 20⁰C, tlaku minimalno 700 hPa, relativnoj vlazi minimalno 50 %.
1.12 | Montaža, instalacija i konfiguracija pisača za rad s trenutnom verzijom BD Cato-o o trošku dobavljača
1.13 | Povezivost: serijski RS232, USB, LAN (Ethernet)
1.14 | Kabel za napajanje AC adapter uključen
1.15 | Vaga se isporučuje s odgovarajućim priključnim kabelom za povezivanje s računalom putem USB priključka (npr. Vaga USB na računalo USB 2.0 tip A ili Vaga RS-232 na računalo USB 2.0 tip A, ovisno o vrsti sučelja na vagi), original od proizvođača, minimalne duljine 1,5m
1.16 | Moguće je bežično povezivanje Bluetootho vezom putem Bluetooth sučelja vage ili se vaga isporučuje s dodatnom opremom: original od proizvođača Bluetooth adapter
1.17 | Ima deklaraciju EC sukladnosti, proizvođač certificiran prema ISO 9001 i/ili ISO 14001
1.18 | Podržava rad u skladu s GLP i GMP smjernicama
1.19 | Instalacija, montaža, edukacija djelatnika o rukovanju
1.20 | Inicijalno umjeravanje prema ISO17025 uz izdavanje umjernice
1.21 | Inicijalno ovjeravanje vage prema ISO17020 uz izdavanje ovjernice
1.22 | Uputstvo za rukovanje na hrvatskom ili engleskom jeziku
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig