## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE ''Svjetlosni mikroskopi"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
PREDMET NABAVE - Svjetlosni mikroskopi
1. | Svjetlosni (optički) mikroskop s polarizacijom | kom | 1
1.1. | Laboratorijski uspravni mikroskop s binokularnim tubusom i plan-akromatskim objektivima, sa zaštitnim prekrivačem od prašine.
1.2. | Robusni metalni okvir (uspravan) s grubim i finim fokusiranjem.
1.3. | Pomak stolića po Z osi min. 15 mm. Graničnik za za zaštitu sudara objektiva sa staklcem.
1.4. | Izvor prolaznog svjetla opremljenog LED diodom snage ekvivalentne min. 30 W halogenoj žarulji.
1.5. | Šesterostruki kodirajući revolver za prihvat objektiva integriran u sklopu tijela uspravnog mikroskopa s minimalno 6 mjesta koji ima značajku eliminiranja podešavanja intenziteta svjetla pri promjeni povećanja.
1.6. | Plan-akromatski objektiv povećanja 2x ili 2.5x, NA min 0,06.
1.7. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 4x ili 5x, NA min 0,13.
1.8. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 10x, NA min 0,3.
1.9. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 20x, NA min 0,5.
1.10. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 40x, NA min 0,75.
1.11. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 100x (uljno imerzivni), NA min 1,3.
1.12. | Dva okulara povećanja 10× i vidnog polja minimalno 22 s funkcionalnošću podešavanja dioptrije na oba okulara.
1.13. | Potpuno ergonomski binokularni tubus s nagibom od min. 15 stupnjeva ili više (FN 22), s mogućnosti podešavanja međuzjeničnog razmaka u rasponu od min. 50–76 mm (+/- 5 mm), podešavanja po dubini u rasponu do min. 50 mm (+/- 5 mm),podešavanja po visini do min. 45 mm (+/- 5 mm). Tubus treba imati izlaz za kameru ili isporučiti dodatak koji omogućuje izlaz za kameru (omjer svjetla mora biti takav da je min. 50% svjetla na kameri).
1.14. | Niski stolić s anodiziranom površinom ili jednakovrijednom otpornom na habanje te ergonomskim desnim upravljačkim mogućnostima, gdje se kretanje odvija u rasponu pomicanja u x-smjeru i y-smjeru za 76 mm (+/-5mm) i 52 mm (+/-5 mm). Ručkica stolića s desne strane i funkcionalnošću podesivosti za ergonomsko korištenje.
1.15. | Držač za prihvat dva stakalca, lijevo pozicioniran.
1.16. | Analizator i polarizator za osnovnu metodu polarizacije.
1.17. | Kondenzor s gornjom pomičnom lećom prikladan za objektive u rasponu povećanja od min. 2x - 100x ili većim rasponom i sa NA 0,9.
2. | Svjetlosni (optički) mikroskop | kom | 4
2.1. | Laboratorijski uspravni mikroskop s binokularnim tubusom i plan-akromatskim objektivima, sa zaštitnim prekrivačem od prašine.
2.2. | Robusni metalni okvir (uspravan) s grubim i finim fokusiranjem.
2.3. | Pomak stolića po Z osi min. 15 mm. Graničnik za za zaštitu sudara objektiva sa staklcem.
2.4. | Izvor prolaznog svjetla opremljenog LED diodom snage ekvivalentne min. 30 W halogenoj žarulji.
2.5. | Šesterostruki kodirajući revolver za prihvat objektiva integriran u sklopu tijela uspravnog mikroskopa s minimalno 6 mjesta koji ima značajku eliminiranja podešavanja intenziteta svjetla pri promjeni povećanja.
2.6. | Plan-akromatski objektiv uvećanja 2x ili 2.5x, NA min 0,06.
2.7. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 4x ili 5x, NA min 0,13.
2.8. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 10x, NA min 0,3.
2.9. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 20x, NA min 0,5.
2.10. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 40x, NA min 0,75.
2.11. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 100x (uljno imerzivni), NA min 1,3.
2.12. | Dva okulara povećanja 10× i vidnog polja minimalno 22 s funkcionalnošću podešavanja dioptrije na oba okulara.
2.13. | Potpuno ergonomski binokularni tubus s nagibom od min. 15 stupnjeva ili više (FN 22), s mogućnosti podešavanja međuzjeničnog razmaka u rasponu od min. 50–76 mm (+/- 5 mm), podešavanja po dubini u rasponu do min. 50 mm (+/- 5 mm),podešavanja po visini do min. 45 mm (+/- 5 mm). Tubus treba imati izlaz za kameru ili isporučiti dodatak koji omogućuje izlaz za kameru (omjer svjetla mora biti takav da je min. 50% svjetla na kameri).
2.14. | Mehanički stolić s anodiziranom površinom ili jednakovrijednom otpornom na habanje te ergonomskim desnim upravljačkim mogućnostima, gdje se kretanje odvija u rasponu pomicanja u x-smjeru i y-smjeru za 76 mm (+/-5mm) i 52 mm (+/-5 mm). Ručkica stolića s desne strane i funkcionalnošću podesivosti za ergonomsko korištenje.
2.15. | Držač za prihvat dva stakalca, lijevo pozicioniran.
2.16. | Kondenzor s gornjom pomičnom lećom prikladan za objektive u rasponu povećanja od min. 2x - 100x ili većim rasponom i sa NA 0,9.
3. | Svjetlosni (optički) mikroskop s halogenom lampom | kom | 1
3.1. | Laboratorijski uspravni mikroskop s binokularnim tubusom i plan-akromatskim objektivima, sa zaštitnim prekrivačem od prašine.
3.2. | Robusni metalni okvir (uspravan) s grubim i finim fokusiranjem.
3.3. | Pomak stolića po Z osi min. 15 mm. Graničnik za zaštitu sudara objektiva sa staklcem.
3.4. | Izvor prolaznog svjetla halogena žarulja 12V 100W.
3.5. | Šesterostruki kodirajući revolver za prihvat objektiva integriran u sklopu tijela uspravnog mikroskopa sa minimalno 6 mjesta koji ima funkcijsku značajku eliminiranja podešavanja intenziteta svjetla pri promjeni povećanja
3.6. | Plan-akromatski objektiv povećanja 2x ili 2.5x, NA min 0,06.
3.7. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 4x ili 5x, NA min 0,13.
3.8. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 10x, NA min 0,3.
3.9. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 20x, NA min 0,5.
3.10. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 40x, NA min 0,75.
3.11. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 100x (uljno imerzivni), NA min 1,3.
3.12. | Dva okulara povećanja 10× i vidnog polja minimalno 22 s funkcionalnošću podešavanja dioptrije na oba okulara.
3.13. | Potpuno ergonomski binokularni tubus s nagibom od min. 15 stupnjeva ili više (FN 22), s mogućnosti podešavanja međuzjeničnog razmaka u rasponu od min. 50–76 mm (+/- 5 mm), podešavanja po dubini u rasponu do min. 50 mm (+/- 5 mm), podešavanja po visini do min. 45 mm (+/- 5 mm). Tubus treba imati izlaz za kameru ili isporučiti dodatak koji omogućuje izlaz za kameru (omjer svjetla mora biti takav da je min. 50% svjetla na kameri).
3.14. | Mehanički stolić s anodiziranom površinom ili jednakovrijednom otpornom na habanje te ergonomskim desnim upravljačkim mogućnostima, gdje se kretanje odvija u rasponu pomicanja u x-smjeru i y-smjeru za 76 mm (+/-5mm) i 52 mm (+/-5 mm). Ručkica stolića s desne strane i funkcionalnošću podesivosti za ergonomsko korištenje.
3.15. | Držač za prihvat dva stakalca, lijevo pozicioniran.
3.16. | Analizator i polarizator za osnovnu metodu polarizacije.
3.17. | Kondenzor s gornjom pomičnom lećom prikladan za objektive u rasponu povećanja od min. 2x - 100x ili većim rasponom i sa NA 0,9.
4. | Svjetlosni (optički) mikroskop | kom | 1
4.1. | Laboratorijski uspravni mikroskop s binokularnim tubusom i plan-akromatskim objektivima, sa zaštitnim prekrivačem od prašine.
4.2. | Robusni metalni okvir (uspravan) s grubim i finim fokusiranjem.
4.3. | Pomak stolića po Z osi min. 15 mm. Graničnik za za zaštitu sudara objektiva sa staklcem.
4.4. | Izvor prolaznog svjetla opremljenog LED diodom snage ekvivalentne min. 30 W halogenoj žarulji.
4.5. | Šesterostruki kodirajući revolver za prihvat objektiva integriran u sklopu tijela uspravnog mikroskopa s minimalno 6 mjesta koji ima značajku eliminiranja podešavanja intenziteta svjetla pri promjeni povećanja.
4.6. | Plan-akromatski objektiv uvećanja 2x ili 2.5x, NA min 0,06.
4.7. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 4x ili 5x, NA min 0,13.
4.8. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 10x, NA min 0,3.
4.9. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 20x, NA min 0,5.
4.10. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 40x, NA min 0,75.
4.11. | Plan semi-apokromatski objektiv povećanja 60x ili 63x, NA min 0,9.
4.12. | Dva okulara povećanja 10× i vidnog polja minimalno 22 s funkcionalnošću podešavanja dioptrije na oba okulara.
4.13. | Potpuno ergonomski binokularni tubus s nagibom od min. 15 stupnjeva ili više (FN 22), s mogućnosti podešavanja međuzjeničnog razmaka u rasponu od min. 50–76 mm (+/- 5 mm), podešavanja po dubini u rasponu do min. 50 mm (+/- 5 mm), podešavanja po visini do min. 45 mm (+/- 5 mm). Tubus treba imati izlaz za kameru ili isporučiti dodatak koji omogućuje izlaz za kameru (omjer svjetla mora biti takav da je min. 50% svjetla na kameri).
4.14. | Mehanički stolić s anodiziranom površinom ili jednakovrijednom otpornom na habanje te ergonomskim desnim upravljačkim mogućnostima, gdje se kretanje odvija u rasponu pomicanja u x-smjeru i y-smjeru za 76 mm (+/-5mm) i 52 mm (+/-5 mm). Ručkica stolića s desne strane i funkcionalnošću podesivosti za ergonomsko korištenje.
4.15. | Držač za prihvat dva stakalca, lijevo pozicioniran.
4.16. | Kondenzor s gornjom pomičnom lećom prikladan za objektive u rasponu povećanja od min. 2x - 100x ili većim rasponom i sa NA 0,9.
UKUPNO bez PDV-a: (brojkama)
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do___ dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok od ___ godina
3. Očekivani radni vijek opreme ____ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ime i prezime potpis i žig |  |  | datum