## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
UZV uređaj za potrebe Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | UZV uređaj | kpl | 1
1. | Opće karakteristike
1.1. | Načini rada: - jednodimenzionalni (M) - jednodimenzionalni anatomski (AMM) - dvodimenzionalni (2D) - harmonično oslikavanje s pulsnom inverzijom (Harmonic) -kontrastno oslikavanje (CEUS) - obojeni Doppler (CDFI) - Doppler intenziteta (Power Doppler) - usmjereni Doppler intenziteta - visokoosjetljivi Doppler intenziteta - pulsni Doppler (PW) - pulsni Doppler za mjerenje većih brzina protoka (HPRF)
1.2. | Uređaj podržava korištenje sektorskih, linearnih, konveksnih, matričnih (sektorskih, konveksnih, linearnih)
2. | Sklopovlje:
2.1. | Integrirano napajanje najmanje 100-240 VAC, 50/60 Hz. Najveće opterećenje mreže u radu 600 W. Pričuvni način rada za uštedu energije.
2.2. | Baterija integrirana od strane proizvođača unutar kućišta uređaja. Autonomija rada najmanje 50 minuta u transportnom načinu.
2.3. | Vrijeme paljenja uređaja iz ugašenog stanja najviše 150 s i najviše 25 s iz pričuvnog načina rada
2.4. | Najmanje 4 aktivna priključka za slikovne sonde. Mehanizam za osiguranje priključka sondi integriran u kućištu UZV uređaja.
2.5. | Podržava ultrazvučne sonde u ukupnom frekvencijskom rasponu najmanje 1 – 26 MHz
2.6. | Podržava slikovne sonde izrađene u monokristalnoj i matričnoj tehnologiji.
2.7. | Dinamički raspon uređaja veći od 380 dB, broj digitalnih procesnih kanala najmanje 7.800.000
2.8. | Ukupni prostor za pohranu podataka veći od 1 TB. Operativni sustav na zasebnom disku bez pokretnih dijelova (SSD).
2.9. | Glavni zaslon LED tehnologije montiran na zglobnom nosaču na upravljačkoj ploči; dijagonala zaslona 60 cm ili više, rezolucija najmanje 1920 x 1080 slikovnih elemenata. Kut gledanja vertikalno i horizontalno najmanje 178°. Najviša razlučivost ultrazvučne slike (ne odnosi se na razlučivost LED zaslona) najmanje 1920 x 1080 slikovnih elemenata. Prikaz ultrazvučne slike na cijelom zaslonu (full screen) u stvarnom vremenu u najvišoj razlučivosti.
2.10. | Upravljačka ploča sa interaktivnim pozadinskim osvjetljenjem i zaslonom u boji osjetljivim na dodir, dijagonale 30 cm ili više. Simultani prikaz žive ultrazvučne slike u stvarnom vremenu na zaslonu na upravljačkoj ploči i glavnom LED zaslonu. Podržava listanje kroz izbornike putem povlačnih gesti na dodirnom zaslonu.
2.11. | Rotacija upravljačke ploče u odnosu na centralnu poziciju u 2 ili više neovisnih zglobova rotacije ukupno 360° ili više. Zaključavanje upravljačke ploče u svim smjerovima pritiskom na jednu tipku. Slobodna rotacija glavnog LED zaslona na zglobnoj ruci neovisno od upravljačke ploče najmanje 180° u horizontalnoj ravnini s dodatnim podešavanjem visine i nagiba.
2.12. | Integrirana alfanumerička tipkovnica sa pozadinskim osvjetljenjem tipki.
2.13. | Uređaj osiguran od nehotičnog pomicanja mehaničkom centralnom kočnicom s tri pozicije (zakočen, zaključan po smjeru, otključan).
2.14. | Ukupna masa uređaja bez termalnog printera najviše 108 kg
3. | Korisničko sučelje
3.1. | Jednodimenzionalni način rada
3.1.1. | Dostupan na svim traženim sondama
3.1.2. | Mjerenje vremenskih intervala na zamrznutoj slici s točnošću 1 ms ili boljom
3.1.3. | Brzina iscrtavanja jednodimenzionalnog zapisa u rasponu 25 - 150 mm/s ili većem, usklađeno sa EKG-om. Promjena brzine prikaza u najmanje 5 koraka, prikaz najmanje 20 s neprekinutog jednodimenzionalnog zapisa na glavnom LED zaslonu.
3.1.4. | Podesivi parametri slike, najmanje: pojačanje, kompresija, obojena mapa, format prikaza, brzina iscrtavanja, anatomski kut
3.2. | Dvodimenzionalni način rada
3.2.1. | Dostupan na svim traženim sondama
3.2.2. | Upravljanje širinom ultrazvučnog snopa. Kontinuirano podešavanje smjera snopa ili podešavanje u najmanje 20 koraka.
3.2.3. | Neovisna kontrola pojačanja za dvodimenzionalni način rada, Doppler intenziteta, jednodimenzionalni način, obojeni Doppler, pulsni Doppler i kontinuirani Doppler na pristupnim tipkama svakog pojedinačnog načina rada
3.2.4. | Automatsko fokusiranje snopa i ručno podešavanje dubine i širine polja fokusa u punom rasponu radnog polja.
3.2.5. | Uvećanje na živoj i zamrznutoj slici najmanje 16x s prikazom faktora povećanja na glavnom LED zaslonu. Povećanje visoke razlučivosti u odabranoj regiji interesa s podesivom pozicijom i veličinom po slobodnom odabiru operatera.
3.2.6. | Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja po dubini u stvarnom vremenu (podešavanje svake sličice pojedinačno) za postizanje optimalne svjetline tkiva. Aktivacija funkcije pritiskom na jednu tipku.
3.2.7. | Istovremeno podešavanje parametara slike, najmanje: gustoća linija, perzistencija, broj linija u višesmjernom načinu rada, putem jedne tipke
3.2.8. | Upravljačke kontrole pojačanja odjeka po dubini (TGC) na upravljačkoj ploči i dodirnom zaslonu, najmanje 8 razina podešavanja.
3.2.9. | Algoritam za smanjenje šuma i poboljšanje definicije granica. Dostupan na svim slikovnim sondama. Redukcija šuma u najmanje 5 razina.
3.2.10. | Odabir sive mape u najmanje 5 varijacija i kromatske mape u najmanje 5 varijacija
3.2.11. | Podesivi parametri slike, najmanje: pojačanje, dinamički raspon, kompresija, povećanje, zrcaljenje slike (gore/dolje i lijevo/desno)
3.3. | Obojeni Dopplerski način rada
3.3.1. | Dostupan na svim traženim sondama u dvostrukom prikazu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim načinom rada
3.3.2. | Automatsko pronalaženje i postavljanje područja interesa na mjesto najveće brzine protoka u radnom polju pritiskom na jednu tipku
3.3.3. | Prikaz brzina kodiranih bojom u najmanjem rasponu 3 - 300 cm/s
3.3.4. | Podešavanje bazne linije u najmanje 8 razina
3.3.5. | Podesivi parametri slike, najmanje: bazna linija, inverzija boje, obojena mapa, uklanjanje boje, prioritet boje, povećanje
3.4. | Pulsni Dopplerski način rada
3.4.1. | Dostupan na svim traženim sondama u dvostrukom prikazu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim načinom rada i trostrukom prikazu u stvarnom vremenu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim i obojanim načinom rada
3.4.2. | Veličina prozora uzorkovanja u pulsnom Doppleru najmanje 0,5 - 20 mm. Najveća dubina postavljanja prozora uzorkovanja više od 30 cm.
3.4.3. | Prikaz brzina u pulsnom Doppleru u najmanjem rasponu 10 cm/s - 600 cm/s
3.4.4. | Postavljanje pozicije i kuta prozora uzorkovanja u pulsnom Doppleru na područje najveće brzine protoka pritiskom na jednu tipku
3.4.5. | Automatska korekcija kuta s pomakom prozora uzorkovanja
3.4.6. | Podesivi parametri slike, najmanje: inverzija, bazna linija, korekcija kuta, format prikaza, pojačanje, brzina prikaza spektra, kompresija i obojena mapa
4. | Kliničke aplikacije
4.1. | Aplikacija za oslikavanje vaskulature s trodimenzionalnim efektom
4.1.2. | Prikaz topografije vaskularnog protoka paralelnim korištenjem informacija o brzini i intenzitetu protoka za jasnije ocrtavanje granica.
4.1.3. | Dostupno u kombinaciji sa obojenim načinom rada, Dopplerom intenziteta i mikrovaskularnim oslikavanjem
4.1.4. | Podešavanje razine trodimenzionalnog efekta u najmanje 4 razine
4.1.5. | Primjenjivo u radu u stvarnom vremenu i naknadnoj obradi
4.2. | Visokoosjetljivi Doppler intenziteta
4.2.1. | Upotreba za detekciju sporih protoka i mikrovaskularne cirkulacije. Dvije razine osjetljivosti i direkcijski način rada. Adaptivni filteri niskih frekvencija. Dostupno u kontrastnim načinima rada sa niskim mehaničkim indeksom.
4.3. | Kontrastno oslikavanje
4.3.1. | Prikaz kontrastne slike sa niskim mehaničkim indeksom na zaslonu sa opcijom prikaza u podijeljenom prikazu sa referentnom dvodimenzionalnom slikom
4.3.2. | Pohrana zapisa u trajanju od najmanje 10 min
4.3.3. | Dualni neovisni mjerač vremena
4.3.4. | Podešavanje snage i trajanja zvučnog bljeska (flash)
4.3.5. | Rezolucijski način prikaza u naknadnoj obradi sa kompenzacijom kretnji. Dostupan u kombinaciji sa prikazom vremena dolaska kontrasta u boji (ne monokromatski).
5. | Periferija
5.1. | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (DICOM). Omogućava dvosmjernu komunikaciju s bolničkom informatičkom infrastrukturom u svrhu upisa pacijenata u radnu listu i pohrane nalaza sa slikama i video isječcima.
5.2. | Uvoz, pregled i uporedno gledanje DICOM (CT, angio, MRI) podataka tijekom trajanja ultrazvučnog pregleda (na jednoj strani monitora prikaz DICOM podataka, na drugoj strani živa ultrazvučna slika)
5.3. | Digitalni video izlaz (Display Port), razlučivost slike u najvišoj izvornoj rezoluciji
5.4. | Aktivno praćenje parametara uređaja u stvarnom vremenu s alarmiranjem u slučaju nepravilnih vrijednosti, najmanje: napona, temperature, brzina ventilatora, grešaka sistema.
5.5. | Uvoz i izvoz podataka sa i na CD/DVD, USB memoriju, putem mrežnog (Ethernet) sučelja
5.6. | Crno bijeli termalni printer širine papira najmanje 110 mm
5.7. | Držači kablova sondi s elastičnim ovješenjem i podešavanjem slobodne dužine kabela. Podesivi po obodu ručke s prednje strane. Montiranje i uklanjanje bez alata ili dodatnih pričvrsnih elemenata
5.8. | Ladica za pohranu potrošnog materijala integrirana u konzolu uređaja; pristup s obje bočne strane
6. | Ultrazvučne sonde
6.1. | Linearna vaskularna sonda
6.1.1. | Širokopojasna linearna sonda frekvencijskog raspona najmanje 3-12 MHz ili više, otvor ravnine skeniranja najviše 39 mm. Najmanje 160 kristalnih elemenata. Sonda i priključnica izvedeni bez pokretnih dijelova. Priključni kontakti bez iglica.
6.2. | Konveksna sonda
6.2.1. | Širokopojasna konveksna sonda frekvencijskog raspona najmanje 1 MHz do 5 MHz, izrađena u monokristalnoj tehnologiji. Širina preglednog polja najmanje 110°, 160 ili više kristalnih elemenata. Sonda i priključnica izvedeni bez pokretnih dijelova.
6.3. | Sektorska sonda
6.3.1. | Širokopojasna sektorska sonda, frekvencijskog raspona najmanje 1-5 MHz, najmanje 80 kristalnih elemenata, širine polja najmanje 90°. Koristi single crystal tehnologiju. Sonda i priključnica izvedeni bez pokretnih dijelova. Priključni kontakti bez iglica.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do ____ dana
2. Jamstveni rok: najmanje _______ godine.
3. Očekivarni radni vijek opreme _________ godina.
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ___________________________________________________________________ | __________________
ime i prezime |  | datum
potpis i žig