## Teh. specifikacije
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Kišpatićeva 12
Robotski kirurški sustav za potrebe Urologije
Redni broj | Opis | Jed. mjere | Količina
1 | PREDMET NABAVE - Robotski kirurški sustav za potrebe Urologije | komplet | 1
1.1 | Višenamjenski robotski kirurški sustav - daljinski upravljani robotski sustav za minimalno invazivnu kirurgiju
1.2 | Ergonomska upravljačka konzola koja omogućava vizualno praćenje operativnog zahvata u 3D visokoj rezoluciji s funkcijom povećanja slike
1.3 | Zatvorena, poluotvorena ili otvorena kirurška konzola s dva ručna upravljačka kontrolora
1.4 | Upravljanje robotskim rukama po principu robotike tj. pomicanje robotskog intrumenta ide u smjeru u kojem se giba ručni kotroler
1.5 | Sustav s minimalno 4 robotske ruke
1.6 | Pokretljivost robotskih ruku ili instrumenta s minimalno sedam stupnjeva slobode
1.7 | Funkcionalnost korištenja monopolarnih robotskih instrumenata
1.8 | Funkcionalnost korištenja bipolarnih robotskih instrumenata
1.9 | Funkcionalnost postavljanja endoskopske kamere na svaku robotsku ruku tj. intraoperativnog premještanja endoskopske kamere s jedne robotske ruke na drugu robotsku ruke
1.10 | Minimalno 5 različitih (za različitu namjenu) robotskih instrumenata koji su angulirajući tj. pregibaju se u zglobu u radnom vrhu instrumenta
1.11 | 3DHD 0° integrirana endoskopska kamera, 2 komada
1.12 | 3DHD 30° integrirana endoskopska kamera, 2 komada
1.13 | Videoprocesor kompatibilan s ponuđenim kamerama/endoskopima
1.14 | Izvor svjetla kompatibilan s ponuđenim kamerama/endoskopima
1.15 | Pripadajuće kutije za sterilizaciju endoskopske kamere ako je namijenjena sterilizacija, 4 komada
1.16 | Ekran minimalno 24 inča namijenjen za uvid u operaciju za asistente i ostalo osoblje
1.17 | Elektrokirurški generator kompatibilan s ponuđenim robotskim sustavom i robotskim instrumentima kao i naprednim robotskim instrumentima
1.18 | Pokretna kolica (jedna ili više) sa stalažama za smještaj ekrana za asistente, video procesora, elektrokirurškog generatora i izvora svjetla
1.19 | Robotski intrumenti za minimalno 50 operacija
1.20 | Sterilne prekrivke za robotske ruke za minimalno 50 operacija
1.21 | Višekratni trokari (3 seta)
1.22 | Odgovarajući stolac za operatera za korištenje kirurške konzole
1.23 | Sustav je certificiran u Europskoj uniji za urologiju
1.24 | Sustav je certificiran u Europskoj uniji za opću kirurgiju
1.25 | Edukacija minimalno 4 tima (operater, asistent - 2 liječnika) Edukacija u ustanovi medicinskog osoblja u instrumentiranju.
1.26 | Dostupnost kliničkog specijalista lokalno u trajanju jamstvenog roka
1.27 | Stolić za instrumentiranje 2 komada
1.28 | Sustav za snimanje intraoperativnog videa i snimaka na vanjsku i unutarnju memoriju
1.29 | Pripadajuće kutije za sterilizaciju operativnih instrumenata 2 komada
1.30 | Minimalno 3 dodatna adaptera za troakare za potrebu korištenja ako se pneumoperitoneum uspostavlja otvorenim pristupom - ako su predviđeni od strane proizvođača
1.31 | Tri dodatna stolca za operacijsku salu s inox pokretnim postoljem
1.32 | Insuflator plina koji podržava high flow insuflaciju s korištenjem višekratnih cijevi kompatibilan s priključkom na plin u operacijskoj sali
1.33 | Operacijski stol dimenzijama kompatibilan s robotskim sustavom i može se postaviti u oblik stola potreban za izvođenje uroloških robotskih zahvata (npr. radikalna prostatektomija i parcijalna nefrektomija), minimalne nosivosti za pacijente težine 170kg
Prijedlozi za ENP kriterije
Cijena ponude
Jamstveni rok 4 godine
Operacijski stol s informacijom o postignutom položaju stola (npr. stupnjevi, centimetri)
Integriran 3DHD fluorescentni video sustav
Robotski instrumenti za napredno zatvaranje krvnih žila i robotski staplerski instrument
Zajedničko postolje
Otvorena kirurška konzola
Broj instalacija u Europskoj uniji
Broj indeksiranih i citiranih znanstvenih radova