## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Nadogradnja postojećeg uređaja za intrakranijalnu radiokirurgiju i zamjena radioaktivnog izvora C-60 - Grupa 1
REDNI BROJ | Naziv i opis predmeta nabave | JEDINICA MJERE | OKVIRNAKOLIČINA | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
NADOGRADANJA POSTOJEĆEG UREĐAJA ZA INTRAKRANIJALNU RADIOKIRURGIJU I ZAMJENA RADIOAKTIVNOG IZVORA Co-60 - Grupa predmeta nabave 1
1 | ZAMJENA RADIOAKTIVNOG IZVORA Co-60
1.1 | Dovoz i instalacija kompleta od 192 Co-60 nova radioaktivna izvora koji su smješteni u 8 sektora po 24 komada (Najveća dopuštena aktivnost novog kompleta izvora Co-60 6600 Ci) | kompl. | 1
1.2 | Novi izvori licencirani prema klasifikaciji radioaktivnih izvora po ANSI standardu N-542 za medicinske radioterapijske izvore | kompl. | 1
1.3 | Deinstalacija i odvoz starog kompleta od 192 Co-60 radioaktivna izvora | kompl. | 1
1.4 | Jamstvo o deinstalaciji i zbrinjavanju kompleta od 192 Co-60 radioaktivna izvora nakon završetka kliničke uporabe | kompl. | 1
2 | NADOGRADNJA POSTOJEĆEG UREĐAJA ZA INTRAKRANIJALNU RADIOKIRURGIJU
2.1 | Nadogradnja postojećeg uređaja za intrakranijalnu radiokirurgiju zajedno s prihvatom koordinatnog stereotaktičkog okvira izrađenog od nemetalnog materijala | kompl. | 1
2.2 | Radna stanica za planiranje intrakranijalne radiokirurgije | kom. | 5
2.3 | Softver za planiranje intrakranijalne radiokirurgije i upravljanje uz odgovarajuću licencu, koji je potpuno integriran s uređajem | kom. | 5
2.4 | Licenca za optimizatorski softver za planiranje intrakranijalne radiokirugije | kom. | 5
2.5 | Licenca za planiranje doze u stvarnom vremenu | kom. | 5
2.6 | Licenca za DICOM RT | kom. | 5
2.7 | Licenca za inverzno planiranje intrakranijalne radiokirurgije | kom. | 5
2.8 | Licenca za Color PET | kom. | 5
2.9 | Licenca za predplaniranje intrakranijalne radiokirurgije i ponovno liječenje | kom. | 5
2.1 | Licenca za funkcijsko planiranje intrakranijalne radiokirurgije | kom. | 5
2.11 | Licenca za spajanje slikovnih prikaza | kom. | 5
2.12 | Licenca za konvolucijski algoritam | kom. | 5
2.13 | Licenca za planiranje intrakranijalne radiokirurgije uz fiksaciju maskom | kom. | 5
2.14 | Planiranje intrakranijalne radiokirurgije na daljinu | kom. | 5
2.15 | Koordinatni stereotaktički okvir izrađen od nemetalnog materijala s priborom, kompatibilan s postojećim sustavom za intrakranijalnu radiokirurgiju | kompl. | 5
2.16 | Stereotaktički luk s komponentama izrađen od nemetalnog materijala za stereotaksiju, kompatibilan s postojećim sustavom za stereotaksiju | kompl. | 1
2.17 | Vodilica za stereotaktičko pozicioniranje elektroda prije ciljne točke, pri postupku duboke mozgovne stimulacije | kom. | 1
2.18 | Element za indeksiranje dubine pozicije elektrode pri postupku duboke mozgovne stimulacije | kom. | 1
2.19 | Fiksacijski vijci za koordinatni stereotaktički okvir itrađen od nemetalnog materijala | kompl. | 5
2.2 | Ključ za fiksaciju koordinatnog stereotaktičkog okvira izrađenog od nemetalnog materijala | kom. | 4
2.21 | Sedan biopsijske igle s priborom za stereotaksiju stereotaktičkim lukom izrađenim od nemetalnog materijala, otvora bioptičkog prozora 10 mm s pripadajućom vodilicom i elementom za ograničenje bioptičke dubine | kompl. | 2
2.22 | Sustav za mikro pozicioniranje elektroda za stereotaksiju stereotaktičkim lukom izrađenim od nemetalnog materijala s priborom | kompl. | 1
2.23 | Vanjski čvrsti disk za sigurnosnu pohranu (Backup) kapaciteta minimalno 2 TB | kom. | 2
2.24 | CT Adapter za Siemens CT uređaj za koordinatni stereotaktički okvir izrađen od nemetalnog materijala | kom. | 2
2.25 | MR Adapter za Siemens 1.5 T i 3T za koordinatni stereotaktički okvir izrađen od nemetalnog materijala | kom. | 1
2.26 | MR indikator za koordinatni stereotaktički okvir izrađen od nemetalnog materijala | kom. | 1
2.27 | CT indikator za Siemens CT uređaj za koordinatni stereotaktički okvir izrađen od nemetalnog materijala | kom. | 2
2.28 | Rendgenski/DSA adapter za koordinatni stereotaktički okvir izrađen od nemetalnog materijala | kom. | 1
2.29 | Rendgenski/DSA Indikator za koordinatni stereotaktički okvir izrađen od nemetalnog materijala | kom. | 2
2.3 | MR potporni sustav za glavu pri oslikavanju uz fiksaciju maskom | kom. | 1
2.31 | Temoplastične nanor maske (20 kom.) | kompl. | 2
2.32 | Moldcare jastuk za fiksaciju glave termoplastičnom maskom (20 kom.) | kompl. | 2
2.33 | Marker za pacijenta (100 kom.) | kom. | 1
2.34 | Alat za provjeru preciznosti stereotaktičkog sustava za koordinatni stereotaktički okvir izrađen od nemetalnog materijala | kom. | 1
2.35 | Adapter za prihvat sferičnog fantoma s kazetama | kom. | 1
2.36 | Adapter za prihvat cilindričnog fantoma za provjeru kvalitete CBCT slikovnih prikaza | kom. | 1
2.37 | Sferični dozimetrijski fantom od vodi ekvivalentnog materijala (solid water) prilagođen za fiksaciju na nadograđeni uređaj za intrakranijalnu radiokirurgiju, s umetcima za prihvat ionizacijskih komora, poluvodičkih detektora i dozimetrijskih filmova | kom. | 1
2.38 | Sustav za daljinsku aplikacijsku i tehničku servisnu podršku | kompl. | 1
2.39 | Opservacijski trening radiokirurškog tima u kliničkom trening centru proizvođača u trajanju od 10 radnih dana po polazniku (3 neurokirurga, 2 medicinska fizičara, 3 radiološka tehnologa, 2 medicinske sestre) | kompl. | 1
2.4 | Aplikacijska/tehnička edukacija radiokirurškog tima u trening centru proizvođača u trajanju od 5 radnih dana (3 neurokirurga, 2 medicinska fizičara, 3 radiološka tehnologa, 2 medicinske sestre) | kompl. | 1
2.41 | Klinički start - Edukacija radiokirurškog tima na licu mjesta kod korisnika u trajanju od 5 radnih dana -system upgrade (3 neurokirurga, 2 medicinska fizičara, 3 radiološka tehnologa, 2 medicinske sestre) | kompl. | 1
3 | DOZIMETRIJSKI SUSTAV
3.1 | Elektrometar referentne klase za dozimetriju fotonskih snopova u medicini (prema standardima IEC 60731, IEC 61674, IEC 60846) s odgovarajućim softverom, kompatibilan s postojećom dozimetrijskim sustavom | kom. | 1
3.2 | Ionizacijska komora s 3D karakteristikama za referentnu dozimetriju uskih fotonskih snopova, M tip konektora, kompatibilna s postojećim dozimetrijskim sustavom (dimenzije aktivnog volumena: polumjer 2.4 mm, duljina 4.8 mm). | kom. | 1
3.3 | Ionizacijska komora za referentnu dozimetriju uskih fotonskih snopova, M tip konektora, kompatibilna s postojećim dozimetrijskim sustavom (dimenzije aktivnog volumena: polumjer 2.75 mm, duljina 6.5 mm). | kom. | 1
3.4 | Ionizacijska komorica malog volumena s 3D karakteristikama za relativnu dozimetriju uskih fotonskih snopova, M tip konektora, kompatibilna s postojećim dozimetrijskim sustavom (dimenzije aktivnog volumena: polumjer 1.45 mm, duljina 2.9 mm). | kom. | 1
3.5 | Ionizacijska komorica malog volumena za relativnu dozimetriju uskih fotonskih snopova, M tip konektora, kompatibilna s postojećim dozimetrijskim sustavom (dimenzije aktivnog volumena: polumjer 1.45 mm, duljina 5 mm). | kom. | 1
3.6 | Neoklopljeni poluvodički detektor malog volumena, kompatibilan s postojećim dozimetrijskim sustavom (dimenzije aktivnog volumena: polumjer 0.75 mm, debljina 18 μm). | kom. | 1
3.7 | Oklopljeni poluvodički detektor malog volumena, kompatibilan s postojećim dozimetrijskim sustavom (dimenzije aktivnog volumena: polumjer 0.75 mm, debljina 18 μm). | kom. | 1
3.8 | Prijenosno dozimetrijsko računalo (zaslon min. 16 inča, razlučivost min.1900x1200, procesor Intel Ultra 7 ili jednakovrijedan, Radni takt jezgre min. 4.8 GHz, RAM 64GB DDR5, SSD min. 1TB, USB portovi min. 2 x USB 3.0) | kom. | 1
3.9 | Dozimetrijski kabel duljine10m, M konektor | kom. | 1
4 | FUNKCIONALNA SVOJSTVA KAO DODATNI KRITERIJ KOJI SE BODUJE
4.1 | Radiološka točnost nadograđenog uređaja za intrakranijalnu radiokirurgiju s maksimalno dozvoljenom geometrijskom pogreškom od najviše 0.3 mm (10 bodova) | kompl. | 1
4.2 | Radiološka točnost nadograđenog uređaja za intrakranijalnu radiokirurgiju s maksimalno dozvoljenom geometrijskom pogreškom između 0.3 mm i 0.6 mm (5 bodova) | kompl. | 1
4.3 | Radiološka točnost s maksimalno dozvoljenom geometrijskom pogreškom većom od 0,6 mm (0 bodova) | kompl. | 1
4.4 | Potpuno automatizirane procedure kontrole kvalitete nadograđenog uređaja za intrakranijalnu radiokirurgiju (10 bodova) | kompl. | 1
4.5 | Nema mogućnost potpuno automatiziranih procedura kontrole kvalitete nadograđenog uređaja za intrakranijalnu radiokirurgiju (0 bodova) | kompl. | 1
UKUPNO ZA PREDMET NABAVE bez PDV-a: (brojkama)
Jamstveni rok:
Rok isporuke:
Potpis i žig