## Sheet1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
Nadogradnja postojećeg uređaja za intrakranijalnu radiokirurgiju i zamjena radioaktivnog izvora C-60 - Grupa 2
REDNI BROJ | Naziv i opis predmeta nabave | JEDINICA MJERE | OKVIRNAKOLIČINA | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
NADOGRADANJA POSTOJEĆEG UREĐAJA ZA INTRAKRANIJALNU RADIOKIRURGIJU I ZAMJENA RADIOAKTIVNOG IZVORA Co-60 - Grupa predmeta nabave 2
1 | NADOGRADNJA SUSTAVA ZA KONTROLU KVALITETE
1.1 | Skener za filmsku dozimetriju A3 formata, razlučivosti 2.400 x 4.800 dpi, optičke gustoće 3.8, 48 bit dubina boje | kom. | 1
1.2 | PC računalo za filmsku dozimetrije (procesor Intel Ultra 7 ili jednakovrijedan, Radni takt jezgre min. 4.8 GHz, RAM 64GB DDR5, SSD min. 1TB, USB portovi min. 4 x USB 3.0, zasebna grafička kartica s min. 2 izlaza: 2x DisplayPort), | kom. | 1
1.3 | Monitor 27 inča, razlučivost min 2560 x 1440, min. 2xDisplayPort | kom. | 1
1.4 | Sustav za analizu distorzija MR i CT slikovnih prikaza kompatibilan sa stereotaktičkim okvirom izrađenim od nemetalnog materijala, s odgovarajućim softverom i priborom | kompl. | 1
1.5 | Pencil ionizacijska komora duljine 10 cm, promjera 9 mm s multimetrom za mjerenje CBCT i CTDI doznog indeksa i odgovarajućim softverom i kabelom | kompl. | 1
2 | RAČUNALNI SUSTAV ZA RAD SA SLIKOVNIM PRIKAZIMA
2.1 | PC računalo za rad sa slikovnim prikazima (procesor Intel Ultra 7 ili jednakovrijedan, Radni takt jezgre min. 4.8 GHz, RAM 64GB DDR5, SSD min. 1TB, USB portovi min. 4 x USB 3.0, zasebna grafička kartica s min. 2 izlaza: 2x DisplayPort), | kom. | 7
2.2 | Monitor 27 inča, razlučivost min 2560 x 1440, min. 2xDisplayPort | kom. | 15
2.3 | Prijenosno računalo za planiranje intrakranijalne radiokirugije na daljinu (zaslon min. 17.3 inča, razlučivost min.1900x1200, procesor Intel Ultra 7 ili jednakovrijedan, Radni takt jezgre min. 4.8 GHz, RAM 64GB DDR5, SSD min. 1TB, USB portovi min. 2 x USB 3.0) | kom. | 2
2.4 | PC računalo za rad s podacima pacijenata (RAM 32GB DDR5, Solid state disk SSD min. 1TB, USB portovi min. 2 x USB 3.0, DisplayPort) | kom. | 1
2.5 | Mrežni pisač u boji, A4 format | kom. | 2
3 | FUNKCIONALNA SVOJSTVA KAO DODATNI KRITERIJ KOJI SE BODUJE
3.1 | Sustav za analizu distorzija MR i CT slikovnih prikaza s razlučivošću 0.1 mm i min. 1500 kontrolnih točaka (20 bodova) | kom. | 1
3.2 | Sustav za analizu distorzija MR i CT slikovnih prikaza s razlučivošću lošijom od 0.1 mm i manje od 1500 kontrolnih točaka(0 bodova) | kom. | 1
Jamstveni rok:
Rok isporuke:
Potpis i žig