## RADNA VERZIJA TROŠKOVNIKA
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Radna jedinica za otorinolaringološke preglede
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
R.br. | TEHNIČKI OPIS
I. | RADNO MJESTO ZA POLIKLINIKU Uređaji za ORL preglede, obradu i dijagnostiku s prostorom za pohranu i odlaganje kompletno integrirani u jedinstveno ORL radno mjest. Spoj na postojeće instalacije bez potreba dodatne adaptacije. Ukupne dimenzije radne stanice sa svim komponentama maksimalno: širina 1600 mm x dubina 820 mm | kpl | 1
1.1 | Uređaj za endoskopiju s LED izvorima svjetla
1.1.1 | Minimalno 2 Led izvora svjetla sa CRI (indeks vrijednosti boje) minimalno 95%.
1.1.2 | 2 ili više tobolaca za grijanje rigidnih endoskopa
1.1.3 | Minimum 2 tobolca za smještaj fleksibilnih endoskopa
1.1.4 | Minimum 1 tobolca za dezinfekciju rigidnih endoskopa
1.1.5 | Držač za čeono svjetlo, visinski podesiv.
1.1.6 | LED izvor svjetla se automatski uključuje/isključuje prilikom podizanja i odlaganja svjetlosnog kabla
1.1.7 | Kabel za spajanje na izvor hladnog svjetla minimalne duljine 180 cm i minimalno Ø 3.5 mm.
1.2 | Rino-laringo fiberskop
1.2.1 | Promjer insercijske cijevi 2,2 mm
1.2.2 | Polje gledanja 75º
1.2.3 | Savitljivost vrha minimalno 130º gore/dolje
1.2.4 | Radna duljina minimalno 300 mm
1.2.5 | Ukupna duljina maksimalno 530 mm
1.3 | Sustav za ispiranje uha
1.3.1 | Uređaj za ispiranje uha spojen na vodovodnu mrežu s ugrađenim autoklavabilnim kućištem od nehrđajućeg čelika i višekratnim autoklavabilnim membranskim filterom koji osigurava visoku higijensku zaštitu, nepropusan za pseudomonas i legionelu.
1.3.2 | Mogućnost zagrijavanja vode do maksimalno 38 ° C
1.3.3 | U dodiru s pacijentom autoklavabilna metalna ručica s autoklavabilnim nastavcima.
1.3.4 | Ventil za regulaciju mlaza vode.
1.3.5 | Bubrežasta posuda sa dodatnim crijevom za sukciju. Za ispiranje uha, može se koristiti i kao pljuvačnica
1.3.6 | Separator cerumena na bubrežastoj posudi
1.3.7 | Spoj na postojeći prihvat za vodu. Bez potrebe dodatne prilagodbe.
1.3.8 | Sustav jednokratnih spremnika za sakupljanje tekućina i sekreta.
1.4 | Sustav za ispiranje sinusa
1.4.1 | Sustav za ispiranje i aspiraciju sekreta iz sinusa i nosne šupljine sa zasebnim spremnikom za otopinu za ispiranje. Aspirirani sadržaj prikuplja se u spremnicima za sekret sukcijskog sustava.
1.4.2 | Dijelovi drške u dodiru s pacijentom za ispiranje i aspiraciju izrađeni od nehrđajućeg čelika i autoklavabilni na 134º
1.4.3 | Na distalnom dijelu dvije podesive cijevi s prihvatom za olive. Olive moguće podesiti ovisno o obliku nosa pacijenta. Ventil za podešavanje. Olive dostupne u minimalno četiri različite veličine.
1.4.4 | Jedna cijev za irigaciju nosne šupljine kroz jednu nosnicu, a druga za aspiraciju tekućine i sekreta iz druge nosnice.
1.4.5 | Na dršci ručica/poluga za regulaciju irigacije i ventil za usis zraka za manualno podešavanje vakuuma.
1.4.6 | Integriran mehanizam za zagrijavanje vode.
1.4.7 | Na kučištu radne stanice nosač za dršku.
1.5 | Sustav za aspiraciju
1.5.1 | Sukcija minimalnog protoka 55 l/min i vakuma minimalno 90%, rad bez vibracije
1.5.2 | Tihi rad sukcije, max 45 dB
1.5.3 | Manometar za prikaz vakuuma na gornjoj plohi jedinice.
1.5.4 | Filter od sukcijske pumpe sa stražnje ili lateralne strane kučišta radnog mjesta
1.5.5 | Sukcijska boca kapaciteta minimalno 1l sa dvostrukom zaštitom od prelijevanja.
1.5.6 | Automatsko uključivanje sukcije podizanjem sukcijskog crijeva.
1.5.7 | Čistać sukcijskog crijeva sa višekratnim adpterom od nehrđajućeg metala, prihvaća različite promjere crijeva.
1.5.8 | Sustav jednokratkih spremnika za aspirirani sadržaj s insercijskim vrećicama s gel umecima i poklopcem za spremnik.
1.6 | Sustav komprimiranog zraka
1.6.1 | Kompresorska jedinica podesivog tlaka u rasponu od minimalno 0,1 - 4 bara sa manometrom, u potpunosti odvojena od sukcije. Spremnik zraka kapaciteta minimalno 1,5 l
1.6.2 | Na nastavku za raspršivanje mogućnost podešavanja sa limitatorom tlaka.
1.6.3 | Dolazi u kompletu sa setom od minimalno 3 sprej bočice kodirane bojom s nastavcima koji se mogu autoklavirati. Uključen set od minimalno 25 jednokratnih nastavaka (kanila) promjera unutar raspona 0,7 mm - 0,8 mm.
1.6.4 | Metalna ručica za komprimirani zrak u potpunosti autoklavabilna.
1.7 | Pohrana i dodaci
1.7.1 | Velika površina za instrumente sa razdjelnicima i sa higijenskim, transparentnim pokrovom koji se može preklopiti i koristiti za potpuno ili polovično zatvaranje.
1.7.2 | Na gornjoj plohi integriran brzi grijač laringealnih ogledala.
1.7.3 | Ispod površine za instrumente izvlačna polica.
1.7.4 | Ladica za instrumente sa mehanizmom za meko zatvaranje
1.7.5 | Otvoreni pretinac s posudom za nečiste instrumente.
1.7.6 | Posuda za nečisto koja se otvara nogom. Može se vaditi za potrebe čišćenja.
1.7.7 | Polica za smještaj sustava za endoskopsku vizualizaciju i dodatnu opremu sukladno potrebama radilišta. Ugrađena minimalno 7 elektro priključka.
1.7.8 | Ukupne dimenzije kućišta za pohranu i odlaganje minimalno 700 mm x 400 mm
1.8 | Mikroskop sa LED osvjetljenjem
1.8.1 | 1 binokularna ravna cijev minimalno f=160 mm
1.8.2 | 2 širokokutna okulara povečanja minimalno 10 x
1.8.3 | Leće objektiva radne udaljenosti minimalno f=240 mm
1.8.4 | Ručica za namještanje
1.8.5 | Minimalno 5 stupanjski izmjenjivač povećanja
1.8.6 | Integrirana kamera u glavi mikroskopa sa automatskim prebacivanjem, rezolucija minimalno 1920 x 1200 piksela.
1.8.7 | Stup mikroskopa montiran na kućištu radne jedinice. Dvostruka noseća ruka s minimalno 5 zglobova za podešavanje mikroskopa. Duljina kraće ruke minimalno 600 mm, a dulje ruke minimalno 950 mm.
1.9 | Sustav za endoskopsku vizualizaciju
1.9.1 | Uređaj za endoskopsku vizualizaciju sa softverom za snimanje fotografija i videa.
1.9.2 | Mogućnost fotografiranja tijekom snimanja video zapisa.
1.9.3 | Ekran osjetljiv na dodir (i kod nošenja rukavica) podesivog kuta zakretanja
1.9.4 | Ekran na dodir rezolucije minimalno 1920x1200 piksela
1.9.5 | Svjetlina minimalno 400 cd/m2; kontrast 700:1 ili bolje; LED pozadinsko osvjetljenje
1.9.6 | Prihvat za minimalno jedan dodatni ekran i minimalno dvije kamere
1.9.7 | Dimenzije kućišta maksimalno 350x250x50 mm (D/Š/V); dimenzije ekrana minimalno 15"
1.9.8 | Kamera rezolucije minimalno 1920×1200 piksela
1.9.9 | C-Mos čip koji omogučava maksimalan učinak kod slabog osvjetljenja i tona boje
1.9.10 | Upravljanje uređajem za snimanje i unos podataka pomoću ekrana osjetljivog na dodir ili pomoću tipkovnice i miša. Dodatno upravljanje putem nožne pedale.
1.9.11 | Integriran LED izvor svjetla
1.9.12 | Tehnologija snimanja za detaljniju vizualizaciju struktura tkiva kroz diferencirano korištenje plavih i zelenih spektarnih komponenti. Koristi učinak različitog apsorpcijskog kapaciteta kapilarnih žila i okolnog tkiva za ranu dijagnostiku tumorskih tvorevina.
1.9.13 | Konektor za video nazofaringoskop.
1.10 | Nazofaringoskop sa CCD čipom, HD rezolucija, promjer insercijske cijevi maksimalno 3.9 mm, radne duljine minimalno 300 mm, širinom polja gledanja minimalno 90°, savitljivost vrha endoskopa gore/dolje minimalno 130°
1.11 | Eksterni monitor minimalno 50", Full HD rezolucije sa zidnim nosačem.
2. | LED čeona baterijska lampa
2.1 | Minimalno 90.000 lux-a
2.2 | Temperatura boje svjetla unutar raspona 5.500-6.500 K
2.3 | Minimalno 50.000 sati vijek trajanja LED dioda
2.4 | Podesiv intenzitet osvjetljenja i fokus
2.5 | Integrirana Li-ion baterija s punjačem. Vrijeme rada baterije bez punjenja minimalno 6 sati pri maksimalnom osvjetljenju.
2.6 | Naglavnim dio s anatomski prilagođenim kožnim dijelovima koji se mogu mijenjati po potrebi
2.7 | Podesiv nagib svjetla
2.8 | Integriran aktivan sustav hlađenja
3. | Instrument kabinet
3.1 | Kućište instrument kabineta za odlaganje i pohranu od nehrđajućeg čelika dimentija minimalno 550 mm x 400 mm
3.2 | Gornja površina predviđena za odlaganje instrumenata s podesivim razdjelnicima od nehrđajućeg čelika ili čelika i transparentni pokrov koji se može preklopiti i koristiti kao potpuno ili polovično zatvaranje
3.3 | Izvlačna polica za pisanje i/ili odlaganje
3.4 | Ladica za instrumente s podesivim razdjelnicima od nehrđajućeg čelika ili čelika
3.5 | Ladica za odlaganje
3.6 | Prazan pretinac za dodatan materijal ili male uređaje
3.7 | U postolje integrirani kotačići
4. | Stolac za pacijenta za ORL preglede, obradu i dijagnostiku
4.1 | Konstrukcija s teleskopskim stupom na stabilnom postolju od čelika sa integriranim kontrolama u bazi postolja za podešavanje visine smještenim obostrano, mobilan na kotačima.
4.2 | Električno podešavanje visine sjedala u minimalnom rasponu od 30 cm, upravljanje integrirano u postolju omogućeno s obje strane
4.3 | Simultani pomak naslona za noge i naslona za leđa. Mogućnost postava u horizontalan položaj.
4.4 | Sekcija leđa s nagibom prema naprijed iz vertikalnog položaja minimalno 10˚
4.5 | Trendelenburg položaj minimalno -10˚
4.6 | Podesiv naslon za glavu
4.7 | Nasloni za ruke mogu se autonomno podizati i spuštati, te preklopiti za olakšan pristup pacijentima
4.8 | Puna rotacije stolice 360˚ sa mogućnošću zaključavanja odabranog položaja.
4.9 | Kotači za mobilnost integrirani u bazu stolca. Elekro uvlaćenje/izvlaćenje kotača putem elektromotora.
4.10 | Minimalna nosivost 200 kg
5. | Stolac za liječnika
5.1 | Stabilno metalno petokrako postolje sa prstenastim osloncem za noge
5.2 | Podesiva visina sjedišta plinskom oprugom minimalno od 55 cm do 75 cm
5.3 | Podesiv naslon za leđa
5.4 | Sjedište promjera minimalno 40 cm s presvlakom od umjetne kože
6 | Demontaža postojeće radne jedinice i instalacija isporučene na postojeće prihvate.
II. | RADNO MJESTO ZA AUDIOLOGIJU Uređaji za ORL preglede, obradu i dijagnostiku s prostorom za pohranu i odlaganje kompletno integrirani u jedinstveno ORL radno mjest. Spoj na postojeće instalacije bez potreba dodatne adaptacije. Ukupne dimenzije radne stanice sa svim kompomentama maksimalno: širina 1600 mm x dubina 820 mm | kpl | 1
1.1 | Uređaj za endoskopiju s LED izvorima svjetla
1.1.1 | Minimalno 2 Led izvora svjetla sa CRI (indeks vrijednosti boje) minimalno 95%.
1.1.2 | 2 ili više tobolaca za grijanje rigidnih endoskopa
1.1.3 | Minimum 2 tobolca za smještaj fleksibilnih endoskopa
1.1.4 | Minimum 1 tobolca za dezinfekciju rigidnih endoskopa
1.1.5 | Držač za čeono svjetlo, visinski podesiv.
1.1.6 | LED izvor svjetla se automatski uključuje/isključuje prilikom podizanja i odlaganja svjetlosnog kabla
1.1.7 | Kabel za spajanje na izvor hladnog svjetla minimalne duljine 180 cm i minimalno Ø 3.5 mm.
1.2 | Rino-laringo fiberskop
1.2.1 | Promjer insercijske cijevi 2,2 mm
1.2.2 | Polje gledanja 75º
1.2.3 | Savitljivost vrha minimalno 130º gore/dolje
1.2.4 | Radna duljina minimalno 300 mm
1.2.5 | Ukupna duljina maksimalno 530 mm
1.3 | Rigidni endoskop promjera maksimalno 3 mm, radne dužine minimalno 160 cm i kuta gledanja 0°
1.4 | Sustav za ispiranje uha
1.4.1 | Uređaj za ispiranje uha spojen na vodovodnu mrežu s ugrađenim autoklavabilnim kućištem od nehrđajućeg čelika i višekratnim autoklavabilnim membranskim filterom koji osigurava visoku higijensku zaštitu, nepropusan za pseudomonas i legionelu.
1.4.2 | Mogućnost zagrijavanja vode do maksimalno 38 ° C
1.4.3 | U dodiru s pacijentom autoklavabilna metalna ručica s autoklavabilnim nastavcima.
1.4.4 | Ventil za regulaciju mlaza vode.
1.4.5 | Bubrežasta posuda sa dodatnim crijevom za sukciju. Za ispiranje uha, može se koristiti i kao pljuvačnica
1.4.6 | Separator cerumena na bubrežastoj posudi
1.4.7 | Spoj na postojeći prihvat za vodu. Bez potrebe dodatne prilagodbe.
1.4.8 | Sustav jednokratnih spremnika za sakupljanje tekućina i sekreta.
1.5 | Sustav za aspiraciju
1.5.1 | Sukcija minimalnog protoka 55 l/min i vakuma minimalno 90%, rad bez vibracije
1.5.2 | Tihi rad sukcije, max 45 dB
1.5.3 | Manometar za prikaz vakuuma na gornjoj plohi jedinice.
1.5.4 | Filter od sukcijske pumpe sa stražnje ili lateralne strane kučišta radnog mjesta
1.5.5 | Sukcijska boca kapaciteta minimalno 1l sa dvostrukom zaštitom od prelijevanja.
1.5.6 | Automatsko uključivanje sukcije podizanjem sukcijskog crijeva.
1.5.7 | Čistać sukcijskog crijeva sa višekratnim adpterom od nehrđajućeg metala, prihvaća različite promjere crijeva.
1.5.8 | Sustav jednokratkih spremnika za aspirirani sadržaj s insercijskim vrećicama s gel umecima i poklopcem za spremnik.
1.6 | Sustav komprimiranog zraka
1.6.1 | Kompresorska jedinica podesivog tlaka u rasponu od minimalno 0,1 - 4 bara sa manometrom, u potpunosti odvojena od sukcije. Spremnik zraka kapaciteta minimalno 1,5 l
1.6.2 | Na nastavku za raspršivanje mogućnost podešavanja sa limitatorom tlaka.
1.6.3 | Dolazi u kompletu sa setom od minimalno 3 sprej bočice kodirane bojom s nastavcima koji se mogu autoklavirati. Uključen set od minimalno 25 jednokratnih nastavaka (kanila) promjera unutar raspona 0,7 mm - 0,8 mm.
1.6.4 | Metalna ručica za komprimirani zrak u potpunosti autoklavabilna.
1.7 | Pohrana i dodaci
1.7.1 | Velika površina za instrumente sa razdjelnicima i sa higijenskim, transparentnim pokrovom koji se može preklopiti i koristiti za potpuno ili polovično zatvaranje.
1.7.2 | Na gornjoj plohi integriran brzi grijač laringealnih ogledala.
1.7.3 | Ispod površine za instrumente izvlačna polica.
1.7.4 | Ladica za instrumente sa mehanizmom za meko zatvaranje
1.7.5 | Otvoreni pretinac s posudom za nečiste instrumente.
1.7.6 | Posuda za nečisto koja se otvara nogom. Može se vaditi za potrebe čišćenja.
1.7.7 | Polica za smještaj sustava za endoskopsku vizualizaciju i dodatnu opremu sukladno potrebama radilišta. Ugrađena minimalno 7 elektro priključka.
1.7.8 | Ukupne dimenzije kućišta za pohranu i odlaganje minimalno 700 mm x 400 mm
1.8 | Mikroskop sa LED osvjetljenjem
1.8.1 | 1 binokularna ravna cijev minimalno f=160 mm
1.8.2 | 2 širokokutna okulara povečanja minimalno 10 x
1.8.3 | Leće objektiva radne udaljenosti minimalno f=240 mm
1.8.4 | Ručica za namještanje
1.8.5 | Minimalno 5 stupanjski izmjenjivač povećanja
1.8.6 | Integrirana kamera u glavi mikroskopa sa automatskim prebacivanjem, rezolucija minimalno 1920 x 1200 piksela.
1.8.7 | Stup mikroskopa montiran na kućištu radne jedinice. Dvostruka noseća ruka s minimalno 5 zglobova za podešavanje mikroskopa. Duljina kraće ruke minimalno 600 mm, a dulje ruke minimalno 950 mm.
1.9 | Sustav za endoskopsku vizualizaciju
1.9.1 | Uređaj za endoskopsku vizualizaciju sa softverom za snimanje fotografija i videa.
1.9.2 | Mogućnost fotografiranja tijekom snimanja video zapisa.
1.9.3 | Ekran osjetljiv na dodir (i kod nošenja rukavica) podesivog kuta zakretanja
1.9.4 | Ekran na dodir rezolucije minimalno 1920x1200 piksela
1.9.5 | Svjetlina minimalno 400 cd/m2; kontrast 700:1 ili bolje; LED pozadinsko osvjetljenje
1.9.6 | Prihvat za minimalno jedan dodatni ekran i minimalno dvije kamere
1.9.7 | Dimenzije kućišta maksimalno 350x250x50 mm (D/Š/V); dimenzije ekrana minimalno 15"
1.9.8 | Kamera rezolucije minimalno 1920×1200 piksela
1.9.9 | C-Mos čip koji omogučava maksimalan učinak kod slabog osvjetljenja i tona boje
1.9.10 | Upravljanje uređajem za snimanje i unos podataka pomoću ekrana osjetljivog na dodir ili pomoću tipkovnice i miša. Dodatno upravljanje putem nožne pedale.
1.10 | Eksterni monitor minimalno 32", Full HD rezolucije sa nosačem.
2. | LED čeona baterijska lampa
2.1 | Minimalno 90.000 lux-a
2.2 | Temperatura boje svjetla unutar raspona 5.500-6.500 K
2.3 | Minimalno 50.000 sati vijek trajanja LED dioda
2.4 | Podesiv intenzitet osvjetljenja i fokus
2.5 | Integrirana Li-ion baterija s punjačem. Vrijeme rada baterije bez punjenja minimalno 6 sati pri maksimalnom osvjetljenju.
2.6 | Naglavnim dio s anatomski prilagođenim kožnim dijelovima koji se mogu mijenjati po potrebi
2.7 | Podesiv nagib svjetla
2.8 | Integriran aktivan sustav hlađenja
3. | Stolac za pacijenta za ORL preglede, obradu i dijagnostiku
3.1 | Konstrukcija s teleskopskim stupom na stabilnom postolju od čelika sa integriranim kontrolama u bazi postolja za podešavanje visine smještenim obostrano, mobilan na kotačima.
3.2 | Električno podešavanje visine sjedala u minimalnom rasponu od 30 cm, upravljanje integrirano u postolju omogućeno s obje strane
3.3 | Simultani pomak naslona za noge i naslona za leđa. Mogućnost postava u horizontalan položaj.
3.4 | Sekcija leđa s nagibom prema naprijed iz vertikalnog položaja minimalno 10˚
3.5 | Trendelenburg položaj minimalno -10˚
3.6 | Podesiv naslon za glavu
3.7 | Nasloni za ruke mogu se autonomno podizati i spuštati, te preklopiti za olakšan pristup pacijentima
3.8 | Puna rotacije stolice 360˚ sa mogućnošću zaključavanja odabranog položaja.
3.9 | Minimalna nosivost 200 kg
4. | Stolac za liječnika
4.1 | Stabilno metalno petokrako postolje sa prstenastim osloncem za noge
4.2 | Podesiva visina sjedišta plinskom oprugom minimalno od 55 cm do 75 cm
4.3 | Podesiv naslon za leđa
4.4 | Sjedište promjera minimalno 40 cm s presvlakom od umjetne kože
5 | Demontaža postojeće radne jedinice i instalacija isporučene na postojeće prihvate.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke:_____________________
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok ________________
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
| ime i prezime, potpis |  |  |  | datum