## UZV
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
ZAGREB, Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE: ''UZV uređaj za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | JEDINICA MJERE | KOLIČINA
1 | 2 | 3 | 4
Predmet nabave- UZV uređaj za potrebe Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
1. | Ultrazvučni uređaj - RTG oprema | kom | 1
1.1. | Digitalni ultrazvučni Color Doppler uređaj s odgovarajućim programima za primjenu u radiologiji.
1.2. | Konzola na četiri kotača sa centralnim zaključavanjem na svakom kotaču, podešavanje konzole lijevo/desno ± 45°. Namještanje kontrolne konzole po visini u minimalnom rasponu od 14 cm za rad operatera u sjedećem ili stojećem položaju, prednja i stražnja ručka za lakše manevriranje. Masa uređaja ne veća od 125 kg zbog lakše mobilnosti.
1.3. | Monitor s LCD tehnologijom prikaza ili jednakovrijedno dijagonale min. 23,8", dinamički displej visoke HD rezolucije min. 1920 x 1080 piksela. Kontrastnost monitora min. 1: 200000. Namještanje monitora nezavisno od upravljačke ploče za optimalnu vidljivost. Monitor smješten na pokretnoj ruci podesiv po visini min. 15cm, dubini + 85°/-15°, te rotaciji ± 90°.
1.4. | Dodatni HD ekran za upravljanje uređajem dijagonale min. 12" osjetljiv na dodir i pogodan za korištenje preko rukavica operatera.
1.5. | Min. 4 aktivna priključka za slikovne sonde i 1 priključak za sonde kontinuiranog Dopplera. Tehnologija slikovnih uzv sondi s bezpinskim sklopom
1.6. | Kontrolna ploča opremljena kontrolnom kuglom s ergonomski postavljenim tipkama te min. 2 korisnički podesive tipke za funkcije prema izboru
1.7. | Podržavanje min. sondi: konveksne, konveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, sektorske, sektorske tehnologije izrade iz jednog komada kristala, linearne, linearne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, mikrokonveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, endokavitarne, 3D/4D volumne konveksne sonde
1.8. | Tvorbenik ultrazvučnog snopa (beamformer) s fokusiranjem slike na svim dubinama. Integrirano dinamičko fokusiranje ili softverski programibilan tvorbenik ultrazvučnog snopa (beamformer) s tehnologijom oslikavanja bez fokusa i odabira fokusne pozicije.
1.9. | Broj kanala za procesuiranje signala: min. 11.400.000
1.10. | Ukupni dinamički opseg sustava: min. 380 dB
1.11. | Maksimalna frekvencija rada uređaja min. 1 - 21 MHz
1.12. | Integrirana alfanumerička tipkovnica
1.13. | Integriran grijač gela
1.14. | Načini rada: 2D (B), M prikaz, anatomski M prikaz, tkivno harmonično oslikavanje (THI), obojani Doppler (color Doppler), pulsni Doppler (PW Doppler), power Doppler, usmjereni power Doppler, tripleks prikaz - istovremeni prikaz 2D/Doppler i obojanog Dopplera, CW Doppler, istovremeni prikaz dvije slike min. dual mod i dual mod uživo
1.15. | 2D (B) prikaz: - dubina prikaza slike min. 55 cm - automatska kontinuirana optimizacija slike - maksimalno osvježenje slike min. 250 sl/s - 2D način rada s harmonijskim prikazom - mogućnost odabira min. 9 obojenih mapa - redukcija točkastih artefakata
1.16. | Obojani Doppler (color Doppler): - PRF skala u min. rasponu od 200 do min. 17.800 Hz - odabir minimalno 10 mapa brzina - reguliranje pojačanja (engl. „gain”) u min. rasponu +/- 20dB u koraku maks. 1 dB - korisnički podesiva veličina i položaj regije interesa obojanog Doppler prikaza - neovisne kontrole minimalno za: pojačanje, PRF, inverziju, baznu liniju, filtar
1.17. | Pulsni Doppler (PW Doppler): - PRF opseg u min. rasponu 400 do 35 500 Hz - korekcija kuta u min. rasponu od 0 do 89° u koracima po maks. 1° - funkcija trasiranja iznad i ispod bazne linije ili oboje - optimizacija minimalno: skale, bazne linije, pojačanja i dinamičkog opsega
1.18. | Kontinuirani Doppler (CW Doppler): - PRF opseg u min. rasponu 400 do 35 500 Hz - pojačanje (engl. „gain”) u min. rasponu od min. 60 dB - podesiva glasnoća zvuka - automatska optimizacija minimalno: skale, bazne linije, pojačanja i dinamičkog raspona - korekcija kuta u min. rasponu od 0 do 89° u koracima po maks. 1°
1.19. | Višenamjenski softver s mjerenjima i kalkulacijama. Mjerenja tijekom pregleda ili na snimljenim slikama.
1.20. | Softver za engl. „speckle“ redukciju i pojačanje kontrasta u svrhu realnog prikaza tkiva
1.21. | Programsko rješenje za uklanjanje artefakata na slici u minimalno 6 razina
1.22. | Automatska optimizacija svjetline slike u cijelom polju pregleda (engl. FOV) minimalno promjenom kompenzacije dubine pojačanja i sveukupnog pojačanja
1.23. | Panoramsko oslikavanje dužine min. 60 cm
1.24. | Program za oslikavanje s kontrastnim sredstvom dostupnim za sve ponuđene sonde (CEUS)
1.25. | Aplikacija za elastografiju uz kompresiju tkiva pritiskom sonde (strain). Omjer deformacije za kvantitativnu usporedbu relativne krutosti tkiva unutar dvije regije interesa koje korisnik može odabrati
1.26. | Program za automatsku elastografiju jetre (2D Shear Wave Elastography) i mjerenja prikazana u kPa i m/s
1.27. | Automatsko mjerenje masne frakcije jetre iz referentnog SWE prikaza u stvarnom vremenu, UDFF (Ultrazvukom dobivena masna frakcija) indeks u postocima (%) ili automatsko mjerenje atenuacije ultrazvučnog vala u jetri, koeficijent atenuacije izražen u dB/cm/MHz. Dostupno u radu s traženom konveksnom sondom.
1.28. | AI algoritam za poboljšanje dijagnostike abdomena korištenjem protokola umjetne inteligencije
1.29. | Abdominalna mjerenja (minimalno): duljina jetre, duljina desnog bubrega, AP desnog bubrega, širina desnog bubrega, duljina lijevog bubrega, AP lijevog bubrega, širina lijevog bubrega, debljina stijenke žučnog mjehura, duljina slezene, AP slezene, širina slezene, debljina stijenle glavnog žučovoda. Sva navedena mjerenja dostupna na ponuđenoj konveksnoj sondi.
1.30. | Kombinirani modovi, obavezno duplex, triplex
1.31. | Podrživa buduća nadogradnja programom za poboljšanje signala za prikaz mikrovaskulature potiskivanjem "flash" artefakta uz očuvanje signala sporog protoka.
1.32. | Auto Doppler automatsko ažuriranje parametara prikaza, uključujući položaj color box uz kut usmjerenja, položaj PW prozora uz kut usmjerenja i korekciju kuta.
1.33. | Pohrana slika i kino sekvenci na dva SSD tvrda diska min. ukupno 1 TB, CD/DVD i USB memoriju. Min. 5 USB portova
1.34. | Formati video klipova min. AVI, JPEG, DICOM
1.35. | DICOM standard za prikaz sivih tonova (GSDF)
1.36. | Crno bijeli video printer integriran u kučištu uređaja
1.37. | Bežično mrežno povezivanje uređaja
1.38. | Razina buke uređaja maksimalno 42 dB
1.39. | Lako dostupan zračni filter
1.40. | Dimenzija uređaja: Širina uređaja maksimalno 60 cm, dubina uređaja maksimalno 110 cm
2. | Konveksna uzv sonda | kom | 1
2.1. | Izrađena tehnologijom "Single Crystal". Širina frekvencijskog opsega sonde min. od 1 do max. 5.7 MHz
2.4. | Kut prikaza: min. 69⁰
3. | Linearna uzv sonda | kom | 1
3.1. | Širina frekvencijskog opsega sonde min. od 3.5 do 15.0 MHz
3.4. | Broj elemenata: min. 960
3.5. | Polje pregleda min. 50 mm