## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
OIB: 46377257342
Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za elektrofiziologiju
Redni broj | Opis artikla | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRUPA PREDMETA NABAVE 1
1 | KATETERI DIJAGNOSTIČKI 1, KATETERI SPECIJALNI ABLACIJSKI I DODATNI MATERIJAL ZA KRIOABLACIJU 1
1.1 | Kateter kvadripolarani, mogućnost izbora barem dva radijusa krivulje, s razmakom elektroda 2-5-2, 5F ili 6F. | KOM
1.2 | Spojni kabel kompatibilan s kateterima stavka 1.1. i postojećom EPS opremom. | KOM
1.3 | Kateter deflektabilni, dekapolarni za CS, 6F, krivulja 270 stupnjeva, razmak elektroda 2,5,2; 2.5,5,2.5;2,10,2. | KOM
1.4 | Spojni kabel kompatibilan s kateterima stavka 1.3. i postojećom EPS opremom. | KOM
1.5 | Kateter deflektabilni, bi-direkcijski, 20-polarni za snimanje potencijala oko triskupidalne valvule, 7 F, 105 CM sa razmakom elektroda 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 35, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2mm ili 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 60, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2, 8, 2mm. | KOM
1.6 | Spojni kabel kompatibilan s kateterima stavka 1.5. i postojećom EPS opremom. | KOM
2 | KATETERI ZA RF ABLACIJU
2.1 | Kateter ablacijski, bidirekcijski, 7F, dužine 110 cm, najmanje dvije krivulje, 4 mm vrh elektrode, 4 elektrode, razmak između elektroda 2, 5mm. | KOM
2.2 | Spojni kabel kompatibilan s kateterom stavka 2.1. i postojećom EPS opremom. | KOM
2.3 | Kateter ablacijski, vrh sa dvostruko hlađenom komorom, bidirekcijski, 7F, dužine 110 cm, najmanje dvije krivulje, 4 mm vrh elektrode, 4 elektrode, razmak između elektroda 2, 5mm. | KOM
2.4 | Spojni kabel kompatibilan s kateterom stavka 2.3. i postojećom EPS opremom. | KOM
3 | DODATNI POTROŠNI MATERIJAL
3.1 | Transseptalna igla, 18G, 71 cm, krivulja 50˚. | KOM
3.2 | Transseptalna uvodnica, fiksna, 8.5F, 60-101.4 cm, više krivulja. | KOM
3.3 | Transseptalna uvodnica, bi-direkcijska, 8.5F, više krivulja. | KOM
3.4 | SET ZA PERIKARDIOCENTEZU 8.3 F ravni ili PIGTAIL kateter; 21Gx1- 1/2" igla; 25 G x 1" igla; konac za šivanje sa zaobljenom iglom; aligator klip; .035" x 80 cm J žica; dilatator; 18G igla sa stiletom; set za pripremu operacionog polja; gaze; skalpel 11; vrećica 1000 cc. | 3 KOM/PAKET
4 | CRYO ABLACIJA
4.1 | Krio balon za ablaciju sa kratkim (5mm) ili dugim vrhom (12mm), promjer balona 28 mm. | KOM
4.2 | Upravljiva uvodnica sa mogučnošću savijanja od 155 stupnjeva promjera 12.7 Fr za kriobalon kompatibilna sa stavkom 4.1. | KOM
4.3 | Cirkularni dijagnostički kateter, fiksna kružna krivulja 20mm, 8 elektroda, 3.3 Fr. | KOM
4.4 | Električni spojni kabel za krio kateter kompatibilan sa stavkom 4.1. | KOM
4.5 | Plinski kabel za krio kateter kompatibilan sa stavkom 4.1. | KOM
4.6 | Spojni kabel kompatibilan sa cirkularnim dijagnostičkim kateterom iz stavke 4.3. | KOM
4.7 | Ezofagealna temperaturna sonda. | KOM
4.8 | Dopuna N2O tanka. | KOM
NAPOMENA: Ponuditelj je dužan ustupiti na korištenje konzolu i generator za vrijeme trajanja ugovora o nabavi
Minimalne tehničke karakteristike : Raspon radne temperature: 15°C to 30°C Napon: 100 – 230 V, 50/60 Hz, 10/5 A LCD monitor osjetljiv na dodir od 21' s instaliranim programom za pokretanje i rad konzole. Prikaz stanja plina u boci na LCD zaslonu konzole. Konzola u svom postolju ima smještenu N2O plinsku bocu zapremnine 6,8 kg Nožna pedala za funkcije aktivacije i kontrole: rada, napuhavanja balona, početka postupka ablacije, zaustavljanja postupka ablacije i hitan prekid postupka ablacije. Mogućnost zabilježbe vremena izolacije plućnih vena. Konekcijska kutija za povezivanje balona za krioablaciju , DSM senzora i ezofagealne temperaturne sonde. Priključci na konzoli za konekcijsku kutiju, balon i uvodnicu za krioablaciju Težina konzole: 117 kg (bez plinske boce) Dimenzije: 157.48 cm x 61.97 cm 53.34 cm
5 | KATETERI ZA DIJAGNOSTIKU I RF ABLACIJU -kompatibilni sa sustavom za navigaciju u magnetnom polju
5.1 | Dijagnostički kateter za mapiranje, visoke rezolucije snimanja sa 64 printane elektrode u obliku košare, razmak elektroda 2.5mm, 8.5Fr | KOM
5.2 | Spojni kabel kompatibilan sa dijagonstičkim kateterom za mapiranje iz stavke 5.1. | KOM
5.3 | Ablacijski kateter deflektibilni, bidirekcijski, sa senzorom za magnetno polje, vrh elektrode 4 mm, najmanje dvije krivulje, 7.5 F | KOM
5.4 | Spojni kabel kompatibilan sa ablacijskim kateterom iz stavke 5.3. | KOM
5.5 | Ablacijski kateter deflektibilni, bidirekcijski, sa senzorom za magnetno polje i senzorom pritiska, sa hlađenim vrhom, mogućnost mjerenja lokalne impendance, najmanje dvije krivulje, 7.5 F | KOM
5.6 | Spojni kabel kompatibilan sa ablacijskim kateterom iz stavke 5.5. | KOM
5.7 | Referentne elektrode samoljepljive za navigaciju u magnetnom polju | KOM
5.8 | Cijevi za irigacijsku pumpu | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 Kateteri dijagnostički s mehanizmom za upravljanje i kateteri za RF-ablaciju - standardni, upravljivi
1 | KATERERI DIJAGNOSTIČKI s mehanizmom za upravljanje
1.1 | Kateter deflektabilni, 20-polarni za snimanje potencijala duž kriste terminalis, s razmakom elektroda 1-3-1 ili 2-12-2 mm, 7 F. | KOM
1.2 | Kateter deflektabilni, za detekciju impulsa u plućnim venama, s promjerom petlje 12, 15, 20, 25mm ili variabilni, 10 ili 20-polarni, dužine 115cm, 7F. | KOM
1.3 | Kabel za povezivanje katetera kompatibilan deflektabilnim kateterima za detekciju impulsa u plućnim venama pod prethodnom stavkom | KOM
2 | KATATERI ZA RF-ABLACIJU-standardni, upravljivi
2.1 | Kateter ablacijski, deflektabilni, s razmakom elektroda 2-5-2 ili 1-6-2 mm, vršnom elektrodom 4 ili 8 mm, 6 ili 7 F. Odabir senzora thermistor ili thermocouple. | KOM
2.2 | Kateter ablacijski, deflektabilni, bi-direkcioni, s razmakom elektroda 1-7-4 mm, vršnom elektrodom 4 ili 8 mm, 7 F. Odabir senzora thermistor ili thermocouple | KOM
2.3 | Kateter ablacijski, deflektabilni s hlađenim vrškom (6-56 rupica za hlađenje), s razmakom elektroda 2-5-2 mm i vršnom elektrodom 3.5 mm, 7 ili 8 F, dužine 115 cm. | KOM
2.4 | Kateter ablacijski, deflektabilni, bi-direkcioni s hlađenim vrškom (6-56 rupica za hlađenje), s razmakom elektroda 2-5-2 mm i vršnom elektrodom 3.5 mm, 7 F do 8 F, dužine 115 cm | KOM
2.5 | Spojni kabel kompatibilan s kateterom stavke 2.1, 2.2, 2.3 2.4 s postojećim RF generatorima, autoklavabilan, dužine barem 1.5 m. | KOM
3 | KATETERI ZA DIJAGNOSTIKU i RF-ABLACIJU-kompatibilni sa sustavom za navigaciju u magnetnom polju Carto
3.1 | Kateter dijagnostički, deflektabilan, dekapolarni za koronarni sinus sa auto prepoznavanjem, dužine najmanje 92 cm, razmak elektroda u sljedu 2-5-2, 2-8-2, 5 ili 10 mm , 6 ili 7 F | KOM
3.2 | Kabel pripadajući, autoklavabilni kompatibilan kateteru stavke 3.1. | KOM
3.3 | Kateter dijagnostički, deflektabilni, navigacioni sa senzorom za magnetsko polje 20-polarni, 5 krakova sa elektrodama, razmak 4-4-4 mm ili 2-6-2 mm, 7F, 115 cm | KOM
3.4 | Kabel spojni autoklavabilni kompatibilan stavkom 3.3 | KOM
3.5 | Kateter dijagnostički, deflektabilan, navigacioni sa senzorom za magnetsko polje, dekapolarni s auto prepoznavanjem, dužine najmanje 115 cm, razmak elektroda u sljedu 2-8-2 mm, 7 F | KOM
3.6 | Kabel autoklavabilni za povezivanje dužine barem 1.5 m, kompatibilan s kateterom iz stavke 3.5. | KOM
3.7 | Kateter deflektabilni, navigacioni sa senzorom za magnetsko polje, za detekciju impulsa u plućnim venama sa autoprepoznavanjem, 7 F i promjer petlje 4 F, s promjenjivim promjerom petlje od 15 do 25 mm, 12 ili 22-polarni, dužine 115 cm. | KOM
3.8 | Konektor za kabel za višenamjensku uporabu, kompatibilan sa točkom 3.4 | KOM
3.9 | Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje, s vršnom elektrodom od 4 ili 8 mm, dužine 115 cm, 7 F | KOM
3.10 | Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje , s hlađenim vrškom (6-56 rupica za hlađenje), s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm, 7F do 8 F. | KOM
3.11 | Kateter deflektabilni, bi-direkcioni, sa senzorom za magnetno polje , s hlađenim vrškom (6/56 rupica), s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm, do 8 F | KOM
3.12 | Kabel autoklavabilni za povezivanje dužine barem 1.5 m, kompatibilan kateterima stavke 3.9, 3.10, 3.11. | KOM
3.13 | Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje i senzorom pritiska, s hlađenim vrškom (6/56 rupica), s odabirom barem tri radijusa savijanja krivulje, s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm | KOM
3.14 | Kateter deflektabilni, bidirekcijski, sa senzorom za magnetno polje i senzorom pritiska, s hlađenim vrškom (6/56 rupica), s odabirom barem tri radijusa savijanja krivulje, s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm. | KOM
3.15 | Kabel autoklavabilni za povezivanje dužine barem 1.5 m, kompatibilan kateterima stavke 3.13. i 3.14. | KOM
3.16 | Referentne samoljepljive elektrode za navigaciju u magnetnom polju. | KOM
3.17 | Kateter ablacijski, deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje, vršna elektroda hlađena tekućinom, s mogućnošću odabira barem tri radijusa savijanja krivulje, s 3 microelektrode, s vršnom elektrodom od 3.5mm, dužine 115 cmm, 8F | KOM
3.18 | Konekcijski kabel za stavku 3.17 kompatibilan s RF generatorom | KOM
3.19 | Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnentno polje, 8 krakova, 48 elektroda | KOM
3.20 | Konekcijski kabel za stavku 3.19 | KOM
3.21 | Ablacijski kateter u obliku balona, 10 elektroda | KOM
3.22 | Kateter za detekciju impulsa u plućnim venama, 10 elektroda, 3 FR | KOM
3.23 | Upravljiva uvodnica za ablacijski kateter u obliku balona | KOM
3.24 | Konekcijski kabel za stavku 3.21. kompatibilan sa RF generatom | KOM
3.25 | Konekcijski kabel za stavku 3.22 | KOM
4 | DODATNI POTROŠNI MATERIAL
4.1 | Sistem cijevi za povezivanje infuzijske pumpe sa kateterom s hlađenim vrškom. | KOM
4.2 | Uvodnice, duge, transseptalne za elektrofiziologiju, 8F, s odabirom barem tri zakrivljenosti, barem dve dužine > 60 cm. | KOM
4.3 | Deflektabilna uvodnica duljine 71 cm, upravljiva, transseptalna za elektrofiziologiju, vidljiva u magnetskom polju 8.5F. | KOM
4.4 | Igla za transseptalnu punkciju, kompatibilna stavkama 4.2 i 4.3. | KOM
4.5 | Spojni kabel za stavku 4.3. | KOM
4.6 | Pinbox 20 pinova za Carto 3 PIU | KOM
4.7 | Spojni kabel Carto 3 PIU do elektrofiziološke stanice | KOM
4.8 | Spojni kabel Carto 3 PIU do Smart Ablate | KOM
4.9 | Spojni kabel Carto 3 PIU do RF generatorom | KOM
4.10 | Spojni kabel SmartAblate do elektrofiziološke stanice za intrakardijalne signale | KOM
4.11 | Spojni kabel RF generatorom do elektrofiziološke stanice za intrakardijalne signale | KOM
4.12 | Spojni adapter za Carto 3 PIU za stavku 3.17 | KOM
4.13 | Spojni kabel na Carto 3 PIU za stavku 3.16. | KOM
5 | KATETER ZA INTRAKARDIJALNI ULTRAZVUK
5.1. | Ultrazvučni kateter 8 ili 10 F dužine 90 cm | KOM
NAPOMENA - U slučaju da bolnica ne posjeduje kompatibilnu opremu za korištenje katetera pod stavkom 5.1. ponuditelj je dužan ustupiti opremu kompatibilnu s kateterima na korištenje za vrijeme trajanja ugovora o potrošnom materijalu MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Uređaj za intrakardijalni ultrazvuk • monitor osjetljiv na dodir, s mogućnošću zatvaranja i zaključavanja sistema • prenosiv, s mogućnošću montiranja na kolica • mogućnost spajanja različitih tipova sondi • prenosiva baterija • usb ulaz • težina uređaja bez kolica manja od 6 kg
NAPOMENA ZA CARTO SISTEM U VLASNIŠTVU BOLNICE: - Sve stavke moraju biti kompatibilne sa uređajem Carto sistema, sustav za 3 D navigaciju u magnetnom polju, koji je u vlasništvu bolnice. - Ponuditelj je dužan ustupiti na korištenje RF generator i irigacijsku pumpu, za vrijeme trajanja ugovora o nabavi. 3D maping sistem kompatibilan sa generatorom i pumpom (sistemom za ablaciju). Sistem za ablaciju potpuno integriran (pumpa, generator, daljinski upravljač). Svi elementi sistema su pogodni za rad na naponu od 100-240V i frekvenciji 50/60Hz. - Ponuditelj mora zadovoljiti stavke modula koji omogućuje praćenje svih podataka EKG-a i podataka o lokaciji katetera tijekom procedure te pristup tim podacima u bilo kojem trenutku procedure na 3D navigacijskom sistemu. - Ponuditelj je dužan ustupiti na korištenje najnoviju verziju softwarea koja mora biti kompatibilna s uređajem CARTO 3 koji je u vlasništvu bolnice.
6 | KATETERI DIJAGNOSTIČKI
6.1 | Kateter dekapolarni, dužine do 65 cm , s razmakom elektroda 2-8-2, 5 F, za CS uvođenje kroz v. subklaviju. | KOM
6.2 | Kateter dijagnostički, deflektabilan, dekapolarni za koronarni sinus, dužine 92cm ili 115cm cm, razmak elektroda u sljedu 2-5-2 ili 2-8-2 mm , 6 ili 7 F. | KOM
6.3 | Kateter dijagnostički s 20 polova, dužine 110CM, 7F. | KOM
7 | KATETERI DIJAGNOSTIČKI
7.1 | Dijagnostički kateter s fiksnom krivuljom, odabir najmanje 3 krivulje, odabir kvadripolarni ili dekapolarni, odabir 4F, 5F ili 6F. | KOM
7.2 | Spojni autoklavabilni kabel kompatibilan točki 7.1. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 Kateteri dijagnostički s mehanizmom za upravljanje i kateteri za RF-ablaciju - standardni, upravljivi
1 | KATERERI DIJAGNOSTIČKI s mehanizmom za upravljanje
1.1 | Kateter deflektabilni, 20-polarni za snimanje potencijala duž kriste terminalis, s razmakom elektroda 1-3-1 ili 2-12-2 mm, 7 F. | KOM
1.2 | Kateter deflektabilni, za detekciju impulsa u plućnim venama, s promjerom petlje 12, 15, 20, 25mm ili variabilni, 10 ili 20-polarni, dužine 115cm, 7F. | KOM
1.3 | Kabel za povezivanje katetera kompatibilan deflektabilnim kateterima za detekciju impulsa u plućnim venama pod prethodnom stavkom | KOM
2 | KATATERI ZA RF-ABLACIJU-standardni, upravljivi
2.1 | Kateter ablacijski, deflektabilni, s razmakom elektroda 2-5-2 ili 1-6-2 mm, vršnom elektrodom 4 ili 8 mm, 6 ili 7 F. Odabir senzora thermistor ili thermocouple. | KOM
2.2 | Kateter ablacijski, deflektabilni, bi-direkcioni, s razmakom elektroda 1-7-4 mm, vršnom elektrodom 4 ili 8 mm, 7 F. Odabir senzora thermistor ili thermocouple | KOM
2.3 | Kateter ablacijski, deflektabilni s hlađenim vrškom (6-56 rupica za hlađenje), s razmakom elektroda 2-5-2 mm i vršnom elektrodom 3.5 mm, 7 ili 8 F, dužine 115 cm. | KOM
2.4 | Kateter ablacijski, deflektabilni, bi-direkcioni s hlađenim vrškom (6-56 rupica za hlađenje), s razmakom elektroda 2-5-2 mm i vršnom elektrodom 3.5 mm, 7 F do 8 F, dužine 115 cm | KOM
2.5 | Spojni kabel kompatibilan s kateterom stavke 2.1, 2.2, 2.3 2.4 s postojećim RF generatorima, autoklavabilan, dužine barem 1.5 m. | KOM
3 | KATETERI ZA DIJAGNOSTIKU i RF-ABLACIJU-kompatibilni sa sustavom za navigaciju u magnetnom polju
3.1 | Kateter dijagnostički, deflektabilan, dekapolarni za koronarni sinus sa auto prepoznavanjem, dužine najmanje 92 cm, razmak elektroda u sljedu 2-5-2, 2-8-2, 5 ili 10 mm , 6 ili 7 F | KOM
3.2 | Kabel pripadajući, autoklavabilni kompatibilan kateteru stavke 3.1. | KOM
3.3 | Kateter dijagnostički, deflektabilni, navigacioni sa senzorom za magnetsko polje 20-polarni, 5 krakova sa elektrodama, razmak 4-4-4 mm ili 2-6-2 mm, 7F, 115 cm | KOM
3.4 | Kabel spojni autoklavabilni kompatibilan stavkom 3.3 | KOM
3.5 | Kateter dijagnostički, deflektabilan, navigacioni sa senzorom za magnetsko polje, dekapolarni s auto prepoznavanjem, dužine najmanje 115 cm, razmak elektroda u sljedu 2-8-2 mm, 7 F | KOM
3.6 | Kabel autoklavabilni za povezivanje dužine barem 1.5 m, kompatibilan s kateterom iz stavke 3.5. | KOM
3.7 | Kateter deflektabilni, navigacioni sa senzorom za magnetsko polje, za detekciju impulsa u plućnim venama sa autoprepoznavanjem, 7 F i promjer petlje 4 F, s promjenjivim promjerom petlje od 15 do 25 mm, 12 ili 22-polarni, dužine 115 cm. | KOM
3.8 | Konektor za kabel za višenamjensku uporabu, kompatibilan sa točkom 3.4 | KOM
3.9 | Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje, s vršnom elektrodom od 4 ili 8 mm, dužine 115 cm, 7 F | KOM
3.10 | Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje , s hlađenim vrškom (6-56 rupica za hlađenje), s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm, 7F do 8 F. | KOM
3.11 | Kateter deflektabilni, bi-direkcioni, sa senzorom za magnetno polje , s hlađenim vrškom (6/56 rupica), s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm, do 8 F | KOM
3.12 | Kabel autoklavabilni za povezivanje dužine barem 1.5 m, kompatibilan kateterima stavke 3.9, 3.10, 3.11. | KOM
3.13 | Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje i senzorom pritiska, s hlađenim vrškom (6/56 rupica), s odabirom barem tri radijusa savijanja krivulje, s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm | KOM
3.14 | Kateter deflektabilni, bidirekcijski, sa senzorom za magnetno polje i senzorom pritiska, s hlađenim vrškom (6/56 rupica), s odabirom barem tri radijusa savijanja krivulje, s vršnom elektrodom od 3.5 mm, dužine 115 cm. | KOM
3.15 | Kabel autoklavabilni za povezivanje dužine barem 1.5 m, kompatibilan kateterima stavke 3.13. i 3.14. | KOM
3.16 | Referentne samoljepljive elektrode za navigaciju u magnetnom polju. | KOM
3.17 | Kateter ablacijski, deflektabilni, sa senzorom za magnetno polje, vršna elektroda hlađena tekućinom, s mogućnošću odabira barem tri radijusa savijanja krivulje, s 3 microelektrode, s vršnom elektrodom od 3.5mm, dužine 115 cmm, 8F | KOM
3.18 | Konekcijski kabel za stavku 3.17 kompatibilan s RF generatorom | KOM
3.19 | Kateter deflektabilni, sa senzorom za magnentno polje, 8 krakova, 48 elektroda | KOM
3.20 | Konekcijski kabel za stavku 3.19 | KOM
3.21 | Ablacijski kateter u obliku balona, 10 elektroda | KOM
3.22 | Kateter za detekciju impulsa u plućnim venama, 10 elektroda, 3 FR | KOM
3.23 | Upravljiva uvodnica za ablacijski kateter u obliku balona | KOM
3.24 | Konekcijski kabel za stavku 3.21. kompatibilan sa RF generatom | KOM
3.25 | Konekcijski kabel za stavku 3.22 | KOM
4 | DODATNI POTROŠNI MATERIAL
4.1 | Sistem cijevi za povezivanje infuzijske pumpe sa kateterom s hlađenim vrškom. | KOM
4.2 | Uvodnice, duge, transseptalne za elektrofiziologiju, 8F, s odabirom barem tri zakrivljenosti, barem dve dužine > 60 cm. | KOM
4.3 | Deflektabilna uvodnica duljine 71 cm, upravljiva, transseptalna za elektrofiziologiju, vidljiva u magnetskom polju 8.5F. | KOM
4.4 | Igla za transseptalnu punkciju, kompatibilna stavkama 4.2 i 4.3. | KOM
4.5 | Spojni kabel za stavku 4.3. | KOM
4.6 | Pinbox 20 pinova za 3D maping sistem | KOM
4.7 | Spojni kabel 3D maping sistem do elektrofiziološke stanice | KOM
4.8 | Spojni kabel 3D maping sistem do RF generator | KOM
4.9 | Spojni kabel RF generator do elektrofiziološke stanice za intrakardijalne signale | KOM
4.10 | Spojni adapter za 3D maping sistem za stavku 3.17 | KOM
4.11 | Spojni kabel na 3D maping sistem za stavku 3.16. | KOM
5 | KATETER ZA INTRAKARDIJALNI ULTRAZVUK
5.1. | Ultrazvučni kateter 8 ili 10 F dužine 90 cm | KOM
NAPOMENA : Ako sustav za 3 D navigaciju u magnetnom polju nije u vlasništvu bolnice: - U slučaju da bolnica ne posjeduje kompatibilnu opremu za korištenje katetera/3 D maping sistem opremu ponuditelj je dužan ustupiti na korištene istu sa kompatibilnim generatorom i pumpom za vrijeme trajanja ugovora o potrošnom materijalu. Također je dužan ustupiti i ultrazvučni aparat.
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 3D maping sistem za elektrofiziološko mapiranje srca • Jedinica s monitorom u sali • Radna jedinica s monitorom u kontrolnoj sobi • Princip rada sistema zasnovan na magnetnoj tehnologiji, maping kateteri sadrže magnetni senzor • Mogućnost elektro-anatomskog mapiranja s ablacijskim i dijagnostičkim kateterima • Preciznost lokacije prilikom mapiranja do 1mm • Praćenje respiracije pacijenta • Očitavanje kontaktne sile na tkivo u realnom vremenu i prikaz magnitude i smjera vektora djelovanja te sile na tkivo. • Mjerenje udaljenosti između trenutne pozicije katetera i posljednje lokacije gdje je primjenjivana energija • 3D maping sistem kompatibilan sa generatorom i pumpom (sistemom za ablaciju) • Sistem za ablaciju potpuno integriran (pumpa, generator, daljinski upravljač) • Svi elementi sistema su pogodni za rad na naponu od 100-240V i frekvenciji 50/60Hz.
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Uređaj za intrakardijalni ultrazvuk • monitor osjetljiv na dodir, s mogućnošću zatvaranja i zaključavanja sistema • prenosiv, s mogućnošću montiranja na kolica • mogućnost spajanja različitih tipova sondi • prenosiva baterija • usb ulaz • težina uređaja bez kolica manja od 6 kg
6 | KATETERI DIJAGNOSTIČKI
6.1 | Kateter dekapolarni, dužine do 65 cm , s razmakom elektroda 2-8-2, 5 F, za CS uvođenje kroz v. subklaviju. | KOM
6.2 | Kateter dijagnostički, deflektabilan, dekapolarni za koronarni sinus, dužine 92cm ili 115cm cm, razmak elektroda u sljedu 2-5-2 ili 2-8-2 mm , 6 ili 7 F. | KOM
6.3 | Kateter dijagnostički s 20 polova, dužine 110CM, 7F. | KOM
7 | KATETERI DIJAGNOSTIČKI
7.1 | Dijagnostički kateter s fiksnom krivuljom, odabir najmanje 3 krivulje, odabir kvadripolarni ili dekapolarni, odabir 4F, 5F ili 6F. | KOM
7.2 | Spojni autoklavabilni kabel kompatibilan točki 7.1. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 3 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 Kateteri specijalni ablacijski i dodatni materijal za krioablaciju
1 | KATETERI I DODATNI MATERIJAL ZA KRIOABLACIJU
1.1 | Krio balon za ablaciju, 23 ili 28 mm | KOM
1.2 | Deflektabilna uvodnica 12 F za krio balon | KOM
1.3 | Fokalni kateter za krioablaciju, bar tri oblika krivulje, 7F ili 9F, veličina vrha 4,6 ili 8 mm | KOM
1.4 | Koaksijalni kabel za krio kateter kompatibilan točkama 2.1. i 2.3. | KOM
1.5 | Spojni kabel za krio kateter kompatibilan točkama 2.1. i 2.3. | KOM
1.6 | Cirkularni dijagnostički kateter, fiksna kružna krivulja 15, 20 ili 25 mm, 8 ili 10 elektroda, 3.3 F | KOM
1.7 | Spojni kabel kompatibilan točki 2.6. | KOM
1.8 | Dopuna tanka N20 plina | KOM
NAPOMENA: Stavka 1.1. do 1.8 moraju biti kompatibilne sa uređajem za KRIOABLACIJU
2 | SPECIJALNI "HIGH POWER SHORT DURATION" ABLACIJSKI KATETER
2.1 | Kateter ablacijski HPSD (high-power-short-duration), deflektabilni, hlađen konstantnim protokom neovisnim o snazi, sa 6 thermo-couple senzora termalno izoliranih od RF elektrode za izravno mjerenje temperature tkiva. Vrh katetera izrađen od kompozitnog materijala - industrijski dijamant (CVD). High-resolution elektrode na vrhu katetera za snimanje lokaliziranih signala varijabilnog razmaka. Mogućnost odabira minimalno 4 konfiguracije, unidirekcijskog ili bidirekcijskog upravljanja, velike ili male krivulje. | KOM
2.2 | Pripadajući spojni kabel za generator, nesterilni, kompatibilan sa stavkom 3.1 | KOM
2.3 | Pripadajući spojni kabel za kateter, sterilni, kompatibilan sa stavkom 3.1 | KOM
2.4 | Pripadajući tubing set za irigaciju, sterilni, kompatibilan sa stavkom 3.1 | KOM
3 | Set za transeptalnu punkciju koji se sastoji od integrirane dilatator-igle, transeptalne uvodnice fiksne krivine, žice, RF i egm KABLA. Dilatator-igla s mehanizmom za aplikaciju distalne igle putem sistema s oprugom. Dilatator-igla se može koristiti za mehaničku punkciju ili potpomognutu RF energijom. | KOM
3.1 | Integrirana dilatator-igla za transeptalnu punkciju s mehanizmom za aplikaciju distalne igle putem mehanizma s oprugom. Sustav dostupan u više dužina i modela kako bi bio kompatibilan s trenutno komercijalno dostupnim radnim kateterima. Dilatator-igla se može koristiti za mehaničku punkciju ili potpomognutu RF energijom. | KOM
NAPOMENA: Ponuditelj je dužan ustupiti na korištenje RF generator i irigacijsku pumpu kompatibilnu sa stavkom 2.1 , za vrijeme trajanja ugovora o nabavi.
Minimalne tehničke karakteristike : RF generator Automatski prilagođava isporučenu energiju prema ablacijskom kateteru kako bi se postigla željena temperatura ablacije Visina: 38 cm, širina: 45 cm, duljina: 22 cm, masa: do 11 kg radno područje (temperatura): 15°C to 30°C, radno područje (vlaga): 20% do 85% relativna vlažnost (bez kondenzacije) Najveća izlazna snaga: 50 W, najviša temperatura koju je moguće podesiti: 60°C najdulje trajanje ablacije: 45 s Irigacijska pumpa Koristi se za isporuku fiziološke tekućine ablacijskom kateteru prilikom radiofrekvencijske ablacije srčanih aritmija Visina: 31 cm, širina: 27 cm, duljina: 26 cm Radno područje (temperatura): 15°C do 30°C, radno područje (vlaga): 20% do 85% relativna vlažnost (bez kondenzacije), radno područje (tlak): 70 do 160 kPa, raspon niskog protoka: 1–5 ml/min, raspon visokog protoka: 6–30 ml/min Minimalna veličina mjehurića zraka kojeg je moguće detektirati: 2 µl
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 4 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 5 Specijalni dijagnostički i ablacijski kateteri
1 | SPECIJALNI DIJAGNOSTIČKI KATETERI (bolja stabilnost i kvaliteta signala)
1.1 | Duodekapolarni deflektabilni kateter za mapiranje desnog atrija, 6 F, elektroda 20, razmak elektroda 2-8-2, dužina 90 cm | KOM
1.2 | Deflektabilni dekapolarni kateter za CS, razmak elektroda 2-6-2, dužina 110 cm, 6 F, bar dvije krivulje | KOM
1.3 | Spojni autoklavabilni kabeli kompatibilani stavkama 1.2. i 1.3. | KOM
1.4 | Dijagnostički kateter s fiksnom krivuljom, kvadripolarni, promjer 6F, razmak elektroda 5-5-5, duljina katetera 110 cm, oblik fiksne krivulje Josephson, Damato, Cournard | KOM
1.5 | Spojni kabel kompatibilan sa stavkom iznad | KOM
1.6 | TUBING SET ZA ABLACIJSKU PUMPU za spajanje pumpe s ablacijskim kateterima kompatibilan sa ablacijskom pumpom Qiona | KOM
2 | SPECIJALNI ABLACIJSKI KATETERI SA ZLATNIM VRHOM
2.1 | Ablacijski deflektabilni kateter s krivuljom do 270 stupnjeva, dužina katetera 110 cm, vrh zlatni 4 mm, razmak elektroda 2-5-2, mogučnost odabira bar 3 radijusa savijanja krivulje | KOM
2.2 | Ablacijski deflektabilni kateter s hlađenim vrškom za ablaciju undulacije atrija, 12 rupica na distalnoj elektrodi raspoređenih u 3 razine radi bolje hlađenja proksimalnog dijela vrha, s krivuljom do 270 stupnjeva, dužina katetera max. 95 cm radi bolje stabilnosti katetera, ojačano tijelo katetera radi bolje lateralne stabilnosti pri ablaciji isthmusa , vrh zlatni 3,5 mm, razmak elektroda 2-5-2 | KOM
2.3 | Spojni autoklavabilni kabeli kompatibilani stavkama 2.1. 2.2. i 2.3. te postojećem RF generatoru Smart Ablate | KOM
2.4 | Spojni autoklavabilni kabeli kompatibilani stavkama 2.1. 2.2. i 2.3. te postojećem RF generatoru Ampere | KOM
2.5 | Transeptalna upravljiva uvodnica s kontinuiranim bidirekcijskim savijanjem krivulje | KOM
3 | KATETERI I KABLOVI ZA DIJAGNOSTIKU i RF ABLACIJU - kompatibilni sa 3D sustavom za beskontaktno mapiranje
3.1 | MULTIPOLARNI KATETER ZA BESKONTAKTNO MAPIRANJE ATRIJA 48 ultrazvučnih senzora i 48 elektroda Duljina katetera: 100cm Promjer tijela: 10F Promjer otvorenog katetera: 25mm | KOM
3.2 | Pripadajući kabel za povezivanje multipolarnog katetera sa 3D navigacijskim sustavom. Mogućnost resterilizacije. | KOM
3.3 | UPRAVLJIVA UVODNICA ZA UPRAVLJANJE MULTIPOLARNIM KATETEROM Upravljiva transeptalna uvodnica sa mogućnošću kontinuiranog unidirekcijskog savijanja krivulje od 180 stupnjeva Unutarnji promjer: 12,8F Vanjski promjer: 16F Duljina: min. 75cm Radijus savijanja: 50mm | KOM
3.4 | Referentne elektrode, ljepljive, kompatibilne sa sustavom za beskontaktnu 3D mapiranje | KOM
3.5 | FEMORALNA UVODNICA SA INTEGRIRANOM REFERENTNOM ELEKTRODOM Uvodnica sa integriranom referentnom elektrodom za povezivanje na sustav za beskontaktno 3D mapiranje Hemostatska valvula Unutarnji promjer: 7F Vanjski promjer: 10,8F Duljina: 40cm | KOM
3.6 | ABLACIJSKI DEFLEKTABILNI KATETERI SA VANJSKIM HLAĐENJEM VRHA I SENZOROM PRITISKA Promjer: 8F Broj elektroda: 4 Razmak elektroda: 2-5-2 mm Dužina distalne (tip) elektrode: 3,5 mm Materijal distalne (tip) elektrode: Au (zlato) Duljina katetera: 110 cm Hlađenje: 12 rupica na distalnoj (tip) elektrodi raspoređenih u 3 razine radi boljeg hlađenja proksimalnog dijela vrha Mjerenje sile pritiska preko optičkog vlakna od 0-60g u aksijalnom i lateralnom smjeru. Oblik krivine: podesiv, mogućnost deflekcije 270° (puni krug) Mogućnost odabira između 5 različitih krivulja savijanja Ručica katetera: pritisni-povuci mehanizam sa „AutoLock“ funkcijom | KOM
3.7 | KABEL ZA ABLACIJSKE KATETERE Pripadajući kabel za spajanje ablacijskih katetera sa senzorom sile pritiska sa sustavom. Mogućnost resterilizacije | KOM
3.8 | ABLACIJSKI DEFLEKTABILNI KATETERI SA VANJSKIM HLAĐENJEM VRHA I ZLATNIM VRHOM Promjer: 7F Broj elektroda: 4 Razmak elektroda: 2-5-2 mm Dužina distalne (tip) elektrode: 3,5 mm Materijal distalne (tip) elektrode: Au (zlato) Duljina katetera: 110 cm Oblik krivine: podesiv, mogućnost deflekcije 270° (puni krug) Mogućnost odabira između 5 različitih krivulja savijanja Hlađenje: 12 rupica na distalnoj (tip) elektrodi raspoređenih u 3 razine radi bolje hlađenja proksimalnog dijela vrha Ručica katetera: pritisni-povuci mehanizam sa „AutoLock“ funkcijom | KOM
3.9 | ABLACIJSKI DEFLEKTABILNI KATETERI BEZ HLAĐENJA SA ZLATNIM VRHOM Promjer: 7F Broj elektroda: 4 Razmak elektroda: 2-5-2 mm Dužina distalne (tip) elektrode: 4 mm Materijal distalne (tip) elektrode: Au (zlato) Duljina katetera: 110 cm Oblik krivine: podesiv, mogućnost deflekcije 270° (puni krug) Mogućnost odabira između 5 različitih krivulja savijanja Ručica katetera: pritisni-povuci mehanizam sa „AutoLock“ funkcijom | KOM
3.10 | 10-POLNI DIJAGNOSTIČKI KATETER ZA MAPIRANJE PLUĆNIH VENA Promjer tijela katetera: 7F Promjer distalne kružne krivine: 4F Broj elektroda: 10 Veličina elektrode: 1 mm Duljina katetera: 110 cm Fiksna kružna krivulja (mogućnost odabira barem 5 različitih promjera kružnih krivulja u rasponu od 12 do 24mm) | KOM
3.11 | 20-POLNI DIJAGNOSTIČKI KATETER ZA MAPIRANJE PLUĆNIH VENA Promjer tijela katetera: 7F Promjer distalne kružne krivine: 4F Broj elektroda: 20 Veličina elektrode: 0,6 mm Duljina katetera: 110 cm Fiksna kružna krivulja (mogućnost odabira barem 5 različitih promjera kružnih krivulja u rasponu od 12 do 24mm) | KOM
3.12 | KABEL ZA 10-POLNI KATETER ZA MAPIRANJE PLUĆNIH VENA Pripadajući kabel za 10-polne dijagnostičke katetere za mapiranje plućnih vena | KOM
3.13 | KABEL ZA 20-POLNI KATETER ZA MAPIRANJE PLUĆNIH VENA Pripadajući kabel za 20-polne dijagnostičke katetere za mapiranje plućnih vena | KOM
3.14 | SET NEUTRALNIH PATCH ELEKTRODA kompatibilnih sa RF generatorom Qubic RF | KOM
3.15 | KABEL ZA ABLACIJSKE KATETERE Pripadajući kabel za spajanje ablacijskih katetera s RF generatorom Stockert EP Shuttle. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 5 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 6
Kateteri dijagnostički s pojačanim tijelom katetera i kateteri za RF-ablaciju - standardni, upravljivi s pojačanim tijelom katetera (ekstra stabilni)
1 | Dijagnostički kvadripolarni kateteri 120cm dužine, 5F debljine, sa 5 mm ili 10 mm ili 2-5-2 mm razmakom između elektroda u više raspoloživih fiksnih krivulja : CRD, CRD-2, JSN, DAO, DAO-1 | KOM
2 | Pripadajući kablovi za stavku 1 | KOM
3 | Dijagnostički kvadripolarni kateteri 120cm dužine, 6F debljine, sa 5 mm ili 10 mm ili 2-5-2 mm razmakom između eletroda u više raspoloživih fiksnih krivulja : CRD, JSN, DAO, DAO-1, JSN-1 | KOM
4 | Pripadajući kablovi za stavku 3 | KOM
5 | Dijagnostički dekapolarni kateteri 120cm dužine, 5F debljine, sa 5 mm ili 2-8-2 mm razmakom između eletroda sa fiksnom krivuljom CLS | KOM
6 | Pripadajući kablovi za stavku 5 | KOM
7 | Dijagnostički bidirekcijski upravljivi dekapolarni kateteri dužine 110 cm, 6F debljine sa 2-5-2, 2, 5 mm razmakom između elektroda i više različitih krivulja : Medium ili Large ili X-Large ili Medium/Large, sa push/pull mehanizmom za upravljanje. | KOM
8 | Pripadajući kablovi za stavku 7 | KOM
9 | Dijagnostički deflektabilni dekapolarni kateter 95cm ili 115cm dužine 6F ili 7F debljine, ojačano tijelo katetera, mekani vrh, s 2-10-2mm ili 2-2-2mm ili 5-5-5mm ili 2-5-2mm razmakom od kraja do kraja elektrode. Sa rotacisjkim mehanizmom za upravljanje ili pushpull | KOM
10 | Pripadajući kablovi za stavku 9 | KOM
11 | Dijagnostički upravljivi duodekapolarni kateteri dužine 95cm, 7F debljine sa 2-8-2-60-2-8-2 mm razmakom između elektroda i Super Large Curl krivuljom i mehanizmom za upravljanje na okretanje. | KOM
12 | Pripadajući kablovi za stavku 11 | KOM
13 | Dijagnostički upravljivi cirkularni dekapolarni kateter 7.5F debljine sa 6.5mm razmakom između elektroda, debljina cirkularnog dijela 4F, sa promjerom promjenjivog dijela 15-25mm, deflekcije 180 stupnjeva. | KOM
14 | Pripadajući kablovi za stavku 13 | KOM
15 | Dijagnostički upravljivi cirkularni duodekapolarni kateter 7.5F debljine sa 1-4-1 mm razmakom između elektroda, debljina cirkularnog dijela 4F, sa promjerom promjenjivog dijela 15-25mm, deflekcije 180 stupnjeva. | KOM
16 | Pripadajući kablovi za stavku 15 | KOM
17 | Kateteri ablacijski debljine 5F, odabirom vršne elektrode 4 mm, razmacima između elektroda 2 ili 2-5-2 mm, krivuljama Small ili Medium, sa ručkom za upravljanje na push-pul mehanizam. Sa mogućnosti odabira mekanog "SOFT" modela | KOM
18 | Pripadajući kablovi za stavku 17 | KOM
19 | Kateteri ablacijski debljine 7F, iskoristive dužine 110 cm, odabirom vršne elektrode 4 mm ili 8 mm, razmacima između elektroda 2 i 2-5-2 mm, krivuljama Small, Medium ili Large ili X-Large ili Extended Reach ili Far Reach, sa ručkom za upravljanje na push-pul mehanizam. | KOM
20 | Pripadajući kablovi za stavku 19 | KOM
21 | Kateteri ablacijski hlađeni kroz cijeli vrh, debljine 8F, iskoristive dužine 115 cm, odabirom vršne elektrode 4 mm ,razmakom između elektroda 1-4-1, krivuljama J, F, D, D-D, D-F, F-F, F-J, J-J. | KOM
22 | Pripadajući kablovi za stavku 21 | KOM
23 | Kateteri magnetski ablacijski hlađeni kroz cijeli vrh, debljine 8F, iskoristive dužine 115 cm, odabirom vršne elektrode 4 mm ,razmakom između elektroda 1-4-1, krivuljama J, F, D, D-D, D-F, F-F, F-J, J-J. | KOM
24 | Pripadajući kablovi za stavku 23 | KOM
25 | Kateteri magnetski ablacijski unidirekcijski i bidirekcijski hlađeni kroz cijeli vrh, debljine 8F, iskoristive dužine 115 cm, odabirom vršne elektrode 3.5 mm, razmakom između elektroda 2-2-2, krivuljama D, F, J, D-D, D-F, F-F, F-J, J-J, sa integriranim optičkim kabelom, koji omogućava LSI indeks zavisan o vremenu, snazi i pritisku na tkivo tokom ablacije kompatibilan sa TactiSys Quartz modulom. | KOM
26 | 16 polarni kateter za mapiranje kompleksnih aritmija sa magnetskim senzorom. | KOM
27 | Pripadajući kablovi za stavku 26 | KOM
28 | Transeptalne uvodnice 6-8.5F, tip krivulje Mullins, dužine 61cm. | KOM
29 | Transeptalne ojačane uvodnice 8-8.5F, tip Swartz, sa krivuljama SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, dužine 63-81cm. | KOM
30 | Transeptalne uvodnice 8-8.5F, tip Swartz, sa krivuljama SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, dužine 63-81cm. | KOM
31 | Transeptalne igle 18GA, krivulja BRK i BRK-1 dužina 71-98cm. | KOM
32 | Transeptalne igle 18GA, posebno oštre, krivulja BRK i BRK-1 dužina 71-98cm. | KOM
33 | Uvodnica bidirekcijski upravljiva za epikardijalni pristup, 40cm dužine, 8.5F | KOM
34 | Uvodnica bidirekcijski upravljiva za transeptalni pristup, 71cm dužine, 8.5F u minimalno dvije veličine krivulja. | KOM
35 | Kit elektroda za vizualizaciju katetera kompatibilan sa Ensite Precision sistemom za 3D mapiranje srca. | KOM
36 | Set za irigaciju katetera kompatibilan sa Cool Point pumpom. | KOM
37 | Uvodnica, dizajn nalik spiralnoj žici, sa radiopaknim vrhom, fleksibilna sa hidrofilnom slojem, otporna na presavijanje, sadrži: postraničnu konekciju, hemostatsku valvulu, trostrani nastavak, dilatator i obturator, dužine: 90 cm , promjera:5 i 6F ,dužine:80cm ,promjera:7 i 8F | KOM
38 | Arterijske uvodnice sa ili bez mini žice vodilje u setu, vidljiv (radiopakni) vrh , sa dilatatorom , sa silikonskom hidrofilnom oblogom te hemostatskim ventilom, napravljene od polietilena, odlične otpornosti na pregibanje, duljine u rasponu od 11cm -23 cm, 4-11 F | KOM
NAPOMENA: Ponuditelj dužan ustupiti na korištenje sistem za 3D mapiranje srca kompatibilan sa stavkama 13.,14.,15.,16, 23.,24.,25.,26.,27. i 35.
Minimalne tehničke karakteristike :Elektroanatomski 3D navigacijski sustav za mapiranje srca koji se temelji na magnestkom i impedancijskom polju, omogućava točni prikaz visoke rezolucije rekonstrukcije komora srca u 2 moda (magnetskom ili impedancijskom polju) prema odabiru operatera , te vremenski prikaz električne aktivnosti srčanog mišića, sa pumpom za hlađene katetere I ablacijskim generatorom 100W ili više, sa mogućnošću korištenja elektrofiziološkog katetera sa mjerenjem sile pritiska na stjenku srčanih komora
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 7
Jednokratna sterilna prekrivka za zaštitu od raspršenog zračenja
1 | Jednokratna sterilna prekrivka za zaštitu od raspršenog zračenja za kompleksne elektrofiziološke procedure sa otvorom za femoralni pristup, minimalna veličina 30x40 cm, minimalni stupanj zaštite Medium ili >75% | KOM
2 | Jednokratna sterilna prekrivka za zaštitu od raspršenog zračenja za kompleksne implantacije elektrostimulatora sa urezom za pristup lijevoj veni subklaviji, minimalna veličina 30x40 cm, stupanj zaštite Medium ili >75% | KOM
3 | Višekratna kirurška kapa za zaštitu mozga od raspršenog zračenja za kompleksne elektrofiziološke procedure i implantaciju elektrostimulatora | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 7 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 8
1 | KATETERI ZA PULSNU ABLACIJU
1.1 | Kateter za pulsnu ablaciju sa 20 elektroda, promjera 31 ili 35mm | KOM
1.2 | Upravljiva uvodnica promjera 13F, prozirna, kompatibilna sa kateterom iz stavke 1.1 | KOM
1.3 | Konekcijski kabel za pulsni kateter kompatibilan sa stavkom 1.1. | KOM
1.4 | Spojni kabel za snimanje potencijala, kompatibilan sa generatorom i postojećom EPS opremom | KOM
1.5 | Vodeća žica kompatibilna sa kateterom iz stavke 1.1. | KOM
NAPOMENA: Ponuditelj je dužan ustupiti na korištenje konzolu za pulsnu ablaciju kompatiblnu sa stavkom 1.1., za vrijeme trajanja ugovora o nabavi
Minimalne tehničke karakteristike: Pulsni generator za ablaciju Raspon radne temperature: Napon: 230V / 50Hz; 1.8-2.0 kV LCD zglobni zaslon osjetljiv na dodir s instaliranim programom za pokretanje i rad konzole. Mogućnost odabira sinhronog/asinhronog model ablacije i jačine izlazne snage u rasponu od 1.8-2.0 kV. Prekidač na konzoli za hitan prekid postupka ablacije. Recording System Module (RSM) sa pripadajućim kabelima, a koji služi za električnu izolaciju od postojeće elektrofiziološke opreme. Priključci na konzoli za konekcije s kateterom, uvodnicom, spojnim kablovima Težina konzole: 110 kg Dimenzije: 79 cm x 61 cm x 160 cm (sa monitorom)
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 8 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 9
1 | Bidirekcijski kateter za ablaciju elektroporacijom (PFA) s 9 elektroda i distalnim nagibom cirkularnog dijela od 20° kako bi se omogućio jednoliki kontakt s miokardom. Distalnog cirkularnog promjera 25 mm. | KOM
2 | Bidirekcijska upravljiva uvodnica unutarnjeg promjera 10Fr s dvije duljine distalnog dijela uvodnice (13mm ili 20mm) prema zahtijevima anatomije pacijenta, kompatibilna sa kateterom iz stavke 1 | KOM
3 | Konekcijski kabel za povezivanje katetera za ablaciju elektroporacijom (PFA) s generatorom kompatibilan sa stavkom 1 | KOM
4 | Vodeća žica kompatibilna s kateterom iz stavke 1 | KOM
Napomena: Ponuditelj je dužan ustupiti na korištenje generator za vrijeme trajanja ugovora o nabavi. Generator komaptibilan sa stavkama 1-3. Automatska detekcija prenapona za sigurnu isporuku terapije. Mogućnost isporuke testnog pulsa za procjenu blizine freničnog živca. Sinkronizacija s R-valom prilikom isporuke terapije.
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 9 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 10
1 | Ablacijski kateter sa magnetskim senzorom 8F debljine tijela katetera, sa razmakom elektroda 2-2-2, vršna elektroda 4mm, sa senzorom za mjerenje pritiska konektiranim sa optičkim kabelom, dužine 115cm, te izbor krivulja D-D, D-F, F-F, F-J, J-J, D, F, J. | KOM
2 | Set elektroda za vizualizaciju kompatibilan sa kateterom iz stavke 1. | KOM
3 | Konekcijski kabel za povezivanje dijagnostičkog cirkularnog katetera sa magnetskim senzorom. | KOM
4 | Konekcijski kabel za povezivanje dijagnostičkog katetera sa magnetskim senzorom za mapiranje komplekshih aritmija. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 10 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 11
1 | Cirkularni kateter za elektroporaciju (PFA) s 10 elektroda, bidirekcijski krivine (180 i 90 stupnjeva), veličine 8,5F, varijabilni promjer petlje 25-35 mm | KOM
Napomena : Ustupanje generatora za elektropolaciju s pripadajućom pumpom za irigaciju na korištenje tijekom trajanja ugovora koji moraju biti kompatibilni sa stavkom 1.
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 11 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 12
1 | 16 polarni kateter za mapiranje kompleksnih aritmija sa dva senzora upravljive krivulje DF, razmakom elektroda na gridu 3mm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 12 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 13
1 | Kateter deflektabilni, bidirekcijski, sa senzorom za magnentno polje, u obliku rešetke, 36 elektorda | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 13 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 14
1 | Komplet materijala za fokalnu ablaciju pulsirajucim elektricnim poljem (PFA) pomoću PFA generatora; sastoji se od aktivacijskog koda i neutralne elektrode te je kompatibilan sa standardnim ablacijskim kateterima i s njima združenima 3D sustavima za mapiranje srca | KOM
2 | Kompatibilni kabel za BW ThemoCool ST za stavku 1 | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 14 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 15
1 | Uvodnice za "straight" i "crossover" pristup, duljine 45, 65 i 90 cm, promjera 4, 5 , 6, 7 i 8 F, kompatibilne za žice 0,035", s hemostatskom valvulom i 3-way stopcock. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 15 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 16
1 | Navigacijski, bidirekcijski, irigirani elektrofiziološki kateter s upravljivim vrhom izrađenim od nitinolske rešetke. Distalni promjer nitinolske rešetke veći od 9mm. Mogućnost "high-density" (HD) mapiranja i ablacije. Kateter treba sadržavati 9 mini-elektroda integriranih s devet termoparova koji daju povratne informacije o temperaturi tkiva u stvarnom vremenu i jednu centralnu referentnu elektrodu za kreiranje anatomskih, voltažnih i aktivacijskih mapa. Vrh od nitinolske rešetke omogućuje ablaciju rediofrekvencijom (RF) i elektroporacijom (PFA). Promjer katetera do 8,5 Fr | KOM
2 | Referentne samoljepljive elektrode za navigaciju u impedancijskom modu | KOM
3 | Referentne samoljepljive elektrode za navigaciju u magnetnom modu | KOM
4 | Pripadajući spojni električni kabel za kateter, kompatibilan s stavkom 1.1 | KOM
5 | Pripadajući tubing set za irigaciju katetera, kompatibilan sa stavkom 1.1 | KOM
Napomena: Ponuditelj je dužan ustupiti na korištenje softverski sustav za mapiranje kompatibilan s navedenim proizvodima iz predmetne grupe nabave 12. Sustav se sastoji od radne stanice s pripadajućim softverom, generatorom magnetnog polja i popratnih spojnih kablova. Dodatno, potrebno je da ponuditelj ustupi na korištenje irigacijsku pumpu, PF generator, RF generator kompatibilan sa stavkama 1.1-1.5. za vrijeme trajanja ugovora o nabavi.
6 | Neutralna povratna elektroda | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 16 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 17
1 | Sustav za zatvaranje mjesta femoralnog venskog pristupa nakon kateterskih elektrofizioloških procedura koji koriste uvodnice promjera od 15F. Omogućava fluoroskopsku i ultrazvučnu vizualizaciju proizvoda u krvnoj žili, kao potvrdu zatvaranja krvne žile. Biorazgradivi i ekstravaskularni dizajn koji izbjegava trajne i intravaskularne implantate u tijelu s dvostrukim mehanizmom djelovanja za postizanje mehaničke i fiziološke hemostaze. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 17 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 18
1 | Transeptalna uvodnica duljine 60,61,63 i 81 cm, 8.5F,u setu sa dilatatorom i 0,032" žicom 180 cm duljine, 12 krivulja: MP18,MP28,ML1,ML2,MLO, MRO, MUL, 45°,90°,120°,135°,150°. | KOM
2 | Igla za transeptalnu punkciju transparetne ručice sa orijentacijskom oznakom, 21 G, 71, 89 i 98 cm, krivulje 50° i 86°. | KOM
3 | Bi-direkcijski niskoprofilni 8.5F kateter (180°) za transeptalnu punkciju srca sa ojačanjem, skliska obloga, mala, srednja i velika krivulja, indikator neutralne pozicije u vidu taktilnog klika, u setu sa uvođačem i žicom. | KOM
4 | Markirani pigtail kateter za mjerenje dimenzija krvnih žila, 5F, 125 cm, 20 markera, unutarnjeg lumena 0,89 mm, za žicu 0.035", 10 postraničnih otvora." | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 18 BROJKAMA bez PDV-a