## Prijedlog teh.spec.radiologija
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
OIB: 46377257342
Prijedlog Tehničkih specifikacija nakon održanih tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku radiologiju
Redni broj | Opis artikla | Jedinica mjere | JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRUPA PREDMETA NABAVE 1 - potrošni materijal za periferne arterije i za injektor Ulrich Max 2M/3
1 | Samošireći stent za periferne krvne žile načinjen od 6 isprepletenih nitinolskih žica. Kompatibilan sa žicama 0.14 i 0.18". Stent prati anatomiju krvne žile i tako osigurava dugotajnu potporu čak i kod kalcificiranih krvnih žila. Sistem 6 i 7 F. Duljine 80 i 120 cm. Promjer stenta: 4, 5, 6, 7 i 8 mm, duljine: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 i 200 mm. | kom
2 | Samošireći stentovi za periferne krvne žile: Stent napravljen rezanjem nitinolske tube u ML dizajnu za žicu 0,035˝. Stent zadržava inicijalni oblik i nakon kompresije. Dijaskopski dobro vidljiv. Najmanje 6 markera prox/dist. Pri otpuštanju skraćivanje stenta neznatno. Duljina katetera 80 ili 135 cm. Promjer stenta od 5 do 10 mm, duljine od 20 do 100 mm. Uvode se arterijskom uvodnicom 6 F za sve dimenzije. MR kompatibilan. | kom
3 | Samošireći stentovi za periferne krvne žile: Stent proizveden laserskim rezanjem nitinolske tube u ML dizajnu za žicu 0,035˝. Najmanje 6 markera prox/dist i dobra vidljivost. Stent mora zadržavati inicijalni oblik i nakon kompresije. Dijaskopski dobro vidljiv. Pri otpuštanju skraćivanje stenta neznatno. Duljina katetera 80 ili 135 cm. Promjer stenta iznosi od 5 do 8 mm, dužine od 120 do 150 mm. Uvode se arterijskom uvodnicom 6 F za sve dimenzije. MR kompatibilan. Studijama dokazan postotak fraktura <1,8% | kom
4 | Samošireći stentovi za periferne krvne žile maloga promjera: Stent proizveden laserskim rezanjem nitinolske tube. Oblik iz 9 ćelija pri promjeru 3-6 mm i 12 ćelija pri promjeru 8 mm za optimizaciju tankog promjera stijenke i primarne radijalne sile. Stent mora zadržavati inicijalni oblik i nakon kompresije. Dijaskopski dobro vidljiv. Pri otpuštanju skraćivanje stenta mora biti neznatno. Promjer stenta 3-8 mm, duljine 20-100 mm. Uvode se arterijskom uvodnicom 4-5 F. MR kompatibilan, promjer vodećeg sistema do 3.9F, za žicu .018. | kom
5 | Balonom šireći stent za renalne arterije: Stent od kobalt-krom legure koji se uvodi balonskim kateterom na Rx Xcelon PTA balonu, sa mono-rail tehnikom na žici vodilji 0.014˝. Promjer stenta 4-7 mm a duljina stenta od 12-18 mm. Kompatibilan sa uvodnicom 5 i 6 F. MR kompatibilan. | kom
6 | Balonom šireći stent za periferne arterije: Načinjen od kobalt-krom legure, uvodi se balonskim kateterom promjera 5 F, na žici vodilji 0.035˝. Promjer stenta 4-10 mm a duljina stenta od 12-59 mm. Kompatibilan sa arterijskom uvodnicom 6-7F. Skraćenje stenta ≤3%. MR kompatibilan. | kom
7 | Balonski kateteri “semi-compliant”na sistemu »monorail« za post-dilataciju kod karotidne angioplastike: RBP je 14 ATM za promjer 4-7 mm. Kateteri imaju meke i vidljive krajeve profila 0,017”, za lakši prolaz lezije i jedan do dva markera za lokalizaciju. Kraj i vodeći lumen za žicu su prekriveni hidrofilnim premazom. Xcelon Nylon materijal balona. Kompatibilni sa žicom debeljine 0,014". Duljina sistema: 80 i 135 cm, Duljina balona: 15-40 mm, Promjer balona: 4,0-7,0 mm. | kom
8 | PTA kateter za lezije malog promjera. Baloni imaju RBP do 14 ATM, koaksijalnog OTW dizajna niskog profila vrha. Kateter ima hidrofobni premaz. Uvodi se preko žice 0,018" i uvodnicom 4 i 5 F ovisno o dimenziji. 20-200 mm duljine i promjera od 2 do 6 mm. Duljina sistema 90 i 150 cm. | kom
9 | PTA kateter za dilataciju lezija u predjelu SFA, poplitealnih, infrapoplitealnih i renalnih arterija, na sistemu 0.014" kompatibilan sa uvodnicom 4 F, promjer 1.5-4 mm i duljina 20-200 mm, duljine katetera 90 i 150 cm, RBP 14 atm, koaksijalnog dizajna, sa dva fleksibilna markera. | kom
10 | PTA kateter za dilataciju renalnih, ilijačnih, femoralnih, poplitealnih, tibijalnih, peronealnih lezija, na sistemu 0.035”,OTW tehnologija, kompatibilan sa uvodnicom 5 F ovisno o veličini balona, indiciran i za post-dilataciju stentova, promjer 3-14 mm i duljine 20-250 mm, duljine katetera 80 i 135 cm, dual lumen dizajna, max RBP 7-28 atm ovisno o veličini balona. | kom
11 | Žica vodilja 0,018" SS duljine 145, 195 i 300 cm. Izrazito čvrstog tijela, različita opterećenja atraumatskog fleksibilnog vrha (4, 12 i 30g) | kom
12 | Žica vodilja 0,018” paraboličnog dizajna, hibridna (distalno elastinita -proksimalno durasteel (SS)) distalno hidrofilni,-proksimalno hidrofobni završni sloj. Dužine 210 i 300 cm. Presvučena polimerom 15/30 cm, u kompletu sa iglom uvodnicom i torquerom. Dugog i kratkog vrha (LT, ST) | kom
13 | Žica vodilja 0,018 suportivna, “kratkog” ili “dugog” (ST/LT) vrha, načinjena od čelika, presvučena hidrofobnim slojem-proksimalni koilovi nepokriveni. | kom
14 | Žica vodilja .014" duljine 190 i 300 cm. Core-to-tip dizajn radi preciznijeg upravljanja i kontrole vrha. Mekanog, atraumatski oblikovanog vrha, načinjena od čelika, 4 cm radiopaktnog vrha. Prekrivena Microglide hidrofobnim materijalom za smanjenje frikcije. | kom
15 | Žica vodilja .035" duljine 190 i 300 cm. 1:1 torque response. Proksimalni 0,025'' vanjski promjer omogućava izmjenu 0,035'' kompatibilnih katetera. Prekrivena sa Microglide hidrofobnim materijalom za smanjenje frikcije. Krajni vrh fleksibilan i vidljiv (17 cm). | kom
16 | Žica vodilja za kronične totalne okluzije, 0.014" duljine 190 i 300, sa kombiniranim PTFE + hydrofobnim Polymer + hidrofilnim premazom, 1:1 torque response, vrh 5 mm minimalno bez premaza, promjera vrha do 0.012", izrađena od pojačanog čelika sa Core to tip dizajnom radi lakšeg upravljanja vrhom. | kom
17 | Hibridna žica "workhorse" 0,014", nitinolskog vrha sa slojem polimera, čvrstim (SS) tijelom, duljine 190, 250 i 300 cm, čvrstoća vrha 2.5 i 3.5 g, pogodna za dugotrajne postupke zbog nitinolske konstrukcije. | kom
18 | Hemostatske valvule od polikarbonata, sa automatskim zatvaranjem, rukovanje (otvaranje i zatvaranje) valvule jednom rukom te istovremeno umetanje intervencijskog instrumenta u vaskulaturu; veličine 7 F, unutarnji lumen 2,4 mm. | kom
19 | Hemostatske valvule sa Y konektorom, za istovremeno manipuliranje sa 2 stenta, unutarnji lumen 9 F za prihvat intervencijskih uređaja do 3 mm. | kom
20 | Torquer ergonomskog dizajna. | kom
21 | Šprice s manometrom za dilataciju ≤30 atm. | kom
22 | Sistemi za zatvaranje mjesta punkcije arterije femoralis 6-8 F polipropilenskim monofilamentnim šavom. | kom
23 | Niskoprofilni semicompliant balon. Promjera 1.20-5.00, duljine 6-30 mm. | kom
24 | Niskoprofilni noncompliant balon. Promjera 1.50-5.00, duljine 6-25 mm. | kom
25 | OTW balonski kateter za izvođenje intravaskularne litotripsije na perifernim arterijama. Pogodan i za osiguravanje pristupa kod TAVI, EVAR/TEVAR, Impella procedura. Kateter je kompatibilan s uvodnicom od 6F i 7F, žicom vodiljom 0.014“ prema izboru. Dijametra 3.5 do 8.0 mm, duljine 60 mm. Kompatibilan s IVL generatorom i konekcijskom linijom. | kom
26 | Hibridna žica promjera .014” za CTO načinjena od kombinacije SS legure sa Pt/Ni koilovima na suženom dijelu distalno a SS koilovima proksimalno. Vrh žice nepokriven, dodatno sužen do 0.009˝ i zakrivljen 25 stupnjeva. Hidrofilna distalno a hidrofobna proksimalno. Vrh je dodatno sužen do 0.009˝. Čvrstoća vrha 11 i 14 g, Duljine 190 i 300 cm. | kom
27 | Adapter za jednokratnu uporabu za CO2 injektor koji služi kao poveznica između injektora i katetera. Adapter ima nepovratnu valvulu i antibakterijski filter sa poroznošću od 0,2 μm | kom
28 | Konektori do pacijenta duljine 250 cm kompatibilni sa dnevnim setovima u obliku kazete za bočice širokog i uskog grla | kom
29 | Konektori do pacijenta duljine 320 cm kompatibilni sa dnevnim setovima u obliku kazete za bočice širokog i uskog grla | kom
30 | Dnevni setovi u obliku kazete za bočice uskog i širokog grla sa 2 ili 3 ubodna konektora od kojih je jedan za fiziološku otopinu, a ostali za kontrastno sredstvo | kom
31 | Adapter za bočice uskog grla kompatibilan sa dnevnim setovima u obliku kazete za bočice širokog grla | kom
32 | Amplatzer vaskularni čep 1 – za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, a na jednoj strani se nalazi navojni priključak za spajanje na uvodnu žicu dužine 135 cm, za statičko magnetsko polje 3T i manje, maksimalna udaljenost postavljanja sustava do 100 cm, dimenzija promjera 4-16 mm slobodne dužine 7 i 8 mm | kom
33 | Amplatzer vaskularni čep 2 – za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, a na jednoj strani se nalaz navojni priključak za spajanje na uvodnu žicu dužine 135 cm , za statičko magnetsko polje 3T i manje, maksimalna udaljenost postavljanja sustava do 100 cm, dimenzija promjera 3-22 mm slobodne dužine 6-18 mm | kom
34 | Amplatzer vaskularni čep 4 – za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, promjera 4-8 mm, slobodne dužine 10-13,5 mm. Umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, a na jednoj strani se nalazi mikro navojni priključak za spajanje na uvodnu žicu. Umetak se isporučuje spojen na uvodnu žicu 155 cm , maksimalna udaljenost postavljanja sustava do 125 cm., za statičko magnetsko polje 3T i manje, kompatibilan s kateterima od 4 i 5 F | kom
35 | Linija za pacijenta, dužine 150, 250 i 320 cm, sa dva zaštitna ventila i konektorom, nezapaljivo, latex free | kom
36 | Dnevni set za troglavi CT injektor na koji se spajaju dvije boce s kontrastom i jedna boca s fiziološkom otopinom. Dnevni set posjeduje sistem za tlak i filter za čestice. | kom
37 | Reperfuzijski kateteri sa tehnologijom senzora koji samostalno određuju snagu aspiracije za periferiju, varijabilne čvrstoće, namjenjen i za vensku primjenu sa radioopačnim oznakama na distalnom kraju, pojačani zavojnicom, PTFE obloženi, vanjskog distalnog promjera 12 F, različitih radnih duljina do 115 cm | kom
38 | Separator periferni postavljen na žici mekanog vrha od polimera s uvođačem i zakretnim nastavkom distalnog promjera 2,79mm i duljine 150cm. Kompatibilan s reperfuzijskim kateterom | kom
39 | Nesterilna aspiracijska posuda s poklopcem. Za korištenje uz pumpu za aspiraciju | kom
40 | Reperfuzijski kateteri sa tehnologijom senzora koji samostalno određuju snagu aspiracije za periferiju varijabilne čvrstoće, namjenjen i za vensku primjenu sa radioopačnim oznakama na distalnom kraju, pojačani zavojnicom, PTFE obloženi, vanjskog distalnog promjera 7 F, radne dužine 130 cm | kom
41 | Separator periferni postavljen na žici mekanog vrha od polimera s uvođačem i zakretnim nastavkom distalnog promjera 1,83mm i duljine 190cm. Kompatibilan s reperfuzijskim kateterom | kom
42 | Reperfuzijski kateteri za periferiju varijabilne čvrstoće, sa radiološki vidljivim oznakama na distalnom kraju, pojačani zavojnicom, PTFE obloženi, vanjskog distalnog promjera 3.4-5 F, različitih radnih duljina do 150 cm, pojedinačno kompatibilni sa separatorima | kom
43 | Reperfuzijski kateteri za periferiju varijabilne čvrstoće, sa radiološki vidljivim oznakama na distalnom kraju, pojačani zavojnicom, PTFE obloženi, promjera 6 F, radne duljine 135 cm, pojedinačno kompatibilni sa separatorima | kom
44 | Separatori postavljeni na žici, mekanog vrha od polimera, s uvođačem i zakretnim nastavkom, distalnog promjera do 0,055", različitih radnih duljina do 190 cm, pojedinačno kompatibilni s reperfuzijskim kateterima | kom
45 | Reperfuzijski kateteri za periferiju varijabilne čvrstoće, namjenjen i za vensku primjenu sa radiološki vidljivim oznakama na distalnom kraju, pojačani zavojnicom, PTFE obloženi, vanjskog distalnog promjera 8 F, različitih radnih duljina do 115 cm, pojedinačno kompatibilni sa separatorima | kom
46 | Reperfuzijski kateteri za periferiju varijabilne čvrstoće, namjenjen i za vensku primjenu sa radiološki vidljivim oznakama na distalnom kraju, pojačani zavojnicom, PTFE obloženi, vanjskog distalnog promjera 8 F, radne duljine 50 cm. | kom
47 | Separatori za reperfuzijski kateter postavljeni na žici, mekanog vrha od polimera, s uvođačem i zakretnim nastavkom, distalnog promjera 0,072", duljina 90 i 150 cm, pojedinačno kompatibilni s reperfuzijskim kateterima | kom
48 | Embolizacijske spirale različitih promjera zavojnice, kompatabilne s mikrokateterima vanjskog promjera ≤0.025", izrađen od platine unutarnje strukture od nitinola, promjera 2-32 mm i duljine 1-60 cm | kom
49 | Spirala za okluziju - namjenjena za zatvaranje krvne žile do 8 mm, izrađena od nitinola, mogućnost potpunog mehaničkog odvajanja, duljine od 20 do 60 cm, popunjavanje od 3 do 14 mm | kom
50 | Drška namjenjena za mehaničko odvajanje spirala | kom
51 | Mikrokateteri proksimalnog vanjskog promjera 2,95 F, distalnog promjera 2,6 F, kompatibilni za postavljanje spirala,ravni i zakrivljeni vrh, duljine 115,135 i 150 cm, s dva distalna markera | kom
52 | Samošireći karotidni stentovi: nitinolski “closed cell” design, RX stent za karotide koji se uvodi preko žice vodilje 0.014“ sistema za uvođenje promjera 5,7 F zatvorenih ćelija, radiološki dobro vidljiv, cilindričnog i koničnog oblika. Vrh sistema za uvođenje fleksibilan i tako oblikovan da pri prolazu kroz leziju bude što manje traumatičan. Sistem za otpuštanje siguran i brz, a stent pri otpuštanje može se tek neznatno skratiti (≤1%). Otporan na savijanje i vanjsku kompresiju. MR kompatibilan. Dimenzije: duljine 20-40 mm i promjer 6-10 mm. Kompatibilan sa uvodnicom 6 F. | kom
53 | Sistem za protekciju intrakranijalne embolije pri stentiranju karotidne arterije: Košarica od hepariniziranog najlona na žici 0.014“ duljine 190 cm – monorail sistem. Prolazni promjer sistema prox/dist 2.8/3.2 F. Perforacije na košari promjera 120 mikrona. Za arterije 2.5~7.0 mm; sistem dolazi u dvije veličine. | kom
54 | Nitinolska žica vodilja za zaštitu: žica 0,014˝, izrađena od nitinola sa fleksibilnim vrhom od 0,018˝ duljine od 3 cm, ukupne duljine 190 cm. | kom
55 | Sistem za zatvaranje mjesta punkcije do 24 F. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 2 - potrošni materijal za EVAR procedure i periferne arterijske bolesti
1 | Stent graft za infrarenalne aneurizme abdominalne aorte, bifurkacijski, dužine 120-170 mm, proksimalnog promjera 23-36 mm. Fiksacija kukicama (veličine 3 mm) koje se mogu postaviti suprarenalno. Stent je izrađen od nitinola, a materijal grafta od poliestera (Dacron). Rendgenski vidljivi markeri koji omogućavaju bolje pozicioniranje i ugradnju. Ugrađuje se pomoću sistema s dvojakim principom otpuštanja, maksimalnog promjera do 20 F. | kom
2 | Stent graft za infrarenalne aneurizme abdominalne aorte, bifurkacijski, dužine 103 mm, proksimalnog promjera 23-36 mm. Fiksacija kukicama (veličine 3 mm) koje se mogu postaviti suprarenalno. Stent je izrađen od nitinola, a materijal grafta od poliestera (Dacron). Rendgenski vidljivi markeri koji omogućavaju bolje pozicioniranje i ugradnju. Ugrađuje se pomoću sistema s dvojakim principom otpuštanja, maksimalnog promjera do 20 F. | kom
3 | Kontralateralne stent graft ekstenzije za AAA - različitih promjera i dužina, stent izrađen od nitiniola, materijal grafta od poliestera. Rendgenski vidljivi markeri koji omogućavaju bolje pozicioniranje i ugradnju. Dva načina otpuštanja stent grafta. | kom
4 | Aortne i ilijačne stent graft ekstenzije za AAA - različitih promjera i dužina, stent izrađen od nitiniola, materijal grafta od poliestera. Rendgenski vidljivi markeri koji omogućavaju bolje pozicioniranje i ugradnju. Dva načina otpuštanja stent grafta. | kom
5 | Abdominalne tube, dužine 70 mm, proksimalnog promjera 23-36 mm, stent graft izrađen od nitinola, a materijal grafta od poliestera. Rendgenski vidljivi markeri koji omogućavaju bolje pozicioniranje i ugradnju. Dva načina za otpuštanje stent gratfa. | kom
6 | Stent graft za tretman infrarenalne abdominalne aorte ili aorto-iliačne aneurizme za pacijente čija anatomija ne dozvoljava upotrebu bifurkacijskih graftova. Graft treba osigurati novi put za protok krvi kroz iliačne arterije. Rendgenski vidljivi markeri koji omogućavaju bolje pozicioniranje i ugradnju. Promjeri 23-36 mm, dužine 120 mm. | kom
7 | Uvodnica za žicu 0'035 inch, mehanizmom za zaključavanje dilatatora kako bi se lakše zadržala željena pozicija, hidrofilnim radnim dijelom od 28 cm, vrh uvodnice treba imati marker, a tijelo uvodnice treba biti očvrsnuto coilom da bi se spriječilo kinkanje, radne dužine 28 cm u promjeru od 12 do 26 F. | kom
8 | Stent graft balon kateter za upotrebu u abdominalnim i torakalnim endografskim procedurama. Kompliantan sa 12 F uvodnicom, tijela katetera promjera 8 F, dužine 100 cm, kompatibilan sa žicom od 0'038" inch, balon je izrađen od poliuretana, dijametar u inflaciji 10-46 mm. Dva rendgenski vidljiva markera koji služe za lakšu upotrebu. Služi za modeling Endografta te kao podršaka kod Endo-leak sitaucija. | kom
9 | Okluder sistem, zaustavlja retrogradni protok krvi. Sastavljen od dvije komponente: okludera, te sistema za otpuštanje okludera. Dužina 31-35 mm, proksimalnog promjera 8-24 mm. Rendgenski vidljiv marker za bolju vizualizaciju. | kom
10 | Vodič za torakalnu (22, 32, 42 mm) i abdominalnu primjenu (22, 28 mm) endo sidra za fiksaciju stent grafta. Rendgenski vidljivi markeri za 3D orijentaciju. Radne dužine 90 i 62 cm, 18 i 16 F. Kompatibilan žičanom vodiču 0,035''. | kom
11 | Aplikator na baterije i kazeta s 10 komada endo sidra promjera 3x4,5 mm, torakalni. Služi za postavljanje endo sidra za fiksaciju stent grafta. Vizulna i audio povratna informacija. Automatsko punjenje aplikatora u jednom koraku. Radne dužine 114 cm. | kom
12 | Aplikator na baterije i kazeta s 10 komada endo sidra promjera 3x4,5 mm, abdominalni. Služi za postavljanje endo sidra za fiksaciju stent grafta. Vizulna i audio povratna informacija. Automatsko punjenje aplikatora u jednom koraku. Radne dužine 86 cm. | kom
13 | Žice vodilje 0.014" i ,0.018" 0.025" 0.035"', nitinolske, obložene silikonom, raznih čvrstoća i dužina vrha žice, zakrivljene i ravne, otporne na presavijanje, dužine 60-400 cm, pozlaćena spirala od volframa za poboljšanu vidljivost, 1:1 kontrola zakretanja. | kom
14 | Mikroomča za vađenje stranih tijela – sadrži malu omču s malim kateterom, promjera omče 2-7 mm, dužine omče 175-200 cm, distalni-proksimalni promjer katetera ≤3 F, dužine katetera 150 i 175cm | kom
15 | Kateter za dodatnu podršku, ravni, za poboljšanu dostavljivost i vidljivost, iznimna sposobnost prolaska kroz zahtjevne lezije, suženi vrh katetera za bolji prolaz, tri platinum iridium markera za bolje pozicioniranje katetera, hidrofilni premaz na distalnom dijelu od 40 cm, kompatibilni sa žicom 0,014", 0,018" i 0,035", za uvodnicu od 4 i 5F, dužine katetera od 65 do 150 cm | kom
16 | Kateter za dodatnu podršku, angulirani, za poboljšanu dostavljivost i vidljivost, iznimna sposobnost prolaska kroz zahtjevne lezije, suženi vrh katetera za bolji prolaz, tri platinum iridium markera za bolje pozicioniranje katetera, hidrofilni premaz na distalnom dijelu od 40 cm, kompatibilni sa žicom 0,014", 0,018" i 0,035", za uvodnicu od 4, dužine katetera od 65 do 150 cm | kom
17 | CTO kateter za prolaz, kroz mikrokanale u lumenu žile, niskoprofilni atraumatski vrh dizajniran za lakši prolaz i minimiziranje rizika od perforacije žile, ručica za tehniku brzog okretanja i bolji osjet, kompatibilnost sa 0,014" žicom za ATK i BTK, radna dužina 150 cm, za uvodnicu od 5F. | kom
18 | CTO balon kateter za subintimalni pristup ATK i BTK, kompatibilan sa ≤ 0,018" žicom, za uvodnicu od 5F, radna dužina katetera 135 i 150 cm. | kom
19 | Žica vodilja 28° anguliranog vrha, dizajnirana za pronalaženje izlaza Enteer katetera i ponovni ulaz u pravi lumen žile, promjera 0,014", dužine 300 cm, standardnog, fleksibilnog ili čvrstog dizajna. | kom
20 | Kateter za infuziju tromba, promjer katetera 4 ili 5F, sa valvulom na vrhu katetera, omogućava infuziju bez žice vodilje te se time osigurava veći lumen katetera, infuzija se vrši kroz rupice katetera, kompatabilni sa žicom od 0,035" i 0,038", dužina područja infuzije od 5 do 50 cm. | kom
21 | Mikrokateteri , vanjskog promjera 2,8F, kompatibilni sa žicom 0.018" i 0,021", iskoristive dužine od 130 do 153 cm, DMSO kompatibilni, jedan ili dva markera na distalnom kraju. | kom
22 | Kateter za renalnu denervaciju sa više elektroda za isporuku radiofrekventne energije niske snage, cirkumferentno, pokriva žile u dijametru 3 -8 mm, 6 F kompatibilni na rapid exchange sistemu koji koristi žicu 0,014 “. Sigurnosni sustav koji omogučava denervaciju istovremeno u 60 sec. | kom
23 | Guiding kateteri optimizirani za lateralni, superiorni i inferiorni pristup renalnim arterijama (RDND1K, IMA), dužine 55 cm, veličine 6 F, Full Wall tehnologija, unutarnji lumen 0,071". | kom
24 | Stentovi za karotidu ravni, sa tantalskim markerima, za brzu izmjenu (Rapid exchange), niskog prolaznog profila 6 F, dužine 135 cm, za žicu 0.014"', nema skraćivanja stenta, promjer 6, 7, 8, 9, 10 mm, dužine 20, 30, 40, 60 mm | kom
25 | Stentovi za karotidu suženi, sa tantalskim markerima, za brzu izmjenu (Rapid exchange), niskog prolaznog profila 6 F, dužine 135 cm, za žicu 0.014"', nema skraćivanja stenta, promjeri 10x7 mm, 8x6 mm, dužine 30, 40 mm | kom
26 | Periferni balon šireći stentovi, za uvodnicu 6-7 F, dužine 80 i 135 cm, za žicu 0.035", minimalno skraćivanje, radiopakni markeri na stentu, promjer stenta 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, dužina stenta 12, 17, 27, 37, 57 mm, dužina balona 15, 20, 30, 40, 60 mm | kom
27 | OTW PTA balon dilatacijski kateter, za uvodnicu 6-7F, za žicu 0,035", promjer balona: 4-12 mm, dužine balona: od 20-100 mm, dužina katetera 40,80,135 cm, RBP 12-24 ATM, NP 7-12 ATM | kom
28 | Sistem za cerebralnu protekciju od embolije - tip proksimalne blokade protoka s 2 okluzivna balona, promjer sistema za uvođenje ≤9 F, za žice vodilje ≤0,035", korisne dužine sistema ≤95 cm, za promjere krvne žile ≤13 mm | kom
29 | PTA balon kateter OTW dizajna. Dužine katetera 120 i 150 cm. Kompatibilan uvodnici 4 F te žici vodilji (GW) 0,014". LFC hidrofilni premaz. Balon cilindričnog oblika za promjere 2.0-3.5mm, izrađen od otpornog Flexitec Ultra materijala, Promjer balona od 1,5 do 4 mm, a dužine balona od 20 do 210 mm. Nominalni tlak je 7, a RBP 14 - 16 bara ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
30 | PTA balon kateter OTW dizajna kompatibilan žici vodilji (GW) 0,018" i uvodnicama 4 i 5 F. Visoka otpornost na savijanje, izrazita fleksibilnost. Dužine katetera 90, 130 i 180 cm. Balon katetera je promjera 2-7 mm, a dužine balona su 20 do 250 mm i za neke promjere 300 mm. Hidrofilni premaz, dva platinum iridium markera ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
31 | PTA balon kateter OTW dizajna, kompatibilan žici vodilji (GW) 0,035" i uvodnicama od 5-7 F. Visoka otpornost na savijanje, izrazita fleksibilnost. Flexitec Xtreme materijal, obložen LFC hidrofilnim premazom, platinum iridium markeri, promjer balona 3-12 mm, dužine balona 20-300 mm, a RBP 11-18 atm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
32 | Balon kateter koji luči lijek paclitaxel, OTW dizajna. Dužine katetera 90 i 130 cm. Kompatibilan uvodnici 5 i 6 F te žici vodilji (GW) 0,018". FreePac premaz i urea ekscipient. Promjer balon je 4-7 mm, a dužine balona su od 40 do 120 mm. Nominalni tlak je 7 atm, a maksimalni 14-20 atm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
33 | Balon kateter koji luči lijek paclitaxel, OTW dizajna. Dužine katetera 40, 80 i 130 cm. Kompatibilan uvodnici 5-7 F te žici vodilji (GW) 0,035". FreePac premaz i urea ekscipient. Promjer balon je 4-12 mm, a dužine balona su od 40 do 250 mm. Nominalni tlak je 8 atm, a maksimalni 9-14 atm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
34 | Omča za vađenje stranih tijela, nitinolska, visoko radiopakna od pozlaćenog volframa, petlja omče postavljena pod 90 stupnjeva na omču, otporna na presavijanje, promjer petlje omče 5-35 mm, dužina omče 65 i 120 cm, promjer katetera 4 i 6 F, dužina katetera 48 i 102 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
35 | Stentovi samošireći: nitinol materijal, kompatibilan sa uvodnicom 6 F, dužine katetera 80 i 120 cm, za žicu 0.035", nema skraćivanja, promjer od 9 do 14 mm, dužine od 20 do 80 mm, tantalski markeri za bolju vidljivost i preciznost prilikom pozicioniranja ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
36 | Mikrovaskularni sistem, uređaj koji obstruira i reducira prtok krvi u perifernoj vaskulatori i omogućava superselektivnu okluziju krvne žile, implementacija kroz mikrokateter za promjere MVP 3 i MVP5, vanjskog promjera promjera 5.3, 6.5, 9.2 i 13 mm, veličina mikrokatetera 0,021 i 0,027" te 4 i 5F ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
37 | Samošireći periferalni nitinolski stent, triaksialni dizajn katetera za smanjenu frikciju koji omogućava prezicnost i predvidljiv ishod. Kompatibilan sa uvodnicom 5F i žicom 0.035", dužine katetera 80, 120 i 150 cm, promjera 5-8 mm, dužine stenta 20-150 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
38 | Tekuće embolizacijsko sredstvo 1,5 ml, dizajniran za provođenje potpune okluzije pri kontroliranoj embolizacijskoj proceduri, periferno, viskoznosti 18 i 34, spoj je etilen vinil alkoholnog polimera (EVOH), suspenzije dimetil sulfoksida (DMSO) i tantalskog praha koji omogućuje vidljivost ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
39 | Tekuće embolizacijsko sredstvo 6 ml, dizajniran za provođenje potpune okluzije pri kontroliranoj embolizacijskoj proceduri, periferno, viskoznosti 34L (manje tantala), spoj je etilen vinil alkoholnog polimera (EVOH), suspenzije dimetil sulfoksida (DMSO) i tantalskog praha koji omogućuje vidljivost ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
40 | Zavojica (coil) za embolizaciju, mehanički odvojiva sa mogučnošću repozicioniranja, promjer od 2 do 20 mm, dužina 4-50 cm, oblik - helični i 3D, sa najlonskim i PGLA vlaknima koji poboljšavaju trombotsku reakciju, kompatibilan sa mikrokateterom 0,0165" i 0,021" ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
41 | Sustav za direktnu aterektomiju, za postizanje maksimalnog lumena kod PAB pacijenata, idealan za ekscentične lezije i za sve morfološke vrste lezija. Promjer krvne žile 2-7,0mm, uvodnica 6 i 7F, radna dužina od 114 do 151 cm, maksimalna dužina rezanja 40-75mm ili drugi jednakovrijedan proizvod. | kom
42 | Balon za PTA, semicompliant, s nitinolskom konstrukcijom, za kontoliranu dilataciju i minimaliziranje traume žile, smanjuje pojavu disekcije i neplanirano stentiranje. Za upotrebu iznad i ispod koljena. Kompatibilan žici vodilji (GW) 0,014" 0,018", promjera balona 2,5-6 mm, dužine balona 40 - 120 mm, radne dužine katetera 120, 135 i 150 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
43 | Samošireći nitinolski stent za tretiranje iliofemoralnih venskih okluzija, kompatibilan sa 9F, promjera od 10-20 mm, dužine od 40 do 150 mm, ukupne dužine dužine katetera 90 cm koji omogućava tri pristupna mjesta ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
44 | Sistem za protekciju od embolije OTW, koristi se sa žicom 0.014-0.018", filter nitinolski sa markerima od pozlaćenog volframa, veličine 3, 4, 5, 6, 7 mm, dužina katetera 190 i 320 cm. Dio katetera za plasiranje-prolazni profil 3.2 F, dio katetera za uklanjanje - promjer 4,2 F ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 3 - stentovi samošireći i balon dilatacijski kateter
1 | Stentovi samošireći za femoropoplitealno područje, promjera 4-7 mm, duljine stenta 20-80 mm, duljine katetera 90-135 cm, kompatibilni za uvodnicu 4 F, za žicu 0,018", nitinolske konstrukcije, biokompatibilni, hemokompatibilini, obloženi silikon karbidom, probio premaz, za liječenje femoralne i potkoljeničnih arterija MR kompatibilni. | kom
2 | Stentovi samošireći za femoropoplitealno područje, promjera 4-7 mm, duljine stenta 100-200 mm, duljine katetera 90-135 cm, kompatibilni za uvodnicu 4 F, za žicu 0,018", nitinolske konstrukcije, biokompatibilni, hemokompatibilini, obloženi silikon karbidom, probio premaz, za liječenje femoralne i potkoljeničnih arterija MR kompatibilni. | kom
3 | Balon dilatacijski kateteri s hidrofobnim premazom, za lagano pozicioniranje, koaksijalni dizajn, za žicu 0.035", OTW, promjera 3-12 mm, duljine balona 20-250 mm, duljine katetera 90, 130 i 170 cm. | kom
4 | Balon dilatacijski kateteri sa kontroliranim otpuštanjem lijeka Paclitaxel u dozi od 3 µg/mm², izrađen od semi-kristalinskog polimera, sa 2 markera, koaksijalni dizajn, za žicu 0.018", OTW, kompatibilni za uvodnicu 4 i 5 F, promjera 2-7 mm, duljine balona 40-120 mm, duljine katetera 90, 130 i 150 cm. | kom
5 | Uvodnice za "straight" i "crossover" pristup, duljine 45, 65 i 90 cm, promjera 4, 5 i 6 F, kompatibilne za žice 0,035", s hemostatskom valvulom i 3-way stopcock. | kom
6 | Stentovi za ilijačno područje, montirani na balon dilatacijski kateter, OTW, za žicu vodilju 0,035", promjera balona 5,0-10 mm, duljine stenta 18-78 mm, duljine katetera 90, 130, 170 cm, kompatibilni za uvodnice 6 F, za NP 10 atm, kobalt krom konstrukcije, biokompatibilni, hemokompatibilini, obloženi silikon karbidom, probio premaz, MR kompatibilni | kom
7 | Stentovi za renalne arterije, montirani na balon dilatacijski kateter, RX, za žicu vodilju 0,014", promjera balona 4,5-7 mm, duljine stenta 12-19 mm, duljine katetera 140 cm, kompatibilni za uvodnice 4-5 F, za tlakove 10-15 atm, CoCr konstrukcije, biokompatibilni, obloženi silikon karbidom, MR kompatibilni | kom
8 | Stentovi samošireći za femoropoplitealno područje, promjera 5-7 mm, duljine stenta 30-200 mm, duljine katetera 90 i 135 cm, kompatibilni za uvodnicu 6 F, za žicu 0,035", nitinolske konstrukcije, biokompatibilni, hemokompatibilini, obloženi silikon karbidom, probio premaz, za liječenje femoralne i potkoljeničnih arterija MR kompatibilni | kom
9 | Balon dilatacijski kateteri s hidrofilnim premazom, za lagani prolaz kroz tortuozne žile i kroz stenoze visokog stupnja, koaksijalni dizajn, za žicu 0.014", OTW, promjera 1.5-4.0 mm, duljine balona 20-220 mm, duljine katetera 90, 120 i 150 cm | kom
10 | Balon dilatacijski kateteri s hidrofobnim premazom, za lagano pozicioniranje, koaksijalni dizajn, za žicu 0.018", OTW, promjera 2-7 mm, duljine balona 20-200 mm, duljine katetera 90, 130 i 150 cm | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 3 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 4 - potrošni materijal za liječenje bolesti perifernih arterija
1 | Stentovi samošireći nitinolski za razne indikacije, malog profila 6 F, izvrsne vidljivosti, kombinacija open i closed cell dizajn za radijalnu snagu i fleksibilnost, tantalski markeri na oba kraja, ergonomske ručke za otpuštanje, promjer 5-14 mm, dužina 20-120 mm, kateter dužine 75 i 120 cm | kom
2 | Samošireći nitinolski stent za periferne arterije, za SFA i PPA stentiranje. Kombinacija open i close cell dizajna, izrazite fleksibilnosti, radijalne snage, smanjene mogućnosti loma. Dvije mogućnosti postavljanja stenta. Triaksijalni shaft katetera. Promjeri stenta 5-8 mm, dužine stenta 20-150 mm, kateter dužine 75-130 cm, kompatibilan s arterijskom uvodnicom 6 F, te žicom vodilicom 0.035" | kom
3 | Periferni "cutting" balon - za mikrokiruršku dilataciju, s aterotomima montiranim na površinu balona, režu 5-7 slojeva stanica lezije i zatim dilatiraju leziju, OTW i Monorail sistem, na sustavima 0,014" i 0,018", RBP 10 ATM, na kateteru dužine 50, 90 i 135 cm, balon dužine 10 i 20 mm | kom
4 | Balon dilatacijski kateteri, balon obložen paclitaxel lijekom, Transpax tehnologija dopreme lijeka, promjera balona 2-8 mm, dužine balona 30-200 mm, RBP 12-14 atm, kompatibilni s uvodnicom 4-6 F | kom
5 | DES samošireći, nitinolski stent sa polimerom i lijekom paclitaxel, optimalna doza lijeka 0.167 µg/mm². Dizajniran za SFA i PPA stentiranje, promjera od 6 i 7 mm, duljine stenta 40, 60, 80, 100 i 120mm, hibridni dizajn stenta: closed cell i open cell tehnologija, radna dužina: 75 i 130 cm, triaksijalni sistem za precizno pozicioniranje, kompatibilan sa ≥ 6 F uvodnicom i žicom 0.035" | kom
6 | DES stent za liječenje teških lezija perifernih arterija, za infrapoplitealno područje, lijek everolimus, platforma PtCr, MR i OTW, promjer stenta 2.50-4.00 mm, dužina stenta 20-38 mm, s PtIr radiopaknim markerima, NP 11 ATM, RBP 18 ATM | kom
7 | Žice vodilje za male žile donjih ekstremiteta, s hidrofilnim premazom i fleksibilnim vrhom 8-12 cm, promjer 0.018", dužina 110-300 cm | kom
8 | Standardne žice vodilice: PTFE, 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038", dužine: 40-150 cm, ravnog ili J-tip oblika vrha | kom
9 | Standardne žice vodilice: PTFE, 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038", dužine: 180-260 cm, ravnog ili J-tip oblika vrha | kom
10 | Žica vodilica: 0.014" i 0.018", 130-300 cm, ravne i J tip, za sve periferne intervencije, uključujući i renalne stenoze | kom
11 | Žica 0.014-0.018", za tortuozne arterije i kontralateralni pristup, uključujući male krvne žile, dužine 60-260 cm i dužine 180-300 cm, extra support | kom
12 | Žice 0.014" i 0.018", dužine 195 i 300 cm, različite težine vrha 12-30 g, za prolazak kroz kalcificirane aterosklerotske lezije (CTO), hidrofilni premaz | kom
13 | Žice 0.035" i 0.018", hidrofilne, za pristup i prolazak kroz žile sa zahtjevnom anatomijom i vrlo rezistentne lezije, tijela od linearnog elastičnog nitinola, dužine 80-300 cm, distalnog radiopačnog vrha 2 cm, s mogućnošću ekstenzije, za laganu i umjerenu podršku navigaciji i prolazu kroz lezije | kom
14 | Žica 0.014",za prelazak stenoziranih i okludiranih krvnih žila donjih ekstremiteta, s hidrofilnim premazom i vrhom od 3 i 6 g, dužina 182-300 cm | kom
15 | PTA balon kateter, non-compliant, materijal Nybax, malog profila 5, 6 i 7 F, promjera 3-12 mm, dužine 20-200 mm, kateter dužine 40, 75 i 135 cm, NP 8-10 ATM, RBP do 24 ATM | kom
16 | PTA balon kateter za žicu 0.035", non-compliant, malog ulaznog profila 0.040" (1.02mm), bi-lumen dizajn za brzo deflacijsko vrijeme, promjera 3-12 mm, dužine 20-200 mm, kateter dužine 75 i 135 cm, za uvodnice 5, 6 i 7F, 1.5mm PtIr markeri na krajevima balona, NP 8-10 ATM, RBP do 20 ATM | kom
17 | PTA balon kateteri za žicu 0.035"7 i 8 F, noncompliant, veliki promjer nakon inflacije za dilataciju velikih žila 12-18 mm, dužina 20-60 mm, kateter dužine 75 i 120 cm, RBP 5-8 ATM | kom
18 | PTA balon kateter za 0.014" žicu, malog profila 4 F, 0,017" ulazni profil lezije, vrijeme deflacije manje od 10 sekundi, promjera 1,5-4 mm, dužine 40-220 mm, kateter dužine 90 i 150 cm, materijal Nybax, NP 8 ATM, RBP 14 ATM, monorail i OTW | kom
19 | PTA balon kateteri semi-compliant, za male žile, za žicu 0.014"- 0.018", čvrst proksimalno te fleksibilan distalno, malog profila, promjer balona 1.5-7 mm, dužina 15-30 mm, kateter dužine 90-150 cm, RBP 12-14 ATM | kom
20 | PTA balon kateteri, izuzetno malog profila 4 F, semi-compliant, za žicu 0.014"-0.018", MR i OTW, promjer balona 3-10 mm, dužina 20-100 mm, kateter dužine 20-150 cm, RBP 10-14 ATM, za sve indikacije | kom
21 | Support kateter, ultra-low entry profil 0,018", hidrofilni omotač, dužine 65-90-135-150 cm | kom
22 | Šprica za PTA s manometrom, zapremnine 20 cc, tlak do 26 ATM | kom
23 | Drenažni kateteri za sve namjene, ujedno i za bilijarnu drenažu, 6-14 F, dužine 20-25 cm | kom
24 | Drenažni kateteri, set za sve namjene, ujedno i za bilijarnu drenažu, 8-10 F, 25 cm dužine | kom
25 | Drenažni kateteri za bilijarnu drenažu, 8-14 F, 35 cm dužine, razne čvrstoće | kom
26 | Drenažni kateteri, set za bilijarnu drenažu, 8-10 F, 35 cm dužine, razne čvrstoće | kom
27 | Set za primarnu punkciju prilikom procedura drenaže, služi za punkciju i postavljanje žice vodilice, sadrži dijagnostičku iglu za punkciju 21 G, koaksijalni 4 F dilatator / 6 F uvodnik sa kanilom | kom
28 | Set za primarnu punkciju prilikom procedura drenaže, služi za punkciju i postavljanje žice vodilice, sadrži dijagnostičku iglu za punkciju 21 G, koaksijalni 4 F dilatator / 6 F uvodnik sa kanilom, te J-tip ili ravnu 0.038" žicu i 0.018" nitinolsku žicu | kom
29 | Samošireći metalni stent, za raznovrsne kliničke indikacije, niski profil 6 F, za žicu do 0,035", dijametar 5-24 mm, dužina stenta 2-9 cm, kateter 6-11 Fr, radna dužina 75-135 cm, ukupna dužina instrumenta 100-160 cm, unistep plus sustav otpuštanja | kom
30 | Coilovi za embolizaciju, .018" i .035", s mogućnošću repozicije, raznih oblika, max promjer 2-22 mm, dužina 4-60 cm | kom
31 | Coilovi od platine s dakronskim česticama .018", izuzetne vidljivosti, brzog otpuštanja, max promjer 3-6 mm, dužine 3.3-6.7 mm, dužina u uvodnici 20-85 mm | kom
32 | Coilovi od platine s dakronskim česticama .0.35", izuzetne vidljivosti, brzog otpuštanja, max promjer 3-9 mm, dužine 2.3-5.2 mm, dužina u uvodnici 20-60 mm | kom
33 | Coilovi od platine .0.35", izuzetne vidljivosti, brzog otpuštanja, max promjer 4-7 mm, dužine 4-5.5mm, dužina u uvodnici 30-67mm | kom
34 | Coil Pusher, dužina 177 mm, promjer 0,016", distalno 0,018" | kom
35 | Baloni za okluziju, kateter 6-7 F, 2 lumena, dužine 65, 80 i 100 cm, promjer balona 11.5 mm, za žicu 0.038" | kom
36 | Žice vodilice promjera 0.016", PTFE proksimalni dio, hidrofilne na distalnom dijelu, nitinol hypotube distalni dio 25 i 35 cm, corewire od nehrđajućeg čelika 140-180 cm, platinum coil za odličnu vidljivost 10 i 20 cm dužine, distalni dio 2 cm s mogućnošću oblikovanja | kom
37 | Žice vodilice, hidrofilne, scitanium legura, promjera 0.014" i 0.018", dužine 135, 165 i 190 cm, radiopaktni dio 39 cm, različite čvrstoće i fleksibilnosti, distalni dio 2 cm s mogućnošću oblikovanja | kom
38 | Sistem nitinolskog mikrokatetera sa žicom 0.014", 0.016", 0.021" lumen, hidrofilni premaz, distalni dio 2.4 F, radna dužina mikrokatetera 130 i/ili 155cm, oblik vrha Straight i Bern, dužina žice 165/180 cm | kom
39 | Sistem nitinolskog mikrokatetera sa žicom 0.016" i 0.08", hi-flow, 0.027" lumen, hidrofilni premaz, distalni dio 2.8 F, radna dužina mikrokatetera 130 i 155cm, oblik vrha Straight i Bern, dužina žice 165/180 cm | kom
40 | Nitinolski mikrokateter, mogućnost repozicioniranja tijekom kateterizacije, 0.021" lumen, hidrofilni premaz, distalni dio 2.4 F, kompatibilan sa žicom ≤0.018", dopušta injektiranje na 8724 kPa za održavanje optimalnog protoka, dužina: 105, 130 i 155; oblik vrha: Straight, Bern, J-tip, Swan, 1 ili 2 radiopakna markera | kom
41 | Nitinolski mikrokateter, hi-flow, mogućnost repozicioniranja tijekom kateterizacije, 0.027" lumen, hidrofilni premaz, dopušta injektiranje na 8724 kPa za održavanje optimalnog protoka, dužina: 105, 130 i 155; oblik vrha: Straight, Bern, J-tip, Swan, 1 radiopakni marker | kom
42 | Drenažni kateteri za sve namjene, bilijarnu drenažu kao i za urinarni trakt. Fleksibilni i otporni na savijanje, glatki vrh, hidrofilni distalni dio katetera, radiopakni, dimenzija 6 - 14 F i 20 - 35cm. Set sadrži dijagnostičku iglu, dvije žice vodilice, uvodnicu, dilator, kateter, stopkok | kom
43 | Stent bilijarno transhepatični, closed cell dizajn s opcijom premaza (potpuno, djelomično pokriveni i nepokriveni), konstrukcija od platine i nitinola, promjer od 6 - 10mm, dužine od 40 - 120 mm, koaksijalni delivery sistem s mogućnošću repozicije do 80%, radne dužine 75cm, kompatibilnost s uvodnicom 9 Fr, četiri radiopakna markera | kom
44 | Uređaj za kontrolu toka, visokotlačni, veliki lumen, omogućava proceduru s i/ili bez žice vodilice na mjestu (žica vodilica do 0.045'' - 1.143mm), transparentnog lumena za detekciju mjehurića zraka, izdržljiv do 1050 PSI (7239 kPa) | kom
45 | Žica vodilica iznimne stabilnosti, ravnog ili J vrha, promjera 0.035" i 0.038", dužine: 75-260 cm. Tip Amplatz, super stiff | kom
46 | Izuzetno čvrsta žica vodilica 0.035", dužine 185, 260 i 300 cm, oblik vrha J i C oblik | kom
47 | Ultra-high pressure balon (balon ultra visokog tlaka), ulaznog profila 0.042" koji je fleksibilno taperiran, kompatibilan s 0.035" zicom, patentirana konstrukcija omogucuje dopremljivost, te ultra visoki pritisak do 40 ATM. Promjer balona od 4-12mm, duzine balona 20, 30, 40, 60, 80 i 100mm. Za visoko kalcificirane, duge, stenozne ili rezistentne fibrozne lezije ukljucujuci lezije u AV procedurama | kom
48 | 2 Fr mikrokateter duzina do max 175 cm za selektivne distalne embolizacije u zahtjevnim anatomijama, unutarnjeg promjera 0.021", kompatibilan sa 0.018" embolizacijskim coilovima, sferičnim embolizacijskim česticama do 700 µm i Y-90. Ravni (straight) i Bern oblik te dostupan u dužinama 105, 130, 155 i 175cm. | kom
49 | Endovaskularni kateter za trombolizu kod arterijskih i venskih tromboza uz primjenu trombolitika i brze pulsne modulacije ultrazvučnih valova, promjera 5.4F, radne dužine 106 cm, kompatibilan sa 0.035" žicom vodilicom. | kom
50 | Endovaskularni kateter za trombolizu kod arterijskih i venskih tromboza uz primjenu trombolitika i brze pulsne modulacije ultrazvučnih valova, promjera 5.4F, radne dužine 135 cm, kompatibilan sa 0.035" žicom vodilicom. | kom
51 | Embolizacijske čestice polivinil alkohol u šprici 2 ml čestica + fiziološka otopina koje su raznih boja prema veličini čestica, precizno kalibrirane za ciljane embolizacije, kompresibilne, koje su raznih boja prema veličini čestica, čestice su obojene u plavo radi maksimalne vidljivosti, promjera: 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 µm | kom
52 | Embolizacijske čestice polivinil alkohol koje otpuštaju lijek, 2 ml čestica + sterilna fiziološka otopina, biokompatibilne, precizno kalibrirane, neresorptivne, s mogućnošću punjenja doksorubicinom/irinotekanom, promjera: 500-700 pm | kom
53 | Embolizacijske čestice polivinil alkohol koje otpuštaju lijek, 2 ml čestica + sterilna fiziološka otopina, biokompatibilne, s mogućnošću punjenja doxorubicinom ili irinotekanom, neresorptivne, precizno kalibrirane, promjera: 70-150 μm | kom
54 | Mikrosfere za jednokratnu uporabu sterilne od stakla, ispunjene radioaktivnim izotopom yttrium-90, 20-30 μm (prosjek 25 μm); 1.2 - 8x106 Čestica raspršenih u 0,6 ml vode bez pirogena isporučene u 1,0 ml bočici zaštičene akril štitom. Mikrosfere se koriste u procedurama transkateterske radioembolizacije | kom
55 | Kateteri za uređaj AngioJet OTW/RX, neki kateteri imaju mogućnost pulsnog raspršivanja. | kom
56 | Adapter koji donosi lijekove izravno u ugrušak, gdje je najučinkovitiji, zasićuje i omekšava tvrdi trombus radi olakšavanja uklanjanja. | kom
57 | Kateteri namjenjeni za aterektomiju i trombektomiju u perifernim žilama uz kontinuiranu aspiraciju, služi za razbijanje i uklanjanje tromba i kalcifikata iz perifernih arterija koje se nalaze iznad i ispod koljena, kompatibini sa žicom 0.014", te uvodnicom 7F. Dužina katetera : 120cm-145cm, promjer vrha katetera: 1.6, 1.85, 2.1/3.0, 2.4/3.4mm. | kom
58 | Kateter za trombektomiju duboke venske tromboze gornjih i donjih perifernih vena, sa mogućnošću power puls tehnike, kompatibilan za žicu 0.035” OTW. | kom
59 | Endovaskularni kateter EkoSonic Mach 4, radne dužine 106 cm i 135 cm, kompatibilan sa 0.035" žicom vodilicom za trombolizu kod arterijskih i venskih tromboza uz primjenu brze pulsne modulacije ultrazvučnih valova | kom
60 | Uvodnica u setu sa silikonskom hemostatskom valvulom, sideportom, dilatatorom, J- tip žicom vodilicom 0.035", dužine 45-80 cm i introducerom dužine 7-11-25 cm, promjera 4-14 F | kom
61 | Ultra-high pressure balon (balon ultra visokog tlaka), ulaznog profila 0.042" koji je fleksibilno taperiran, kompatibilan s 0.035" zicom, patentirana konstrukcija omogucuje dopremljivost, te ultra visoki pritisak do 40 ATM. Promjer balona od 4-12mm, duzine balona 20, 30, 40, 60, 80 i 100mm. Za visoko kalcificirane, duge, stenozne ili rezistentne fibrozne lezije ukljucujuci lezije u AV procedurama | kom
62 | Uvodnica u setu sa silikonskom hemostatskom valvulom, sideportom, dilatatorom, J- tip žicom vodilicom 0.035", dužine 45-80 cm i introducerom dužine 7-11-25 cm, promjera 4-14 F | kom
63 | Vodeći kateteri posebno velikog lumena promjera 6, 7, 8 F, braid dizajn, raznih oblika i zakrivljenosti, dužine 55-90 cm, radiopaknog, atraumatskog vrha | kom
64 | Dijagnostički kateteri 5 F, dužine katetera 40, 65, 100 cm, silikonski premaz, kompatibilni sa žicom 0.035" i 0.038", standardnih i selektivnih oblika krivulja ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
65 | Šprica za PTA s manometrom, zapremnine 25 cc, tlak do 40 ATM | kom
66 | Žice 0.035" i 0.018", hidrofilne, za pristup i prolazak kroz žile sa zahtjevnom anatomijom i vrlo rezistentne lezije, tijela od linearnog elastičnog nitinola, dužine 260 cm, distalnog radiopačnog vrha 2 cm, s mogućnošću ekstenzije, za laganu i umjerenu podršku navigaciji i prolazu kroz lezije | kom
67 | Balonom šireći stent za periferne arterije: Stent od nehrđajućeg čelika 316 L koji se uvodi balonskim kateterom promjera 5F na žici 0.035". Promjer stenta 5-10 mm a dužina stenta od 17-58 mm. Kompatibilan s arterijskom uvodnicom 6F-7F. Skraćenje stenta ≤3%. Mora biti MR kompatibilan ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
68 | Igle za krioablaciju, ravne i angulirane 90 °, za razne tumorske indikacije, promjera vrha od 1.5 - 2.1mm | kom
69 | Set za izmjenu cilindara plina tijekom procedure, teflon dužine 5 i 8 m za dovod visokotlačnog plina spojen na četverosmjerni adapter s manometrom za argon (bar) te teflon dužine 1.22 m za dovod visokotlačnog plina sa spojnicama za brzo spajanje | kom
70 | Setovi za krioablaciju tumora prostate, set se sastoji od 3 pripadajuće igle, 2 multi point termalna senzora i seta za zagrijavanje uretre | kom
71 | Setovi za krioablaciju tumora prostate, set se sastoji od 6 pripadajućih igala, 4 multi point termalna senzora i seta za zagrijavanje uretre | kom
72 | Setovi za krioablaciju tumora prostate, set se sastoji od 8 pripadajućih igala, 4 multi point termalna senzora i seta za zagrijavanje uretre | kom
73 | Multi point termanlni senzor za procedure krioablacije | kom
74 | Opskrbni vod obložen teflonom za dovod visokotlačnog plina s pričvrščenim mjeračem za tlak plina argona (bar) s plavom gumenom navlakom, dužine 5 i 8 m | kom
75 | kateter sa UZV transducerom 15 MHz, 30 MHz, 60 MHz, kompatibilan s 4F, 5F i 8F vodećim kateterom | kom
76 | Kateter za trombektomiju duboke venske tromboze gornjih i donjih perifernih vena, sa mogućnošću power puls tehnike, kompatibilan za žicu 0.035” OTW. | kom
77 | Kateteri za uređaj AngioJet OTW/RX, neki kateteri imaju mogućnost pulsnog raspršivanja. | kom
78 | Adapter koji donosi lijekove izravno u ugrušak, gdje je najučinkovitiji, zasićuje i omekšava tvrdi trombus radi olakšavanja uklanjanja. | kom
79 | Kateteri namjenjeni za aterektomiju i trombektomiju u perifernim žilama uz kontinuiranu aspiraciju, služi za razbijanje i uklanjanje tromba i kalcifikata iz perifernih arterija koje se nalaze iznad i ispod koljena, kompatibini sa žicom 0.014", te uvodnicom 7F. Dužina katetera : 120cm-145cm, promjer vrha katetera: 1.6, 1.85, 2.1/3.0, 2.4/3.4mm. | kom
80 | Mekan, lateks dilatacijski balon, sluzi sa konformaciju zida žile, raspon 0d 20-40 mm u promjeru, 2 radiopaktna markera | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 4 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 6 - Nitinolski stentovi
1 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.četiri RTG vidljiva markera Dužina 10cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8, 9; 10; 11; 13 mm | kom
2 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom, četiri RTG vidljiva markera. Dužina 2,5cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom
3 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera. Dužina 5cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom
4 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera. Dužina 10cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom
5 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera. Dužina 15cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom
6 | Periferni stent-graft, ePTFE, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Promjer 5-16mm, duljine 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom
7 | MOB Balon, promjer 10-37mm, duljina 4 cm, kateter 90 cm | kom
8 | Bifurkacijske endoproteze – infrarenalna fiksacija, ultratanka ePTFE i FEP ovojnica s vanjskom potporom od Nitinol (nikal titanium). ePTFE ovojnica je učvršćena bez šivanja. Dva dijela: osnovnog tijela s ipsilateralnom nogom i kontralateralne noge. Nitinolske kukice su na aortalnom kraju endoproteze i služe za infrarenalnu fiksaciju. Endoproteza dolazi na specijalnom dostavnom kateteru koji ima mehanizam koji omogućava repozicioniranje endoproteze. Osnovno tijelo s ipsilateralnom nogom ima sedam markera. Kontralateralna noga ima 2-4 markera. Aortalni promjer 23mm: 26mm; 28,5mm ilijakalni promjer 12;14,5 mm, duljina endoproteze 12, 14,16 i 18 cm | kom
9 | Bifurkacijske endoproteze sa aktivnom kontrolom otvaranja – infrarenalna fiksacija, ultratanka ePTFE i FEP ovojnica s vanjskom potporom od Nitinol (nikal titanium). ePTFE ovojnica je učvršćena bez šivanja. Dva dijela: osnovnog tijela s ipsilateralnom nogom i kontralateralne noge. Nitinolske kukice su na aortalnom kraju endoproteze i služe za infrarenalnu fiksaciju. Endoproteza dolazi na specijalnom dostavnom kateteru koji ima mehanizam koji omogućava repozicioniranje endoproteze. Osnovno tijelo s ipsilateralnom nogom ima sedam markera. Kontralateralna noga ima 2-4 markera. Aortalni promjeri 20; 23; 26; 28,5; 32; 36mm, ilijakalni promjer 12;14,5 mm, duljina endoproteze 12,14 cm | kom
10 | Aortalni produžetak endoproteze sa aktivnom kontrolom otvaranja; duljina endoproteze 4,5cm; promjeri 20; 23; 26; 28,5; 32; 36mm | kom
11 | Bifurkacijske endoproteze – infrarenalna fiksacija, ultratanka ePTFE i FEP ovojnica s vanjskom potporom od Nitinol (nikal titanium). ePTFE ovojnica je učvršćena bez šivanja. Dva dijela: osnovnog tijela s ipsilateralnom nogom i kontralateralne noge. Nitinolske kukice su na aortalnom kraju endoproteze i služe za infrarenalnu fiksaciju. Endoproteza dolazi na specijalnom dostavnom kateteru koji ima mehanizam koji omogućava repozicioniranje endoproteze. Osnovno tijelo s ipsilateralnom nogom ima sedam markera. Kontralateralna noga ima 2-4 markera. Aortalni promjer 31mm, ilijakalni promjer 14,5 mm, duljina endoproteze 13¸15 i 17 cm | kom
12 | Bifurkacijske endoproteze – infrarenalna fiksacija, ultratanka ePTFE i FEP ovojnica s vanjskom potporom od Nitinol (nikal titanium). ePTFE ovojnica je učvršćena bez šivanja. Dva dijela: osnovnog tijela s ipsilateralnom nogom i kontralateralne noge. Nitinolske kukice su na aortalnom kraju endoproteze i služe za infrarenalnu fiksaciju. Endoproteza dolazi na specijalnom dostavnom kateteru koji ima mehanizam koji omogućava repozicioniranje endoproteze. Osnovno tijelo s ipsilateralnom nogom ima sedam markera. Kontralateralna noga ima 2-4 markera. Aortalni promjer 35mm, ilijakalni promjer 14,5 mm, duljina endoproteze 14¸16 i 18 cm | kom
13 | Aortalni produžetak endoproteze Duljina endoproteze 3,3 cm,raznih promjera: 23; 26 i 28,5 mm | kom
14 | Aortalni produžetak endoproteze Duljina endoproteze 4,5 cm, promjera 32 i 36mm | kom
15 | Kontralateralna noga endoproteze Promjer 12 i 14,5mm, duljina endoproteze 10¸12 i 14 cm | kom
16 | Kontralateralna noga endoproteze Promjer 16, 18 i 20 mm, duljina endoproteze 9,5; 11,5 i 13,5 cm | kom
17 | Kontralateralna noga endoproteze Promjer 23 i 27 mm, duljina endoproteze 10, 12 i 14 cm | kom
18 | Ilijakalni produžetak endoproteze Duljina endoproteze 7 cm, distalni promjeri 10; 12 i 14,5 cm | kom
19 | Endoproteza ilijačne grane IBE, za upotrebu samo sa Gore EXCLUDER-om, ultratanka ePTFE i FEP ovojnica s vanjskom potporom od Nitinol (nikal titanium) žice. ePTFE ovojnica je učvršćena bez šivanja. Ilijakalni promjer 10, 12; 14,5 mm, duljina endoproteze 10 cm | kom
20 | Internalna ilijačna komponenta, ePTFE i FEP ovojnica s vanjskom potporom od Nitinol (nikal titanium) žice. ePTFE ovojnica je učvršćena bez šivanja. Ilijakalni promjer 10, 12; 14,5 mm, duljina endoproteze 7 cm | kom
21 | Uvodnice, Dužina 33 cm, hidrofilni premaz, moraju imati tzv. Silikonski “suhi” ventil, fleksibilne, kompatibilno s žicom uvodnicom 0,035“ Promjera:12, 14, 15, 16, 18 Fr | kom
22 | Uvodnice, Dužina 65 cm, hidrofilni premaz, moraju imati tzv. Silikonski “suhi” ventil, fleksibilne, kompatibilno s žicom uvodnicom 0,035“ Promjera: 20,22,24,26Fr | kom
23 | Uvodnice, Dužina 45 cm, hidrofilni premaz, moraju imati tzv. silikonski “suhi” ventil, fleksibilne, kompatibilno s žicom uvodnicom 0,035“ Promjera:12 Fr | kom
24 | Sistem za TIPS stent-graft, rastezljiv balonom, kontrolirana ekspanzija, te ePTFE i FEP ovojnice. Dva dijela: pokriveni graft interhepatički dio i nepokriveni portalni dio, zlatni markeri. Dostavni kateter je kompatibilan sa ≤ 0.038“ žicom vodilicom radne duljine 75 cm. Port za ispiranje i port za otvaranje. Promjer 8 - 10 mm, nepokriveni dio endoproteze 2 cm, raznih duljina pokrivenog dijela endoproteze: 4; 5; 6; 7; 8 cm. | kom
25 | Torakalne uvodnice, Dužina 33 cm, hidrofilni premaz, silikonski “suhi” ventil, fleksibilne, kompatibilno s žicom uvodnicom 0,035“ Promjera: 20, 22, 24 i 26 Fr | kom
26 | Torakalne endoproteze sa aktivnom kontrolom otvaranja, niskog profila radi lakšeg postavljanja. ePTFE tuba s vanjskom ovojnicom od ePTFE/PET filma koja ima NiTi (nikal-titanium) stent potporu po cijeloj duljini endoproteze. ePTFE ovojnica učvršćena bez šivanja (nema rupa od šivanja po endoprotezi). Endoproteza ima RTG vidljive zlatne markere na krajevima radi preciznog postavljanja. Otvaranje je u dva koraka, Dostavni sistem sastoji se od PEBA multi-lumen katetera, otvaranje sa integriranim aktivnim kontrolnim sistemom. Žica uvodnica 0,035“ili manja, dužina 10,15,20 cm, raznih distalnih i proksimalnih promjera: 21, 26; 28; 31; 34; 37; 40; 45 mm | kom
27 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera Dužina 5cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8, 9; 10; 11; 13 mm | kom
28 | Balon kateter, Trodjelni, 18Fr uvodnica, raznih veličina za promjer žile od 16-42mm | kom
29 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera Dužina 2,5cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8 mm | kom
30 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera Dužina 7,5cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5, 6, 7, 8 i 9 mm | kom
31 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, manjeg profila, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom, četiri RTG vidljiva markera. Dužina 7,5cm, duljina katetera 120 cm, promjera 5; 6; 7; 8 mm | kom
32 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera Dužina 15cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8, 9; 10 mm | kom
33 | Periferni stent-graft, ePTFE, samošireći, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom. četiri RTG vidljiva markera Dužina 25cm, duljina katetera 75 ili 120 cm, žica uvodnica 0,035“, promjera 5, 6, 7, 8 mm | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 7 - dilatacijski kateter za periferne arterije
1 | Periferni balonski stent graft, pokriven PTFE-om s obje strane, promjera 5-10 mm, dužine 16, 22, 38 i 59 mm, već postavljen na balon, na "over the wire" kateteru dužine 80 i 120 cm, na sistemu od 6 i 7 F | kom
2 | Balonski dilatacijski kateter za periferne arterije obložen lijekom sirolimusom, različitih dimenzija i dužina | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 7 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 8 - potrošni materijal za arterije
1 | PTA dilatacijski kateter, semikomplianten, dva radiopakna markera, na shaftu geoalign cm graduacija za precizno pozicioniranje balona i čim kraća izloženost zračenju pacijenta. Promjer balona 3-12 mm, dužine balona 20-300 mm, dužina katetera 75 i 130 cm, za uvodnicu 5-7F, za žicu 0,035", nominalni tlak 6-8 atm, RBP 9-21 atm | kom
2 | PTA dilatacijski kateter za dilataciju dugih i razgranatih lezija poplitealnih i tibialnih arterija, dvostruki hidrofilni sloj, "checker flex" točke za bolju fleksibilnost. Promjer balona 1.5-5 mm, dužine balona 2-22 cm, dužina katetera 150 cm, za uvodnicu 4-5F, za žice vodilice od 0,014", RBP 13-16 atm. | kom
3 | PTA dilatacijski kateter za dilataciju dugih i razgranatih lezija poplitealnih i tibialnih arterija, dvostruki hidrofilni sloj, "checker flex" točke za bolju fleksibilnost. Promjer balona 2-9 mm, dužine balona 2-22 cm, dužina katetera 75 i 130 cm, za uvodnicu 4-6F, za žice vodilice od 0,018", RBP 11-16 atm. | kom
4 | Balon kateter premazan lijekom paclitaxel u dozi od 2 μg / mm2 s s polisorbatnim i sorbitol nosačem lijeka, semikompliantni, niskoprofilni, otw sustav dužina 75,100 i 130 cm, na shaftu geoalign cm graduacija za lakše ponavljanje usklađivanja katetera na leziji i najkraće izloženosti zračenju pacijenta, za uvodnicu 5-10Fr, radni tlak 6-7 atm, RBP 10-12 atm, za žicu 0.035", promjer 4-12 mm, dužine 40-150 mm | kom
5 | Balon kateter ultra nekomplientan od PET materijala, niskog profila, za duge lezije i in-stent restenoze, dizajn shafta katetera koji ide iz koaksijalnog proksimalnog dijela u trolumenski distalni dio, za uvodnicu 5-7F, za žicu 0.035", dužine katetra 40, 80,120 i 135 cm, nominalni tlak 8 atm, RBP 20-24 atm, balon promjera 3-10 mm, dužine 2-20 cm | kom
6 | Balon kateter ultra nekomplientan, čak i pri visokim pritiscima, s šiljastim vrhom, RBP do 40 atm, za žicu 0.035", OTW sustav dužine 50 i 75 cm. Promjer balona od 4-12 mm, dužine od 2-10 cm, za uvodnicu 6-9F | kom
7 | Uređaj za napuhivanje, zapremine do 30 ml, tlaka do 40 atm, sa stopkokom i bez stopkoka | kom
8 | Vaskularni stent graft nitinol, samošireći, na sistemu 8-9-10 F, dužina 80 i 117 cm, za žicu 0.035", inkapsuliran između dva tanka sloja ePTFE i karbonom dodatno impregnirana unutarnja površina ePTFE, minimalno skraćivanje, tantalski markeri, na krajevima stent grafta 2 mm je nepokriveno što minimizira dislokaciju, oslobađanje povlačenjem, promjer 5-13.5 mm, dužine 20-120 mm | kom
9 | Vaskularni stentovi, na kateteru 6 F, dužine 80 i 135 cm, za žicu 0.035i, mehanizam za zaključavanje stenta, multifunkcionalni ojačani kateter, tantalski markeri, promjer 4-14 mm, dužina 20-120 mm | kom
10 | Vaskularni balonom šireći stent graft, nehrđajuči čelik, niskog profila, triple lumen balona omogućuje brzu deflaciju u velikim dijametrima, na sistemu 6-7-8 F, dužina 80 i 135 cm, za žicu 0.035", prekriven ePTFE, poroznost 10-40 mikrona, inkapsuliran između dva sloja ePTFE, minimalno skraćivanje, promjer 5-12 mm, dužine 16-58 mm, NP 8 ATM, RBP 12 ATM | kom
11 | Vaskularni stent niskog profila, triaksijalni sustav za uvođenje, radiopakni markeri, na kateteru dužine 80 i 135 cm, za žicu 0.035", promjer 5,6,7 mm, dužina 20-170 mm, promjer katetera 5Fr, | kom
12 | Samošireći nitinolski stent, u cijelosti prekriven s ePTFE, lumen prekriven karbonom, vrlo fleksibilan, markeri od tantala jednakomjerno raspoređeni na proksimalnom i distalnom dijelu stenta, na sustavu za uvođenje dužine 80 i 120 cm, kompatibilan s uvodnicom 8-9F i žicom 0.035", promjer 6-10 mm, dužine od 30 do 100 mm kod ravnog stenta te dužine 40-100 mm kod raširenog stenta, za izlaznu AV stenozu ili za aterosklerotične lezije ilijačnih i femoralnih arterija | kom
13 | Samošireći nitinolski venski stent, fleksibilan, sa 6 markera na svakoj strani, od toga tri markera su radiopakni tantalski, a tri nitinolska, na sustavu za uvođenje dužine 80 i 120 cm, kompatiblini s uvodnicom 8-10F, promjer 10-20 mm, dužine 40-160 mm, za žicu 0.035" | kom
14 | PTA dilatacijski kateter, sastoji od nerastezljivog niskoprofilnog balona, za dilataciju velikih promjera krvnih žila, otporan na dilataciju, maksimalne snage do 18 ATM, bez mogucnosti prekomjerne dilatacije, dizajniran sa suženim atraumatskim vrškom za lakšu vodljivost do i kroz stenozu. Promjer balona 12-26 mm, dužina balona od 2-6 cm, dužine katetera 80 i 120 cm, kompatibilan sa žicom vodilicom 0.035”. | kom
15 | Sustav za arterijsku mehaničku aterektomiju i trombektomiju akutnih i kroničnih okluzija. Veličine katetera 6F, 8F na uvodnici 0.018“, “, duljine 85, 110, 135 cm. Odvajanje okluzivnog materijala postiže se rotirajućom vanjskom glavom (40.000-60.000 o/min). Količina aspiracije 45 i 75 ml/min. | kom
16 | Sustav za arterijsku i mehaničku aterektomiju i trombektomiju akutnih i kroničnih okluzija. Veličine katetera 10F na uvodnici 0.025“, “, duljine 85 cm. Odvajanje okluzivnog materijala postiže se rotirajućom vanjskom glavom (40.000-60.000 o/min). Količina aspiracije 130 ml/min. | kom
17 | Sustav za vensku mehaničku trombektomiju akutnih okluzija. Veličine katetera 6F na uvodnici 0.018“, “, duljine 110, 135 cm. Odvajanje okluzivnog materijala postiže se rotirajućom vanjskom glavom (40.000-60.000 o/min). Količina aspiracije 45 ml/min. | kom
18 | Sustav za vensku mehaničku trombektomiju akutnih okluzija. Veličine katetera 8F na uvodnici 0.018“, “, duljine 85, 110 cm. Odvajanje okluzivnog materijala postiže se rotirajućom vanjskom glavom (40.000-60.000 o/min). Količina aspiracije 75 ml/min. | kom
19 | Sustav za vensku mehaničku trombektomiju akutnih okluzija. Veličine katetera 10F na uvodnici 0.025“, “, duljine 85 cm. Odvajanje okluzivnog materijala postiže se rotirajućom vanjskom glavom (40.000-60.000 o/min). Količina aspiracije 130 ml/min. | kom
20 | PTA dilatacijski kateter sa fokusiranom silom, low profile, OTW, dvije uzdužne žice 0,010″ smještene u razmaku od 180 stupnjeva, na shaftu Geoalign cm gradacija za precizno pozicioniranje balona i čim kraću izloženost pacijenta zračenju. 014 ″ & .035 ″ kompatibilan. Promjer balona 2-8mm, dužina balona 20-300 mm, dužina katetera 130-150 cm, dostupan na , RBP 10-14 ATM | kom
21 | Sustav za kreiranje EndoAVF koristeći dva tanka fleksibilna hidrofilno obložena „rapid exchange“ 4 Fr venska i arterijska katetera sa indikatorima rotacije za precizno pozicioniranje koristeći RF energiju. Upotrebljava se s elektrokirurškim generatorom ESU-1. Venski fleksibilni magnetski kateter sadržava radiofrekvencijsku (RF) elektrodu. 4 Fr Catheter | kom
22 | Balon kateter premazan lijekom paclitaxel u dozi od 2 μg / mm2 s s polisorbatnim i sorbitol nosačem lijeka, semikompliantni, niskoprofilni, otw sustav dužine 100 i 130 cm, za uvodnicu 4 i 5Fr, radni tlak 6 atm, RBP 15 atm, za žicu 0.018", promjera4,5,6,7 mm , dužine 40-220 mm za promjere 4 i 5mm, dužine 40-150mm za promjer 6mm, dužine 40-60mm za promjer 7mm na sustavu dužine 100cm, dužine 40-100mm za promjer 7mm na sustavu dužine 130cm | kom
23 | Vena cava filter iz jednoga dijela, nitinolski, dvostupanjska filtracija - 6 ruku i 6 nogu (2 noge su duže), 4 noge imaju kranijsku kuku na kraju i dvije duže kaudalna sidra, MR kompatibilan, za veličinu vena cava do 28 mm, za femoralno i jugularno postavljanje, iz mogućnost uklanjanja, sustav za uvođenje radne dužine 55 cm, unutarnji promjer uvodnice 8.4 F, kompatibilan s žicom 0.035" ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
24 | Odstranjivač vena cava filtera, kateter 6F s radiopaknom nitniolskom petljom radijanta 90° i promjera 20 mm, 1:1 torkabilan, u setu 11F/9F koaksijalna uvodnica s hemostatskom valvulom i 8.6F dilatatorom | kom
25 | Uređaj za mehaničku trombektomiju sa 250 ml drenažnom vrećicom i konekcijskom linijom | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 8 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 9 - stentovi
1 | DES stent za BTK indikacije: DES stent bez polimera koji izlučuje Amphilimus, za BTK indikacije, odsustvo polimera svodi na minimum rizik od upala, tromboze, dok građa senta poboljšava apsorpciju lijeka, poboljšana učinkovitost kod pacijenata s dijabetesom, kontrolirano i usmjereno lučenje lijeka zahvaljujući Tehnologiji Abluminalnih rezervoara, optimalna efikasnost postiže se korištenjem formulacije lijeka Amphilimusa = Sirolimus + Organic acid, dokazana bio i hemokompatibilnost zbog posebnog coatinga „Bio Inducer Surface“, koji ubrzava endotelizaciju i reducira trombogenost, materijal stenta Cobalt Chromium L605, debljina dijagonale 70-80 µm, površinski premaz Bio Inducer Surface, promjeri 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4, 4,5 mm, dužine 8, 12, 16, 20, 25, 31, 38 mm, 2 radiopakna platinasta markera na krajevima stenta, skraćenje stenta nakon širenja ("foreshortening") 0%, rapid excange stent (RX), kompatibilna uvodnica 4 F, komp. vodeći kateter 5 F, komp. vodeća žica 0014", UCL - duljine katetera koje se koriste 142 cm, NP 9 atm, RBP 18 atm. | kom
2 | Renalni balon šireći stent sa progresivnim višećelijskim dizajnom za liječenje renalne arterije, izvrsna građa proksimalno i dobra fleksibilnost distalno, zahvaljujući jedinstvenom naprednom dizajnu zatvorene ćelije, dokazana biokompatibilnost zbog Carbofilm premaza, koja ubrzava endotelizaciju i pokrivenost stenta, reducirajući trombogenost, izvrsna preciznost i vizualizacija omogućena prisutnošću platinastih markera i neskraćivanja stenta nakon širenja, promjeri 5, 6, 7 mm, dužine 12 i 17 mm, materijal Stainless steel AISI 316 LVM, debljina dijagonale 70-80 µM, površinski premaz Carbofilm, 2 platinasta markera na krajevima stenta, skraćenje stenta nakon širenja ("foreshortening") 0%, rapid excange stent (RX), kompatibilna uvodnica 5 F, komp. vodeći kateter 6 F, komp. vodeća žica 0018", UCL - dužine katetera koje se koriste 75 i 150 cm, NP 7-8 atm, RBP 15 atm. | kom
3 | BTK balon šireći stent CoCr za BTK indikacije, Cobalt Chromium koronarni stent sa tehnologijom BioInducer površine omogućuje potpunu i ubrzanu endotelizaciju stenta, za liječenje BTK krvnih žila, dokazana biokompatibilnost zbog Bio Inducer površine, koja ubrzava endotelizaciju i pokrivenost stenta, reducirajući trombogenost, novi dizajn stenta poboljšava dinamiku protoka krvi, izvrsna preciznost i vizualizacija omogućena prisutnošću platinastih markera i neskraćivanja stenta nakon širenja, promjeri 2.25, 2.5, 2.75, 3, 4, 4,50 mm, dužine 7, 8, 12, 16, 20, 24, 25, 31 mm, materijal CoCr L605, debljina dijagonale 70-80 µM, površinski premaz Bio Inducer Surface, 2 platinasta markera na krajevima stenta, skraćenje stenta nakon širenja ("foreshortening") 0%, rapid excange stent (RX), kompatibilna uvodnica 4 F, komp. vodeći kateter 5 F, komp. vodeća žica 0014", UCL - dužine katetera koje se koriste 142 cm, NP 9 atm, RBP 18 atm. | kom
4 | Balon šireći stent CoCr za ilijačne krvne žile, Cobalt Chromium stent sa tehnologijom BioInducer površine za liječenje ilijačnih krvnih žila, dokazana biokompatibilnost zbog Bio Inducer površine, koja ubrzava endotelizaciju i pokrivenost stenta, reducirajući trombogenost, jednaka radijalna snaga i izvrsna građa sa jednistvenom arhitekturom ćelija, izvrsna preciznost i vizualizacija omogućena prisutnošću platinastih markera i neskraćivanja stenta nakon širenja, promjeri 6, 7, 8, 9, 10 mm, dužine 19, 29, 39, 49, 59 mm, materijal CoCr L605, površinski premaz Bio Inducer Surface, 2 platinasta markera na krajevima stenta, skraćenje stenta nakon širenja ("foreshortening") 0%, over the wire (OTW) tehnologija, kompatibilna uvodnica 6 F, kompatibilna vodeća žica: 0035", UCL - dužine katetera koje se koriste 75 i 135 cm, NP 7-8 atm, RBP 10-12 atm. | kom
5 | Samošireći nitinolski stent („self expanding“) za ilijačne krvne žile, samošireći stent sa jedinstvenim dizajnom hibridne ćelije što maksimizira radijalnu snagu i preciznost za liječenje ilijačnih krvnih žila, dokazana biokompatibilnost zbog Bio Inducer površine, koja ubrzava endotelizaciju i pokrivenost stenta, reducirajući trombogenost i sprečavajući otpuštanje iona teških metala, jednaka radijalna snaga i izvrsna građa sa jednistvenom arhitekturom ćelija, izvrsno praćenje i visoka preciznost nakon otpuštanja stenta omogućena je jedinstvenim „single-hand“ sustavom isporuke, promjeri 9, 10, 12 mm, dužine 20, 40, 60, 80, 100 mm, materijal Nitinol (Nickel titanium), površinski premaz Bio Inducer Surface, 6 radiopaknih markera od tantala, over the wire (OTW) tehnologija, kompatibilna uvodnica 6 F, kompatibilna vodeća žica 0035", UCL - dužine katetera koje se koriste 85 i 135 cm. | kom
6 | Samošireći nitinolski stent ("self expanding") za SFA regiju, samošireći stent sa jedinstvenim dizajnom hibridne ćelije što maksimizira fleksibilnost i udobnost u SFA regiji, dokazana biokompatibilnost zbog Bio Inducer površine, koja ubrzava endotelizaciju i pokrivenost stenta, reducirajući trombogenost i sprečavajući otpuštanje iona teških metala, učinkoviti balans između fleksibilnosti (za optimalnu udobnost) i radijalne snage (za visoko kalcificirane žile), izvrsno praćenje i visoka preciznost nakon otpuštanja stenta omogućena je jedinstvenim „single-hand“ sustavom isporuke, promjeri 6, 7, 8 mm, dužine 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm, materijal Nitinol (Nickel titanium), površinski premaz Bio Inducer Surface, 6 radiopaknih markera od tantala, over the wire (OTW) tehnologija, kompatibilna uvodnica 6 F, kompatibilna vodeća žica 0035", UCL - dužine katetera koje se koriste 85 i 135 cm. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 9 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 10 - potrošni materijal za biopsiju i endovaskularno liječenje aneurizmi
1 | Abdominalni stent graft izrađen od nitinola i poliestera, veličine 13-19 mm u distalnom i 23-36 mm u proksimalnom dijelu i dužine 100-160 mm. Sistem za implantaciju sa otpuštanjem na principu pritiska na ručicu. Implantacijski sistem veličine 18-20 F i radne dužine 550 mm. | kom
2 | Aortalni produžetak za abdominalni stent graft izrađen od nitinola i poliestera. Veličine 23-38 mm i dužine 50 mm. Sistem za implantaciju s kontrolom otpuštanja na principu pritiska na ručicu veličine 18-20 F. | kom
3 | Produžetak za abdominalni stent graft za kontralateralnu nogu izrađen od nitinola i poliestera. Proksimalne veličine 15 mm i distalne 10-25 mm, dužine 50-105 mm. Sistem za implantaciju s kontrolom otpuštanja na principu pritiska na ručicu veličine 16 F. | kom
4 | Produžetak za abdominalni stent graft za Ilijaku izrađen od nitinola i polyestera. Veličine proksimalne 13-27 mm i distalne 10-27 mm, dužine 50 mm. Sistem za implantaciju s kontrolom otpuštanja na principu pritiska na ručicu veličine 16-18 F. | kom
5 | Stent graft za Ilijaku izrađen od nitinola i poliestera. Veličine 14-16 mm u proksimalnom dijelu i 10-14 mm u distalnom dijelu i dužine 109-121mm. Sistem za implantaciju s kontrolom otpuštanja na principu pritiska na ručicu. Implantacijski sistem veličine 18 F. | kom
6 | Set za biopsiju koštane srži dužine 102 i 152 mm. Set sadrži biopsijsku iglu, troakar, sterilnu prekrivku ručni pokretač sustava. Veličina 11G | kom
7 | Igla za biopsiju koštane srži dužine 102 i 152 mm. Veličina 11G | kom
8 | Igla za aspiraciju koštane srži dužine 25, 68, 90 mm. Veličina 15G | kom
9 | Set za biopsiju koštanih lezija dužine. Set sadrži pristupnu i biopsijsku iglu i biopsijsku, troakar, hvataljku za repozicioniranje sterilnu prekrivku za ručni pokretač sustava. Veličina 11/13 G i 10/12. Dužine 15/19, 10/14, 6/10cm | kom
10 | Mehanički pokretač sustava | kom
11 | Periferni stent graft izrađen od kobalt-krom stenta i ePTFE košuljice. Veličine 5-10 mm, dužine 18-57 mm. Dostupni s kateterom 75 i 120 cm | kom
12 | Stent graft izrađen od EPTFE za liječenje torakoabdominalne aorte s 4 prethodno kanulirana postranična otvora za rekonstrukciju CT, SMA, RRA i LRA.Proksimalne veličine 33-38mm i distalne 26-30mm Ukupne dužine 222mm na sistemu za dostavu s mehanizmom otpuštanja stent grafta pritiskom na ručicu | kom
13 | Torako-abdominalni stent-graft rađen od EPTFE, cilindričnog ili koničnog oblike, sa ili bez bifurkacije, izvanrednih dimenzija izrađenog prema individualnoj anatomiji na sistemu za dostavu s mehanizmom otpuštanja stentgrafta pritiskom na ručicu. Izvedba s 3,4,5 ili više postranična otvora. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 10 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 11 - potrošni materijal za embolizaciju i periferiju
1 | Mikrokateter s "reflux control" sustavom za direktne embolizacije, optimalne fleksibilnosti, s mogućnošću otpuštanja i zakretljivosti 2.4F, 2.7F, 2.8F, unutrašnji dijametar katetera: 0,022", 0,025", 0,027" | kom
2 | Mikrokateter s 16 pletenih niti koje daju maksimalnu sposobnost učvršćivanja, hidrofilni premaz, laka navigacija kroz tortuozne žile, dimenzije: 2.4F, 2.7F, 2.8F - kompatibilna žica uvodnica: 0,018" i 0,021" | kom
3 | Sterilan set za miješanje i injektiranje za konvencionalnu transarterijsku kemoembolizaciju (cTACE). Set sadrži dvije štrcaljke 20ml za miješanje, čestićni filter za povlačenje Lipiodol Ultra Fluida, slamku za povlačenje Lipiodol Ultra Fluida, šiljak za bočicu Lipiodol Ultra Fluida, trostruki sigurnosni ventil sa 4 konekcije, konektor, injekcijsku štrcaljku od 1ml i od 3ml. | kom
6 | Periferni angioplastički balon kateter s premazom Paclitaxel - mikrokristalne čestice lijeka sa smanjenim rizikom od embolizacije. POLIGRADE 3µg/mm2 paksiklatel dozaža. Kateter ima dva markera koji omogućuju precizno pozicioniranje balona u krvnoj žili. Balon tijekom inflacije otpušta lijek paclitaxel. Radna dužina katetera 80 ili 110 cm, duljina žice vodilice .014"-.035" Dostupan u dva oblika; "Rapid Exchange (RX) i "Over the wire" (OTW). OTW sistem: promjer balona b = 3-16 mm, duljina balona c=20-200 mm, duljina žice vodilice e=.014"-.035", duljina katetera h = 80-135 cm RX sistem (duljina žice vodilice =.056"-0.71", duljina katetera 140 cm) promjer balona e =1.25-7,00 mm, duljina balona g=10-40mm. | kom
7 | Kateter balon s integriranim dovodom zraka - kateter po STRAUSSU | kom
8 | Kateter rektalni | kom
9 | Nastavak od polipropilena koji se stavlja direktno na vial ili štrcaljku. Koristi se za preciznu aplikaciju ljepila prilikom otvorenih operacija. Na vrhu nastavka nalazi se komadić pamučnog tampona kako bi se pobrisao eventualni višak ljepila prilikom aplikacije. Single use ili jednakovrijedno | kom
12 | Titanski klip za precizno označavanje lezija dojki vidljiv pod svim metodama oslikavanja, nazubljene površine, ne migrirajući, neresorbirajući, neosjetljiv za pacijenta. MRI kompatibilan. Dimenzije: 14-18 G; 10-15 cm. | kom
13 | Žica za lokalizaciju lezija dojki koja završava s jednostrukom ili dvostrukom kukicom sa mogućnošću uvlačenja u kanilu i korekcije pozicije. Dimenzije: 20 G, 5-15cm | kom
14 | Žica za lokalizaciju lezija dojki s dvostrukom petljom, dubinskim limitatorom i atraumatskim vrhom. Duga drška radi bolje osjetljivosti. Dimenzije: 18-21 G, diametar: 08-09-1-1.2, duljina:7-15 cm | kom
15 | Žice za lokalizaciju lezija dojki s jednostrukom petljom, dubinskim limitatorom i atraumatskim vrhom. Duga drška radi bolje osjetljivosti. Dimenzije: 18-21 G, diametar: 08-09-1-1.2, duljina: 7-15 cm | kom
16 | Čestice za ciljanu embolizaciju u boji prema veličini čestice. Indiciarne su za embolizaciju AV malformacija i drugih hipervaskularnih tumora uključujući fibroide na maternici i hepatome. Također se koriste kod krvarenja i trauma te za zaustavljanje preoperativnog krvarenja. Po svojstvima čestice su sferične, visoko kompresibilne, precizno kalibrirane, strukturalno integralne, biokompatibilne, jezgra od hidrogela sa fleksibilnim slojem polizena. Isporučuju se u suspenziji, u špricama za aplikaciju od 2 ml, veličina čestica: 40, 75 µm | kom
17 | Čestice za ciljanu embolizaciju u boji prema veličini čestice. Indiciarne su za embolizaciju AV malformacija i drugih hipervaskularnih tumora uključujući fibroide na maternici i hepatome. Također se koriste kod krvarenja i trauma te za zaustavljanje preoperativnog krvarenja. Po svojstvima čestice su sferične, visoko kompresibilne, precizno kalibrirane, strukturalno integralne, biokompatibilne, jezgra od hidrogela sa fleksibilnim slojem polizena. Isporučuju se u suspenziji, u špricama za aplikaciju od 2 ml, veličina čestica: 100, 250, 400, 1100 µm | kom
18 | Čestice za ciljanu embolizaciju u boji prema veličini čestice. Indiciarne su za embolizaciju AV malformacija i drugih hipervaskularnih tumora uključujući fibroide na maternici i hepatome. Također se koriste kod krvarenja i trauma te za zaustavljanje preoperativnog krvarenja. Po svojstvima čestice su sferične, visoko kompresibilne, precizno kalibrirane, strukturalno integralne, biokompatibilne, jezgra od hidrogela sa fleksibilnim slojem polizena. Isporučuju se u suspenziji, u špricama za aplikaciju od 2 ml, veličina čestica: 500, 700, 900 µm | kom
19 | Punkcijske igle,dvodjelne 20-22G,duž.15 cm | kom
20 | Periferni mikrovodič Twister tehnologije, hidrofilnog premaza cijelom dužinom, vrh mikrovodiča (3 cm ) od platinaste zavojnice što omogućuje izvrsnu vidljivost, jezgra od nehrdjajućeg čelika, veličine 0,014 i 0,018 in, ukupna dužina 180cm | kom
21 | Samošireći nitinol stent s platinom (DFT) duljine d (15-90 mm) sa sustavom za dopremu s hidrofilnim premazom, oblikom se lako prilagođava arterijskoj stjenci i nakon postavljanja ne dolazi do njegove dislokacije; pogodan i za tortuotične žile; izrađen iz jedne žice bez spojeva; platinasti markeri na krajevima stenta (4 kom) omogućuju preciznu implementaciju; moguća korekcija pozicije nakon djelomičnog otpuštenja stenta iz sustava za dopremu; uzdignuti rubovi na krajevima stenta eliminiraju efekt "fish mout" i njegovu migraciju; jaka radijalna sila; radna duljina sustava za dopremu 80 ili 135cm uz žicu vodilicu veličine 0,035˝ ili 0,018˝; s "pull back" sustavom ili jednom ručkom (R) sustav za dopremu veličine 6F za stentove promjera a = 4-5 ili b = 6-10 mm; sustav za dopremu veličine 7F za stentove promjera b = 6-10 mm; sustav za dopremu veličine 8F za stentove promjera c = 12-14 mm. | kom
22 | Samošireći nitinol stent s platinom (DFT) duljine d (100-150 mm) sa sustavom za dopremu s hidrofilnim premazom, oblikom se lako prilagođava arterijskoj stjenci i nakon postavljanja ne dolazi do njegove dislokacije; pogodan i za tortuotične žile; izrađen iz jedne žice bez spojeva; platinasti markeri na krajevima stenta (4 kom) omogućuju preciznu implementaciju; moguća korekcija pozicije nakon djelomičnog otpuštenja stenta iz sustava za dopremu; uzdignuti rubovi na krajevima stenta eliminiraju efekt "fish mout" i njegovu migraciju; jaka radijalna sila; radna duljina sustava za dopremu 80 ili 135cm uz žicu vodilicu veličine 0,035˝ ili 0,018˝; s "pull back" sustavom ili jednom ručkom (R) sustav za dopremu veličine 6F za stentove promjera a = 4-5 ili b = 6-10 mm; sustav za dopremu veličine 7F za stentove promjera b = 6-10 mm; sustav za dopremu veličine 8F za stentove promjera c = 12-14 mm. | kom
23 | Stent za periferne krvne žile s OTW "over the wire"sistemom. Periferni stent koji je postavljen na balon i izrađen po najsuvremenijoj laserskoj tehnologiji. Jedinstveni dizajn jamči sigurno i bezprijekorno implementiranje u krvnu arterijsku žilu. Izrađen od nehrđajućeg čelika 316L. Dobre rengenske vidljivosti, MRI, radijalne sile <5%, kateter shaft 5F, žica vodilica .0,35", nominalni tlak 6 atm, duljina delivery sistema 80,110,135 cm, uvodnica 6-7F. promjer stenta a = 4-10mm, duljina stenta b = 16-80mm, duljina delivery sistema c =80,110, 135 cm. | kom
24 | Čestice za ciljanu embolizaciju indiciarne za embolizaciju AV malformacija te neresektabilnih hepatocelularnih karcinoma. Po svojstvima čestice su sferične, precizno kalibrirane, biokompatibilne, neprozirne, neresorptivne, jezgra od hidrogelasa fleksibilnim slojem polizena. Čestice se mogu puniti lijekovima te mogu lokalno ispuštati kontroliranu i ujednačenu dozu lijeka na ciljane stanice tumora nakon embolizacije.Isporučuju se u prethodno napunjenim štrcaljkama od 20 ml s 2 ili 3ml proizvoda, dostupne u 3 veličine pogodne za embolizacijsku terapiju. Čestice se mogu napuniti doksorubicin hidrokloridom (HCl) i irinotekan hidrokloridom (HCl). Veličina čestica 40 i 100 µm | kom
25 | Čestice za ciljanu embolizaciju indiciarne za embolizaciju AV malformacija te neresektabilnih hepatocelularnih karcinoma. Po svojstvima čestice su sferične, precizno kalibrirane, biokompatibilne, neprozirne, neresorptivne, jezgra od hidrogelasa fleksibilnim slojem polizena. Čestice se mogu puniti lijekovima te mogu lokalno ispuštati kontroliranu i ujednačenu dozu lijeka na ciljane stanice tumora nakon embolizacije.Isporučuju se u prethodno napunjenim štrcaljkama od 20 ml s 2 ml proizvoda, dostupne u 3 veličine pogodne za embolizacijsku terapiju. Čestice se mogu napuniti doksorubicin hidrokloridom (HCl) i irinotekan hidrokloridom (HCl). Veličina čestica 75 µm | kom
26 | Čestice za ciljanu embolizaciju indiciarne za embolizaciju AV malformacija te neresektabilnih hepatocelularnih karcinoma. Po svojstvima čestice su sferične, precizno kalibrirane, biokompatibilne, neprozirne, neresorptivne, jezgra od hidrogelasa fleksibilnim slojem polizena. Čestice se mogu puniti lijekovima te mogu lokalno ispuštati kontroliranu i ujednačenu dozu lijeka na ciljane stanice tumora nakon embolizacije.Isporučuju se u prethodno napunjenim štrcaljkama od 20 ml s 3 ml proizvoda, dostupne u 3 veličine pogodne za embolizacijsku terapiju. Čestice se mogu napuniti doksorubicin hidrokloridom (HCl) i irinotekan hidrokloridom (HCl). Veličina čestica 75 i 100 µm | kom
27 | Čestice za ciljanu embolizaciju u boji prema veličini čestice. Indiciarne su za embolizaciju AV malformacija i drugih hipervaskularnih tumora uključujući fibroide na maternici i hepatome. Također se koriste kod krvarenja i trauma te za zaustavljanje preoperativnog krvarenja. Po svojstvima čestice su sferične, visoko kompresibilne, precizno kalibrirane, strukturalno integralne, biokompatibilne, jezgra od hidrogela sa fleksibilnim slojem polizena. Isporučuju se u suspenziji, u špricama za aplikaciju od 2 ml, veličina čestica: 40, 75 µm | kom
28 | Čestice za ciljanu embolizaciju u boji prema veličini čestice. Indiciarne su za embolizaciju AV malformacija i drugih hipervaskularnih tumora uključujući fibroide na maternici i hepatome. Također se koriste kod krvarenja i trauma te za zaustavljanje preoperativnog krvarenja. Po svojstvima čestice su sferične, visoko kompresibilne, precizno kalibrirane, strukturalno integralne, biokompatibilne, jezgra od hidrogela sa fleksibilnim slojem polizena. Isporučuju se u suspenziji, u špricama za aplikaciju od 2 ml, veličina čestica: 100, 250, 400, 1100 µm | kom
29 | Čestice za ciljanu embolizaciju u boji prema veličini čestice. Indiciarne su za embolizaciju AV malformacija i drugih hipervaskularnih tumora uključujući fibroide na maternici i hepatome. Također se koriste kod krvarenja i trauma te za zaustavljanje preoperativnog krvarenja. Po svojstvima čestice su sferične, visoko kompresibilne, precizno kalibrirane, strukturalno integralne, biokompatibilne, jezgra od hidrogela sa fleksibilnim slojem polizena. Isporučuju se u suspenziji, u špricama za aplikaciju od 2 ml, veličina čestica: 500, 700, 900 µm | kom
32 | VELIKE HIDROFILNE UVODNICE s hemostatskom valvulom za uvođenje i izmjenu katetera i endokavitarnih elektroda. Set uvodnica sadrži: angiografsku iglu, dilatator, nitinolsku žicu vodilicu i hidrofilna uvodica a = 11-18 F, dužina uvodnice b=110-230 mm, dilatatator veličine 11-18 F, angiografska igla 18G, žica vodilica .035" 40-60 cm "J" tip, H = hidrofilna. | kom
33 | HIDROFILNE RADIJALNE UVODNICE s hemostatskom valvulom za uvođenje i izmjenu katetera i endokavitarnih elektroda. Set uvodnica sadrži: angiografsku iglu, dilatator , nitinlsku žicu i hidrofilnu uvodicu a = 5-7 F, dužina uvodnice b=110-230 mm, dilatatator veličine 5-7 F, angiografska igla 20-21G, žica vodilica .18"-.21" 45 cm "J" ili straight tip., H- hidrofilne. | kom
34 | BRAIDED UVODNICE - odlične fleksibilnosti, otporne na savijanje (kinking), platinumski coil marker fluoroskopski vidljiv, atraumatskog vrha; za crossover tehniku. Dimenzije: uvodnica veličine a=5-8 F, dužine b=230-900 mm, žica vodilica .035", angiografska žica 18 G. | kom
35 | Samošireći nitinol karotidni stent s hibridnim dizajnom koji sadrži 4 platinum markera na krajevima stenta. Visoke radijalne snage. Dužine G (20-50 mm) , rapid exchange delivery system za uvodnicu 5 F, radne dužine 135 cm; za žicu vodilicu .014". Dolazi u dva oblika: ravni i suženi (tapered). Mogućnost kombiniranja s neuroprotektivnim sustav Robin. Ravni sustav za dopremu veličine 5F za stentove promjera a = 4-10 mm suženi sustav za dopremu veličine 5F za stentove distalnog promjera a = 5-8 mm, proksimalnog promjera b =7-10 mm. | kom
36 | Periferni angioplastični balon kateter -PTA za periferne arterijske lezije, dolazi u dva oblika; OTW "over the wire" i RX (Rapid Exchange), nominalni tlak do 6 atm, Sustav OTW "over the wire" ("delivery sistem" 80-170 cm, uvodnica 4F-8F): dijametar balona b = 3-16 mm, duljina balona c = 20-250 mm, žica vodilica e = .014"-.0,35"duljina katetera d =80-170 cm, Sustav RX "Rapid Exchange: ("delivery sistem" 140 cm, minimalna uvodni kateter .056" -.0.71"): dijametar balona b = 1.25-7.00 mm, duljina balona c = 10-250 mm. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 11 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 12 - potrošni materijal za biopsiju i endovaskularno liječenje aneurizmi
1 | Abdominalni stent graft izrađen od nitinola i poliestera, veličine 13-19 mm u distalnom i 23-36 mm u proksimalnom dijelu i dužine 100-160 mm. Sistem za implantaciju sa otpuštanjem na principu pritiska na ručicu. Implantacijski sistem veličine 18-20 F i radne dužine 550 mm. | kom
2 | Aortalni produžetak za abdominalni stent graft izrađen od nitinola i poliestera. Veličine 23-38 mm i dužine 50 mm. Sistem za implantaciju s kontrolom otpuštanja na principu pritiska na ručicu veličine 18-20 F. | kom
3 | Produžetak za abdominalni stent graft za kontralateralnu nogu izrađen od nitinola i poliestera. Proksimalne veličine 15 mm i distalne 10-25 mm, dužine 50-105 mm. Sistem za implantaciju s kontrolom otpuštanja na principu pritiska na ručicu veličine 16 F. | kom
4 | Produžetak za abdominalni stent graft za Ilijaku izrađen od nitinola i polyestera. Veličine proksimalne 13-27 mm i distalne 10-27 mm, dužine 50 mm. Sistem za implantaciju s kontrolom otpuštanja na principu pritiska na ručicu veličine 16-18 F. | kom
5 | Stent graft za Ilijaku izrađen od nitinola i poliestera. Veličine 14-16 mm u proksimalnom dijelu i 10-14 mm u distalnom dijelu i dužine 109-121mm. Sistem za implantaciju s kontrolom otpuštanja na principu pritiska na ručicu. Implantacijski sistem veličine 18 F. | kom
6 | Set za biopsiju koštane srži dužine 102 i 152 mm. Set sadrži biopsijsku iglu, troakar, sterilnu prekrivku ručni pokretač sustava. Veličina 11G | kom
7 | Igla za biopsiju koštane srži dužine 102 i 152 mm. Veličina 11G | kom
8 | Igla za aspiraciju koštane srži dužine 25, 68, 90 mm. Veličina 15G | kom
9 | Set za biopsiju koštanih lezija dužine. Set sadrži pristupnu i biopsijsku iglu i biopsijsku, troakar, hvataljku za repozicioniranje sterilnu prekrivku za ručni pokretač sustava. Veličina 11/13 G i 10/12. Dužine 15/19, 10/14, 6/10cm | kom
10 | Mehanički pokretač sustava | kom
11 | Periferni stent graft izrađen od kobalt-krom stenta i ePTFE košuljice. Veličine 5-10 mm, dužine 18-57 mm. Dostupni s kateterom 75 i 120 cm | kom
12 | Stent graft izrađen od EPTFE za liječenje torakoabdominalne aorte s 4 prethodno kanulirana postranična otvora za rekonstrukciju CT, SMA, RRA i LRA.Proksimalne veličine 33-38mm i distalne 26-30mm Ukupne dužine 222mm na sistemu za dostavu s mehanizmom otpuštanja stent grafta pritiskom na ručicu | kom
13 | Torako-abdominalni stent-graft rađen od EPTFE, cilindričnog ili koničnog oblike, sa ili bez bifurkacije, izvanrednih dimenzija izrađenog prema individualnoj anatomiji na sistemu za dostavu s mehanizmom otpuštanja stentgrafta pritiskom na ručicu. Izvedba s 3,4,5 ili više prethodno kanulirana postranična otvora. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 12 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 13 -potrošni materijal za anfiografiju i embolizaciju
1 | Hidrofilni kateter za angiografiju, s "M" polimerom, fi 4-5 F, dužine 65, 80, 100, 110, 120 i 150 cm, kompatibilan s uvodnicom 0.038" (0.97 mm), 750-1000 psi; | kom
2 | Angiografski kateter, poliamid, vanjski fi 5 F / 1.70 mm, unutarnji fi 0.043" / 1.10 mm, tlak 1000 psi / 6,895 kPa, različiti oblici | kom
3 | Uvodnica za vodeći kateter, max dužina uvodnice 0.038" / 0.97 mm, zlatni marker na 500 od vrha, unutrašnjost SS, fi 5-8 F, dužina 45-90 cm, različiti oblici, hidrofilni dio 5-15 cm | kom
4 | Vodeći kateter za periferiju, 65, 90, 135 and 150 cm, kompatibilan sa žicom 0.018" i 0.035” , ravni i zakrivljeni, 4Fr, markeri 1+2 | kom
5 | Nitinol hidrofilna žica čvrsta, fi 0.014" (0.36 mm) / 0.018" (0.46 mm) / 0.035" (0.89 mm), dužina 180/260/300 cm, dužina fleksibilnog dijela 10 i 50 mm | kom
6 | Nitinol hidrofilna žica ekstra čvrsta, fi 0.014"/0.018", dužina 180/300 cm, zakrivljena | kom
7 | Žica za uvođenje katetera ili stentova, vanjski fi 0.018" / 0.46 mm, 190 cm, ravna, SS, omot PTFE/silikon, vrh 90-130 mm | kom
8 | Coil Detachable za embolizaciju, kateter 0.021" (0.53 mm) i 0.038" (0.97 mm), loop fi 2-20 mm, dužina 2-30 cm | kom
9 | Coil Pushable za embolizaciju, kateter 0.021"-0.022" (0.53-0.56 mm) i 0.041"-0.047" (1.04-1.19 mm), loop fi 2-16 mm, dužina 2-20 cm | kom
10 | Coil Framing za embolizaciju, od platine, fi 0.018" (0.46 mm), dužina 20-50 cm, loop fi 8-20 mm, žica 175 cm, kompatibilna s mikrokateterom 0.021" | kom
11 | Embolizacijski hidrocoil, mikrokateter 0.53 - 0.69mm, repozicioniranje 30min, Detachable 0.018" i 0.035’’, fi 4-20mm, dužina 2-40cm | kom
12 | Kontroler za detachable sisteme coilova | kom
13 | Mikrožica Nitinol, 2 cm zlatna zavojnica, fi 0.012"/0.014"/ 0.016", dužina 180/200 cm, dužina fleksibilnog dijela 25/35 cm | kom
14 | Hidrofilni mikrokateter u setu sa žicom, 1-2 markera, vanjski fi 2.0 F (0.67 mm) / 2.4 F (0.80 mm) / 2.7 F (0.90 mm) / 2.8 F (0.93 mm), unutarnji fi 0.019"’ (0.49 mm) / 0.022" (0.57 mm) / 0.025" (0.65 mm) / 0.027" (0.70 mm), dužina, 110/130/150 cm, max tlak 750 psi (5171 kPa) / 900 psi (6205 kPa) | kom
15 | Hidrofilni mikrokateter dužine 130/150/175cm, ravnog/zakrivljenog/trostrukozakrivljenog vrha, max tlak 6205kPa | kom
16 | Čestice za ciljanu embolizaciju s lijekom: u boji prema veličini čestice, sferične, visoko kompresibilne, precizno kalibrirane, strukturalno integralne, biokompatibilne, jezgra od polietilen glikol polimera, u špricama za aplikaciju od 4 ml, veličina čestice: 100, 200, 400 µm | kom
17 | Čestice za ciljanu embolizaciju u boji, 75-1100 μm, volumen čestica 2ml, volumen PBS 4ml | kom
18 | PTA RX balon 0.014" fi 1.5-4.0 mm, dužina 20-200 mm | kom
19 | PTA OTW 0.014" balon, dužina katetera 100 I 148cm, fi balona 1.25-4mm, dužina balona 20-200mm | kom
20 | PTA RX balon 0.018" fi 2-8 mm, dužina 40-150 mm | kom
21 | PTA OTW 0.018" balon, dužina katetera 90 I 150cm, fi balona 2-6mm, dužina balona 20-200mm | kom
22 | PTA RX balon 0.035" fi 3-12 mm, dužina 20-200mm | kom
23 | PTA OTW 0.035" balon, dužina katetera 90 I 135cm, fi balona 3-12mm, dužina balona 20-200mm | kom
24 | Periferni balon RX s lijekom paclitaxelom 3.2 µg/mm², 4-7mm fi balona, 40-200mm dužina balona, nominalni tlak 8at, kompatibilan sa žicom 0.018", 150cm dužina katetera | kom
25 | Aspiracijski kateter hidrofilni, 140cm, distalna rupa 4 mm for 6 and 7 Fr, 7 mm for 8 Fr, rapid exchange 23cm, kompatibilan sa žicom fi 0.014” (0.36 mm), marker 1mm na 4mm od vrha, pozicijski marker 10cm na 90cm distalno | kom
26 | Mikrobalon 1.8Fr za koji omogućava selektivnu kateterizaciju kod pacijenata s HCC i B-TACE | kom
27 | Karotidni stent, platforma nitinol, nosač stenta kompatibilan sa žicom 0.014” (0.36 mm), uvodni dio 5 Fr (I.D. > 0.074’”), dužina nosača 143cm, fi stenta 5-10mm, dužina stenta 25-43mm | kom
28 | Sistem za zatvaranje mjesta punkcije koristeći rotacijsku tehniku aplikacije, koji koristi prirodni razgradivi materijal, u veličini 6Fr i 8Fr | kom
29 | Sistem za zatvaranje mjesta punkcije, koji koristi prirodni razgradivi materijal i šav, u veličini 7Fr | kom
30 | Nitinolni stent s 3 markera na svakom kraju, dupli sloj, kompatibilan sa žicom 0.018", kompatibilan s uvodnicom 6Fr, dužina za isporuku sistema 163cm | kom
31 | Žica standardna duga, dužina >220cm, dužina fleksibilnog dijela 10cm-80cm, ravne i zakrivljene. | kom
32 | Žica standardna kratka, dužina 180cm, dužina fleksibilnog dijela 10cm-80cm, ravne i zakrivljene. | kom
33 | Žica stiff čvrsta, superelastični nitinol, dužina 80cm-300cm, dužina fleksibilnog dijela 10cm-80cm, ravne i zakrivljene. | kom
34 | Žica Nitinol, 2 cm zlatna zavojnica, fi 0.012" (0.30 mm) / 0.016" (0.41 mm), dužina 180/200 cm, dužina fleksibilnog dijela 25/35 cm | kom
35 | Uvodnica standardna set koji sadrži: uvodnica 25cm 5-11Fr, mini žica plastična ravna ili zakrivljena 80cm, kompatibilna sa žicom 0,038" | kom
36 | Uvodnica standardna set u vrećici koji sadrži: uvodnica 10cm 4-11Fr, mini žica metalna zakrivljena 45cm, kompatibilna sa žicom 0,035", 0,038" | kom
37 | Uvodnica standardna set u kutiji koji sadrži: uvodnica 10cm 4-11Fr, mini žica metalna zakrivljena 45cm, kompatibilna sa žicom 0,035", 0,038". | kom
38 | Uvodnica standardna set koji sadrži: uvodnica 10cm 4-11Fr, mini žica plastična ravna ili zakrivljena 45cm, kompatibilna sa žicom 0,025", 0,035", 0,038". | kom
39 | Uvodnica transradijalna set koji sadrži: uvodnica 7cm I 10cm 4-7Fr,mini žica metalna ravna 45cm, metalna igla, kompatibilna sa žicom 0,018", 0,021", 0,025" | kom
40 | Uvodnica transradijalna ultratanka set koji sadrži: hidrofilna uvodnica 10cm, 16cm, 5-7Fr (vanjski fi 4-6Fr),mini žica plastična ili metalna, plastična ili metalna igla, kompatibilna sa žicom 0,018", 0,021", 0,025" | kom
41 | Uvodnica transradijalna set koji sadrži: hidrofilna uvodnica 10cm, 16cm, 25cm 5-6Fr,mini žica plastična ravna 45-80cm, plastična igla, kompatibilna sa žicom 0,025". | kom
42 | Uvodnica standardna set koji sadrži: uvodnica 10cm I 25cm 4-11Fr, kompatibilna sa žicom 0,025", 0,035", 0,038". | kom
43 | Uvodnica transradijalna set koji sadrži: hidrofilna uvodnica 10cm, 16cm, 25cm 5-6Fr,mini žica metalna ravna 45-80cm, metalna igla, kompatibilna sa žicom 0,021" i 0,025". | kom
44 | Uvodnica pedijatrijska set koji sadrži: uvodnica 5cm I 7cm 4-6Fr,mini žica plastična ravna 45cm, plastična igla, kompatibilna sa žicom 0,025". | kom
45 | Dilatator za radijalnu arteriju 4-11Fr, 15,5cm za žicu 0,035" I 0,038". | kom
46 | Prozirni zavoj (bandaža) za zatvaranje rana na ruci s dvostrukim balonom koji omogućava takav pritisak radijalne arterije da se omogući pravilan protok krvi bez oštećenja strukture živaca, a ulazi za zrak i iglu omogućavaju precizno podešavanje tlaka; dolazi u veličini 24cm i 29cm | kom
47 | Torker, kompatibilan sa žicom od 0.010" (0.25 mm) do 0.038" (0.97 mm). | kom
48 | Žica hidrofilna nitinolna nevaskularna, standardna i čvrsta, 0.020-0.35", 150-450cm | kom
49 | Antena za termalnu ablaciju 11-18 gauge, 10-25cm | kom
50 | Set za radioembolizaciju koji uključuje test dozu, terapeutsku dozu i dozimetrijski softver | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 13 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 14 - potrošni materijal za proširivanje krvnih žila
1 | Periferni balon kateter obložem lijekom Paclitaxel-om proizveden Matrix coating tehnologijom.Nekoliko randomiziranih studija. Duljina osovine/shafta 75 i 130cm , shaft lumen 0.035''/0.014''/0.018'' diametar balona 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 mm,dužina balona 40, 60, 80, 120, 150 mm, sheat compatibility 4, 5 i 6 F | kom
2 | Samošireci stentovi za periferne krvne žile: multi stent sistem sa 6 stenta u nizu na jednom sistemu za postavljanje. Struktura zatvorene celije kod 13mm stentova . Upotreba kod "spot stenting " strategije sa ciljem da se smanji kolicina metala u krvnoj zili te zadrzi biomehanika krvne zile. Delivery sistem 6 F (0.035 wire). Promjer stenta 5, 6, 7 i 8 duljina svakog stenta 13 mm i duljina shafta 80 i 130cm. Laserski zavareni tatntalumski markeri . | kom
3 | Samošireci stentovi za periferne krvne žile: multi stent sistem sa 2 ili 3 stenta u nizu na jednom sistemu za postavljanje. Struktura otvorene celije kod 30 i 40 mm stentova. Upotreba kod "spot stenting " strategije sa ciljem da se smanji kolicina metala u krvnoj zili te zadrzi biomehanika krvne zile. Delivery sistem 6 F (0.035 wire). Promjer stenta 5, 6, 7 i 8 duljina svakog stenta 30 ili 40 mm i duljina shafta 80 i 130cm. Laserski zavareni tatntalumski markeri. | kom
4 | Samošireći stentovi za periferne krvne žile. Stent napravljen rezanjem nitinolske tube. Dizajn otvorene čelije., dvostruko polirani. Delivery sistem 5F (0.018 wire) i 6F (0.035 wire). Dijametar stenta 5, 6, 7, 8, 9 i 10 mm, dužina stenta 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 i 200mm, duljina osovine shaft-a ; 80, 120, 130 i 180 cm za transradijalni i transbrahijalni pristup i LRF stent.Laserski zavareni tantalski markeri . | kom
5 | Arterijski kateterski set, uvodna igla kateter i uvodnica od nehrđajučeg čelika. Veličina 18,20 i 22G/80-160mm. | kom
6 | Dijagnostički kateteri za angiografiju različitih konfiguracija za od 4F, 5F i 6F. Dužine 100 110, 130 cm. Atraumatski zaobljen distalni vrh, maksimalna kontrola i prijenos sile 1:1 zbog simetrično opletene osovine, visokokvalitetni angiografski rezultat zbog velikog unutarnjeg volumena. Za koronarografiju, ventrikulografiju i kateterizaciju desnog srca uključujući (Judkinsovu tehniku, Amplatz tehniku, Multipurpose..) | kom
7 | Angiografska štrcaljka za davanje kontrastnog sredstva (sa muškim luer lockom), sigurnosno zaustavljanje na1,0 ml, 10 ml veličina | kom
8 | Uvodnica arterijska standardne duljine 110mm, sa dilatatorom,sa ili bez kratke žice u setu, veličine 5, 6 i 7F | kom
9 | Uvodnica arterijska standardne duljine do 1.3 x 70mm (18G) sa dilatatorom 190mm, kratka žica u setu 40 cm, veličine 6,7,8,9,10 i 11 F, | kom
10 | Uvodnica venska standardne duljine do 1.3x70mm (18G) , sa dilatatorom 205mm, kratka žica u setu 40 cm, veličine 5, 6, 7 i 8 F | kom
11 | Torquer rotator za interventnu žicu za sve promjere do 0.022'' | kom
12 | Vrlo duga interventna žica vodilca idealna za TR/TB (transbrahijalni/transradialni) pristup te sve ostale interventne zahvate, duljina 400cm i shaft lumena 0.018", nitinolska baza i obložene PTFE-om. | kom
13 | Periferni SCORING balon za dilatacije svih vrsta stenoza u području periferne arterije i AV fistule ( de novo i restenoze). Nizak ulazni profil, fleksibilan vrh. Pruža učinkovitu glatku predilataciju zahvaljujuči "slobodnim " trokutasto oblikovanim elementima. Dužina balona 40 mm , promjer balona 4.0, 5.0, 6.0 i 7.0 mm. RBP 14-18 atm, NP 8 atm | kom
14 | Dijagnostičke žice vodilice za umetanje, stabilizaciju i namještanje angiografskog katetera. Materijal ; nehrđajuči nikal- krom čelik, obložene PTFE-om. Duljine: 150, 175, 200, 220 i 260 cm. Promjer 0,018", 0,032'', 0,035" i 0,038", sa ravnim i zakrivljenim vrhom, fixed core i movable core | kom
15 | Indeflator šprica za infalciju koronarnih balona, 20 ml s manomar skalom do 30 atm, manometar koji se može rotirati 90 stupljeva | kom
16 | Štrcaljke za davanje kontrastnog sredstva, (sa rotacijskim adapterom) . Sigurosni stoper na 1,0 ml. Lateralni prstenovi. | kom
17 | Punkcijska igla, luer lock navoj, dužine 70mm, promjer 1,3mm, 18G. | kom
18 | Pribor za intervencijske zahvate koji se sastoji od prekrivke 240x370cm, 140x150cm te samoljepljive prekrivke 45x74cm, papirnatog ručnika, mantila, komprese 10x10cm i okruglog tupfera (za pranje) sa peanom, podloge 40x60cm, posude vol 250ml i pladnja za žice, navlake za zaštitu od zračenja 100x90cm, igle i šprice | kom
19 | Vena cava permanent/ stalni vena cava filter i sistem za postavljanje femoralnim i jugularnim putem , sastoji se od 7F/ 9F uvodnice sa hemostatskom valvulom duge 560 mm, sistema za postavljanje u kojem je vena cava filter veličine <35mm , J žice vodilje 150cm /0.035" | kom
20 | Sistem za postavljanje Vene Cave permanent/stalnog vena cava filtera brahijalnim pristupom, sastoji se od uvodnice 7F/9F sa hemostatskom valvulom dužine 96cm. | kom
21 | Vena cava retrievable/ privremeni vena cava filter i sistem za postavljanje femoralnim i jugularnim putem , sastoji se od 7F79F uvodnice sa hemostatskom valvulom duge 601mm, sistema za postavljanje u kojem je vena cava filter , J žice vodilje 150cm /0.035" | kom
22 | Vena cava sistem za postavljanje retrievable vene cave/ privremenog vena cava filtera brachialnim putem. Sastoji se od 7F/9F uvodnice sa hemostatskom valvulom dužine 1010mm , J žice vodilje 150 cm/ 0.0035". | kom
23 | Vena cava sistem za dohvačanje retrievable/privremenog vene cava filtera jugularnim putem. Sastoji se od 13F uvodnice , J žice vodilje 150 cm/ 0.0035" i uloška za dohvačanje | kom
24 | Vena kava convertible/ konvertibilni vena cava filter i sistem, za postavljanje femoralnim i jugularnim putem , sastoji se od 13F uvodnice sa hemostatskom valvulom, sistema za postavljanje u kojem je vena cava filter , J žice vodilje 150cm /0.035". | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 14 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 15 - potrošni materijal za embolizacije i kemoembolizacije te mikrovalnu ablaciju
1 | Torker, dizajn koji omogućuje jednoručno korištenje, za teflonske (PTFE) i hidrofilne žice, za žice .014 - .038 | kom
2 | Visceralni i cerebralni periferni dijagnostički kateter, 4 i 5 F, pleteni ili ne pleteni, sa ili bez postraničnih otvora, čvorište dizajna harmonike koji umanjuje mogućnost kinkanja, raznih krivulja, sam vrh katetera sužen i izrazito mekan, dobro vidljiv, dužine 30, 40, 65,80,100, 125cm | kom
3 | Hidrofilni dijagnostički kateter sa Legato premazom, 4 i 5 F, premaz 25 ili 40 cm ovisno o dužini katetera, gusto pletivo od čelika za izrazito dobar tork, čvorište dizajna harmonike koji umanjuje mogućnost kinkanja, raznih krivulja, vrh katetera ima suženje za dobar smještaj u krvnu žilu, dužine 40, 65,80,100 i 125cm | kom
4 | Igle od čelika obložene silikonskim slojem koji omogućava laganu inserciju i minimalizira traumu, 18 - 21G, 4-9 cm duge, izrazito oštre, mogućnost ehogenog vrha na 18 i 21 G igli, opcija standard, Seldinger ili Cournad | kom
5 | Vakumska šprica sa klipom koji ima mogućnost zaključavanja u više pozicija (do 4 ili do 6), od polikarbonata, volumen šprice 10, 20, 30 i 60 ml | kom
6 | Mjerni (vessel sizing) kateter sa 11 platinastih markera, Najlon-Pebaks, 5F, 65 i 100 cm, ravni i najmanje 2 oblika zakrivljena (pigtail) katetera, ovisno o poziciji markera i postraničnih otvora 2 konfiguracije: standardna ili SH, 6 ili 10 postraničnih otvora, protok 17-35 ml/sek, tlak ≈ 1200 psi | kom
7 | Mjerni (vessel sizing) kateter sa 20 platinastih markera, Najlon-Pebaks, 4 i 5F, 65 i 100 cm,ravni i najmanje 2 oblika zakrivljena (pigtail) katetera, standardna ili SH konfiguracija (ovisno o poziciji markera i postraničnih otvora), 5,6 ili 10 postraničnih otvora, protok 17-35ml/sek, tlak ≈ 1200 psi | kom
8 | Mikrokateter ravnog, zavinutog ili vrha oblika labuđeg vrata (swan neck) koji se idelano sidri u lumenu žile, sa hidrofilnim slojem 80 cm, dužine 110,130,150 cm, 2.9F, 2.8F, 2.8/2.4F ili 2.8/2.1F, distalni vrh fleksibilan 20 cm, pletivo od najlona omogućuje vraćanje u prvobitno stanje nakon kinkanja, prozirno čvorište kompatibilno za primjenu kemoterapeutika, tlak 800psi | kom
9 | Mikrožica, 165cm, jezgra od nehrđajućeg čelika sa proksimalnim teflonskim (PTFE) slojem, distalni segment od polimera te hidrofilni premaz, .014ˮ i .018ˮ, vrh ravan ili zavinut (45°, 60°), mogućnost manuelnog oblikovanja 1-2 cm vrha, 3 cm dug radiopakni vrh od platinaste zavojnice, premaz za dodatnu vidljivost | kom
10 | Mikrokateter sa mehanizmom za navigaciju, omogućuje selekciju krvne žile bez korištenja žice, vanjski dijametar 2.9F/0.97mm distalno sužen na 2.4F/0.80mm, dužine 125 cm, hidrofilan sloj 80 cm, unutarnji dijametar .021ˮ/0.54mm, 2 markera međusobne udaljenosti 13.5mm za dobru vidljivost, ojačanje od volframa, mogućnost korištenja embolizacijskih čestica do 500μm te zavojnica do .018ˮ, mehanizam za upravljanje omogućuje artikulaciju vrha za 180° od pozicije ravnog, opcija zaključavanja katetera u željenoj poziciji, tlak 1000 psi | kom
11 | Kateter za dohvat stranog tijela sa trostrukom micro omčom (raspon omče od 2 - 4 i 4 - 8mm), sadrži 3.2 F kateter od Teflona dužine 150 cm sa platinstim markerom i nitinolsku žicu 175cm sa omčom, nitinolske omče međusobno su isprepletene te djeluju kao cjelina (3D efekt isključuje potrebu apliciranja kontrasta), dodatne platinaste niti omogućuju dobru vidljivost | kom
12 | Kateter za dohvat stranog tijela, raspon trostrukih omči 6 - 45 mm, sadrži kateter od Teflona dužine 100 cm sa platinstim markerom (6 i 7 F) i nitinolsku žicu 120 cm sa distalnom trostrukom omčom, nitinolske omče međusobno su isprepletene te djeluju kao cjelina ( 3 D efekt isključuje potrebu apliciranja kontrasta), dodatne platinaste niti omogućuju dobru vidljivost | kom
13 | Kateter za trombolizu, 4 i 5 F, dužine 45 ,90 ,135 cm, infuzijski segment 5-50 cm, postranične laserski bušene rupice su kružno smještene od manje prema većima, sadrži .035ˮ žicu za okluziju, kapicu za protekciju, primjena trombolitika pomoću pištolja ili spajanjem na perfuzor | kom
15 | Embolizacijske čestice, sferične, od tris akril gela, 40-120,100-300,300-500,500-700,700-900,900-1200μm, dolaze u 1 i 2 ml špricama obojenim prema veličini čestice, 33% kompresibilne za privremenu kompresiju prilikom prolaska kroz kateter, za terapiju mioma maternice, embolizaciju arterija prostate, AV malformacija i drugih hipervaskularnih tumora | kom
16 | Mikrokateter u setu sa mikrožicom sa mogućnošću opetovanog oblikovanja vrha žice, 2.8 F sa vrhom 2.4F, duljine katetera 110, 130 i 150 cm, vrh ravan, zavinut ili "labuđi vrat", duljine žice 165 i 180 cm | kom
17 | Hemostatska valvula na klik sistem sa uvodnikom u setu | kom
18 | Hemostatska valvula sa dva nastavka, za "kissing ballon" tehniku, do 9F, ID 3.1mm | kom
19 | Hemostatska valvula na navoj za uređaje do 9 F, ID 3.1mm | kom
20 | Transradijalni kateteri za periferiju, 4,5,6 F, 125 cm, sa ili bez postraničnih otvora, pleteni ili ne | kom
21 | Sklopka za kontrolirano davanje tekućine pod visokim tlakom | kom
22 | Polikarbonatna šprica u bojama 1 i 3 ml, luer nastavak | kom
23 | Polikarbonatna šprica u bojama 6, 10, 20, 30 ml, luer nastavak | kom
24 | Polikarbonatna šprica 60 ml, luer nastavak | kom
25 | Manžeta za davanje tekućine pod tlakom, volumen 1000ml | kom
26 | Koaksijalna mini uvodnica, 4F i 5F, duljina 10 cm, u setu s iglom 21G, 7cm, 0,018" s nitinolskom žicom | kom
27 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju duzine 15 cm, aktivni vrh 2,8 cm, radi na 2.45 GHz, unutarnje hlađenje do vrha antene i pripadajuci tubing za pumpu, konstrukcija stakloplastika - kompatibilno s generatorom koji je u vlasništvu bolnice | kom
28 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju dužine 20 cm, aktivni vrh 2,8 cm, radi na 2.45 GHz, unutarnje hlađjenje do vrha antene i pripadajući tubing za pumpu, konstrukcija stakloplastika - kompatibilno s generatorom koji je u vlasništvu bolnice | kom
29 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju dužine 30 cm, aktivni vrh 2,8 cm, radi na 2.45 GHz, unutarnje hlađenje do vrha antene i pripadajući tubing za pumpu, konstrukcija stakloplastika - kompatibilno s generatorom koji je u vlasništvu bolnice | kom
30 | Višekratni kabel za spajanje mikrovalne antene 2,45 GHz generatora - kompatibilno s generatorom koji je u vlasništvu bolnice | kom
31 | Graft premosnica za pacijente sa centralnom venskom stenozom, sadrži 3 komponente: arterijski graft ID 6 mm, titanijski konektor ID 6-5mm i vensku komponentu (ID 5 mm) od nitinola i silikona | kom
32 | Privremeno embolizacijsko sredstvo, gel pjena, unaprijed rezana na kockice, veličine 2.5 mm i 5 mm, dostupne gramaže 25, 50 i 100 mg, pripremljena u špricama, za brzu i jednostavnu pripremu | kom
33 | Trosmjerni i četverosmjerni ventili, za tlakove 50, 200, 500 i 1050 psi, opcije rotirajući muški luer, fiksni muški luer, slip luer i "swivel nut" (dvostruko rotirajući luer) | kom
34 | Jednosmjerni ventili,za tlakove 200, 500 i 1050 psi, opcije rotirajući muški luer, fiksni muški luer, slip luer i "swivel nut" (dvostruko rotirajući luer) | kom
35 | Mikrožica sa mogućnošću opetovanog oblikovanja vrha žice, hidrofilna obloga, .014", ravan ili zavinut vrh, duljine 145, 165 i 180 cm, distalno suženje 36 cm, vrh za oblikovanje 2 cm, težina vrha 3.3g | kom
36 | Amplatz žica, izrazito radiopakna, PTFE obloga, ravan ili J vrh, fleksibilni vrh 1, 3.5, 4, 6, 7 cm, opcije .035" i .038", duljine 75 - 260 cm | kom
37 | Embolizacijske čestice za primjenu sa ili bez kemoterapeutika doksorubicina i irinotekana, od super apsorptivnog polimera, dolaze u suhom obliku te bubre u kontaktu sa kemoterapeutikom ili fiziološkom otopinom, 80% kompresibilne, potpuno se prilagođavaju lumenu krvne žile, čestice 30-60 (120-240), 50-100 (200-400), 100-150 (400-600), 150-200 (600-800)μm, pakiranje 25mg u bočici, mogućnost punjenjenja 75 mg doksorubicina ili 100 mg irinotekana po bočici | kom
38 | Mikrokateter sa hidrofilnom oblogom, 2.9 F sa distalnim vrhom 2.0 i 2.8 sa vrhom 1.7 F, radiopakni marker 0.6 mm od vrha, vrh ravan, kut 45° ili "labuđi vrat", duljine 110, 130 i 150 cm | kom
39 | Uvodnice za femoralni pristup 4-8F, 11 cm duge, 50 cm žica sa dvostrukim završetkom, polietilenske ili polipropilenske, postranična ekstenzija širokog unutarnjeg lumena, superiorni prijelazi žica/dilatator/uvodnica, dilatator na klik sistem, kompatibilne sa .035ˮi .038ˮ žicom, opcija bez žice u paketu | kom
40 | Uvodnice za femoralni pristup 4-8F, 23 cm duge, 80 cm žica sa dvostrukim završetkom, postranična ekstenzija širokog unutarnjeg lumena, superiorni prijelazi žica/dilatator/uvodnica, dilatator na klik sistem, kompatibilne sa .035ˮi .038ˮ žicom, opcija bez žice u paketu | kom
41 | Uvodnice sa markerom za femoralni pristup, 4-8F, 11 i 23 cm dužine, sa žicom 0.035ˮ ili 0.038ˮ, 50 ili 80 cm od nehrđajučeg čelika, superiorni prijelazi žica/dilatator/uvodnica, dilatator na klik, od materijala polietilena (mekše, savitljivije) ili polipropilena (tvrđe), Holster pakiranje, opcija bez žice | kom
42 | Uvodnica za AV fistule i graftove koja ujedno može služiti za hemodijalizu, 4 cm duga, radiopakni vrh, veličine 5-8 F, žica .018" x 40 cm, 21G igla, dozvoljava protok do 600mL/min, sadrži trosmjerni ventil | kom
43 | Uvodnica za AV fistule i graftove koja ujedno može služiti za hemodijalizu, 4 cm duga, radiopakni vrh, veličine 5-8 F, žica .035" x 50 cm, dozvoljava protok do 600mL/min, sadrži trosmjerni ventil | kom
44 | Standardna žica vodilica, izrazito glatka, teflon nanesen prije proizvodnje (Teflon precoated) smanjuje frikciju, .035ˮ i .038ˮ, 80,150,180, ravni ili J oblik (1.5, 3, 6, 15 mm J), Bentson, Bentson C i ST, (fleksibilni dio 10,15 ili 23 cm) i Newton (fleksiblni vrh 13.5,18.5cm) , čvršća jezgra sa J vrhom ("rosen-tip"opcija (1.SmmJ)) | kom
45 | Standardna žica vodilica, duga 260 cm, izrazito glatka, teflon nanesen prije proizvodnje (Teflon precoated) smanjuje frikciju, .035ˮ i .038ˮ,ravni ili J oblik (1.5, ili 3 mm J) | kom
46 | Superelastična hidrofilna nitinolska žica sa stvarnim 1:1 torkom, 80,120, 150,180 cm sa radiopaknim polimerskim slojem, ravna ili zakrivljena, fleksibilni dio vrha 3 cm, .018ˮ, .025ˮ, .035ˮ, .038ˮ | kom
47 | Superelastična čvrsta ("stiff") hidrofilna nitinolska žica 80,120, 150,180,220 i 260 cm i 260 cm žica standardne čvrtoće sa radiopaknim polimerskim slojem, ravna ili zakrivljena, fleksibilni dio vrha 3cm, stvarni 1:1 tork, .018ˮ, .025ˮ, .035ˮ,.038ˮ | kom
48 | Manometarska šprica sa luminiscentnim brojčanikom , analogna, materijal polikarbonat, volumen šprice 20 ml, tlak 30ATM, postranična ekstenzija od pletenog poliuretana 33cm sa trosmjernim ventilom, sistem za jednostavnu pripremu jednom rukom | kom
49 | Manometarska šprica sa hemostatskom valvulom u setu, sa luminiscentnim brojčanikom, analogna, materijal polikarbonat, volumen šprice 20 ml, tlak 30 ATM, postranična ekstenzija od pletenog poliuretana 33cm sa trosmjernim ventilom, sistem za jednostavnu pripremu jednom rukom | kom
50 | Traka za postizanje hemostaze nakon femoralnog pristupa, samoljepljiva, veličina 12cm (pedijatrijska) i 24 cm (odrasli), centralno smješten balon koji se napuhuje sa 7 i 40 ml zraka | kom
51 | Mjerni (vessel sizing) kateter sa 2 plastinasta markera, Najlon-Pebaks, 4 i 5F, 65 i 100 cm, ravni i najmanje 3 oblika zakrivljena (pigtail) katetra, standardna, SH ili AVS konfiguracija (ovisno o poziciji markera i postraničnih otvora), 5, 6 ili 10 postraničnih otvora, protok 17-35ml/sek, tlak ≈ 1200 psi | kom
52 | Kateter 2.3 - 3F (materijal Pebaks) za dohvat stranog tijela sa jednostrukom omčom od nitinola obloženom pozlaćenim volframom pruža dobru vidljivost, kut omče 90°, raspon omče 2 - 7mm, duljina katetera 150 ili 175 cm, duljina nitinolske žice 175 ili 200cm. Platinasti marker za dobru vidljivost. Dolazi sa torkerom i uvođačem | kom
53 | Kateter 4 i 6F (materijal Pebaks) za dohvat stranog tijela sa jednostrukom omčom od nitinola obloženom pozlaćenim volframom pruža dobru vidjivost, kut omče 90°, raspon omče 5 - 35 mm, duljina katetera 100cm, duljina nitinolske žice 120 cm. Platinasti marker za dobru vidljivost. Dolazi sa torkerom i uvođačem | kom
54 | Kateter za trombolizu s valvulom na vrhu katetera, 4 i 5 F, dužine 45 ,90 ,135 cm, infuzijski segment 5-50 cm, postranične laserski bušene rupice su kružno smještene od manje prema većima | kom
55 | Sistem za dipserziju lijeka, upotreba s kateterom za trombolizu | kom
56 | Embolizacijske čestice, nepravilnog oblika, od polivinil alkohola, dolaze u bočicama od 100 mg, 7 različitih veličina: 45-150, 150-250, 250-355, 355-500, 500-710, 710-1000, 1000-1180 μm | kom
57 | Endovaskularni samošireći nitinolski stent graft. Graft je načinjen od 3 sloja, srednji sloj načinjen je od nepropusnog materijala čime je onemogućena stanična migracija. Graft je dostupan u duljini 30-125mm, promjera 6-12 mm na kateteru radne duljine 80 i 120 cm. | kom
58 | Endovaskularni samošireći nitinolski stent graft. Graft je načinjen od 3 sloja, srednji sloj načinjen je od nepropusnog materijala čime je onemogućena stanična migracija. Graft je dostupan u duljini 30-80 mm, promjera 14 i 16 mm na kateteru radne duljine 120 cm. | kom
59 | Hemostatska valvula na navoj za uređaje do 9 F, kratkog tijela | kom
60 | Koaksijalna mini uvodnica, 4F i 5F, duljina 10 cm, u setu s iglom 21G, 7cm, 0.018" čeličnom žicom | kom
61 | Uvodni set za bilijarnu drenažu, dreniranje apscesa ili nefrostomiju sa Seldinger tehnikom, sadrži: 21G iglu s orijentacijskom oznakom, dugu 15 ili 20 cm, troakar ili chiba opcija, ehogeni vrh, uvodnica 6F, 20cm, mikrožica 60cm, .018ˮ, opcija nehrđajući čelik/platina ili nitinol/platina, čvrsta teflonska (heavy duty) žica sa dvostrukim krajem .038ˮ, opcija 80 ili 150 cm, lumen uvodnice dostatan za tehniku sa 2 žice (buddy wire), adapter za aplikaciju kontrasta i aspiraciju | kom
62 | Adapter za uvodni set za drenažu, aplicira se preko žice na uvodnicu, za aplikaciju kontrasta i aspiraciju | kom
63 | Kateter za drenažu apscesa ili nefrostomiju (troakar ili Seldinger tehnika), pigtail, hidrofilan, mehanizam za zaključavanje, 6.5 - 14 F, 15, 25, 40 cm, marker za dobru vidljivost, 8-9 drenažnih rupa, dubinski markeri, vrh katetera smješten unutar pigtaila, sadrži metalnu i/ili plastičnu kanilu, troakar stilet, mehanizam za zaključavanje i repozicioniranje katetera | kom
64 | Kateter za unutrašnjo-vanjsku bilijarnu drenažu, 8.5 - 14 F pigtail, hidrofilan, konfiguracija za proksimalne ili distalne lezije, postranične drenažne rupe 2 ili 5 cm od pigtaila, područje drenaže duljine 11 ili 14 cm, 8 ili 9 drenažnih rupa unutar pigtaila te dodatnih i 9 na ravnom segmentu (ukupno 17 ili 18), vrh katera smješten unutar pigtaila, platinasti marker za dobru vidljivost, dubinski markeri za lako određivanje pozicije katetera | kom
65 | Sistem za fiksaciju 6 - 24 F drenažnih katetera, netkani materijal sa samoljepljivim slojem, centalno smješten hidrokoloidni sloj koji omogućuje apsorpciju sekreta oko punkcijskog mjesta, rotacijski mehanizam sadrži najlonsku nit crne boje sa silikonskim premazom, proziran poklopac omogućuje zaštitu punkcijskog mjesta prilikom tuširanja | kom
66 | Set za drenažu, sadrži: drenažni pigtail kateter veličine 6.5 -14 F sa pripadajućim dilatatorima, set za uvođenje, fiksator katetera na rotacijski mehanizam i drenažnu vrećicu s ispustom i trakom za vezanje | kom
67 | Kateter za unutrašnjo-vanjsku bilijarnu drenažu u setu sa fiksatorom, 8.5 - 14 F pigtail, hidrofilan, konfiguracija za proksimalne ili distalne lezije, postranične drenažne rupe 2 ili 5 cm od pigtaila, područje drenaže duljine 11 ili 14 cm, 8 ili 9 drenažnih rupa unutar pigtaila te dodatnih i 9 na ravnom segmentu (ukupno 17 ili 18), vrh katera smješten unutar pigtaila, platinasti marker za dobru vidljivost, dubinski markeri za lako određivanje pozicije kateter | kom
68 | Drenažni kateter - mini pigtail, za drenažu manjih džepova tekućine, u setu s fiksatorom, hidrofilan, mehanizam za zaključavanje, 6.5,7.5,8.5,10,12,14 F, duljine 27 cm, marker za dobru vidljivost, dubinski markeri, vrh katetera smješten unutar pigtaila, sadrži metalnu i/ili plastičnu kanilu, troakar stilet, mehanizam za zaključavanje i repozicioniranje katetera | kom
69 | Drenažni kateter - mini pigtail, za drenažu manjih džepova tekućine, hidrofilan, mehanizam za zaključavanje, 6.5,7.5,8.5,10,12,14F, duljine 17 i 42 cm, marker za dobru vidljivost, dubinski markeri, vrh katetera smješten unutar pigtaila, sadrži metalnu i/ili plastičnu kanilu, troakar stilet, mehanizam za zaključavanje i repozicioniranje katetera | kom
70 | Punkcijska igla sa stiletom, 21G, 15cm, opcija chiba ili troakar, radiopakni vrh | kom
71 | Drenažna vrećica 600 ml, valvula za ispust, dolazi sa trakom koja omogućuje pričvršćivanje vrećice oko noge ili struka | kom
72 | Poluautomatska biopsijska igla, 14- 20G, veličina uzorka 72% veća od standardne poluautomatske igle, uzorak 1 ili 2 cm, "sample assist" - skupljanje uzorka pritiskom na gumb | kom
73 | Poluautomatska biopsijska igla s koaksijalnim uvodnikom, 14- 20G, veličina uzorka 72% veća od standardne poluautomatske igle, uzorak 1 ili 2 cm, "sample assist" - skupljanje uzorka pritiskom na gumb | kom
74 | Koaksijalni uvodnik za biopsijske igle 14-20G | kom
75 | Koaksijalni uvodnik za biopsijske igle 14-20G sa valvulom koja umanjuje rizik ulaza zraka u pleuralni prostor ili izlijevanje tjelesnih tekućina | kom
76 | Automatska biopsijska igla, 14 - 20 G, igle 6- 20 cm, 20 mm uzorak, 3 načina rada, lagana i jednostavna za korištenje, ehogeni markeri | kom
77 | Koaksijalna automatska biopsijska igla 14 - 20 G, igle 6- 20 cm, 20 mm uzorak, 3 načina rada, lagana i jednostavna za korištenje, ehogeni markeri | kom
78 | Automatska biopsijska igla, 14 - 20 G, igle 10- 20 cm, mogućnost uzroka od 10 - 25 mm u intervalima 1 mm,"full core" uzorak, lagana (32 g) i jednostavna za upotrebu | kom
79 | Koaksijalna automatska biopsijska igla, 14 - 20 G, igle 10- 20 cm, mogućnost uzroka od 10 - 25 mm u intervalima 1 mm,"full core" uzorak, lagana (32 g) i jednostavna za upotrebu | kom
80 | Poluautomatska biopsijska igla, 14 - 22 G, duljina igle 6 - 20 cm, veličina uzorka 2 cm | kom
81 | Poluautomatska biopsijska, 14 - 22 G, duljina igle 6 - 20 cm, veličina uzorka 2 cm, s koaksijalnim uvodnikom | kom
82 | Koaksijalna biopsijska igla, poluatomatska, 14 - 22 G, duljina igle 11, 15, 20 cm, ehogeni vrh, dubinski markeri, veličina uzorka 9-19 mm | kom
83 | Poluautomatska biopsijska igla, 14-20 G, igla 6-20 cm, veličina uzorka 10 ili 20 mm, četverostrani ukošeni kratki vrh | kom
84 | Poluautomatska biopsijska igla s koaksijalnim uvodnikom, 14-20 G, igla 6-20 cm, veličina uzorka 10 ili 20 mm, četverostrani ukošeni kratki vrh | kom
85 | Sustav za biopsiju kosti koji se sastoji od uvodnika, biopsijske igle nazubljenog vrha te pina za izbacivanje uzorka, 11 G, 2 duljine: 10 i 15 cm | kom
86 | Transpedikularni uvodnik, bevel ili diamond vrh, 10 G, 12 cm | kom
87 | Artikulirajući osteotom 11G, 15.1 ili 17.1 cm duljine | kom
88 | Dostavna igla za cement, 11G, 15 cm | kom
89 | Set za vertebroplastiku, sadrži uvodnik, jako viskozni cement i pribor za dostavu cementa | kom
90 | Artikulirajući balon za kifoplastiku unilateralnim pristupom, maksimalni volumen balon 3,4,5,7 i 8 ml | kom
91 | Set za kifoplastiku unilateralnim putem, sadrži 2 uvodnika, ravni i artikulirajući osteotom, cement i pribor za miješanje i dostavu cementa | kom
92 | Komplet za uvođenje trajnog katetera za drenažu malignih izljeva, sadrži 15.5 F kateter sa stiletom, skalpel, iglu, žicu vodilicu, dilatatore, djeljivi uvodnik, tuneler, stezaljku, sklop i poklopac ventila, krilca za šivanje, luer i univerzalni prilagodnik za cijevi, gaze, kiruršku traku i samoljepljivu oblogu, opcija katetera sa fenestracijama na 11 ili 15 od manžete | kom
93 | Komplet za uvođenje trajnog katetera za drenažu malignih izljeva, sadrži 15.5 F kateter sa stiletom, skalpel, iglu, žicu vodilicu, dilatatore, djeljivi uvodnik, teneler, stezaljku, sklop i poklopac ventila, krilca za šivanje, luer i univerzalni prilagodnik za cijevi, gaze, kirušku traku i samoljepljivu oblogu, opcija katetera sa fenestracijama na 11 ili 15 cm od manžete, sadrži i 5 drenažnih vrećica za pražnjenje pod tlakom te 5 kompleta za previjanje | kom
94 | Komplet za uvođenje trajnog katetera za drenažu malignih izljeva, sadrži 15.5 F kateter sa stiletom, skalpel, iglu, žicu vodilicu, dilatatore, djeljivi uvodnik, teneler, stezaljku, sklop i poklopac ventila, krilca za šivanje, luer i univerzalni prilagodnik za cijevi, gaze, kirušku traku i samoljepljivu oblogu, opcija katetera sa fenestracijama na 11 ili 15 cm od manžete, sadrži i 20 drenažnih vrečica za pražnjenje pod tlakom te 20 kompleta za previjanje | kom
96 | Sistem za biopsiju kosti, sastoji se od uvodnika 11 G ili 13G, 6.5, 8.5, 9, 10, 15 cm, biopsijske igle 13 G ili 15 G, pina za ekstrakciju i sekundarnog stileta sa navojima za perforaciju tkiva | kom
97 | Bipolarna elektroda za RF ablaciju sa mehanizmom za rotaciju kosog vrha i usmjeravanje unutar koštanog tkiva, 11G, duljine do 15.5 i 17.5cm, termosenzori se nalaze na periferiji elektrode sa konfiguracijama 10/15mm i 5/10mm | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 15 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 16 - potrošni materijal za injektor MEDTRON
1 | Set za injektor MR uređaja, 2×200 ml štrcaljke, tubing sistem, spojna tuba | kom
2 | Set za injektor MR3 uređaja, MR set koji sadrži špricu 1x65 ml i špricu 1x200 ml | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 16 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 17 - potrošni materijal za CT injector Empower CTA
1 | Fast dual syringe dvostruka šprica s brzim punjenjem 2 x 200 ml sa slamkom za punjenje i Y konekcijskim produžetkom, kompatibilno s automatskim injektorom Empower CTA. | kom
2 | Konekcijski produžetak (Y kontektor) za injektor Empower CTA. | kom
3 | Spiralni konektori - niskotlačni, dužine 150 cm. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 17 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 18- potrošni materijal za krioablaciju
1 | Igle za krioablaciju, ravne ili angulirane, raspon od 70-280 mm, koje moraju biti kompatibilne sa uređajem koji se ustupa na korištenje (stavka 2) | kom
2 | UREĐAJ Napomena: predmet ovog dijela nabave je korištenje
2.1. | Prijenosna konzola za krioablaciju s ekranom osjetljivim na dodir i setom ili regulatorom za dovod plina. Do osam utora za krioablacijske igle. Uređaj koji se ustupa na korištenje mora biti kompatibilan sa stavkom 1. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 18 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 19- potrošni materijal za injektore
1 | Ravna pacijent linija s jednim ventilom dužine 20 cm ili 30 cm | kom
2 | Dvostruka pacijent linija (kratki y konektor) s dva ventila | kom
3 | Dvostruka spiralna pacijent linija dužine 150 cm (dugi y konektor) s dva ventila | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 19 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 20 - potrošni materijal za injektor NEMOTO (u vlasništvu naručitelja)
1 | Set za nemoto injektor -2 šprice 200ml+200ml + y konektor s dva ventila | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 20 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 21- potrošni za injektor CT9000
1 | Dvostruka štrcaljka s konektorom i slamkama za punjenje W/Handi-fill 2×200 ml, dužine 150 cm, Y tube, dual check valve | kom
2 | Štrcaljka za angiografski injektor s slamkom za punjenje W/Handi-fill, 150 ml | kom
3 | Linija do pacijenta 150 cm | kom
4 | Dupli kit 200 ml/100 ml sa Y konekcijskom linijom i 2 šiljka | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 21 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 22- potrošni za injektor CT9000
1 | Dvostruka štrcaljka s konektorom i slamkama za punjenje W/Handi-fill 2×200 ml, dužine 150 cm, Y tube, dual check valve | kom
2 | Štrcaljka za angiografski injektor s slamkom za punjenje W/Handi-fill, 150 ml | kom
3 | Linija do pacijenta 150 cm | kom
4 | Dupli kit 200 ml/100 ml sa Y konekcijskom linijom i 2 šiljka | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 21 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 23 - Indeflator šprica i štrcaljka za davanje kontrasta
1 | Indeflator šprica za infalciju perifernih balon katetetra , 20 ml s manomar skalom do 30 atm, manometar koji se može rotirati 90 stupljeva | kom
2 | Angiografska štrcaljka za davanje kontrastnog sredstva (sa muški Luer Lock), sigurnosno zaustavljanje na 1,0 ml, 10 ml veličina | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 23 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 24 - potrošni materijal za angiografiju
1 | Embolizacijske spirale za selektivnu embolizaciju arterio-venskih malformacija i drugih krvožilnih lezija, Tornado konfiguracije, građene od platine, sa sintetskim vlaknima, za kateter 0,035", proksimalni kraj 4-10 mm, distalni kraj 3-5 mm | kom
2 | Mikro embolizacijske spirale za selektivnu embolizaciju arterio-venskih malformacija i drugih krvožilnih lezija, Tornado konfiguracije, građene od platine, sa sintetskim vlaknima, za kateter 0,018", proksimalni kraj 3-10 mm, distalni kraj 2-5 mm | kom
3 | Embolizacijske spirale za arterijske i venske embolizacije, spirale se pakiraju u 1-2 cm čvrstu masu za okluziju, građene od platine, sa sintetskim vlaknima, mekani, dobro prilagodljivi za okluziju dugih žila, za kateter 0,035", dužine 7- 20 cm, promjera 4-12 mm, konfiguracije petlji 3.7-11.1 | kom
4 | Mikro embolizacijske spirale za arterijske i venske embolizacije, spirale se pakiraju u 1-2 cm čvrstu masu za okluziju, građene od platine, sa sintetskim vlaknima, mekani, dobro prilagodljivi za okluziju dugih žila, za kateter 0,018", dužine 3-14 cm, promjera 3-14 mm, konfiguracije petlji 3.2-11.1 | kom
5 | Odvojiva embolizacijska spirala je platinska spirala s raspoređenim sintetičkim vlaknima koja je pričvršćena na uvodnicu. Namijenjena je za flouroskopsko uvođenje u žilu. Sustav odvojive embolizacijske spirale omogućava dostavu i potpunu slobodu repozicioniranja spirale prije samog postavljanja. Sustav omogućava korištenje kontrasta tokom cijele procedure. Za žicu 0.035", dužine 7 i 14 cm , promjera 6-20 mm | kom
6 | Embolizacijske spirale za arterijske i venske embolizacije, velike radijalne snage, za kateter 0.035", dužine 2-20 cm, promjer 3-20 mm, konfiguracija petlji 1.0-6.3, za kateter 0.038", dužine 4-8 cm, promjer 3-10 mm, konfiguracija petlje 2.0-5.3, kompatibilni s MR poljem snage do 3T | kom
7 | Uvodnice, kontralateralne, po “Balkin-u” (BLKN), dužine 40 cm, kompatibilne sa žicom 0.038", od 5.5, 6, 7 i 8 F s radiopaknim markerom, sa hidrofilnim premazom | kom
8 | Uvodnice po Ansel-u, fleksibilne i otporne na presavijanje i kompresiju, s "check-flo" valvulom i radiopaknim markerom, namjenjen za pristup u renalnim intervencijama, dimenzija 5 i 6 F, kompatibilni s 0.018" i 0.038" žicom, 45 cm dužine | kom
9 | Transjugularni intrahepatički set, koji uključuje 10 F uvodnicu, 10 F kateter sa čvrstim mandrenom, 5 F kateter sa fleksibilnom punkcijskom iglom, 5 F multipurpose kateter, 5 F pigtail mjerni kateter, roadrunner žicu vodilicu, žicu vodilicu sa tzv. "pomičnom jezgrom", Amplatz ultra čvrstu žicu vodilicu, PTA balonski kateter, dilatatore i dodatni pribor ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
10 | Set za uvođenje i biopsiju jetre. Sastoji se od: katetera 7 F sa kanilom za učvršćivanje, 5 F ravnog katetera, 5 F multipurpose kateterom, biopsijske igle (18G, 60cm i 19G, 60 cm) i adaptera | kom
11 | Uvodnica, presvučena hidrofilnim slojem, sa radiopaknim markerom 4-8 F, kompatibilan sa žicom od .018/.035/.038 inch, dužine 80/90/110 cm | kom
12 | Mikropunkcijski set za uvođenje, namijenjen za pristup kroz radijalnu arteriju. Uvodnica je dimenzija 4/5/6 F te kompatibilna sa žicom od .018 inch i dužine 5.5/7/13 cm, sa 21 G iglom | kom
13 | Mikropunkcijski set za uvođenje, namijenjen za pristup kroz radijalnu arteriju. Uvodnica je dimenzija 4/5/6 F te kompatibilna sa žicom od .018 inch i dužine 5.5/7/23 cm sa 21 G iglom | kom
14 | Mikropunkcijski set za uvođenje, namjenjen za pedalni pristup, uvodnica vanjskog promjera 4.0 Fr, ID 2.9 Fr, 7cm dužina, za žicu 0.018" dužina žice vodilje 40cm, igla 21G 4cm dužina, ehogeni vrh | kom
15 | Mikropunkcijski set za uvođenje, uvodnica vanjskog promjera 4.0 i 5.0 Fr, 10 cm dužina, za žicu 0.018" dužina žice vodilje 40cm, igla 21G 7cm dužina, ehogeni vrh | kom
16 | Kateteri, nehrđajući čelik, ojačani, sa četiri radiopakna markera, distalni segment od 40 cm presvučen hidrofilnim slojem. Dimenzije 2.3 F za žicu 0.014", konfiguracija vrha ravna i zakrivljena, dužine 90,135,150. Dimenzije 2.6 F za žicu 0.018" konfiguracija vrha ravna i zakrivljena, dužine 90,135,150 cm. Dimenzije 4.0F za žicu 0.035'", konfiguracija vrha ravna i zakrivljena, dužine 90, 135, 150 cm. | kom
17 | Univerzalni drenažni kateteri sa hidrofilnim premazom, promjera 6-10.2 F za žicu 0.035/0.038i, dužine 25 cm, sa tri postranične rupe, jedna rigidna kanila za učvršćivanje i uvođenje sa trokarom od nehrđajućeg čelika | kom
18 | Bilijarni drenažni kateter od "ultrathane" materijala sa 32 postranične rupe za žicu 0.038", radiopakni vrh i hidrofilni premaz na kateteru, sadrži kanilu za uvođenje katetera i uređaj ("leptir") za fikasciju, dužine katetera 40 cm, promjera 8.5, 10.2, 12.0, 14.0 F | kom
19 | Bilijarni drenažni kateter od "ultrathane" materijala sa 5 postraničnih rupe za žice 0.018", 0.035" i 0.038", radiopakni vrh i hidrofilni premaz na kateteru, sa sustavom za zaključavanje 10 mm pigtail za drenaže u malim šupljinama, sadrži kanilu za uvođenje katetera i uređaj ("leptir") za fikasciju, dužine katetera 15 i 25cm, promjera 5.0-14.0 F | kom
20 | Set za drenažu pneumotoraksa, 14.0 i 10.2 F, 29 cm, 19 ili 20 postraničnih rupa, za iglu 18 i 19 G, po Seldinger tehnici ili trokar tehnici, sa radiopaknim vrhom za bolju vizualizaciju, povećane postranične rupe za drenažu zraka. U setu se nalazi drenažna valvula, pigtail kateter i igla | kom
21 | Angiografski kateteri od najlona, kompatibilni sa žicom 0.035/0.038i, raznih konfiguracije vrha katetera, promjera 5.0 F, dužine 65-100 cm | kom
22 | Bilijarni nitinolski samošireći stent "Z" stent dizajna, sa 4 zlatna markera, na kateteru 40 cm debljine 6 F, za žicu 0.035i, dužine 40-80 mm, dijametri 8-12 mm | kom
23 | Bilijarni drenažni kateter, multipurpose od "ultrathane" materijala sa 16 postranične rupe za žicu 0.038", radiopakni vrh i hidrofilni premaz na kateteru, sadrži kanilu za uvođenje katetera i uređaj ("leptir") za fikasciju, dužine katetera 35 cm, promjera 8.5, 10.2, 12.0 F | kom
24 | Mikrokateteri, nehrđajući čelik, presvučen hidrofilnim slojem, pet tranzicijskih zona. Dimenzije 2.5 F, unutarnjeg dijametra ID 0.021", protoka 1.6 mL/sec pod pritiskom od 1,200 psi., dužine 110, 135, 150 cm | kom
25 | Mikrokateteri, nehrđajući čelik, presvučen hidrofilnim slojem, pet tranzicijskih zona. Dimenzije 2.8 F, unutarnjeg dijametra ID 0.025"', protoka 2.6, 2.8, 3.3 i 3.5 mL/sec pod pritiskom od 900 psi., dužine 110, 135, 150 cm | kom
26 | Višenamjenski pigtail drenažni kateter sa iglom u setu 5.0-8.3 F, dužina katetera 15 i 25 cm, 6 i 8 postraničnih rupa za iglu 18 i 19.5 G , žica 0.038" | kom
27 | Drenažni set za uvođenje,s radiopaknom oznakom, sa hidrofilnim premazom, sadrži "Echo Tip" iglu, žicu i koaksijalnu hidrofilnu uvodnicu | kom
28 | Samošireći vaskularni nitinolski stent. Fleksibilan i jake radijalne snage za postizanje maksimalne prilagodljivosti i otporan na lom prilikom ugradnje. Radiopakni markeri na proksimalnom i distalnom djelu. 6.0 F za žicu 0.035", promjera 5-10 mm , dužine 20-200 mm na kateteru 80 i 125 cm | kom
29 | Endovaskularni graft AAA od nitinola i woven poliestera, sa fiksacijom iznad renalnih arterija uz pomoć kukica,4 zlatna markera obodno orijentirana, marker u obliku kvačice je pozicioniran na lateralnom aspektu distalnog stenta kontralateralnog ogranka i dva zlatna markera su pozicionirana na zadnjem distalnom stentu ipsilateralnog ogranka. Na bifurkacijskom dijelu grafta, pozicioniran je jedan zlatni marker., na na uvodnom sistemu ID/OD 16 F i 17 F. Dimenzija dijametar 22-36 mm, dužine 70-128 mm | kom
30 | Iliakalna noga od nitinola (Z-stent dizajna) i woven poliestera. Dimenzija: dijametar 9-24 mm, dužine 39-122 mm, uvodni sistem 14-16 Fr | kom
31 | Iliakalna noga od nitinola (Z-stent dizajna) i woven poliestera. Dimenzija: dijametar 9-24 mm, dužine 42-125 mm, uvodni sistem 12-14 Fr | kom
32 | Iliakalna dvokraka endoproteza Z-stent dizajna, od nehrđajućeg čelika i nitinola, prekrivena woven poliesterom, sa zlatnim markerima, na uvodnom sistemu 20 F, promjera 10 i 12 mm, dužine 45 i 61 mm za unutarnju ilijačnu venu 41 i 58 mm za vanjsku ilijačnu venu | kom
33 | Produžetak glavnog tijela stent grafta od nitinola (Z-stent dizajna), sa 4 gold markera, dijametra 22-36 mm, dužine 45 i 58 mm | kom
34 | Stent graft za disekcije prsne aorte: Sistem se sastoji iz 2 djela: iz proksimalnog stentgrafta i distalnog stenta; može se uporabiti samo proksimalni stentgraft, proksimalni stentgraft izgrađen je iz woven poliestera i steinless steeel Z-stentova i treba biti u 3 različite opcije: ravan, sužen za 4 mm i sužen za 8 mm; na proksimalnom i distalnom djelu se nalaze 4 zlatna markera. Distalni stent izgrađen je iz steinless steel Z stentova sa monofilamentnim šavovima. Svi stentgraftovi su preinstalirani u hidrofilnu Flexor uvodnicu sa hemostatskom valvulom | kom
35 | Samoexpandirajući torakalni nitinolski stent graft z-stent dizajna, dvo-dijelni niskoprofilan, sa fiksacijskim kukicama dužine 3.5 mm, prekriven woven poliesterom, sa radiopaknim markerima (5-8 ovisno od dijametra), deliveri sistem 16-20 F. Proksimalni dio 18-46 mm može biti sužen ili ravan, a može se koristiti zasebno ili u kombinaciji s distalnim dijelom | kom
36 | Torakalna endoproteza distalna komponenta iz nitinolskog stenta (Z stent dizajn) prekrivena wowen poliesterom, kukice za fiksaciju. Na sistemu 16-20 F, ravna promjer 28-46 mm, dužina 160-211 mm, distalna sužena promjer 22-46 mm, dužina 91-112 mm | kom
37 | Samošireći venski stent, kompatibilan sa uvodnicom od 7 Fr, sustav za postavljanje 80 i 120 cm, na svakom kraju po 4 zlatna markera za bolju vidljivost, promjer stenta 14-16 mm, žica vodilica 0.035", dužina stenta od 60 do 140 mm | kom
38 | Jednokratni aplikator za mikrovalnu termo ablaciju pri perkutanim, laparoskopskim, endoskopskim ili intraoperativnim zahvatima, omogućava kontrolu, sastoji se od koaksijalne antene za otpuštanje mikrovalne energije, smještenu u kanili od nehrđajučeg čelika sa piramidalnim vrhom za lakšu penetraciju u tkiva, hidrauličnog sklopa napravljenog za hlađenje aplikatora, sustava za mjerenje temperature osovine aplikatora i integriranog memorijskog čipa za pohranu tvorničkih podataka, slabljenje koaksijalnog kabla i maksimalne energije koju podržava aplikator ,11,14 i 16G, dužine 150 , 200 i 270 mm, - kompatibilno s aparatom u vlasništvu bolnice | kom
39 | Jednokratna elektroda za radiofrekvencijsku ablaciju mekog tkiva pri perkutanim, laparoskopskim, endoskopskim ili intraoperativnim zahvatima. Elektroda se sastoji od čelične cijevi piramidalnog vrha, osim distalnog dijela u potpunosti obložene izolacijskim oblogom - izloženi vrh, koji odašilje izmjeničnu (450 kHz) električnu struju u pacijenta, hidrauličnog sklopa, posebne cijevi za peristaltično pumpanje, i nastavke za cijev za rashladno sredstvo, 17 i 18 G, dužina 70, 100, 150, 200, 250 i 270 mm, i vrhovi veličine 5, 7, 10, 15, 20, 25 ,30 , 35 mm - kompatibilno s aparatom u vlasništvu bolnice | kom
40 | Konekcijska cijeva za povezivanje vanjskog drenažnog katetera sa drenažnom vrećicom, dimenzije 14.0 Fr, dužine 30 i 50 cm i s ventilom | kom
41 | Pokriveni balon stent graft niskog profila napravljen od CoCr (kobalt kroma), sa visokom radijalnom snagom, iznimne fleksibilnosti, pokriven Eptfe materijalom 200 µm, za ilijake i renalne arterije, uvodnica 6 F i 7 Fr, dužine grafta 18-58 mm, promjer stent grafta od 5-10 mm | kom
42 | Pokriveni balon stent graft sa jakom radijalnom snagom, jedinstveni "sandwich" dizajn, iznimne vidljivosti, sa dvostrukim slojem kobalt krom (CoCr) materijala i sa dvostrukim slojem Eptfe materijala između stentova, za renalne i ilijačne arterije, za žicu vodilju 0.035", uvodnica 7 i 8 Fr, promjer 5-10 mm, dužine grafta 27 do 58 mm | kom
43 | Pokriveni balon stent graft za aorte, sa visokom radijalnom snagom i malim skraćivanjem prilikom postavljanja. Od kobalt krom materijala prekrive Eptfe materijalom od 200 µm, za implantaciju aorte, ilijake ili kod koarktacije aorte. Promjer grafta od 12 do 16 mm, dužine od 19 do 58 mm, za uvodnice od 9-11 Fr, na kateteru dužine 75 i 120 cm | kom
44 | Pokriveni balon stent graft za aorte, sa visokom radijalnom snagom i malim skraćivanjem prilikom postavljanja. Od kobalt krom materijala prekrive Eptfe materijalom od 200 µm, za implantaciju aorte, ilijake ili kod koarktacije aorte. Promjer grafta od 18 do 24 mm, dužine od 29 do 48 mm, za uvodnicu od 14 Fr, na kateteru dužine 120 cm | kom
45 | Pokriveni jednoslojni balon stent graft, sa visokom fleksibilnošću, balon kateter niskog profila, napravljen od kobalt krom platforme i pokriven EPTFE materijalom, za implantaciju koronarne arterije, ili aortokoronarnih premosnica, promjera 2.5 mm do 5.0 mm, dužine od 8 do 24 mm, kompatibilan sa kateterom 5 Fr | kom
46 | Periferni stent s visokom radijalnom snagom, niskog profila, te izvanrednom fleksibilnošću. Izrađen od kobalt-krom platforme.Za žicu vodilju 0.035", promjera od 5-10 mm na uvodnicu 6.0 Fr, dužine 18-58 mm, na kateteru dužine 75 i 120 cm. | kom
47 | Balon za zatvaranje velikih krvnih žila | kom
48 | Tekući polimer za embolizaciju kroz mali lumen sustava za dostavu mikrokatetera, okluzivnih balon katetera i igli za ubrizgavanje, ne zahtijeva dugu pripremu, odmah spreman za upotrebu, sa radiopaknim agensom, ne izaziva artefakte na CT-u, dvostruko sterilno pakiranje | kom
49 | Žice vodilje 0.035", nehrđajući čelik prekriven s PTFE, dužina 145, 180cm, ravna, Amplatz posebno čvrsta, fleksibilni dio 3 cm | kom
50 | Žice vodilje 0.035", nehrđajući čelik, prekriven s PTFE, dužina 180 i 260 cm, ravna i zakrivljena, Amplatz, posebno čvrsta, fleksibilni dio 3 cm | kom
51 | Žice vodilje 0.035", tipa Rosen, dužine 180 i 260 cm, zakrivljena 1.5, fleksibilnog vrha 2 cm | kom
52 | Žice vodilje 0,035, ekstra čvrsta, nehrđajući čelik prekriven PTFE, nekoliko konfiguracija fleksibilnih zlatnih vrhova 4 cm, dužine 260 cm | kom
53 | Hidrofilna žica vodilica metalna sa polimernom presvlakom preko radiopaktnog polimernog spremnika. Izdržljivi hidrofilni premaz omogućava bolje praćenje i manipulaciju tijekom zahvata. Standardne konfiguracije ravnog i zakrivljenog vrha, čvrste konfiguracije ravnog i zakrivljenog vrha, promjer žice 0.035" i 0.038", dužine 80-180 cm | kom
54 | Hidrofilna žica vodilica metalna sa polimernom presvlakom preko radiopaktnog polimernog spremnika. Izdržljivi hidrofilni premaz omogućava bolje praćenje i manipulaciju tijekom zahvata. Standardne konfiguracije ravnog i zakrivljenog vrha, čvrste konfiguracije ravnog i zakrivljenog vrha, promjer žice 0.035" i 0.038", dužine 260-320 cm | kom
55 | Hidrofilna žica vodilica metalna sa polimernom presvlakom preko radiopaktnog polimernog spremnika. Izdržljivi hidrofilni premaz omogućava bolje praćenje i manipulaciju tijekom zahvata. Standardne konfiguracije ravnog i zakrivljenog vrha, čvrste konfiguracije ravnog i zakrivljenog vrha, promjer žice 0.018", dužine 80-180 cm | kom
56 | Sustav za mehaničku trombektomiju dizajniran za nekirurško uklanjanje trombova i embolija iz krvnih žila te ubrizgavanje, infuziju i/ili aspiraciju kontrastnih medija i drugih tekućina u krvnu žilu ili iz nje. Namjenjen je perifernom krvožilnom sustavu, uključujući tretman duboke venske tromboze u jednom postupku. Kateter sustava za mehaničku trombektomiju je potpuno mehanička opcija tretmana koji oslobađa tromb iz stijenki žile te ih hvata u vrećicu za prikupljanje tromba. Kateter sadrži atraumatski nitinolski jezgreni element i pletenu vrećicu za prikupljanje ugruška za ekstrakciju. Kateter je kompatibilan sa žicom 0.035", vanjskog promjera 11Fr, radne dužine 80 cm. | kom
57 | Uvodnica sustava za mehaničku trombektomiju sadrži samošireći nitinolski mrežasti lijevak za maksimiziranje učinka uklanjanja ugruška. Dodatno uvodnica sadrži postranični otvor za brzu aspiraciju te hemostatsku valvulu za umetanje katetera. Dodatni pribor uz uvodnicu sastoji se od alata za punjenje lijevka koji olakšava umetanje mrežastog lijevka u dilatator i štrcaljke za zaključavanje s velikim svrdlom od 60 ml koja osigurava vakuum i prikuplja aspirirani sadržaj. Radiopakni markeri pomažu pri pozicioniranju uvodnice pod fluoroskopijom. Uvodnica je kompatibilna sa žicom 0.035", radne dužine 15 cm te unutarnjeg promjera 13 i 16 Fr. | kom
58 | Sustav za mehaničku trombektomiju za nekirurško uklanjanje embolija i trombova iz krvnih žila te ubrizgavanje, infuziju i/ili aspiraciju kontrastnih medija i drugih tekućina u krvnu žilu ili iz nje. Namjenjen je perifernom krvožilnom sustavu i za liječenje pacijenata s akutnom pulmonarnom embolijom (PE), uklanja velike ugruške iz velikih krvnih žila, pri čemu normalizira tok krvi te ublažava naprezanje desnog srca bez potrebe za trombolitičkim lijekovima i intenzivnom skrbi. Kateter sadrži tri samošireća nitinolska mrežasta diska dizajnirana za oslobađanje ugruška iz stijenki žile. Kateter je kompatibilan sa žicom 0.035", radne dužine 115 cm, vanjskog promjera 12Fr, za krvne žile dimenzija S (6-10 mm), M (11-14 mm), L (15-18 mm), XL (19-25 mm)¸. | kom
59 | Aspiracijski kateteri velikog lumena koje je moguće lako pratiti za brzu aspiraciju koristeći vakuum koji je nastao sa velikom špricom. Usisna tehnika brzo izvlači velike komade ugruška miješane morfologije opterećeno sa gubitkom krvi ograničeno na 60 cc po aspiraciji. Kateteri su namjenjeni za tretman ugruška u tranzitu u desnom atriju. Kateteri kompatibilni sa žicom 0,035", vanjskog promjera 20 i 24 Fr, radne dužine 90 cm. | kom
60 | Aspiracijski kateteri velikog lumena koje je moguće lako pratiti za brzu aspiraciju koristeći vakuum koji je nastao sa velikom špricom. Usisna tehnika brzo izvlači velike komade ugruška miješane morfologije opterećeno sa gubitkom krvi ograničeno na 60 cc po aspiraciji. Kateteri su namjenjeni za tretman ugruška u tranzitu u desnom atriju. Kateteri kompatibilni sa žicom 0,035", vanjskog promjera 16 Fr, radne dužine 113 cm. | kom
61 | Periferni stentovi koji otpuštaju lijek, promjera od 6-8 mm, duljine stenta 40-120 mm, 6 F, kompatibilni sa žicom od 0.035" | kom
62 | Chiba igla za pristup i biopsiju, dužine od 10, 15 i 20 cm, za žice 0.018", 0.021" i 0.038", 18-22 G | kom
63 | Koaksijalni set za uklanjanje vena cava filtera, za transjugularni pristup, sa radiopaknim markerom, promjera 6.3 F, dužina katetera 80 cm, uvodnica 11 F, dužina uvodnice 60 cm | kom
64 | Stent graft za endovaskularno liječenje kompliciranih aneurizmi abdominalne aorte: Modularni sistem komponenata, sa dvodjelnim »main body«, proksimalni dio sa fenestracijama. Proksimalni fenestrirani dio se može ukrojiti po narudžbi; Proksimalni dio izgrađen iz samoekspandirajućih stainless steel Z-stentova i woven poliestera, Proksimalni dio može imati 1 usjek i 2 fenestracije ili 1 usjek i 3 fenestracije; na proksimalnom kraju je nepokriven suprarenalni stent, koji ima 10-12 bodlja za dodatnu fiksaciju; ispod suprarenalnog stenta su 1 ili 2 stenta za pečaćenje, na proksimalnom kraju su 4 zlatna markera; svaki usjek i fenestracija ima zlatni marker; Svi stentgraftovi su preinstalirani u PTFE uvodnicu sa hemostatskom valvulom | kom
65 | Stent graft za endovaskularno liječenje kompliciranih aneurizmi abdominalne aorte: Modularni sistem komponenata, sa dvodjelnim »main body«, distalni dvokraki dio; Distalni dio izgrađen iz samoekspandirajućih stainless steel Z-stentova i woven poliestera, Proksimalni dio može imati 1 usjek i 2 fenestracije ili 1 usjek i 3 fenestracije; na proksimalnom kraju je nepokriven suprarenalni stent, koji ima 10-12 bodlja za dodatnu fiksaciju; izpod suprarenalnog stenta su 1 ili 2 stenta za pečaćenje, svaki usjek i fenestracija ima zlatni marker; jedan zlatni marker na distalnom djelu grafta i još dodatna 3 zlatna markera na anteriornoj strani i tri na posteriornoj strani. -Svi stentgraftovi su preinstalirani u PTFE uvodnicu sa hemostatskom valvulom | kom
66 | Torakoabdominalni endovaskularno graft namjenjen za tretiranje visoko rizicnih pacijenata sa torako abdominalnom aneurizmom. Ilijakalni/femoralni pristup kompatibilan sa 8.5 vanjski promjer ili 22 Fr uvodni sistem. Sve arterije bi trebale biti dostupne kroz antegradni pristup. Trbusna arterija i gornja mezentericna arterija moraju biti najmanje 6 mm do max 10 mm. Renalne arterije moraju biti promjera od 4mm do 8mm. Proksimalni prpomjer 34 , distalni promjer 18 , dužine 202. | kom
67 | Stent graft namjenjen za tretiranje abdominalne ili torakoabdominalne aneurizme aorte kod visoko rizicnih pacijenata. Univerzalno distalno tijelo napravljeno je kao modularni sistem u kombinaciji sa drugim dostupnim dijelovima. Graft je napravljen od woven poliestera , samoekspandirajuceg nehrdjajuceg celika , sa 4 zlatna markera radi boljeg pozicioniranja. Pacijent mora imati odgovarajucu anatomiju za endovaskularni zahvat. Proksimalni rpomjer stentgrafta 22 mm , distalna dužina tijela 81mm , 98mm, 115mm , 132 mm , uvodni sistem 20 Fr. | kom
68 | Angiografski kateteri od najlona, s Beacon vrhom, kompafibilni sa žicom 0.035/0.0381 raznih konfiguracije vrha katetera, promjera 5.0 F, dužine 40-125 cm | kom
69 | Bilijarni drenažni kateter od "ultrathane" materijala s 6 postraničnih rupa za žicu 0,038", radiopakni vrh i hidrofilni premaz na kateteru, sadrži kanilu za uvođenje katetera i uređaj ("leptir“) za fiksaciju, dužine katetera 15, 25, 45 cm, promjera 8.5, 10.2, 12.0 i 14.0 F | kom
70 | Vena Cava filter set, jedinstvenog dizajna kukica za precizno pozicioniranje i lako uklanjanje, 7 F koaksijalna uvodnica sa radiopaknim vrhom, za upotrebu u veni kavi do promjera 30 mm, dužina filtera 49 mm, dužina sistema za uvođenje 65 cm. Jugularni i univerzalni set. MRI kompatibilna ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
71 | Jednodijelna angiografska punkcijska igla 18, 19, 20, 21 G za žicu 0.018", 0.035", 0.038", dužine 2.5-15 cm | kom
72 | Dvodijelna angiografska punkcijska igla 18G, za žicu 0.035", 0.038", dužine 7 cm | kom
73 | Bilijarni drenažni kateter, od ultrathane materijala, 8.5-14.0 F, dužina katetera 50 cm, 32 postranične rupe, za žicu vodilju 0.038" | kom
74 | Renalne uvodnice po anselu presvučene hidrofilnim premazom s hemostatskom valvulom od 5 do 7 Fr, za žicu 0.18/0.38˝ dužina 55 cm | kom
75 | PTA niskoprofilni dilatatcijski balon kateter, kompatibilni sa žicom 0.035", na 5Fr, sa Pilaform površinom koja pomaže smanjenju trenja i lakši prolazak, D lumena za brže napuhavanje i ispuhavanje balona. Dužine katetera 80 i 135 cm, dužine balona 2-14 cm, promjer 3-12 mm, RBP 8-15 atm | kom
76 | PTA niskoprofilni dilatatcijski balon kateter, kompatibilni sa žicom 0.018", na 4 i 5 Fr, Dužine katetera 80, 135 i 150 cm, dužine balona 2-20 cm, promjer 2-10 mm, RBP 14 atm | kom
77 | Extra velika uvodnica "ckeck flo", dužine 25 cm, 20, 22 i 24 F za žicu 0.035" | kom
78 | Dilatatori ravni ili zakrivljeni. 12-24 Fr za žicu 0.38 dužine 20 cm. | kom
79 | Žice vodilje 0.035" i 0.025", nehrđajući čelik, prekriven s PTFE, dužina 180 i 260 cm, ravna i zakrivljena, Amplatz, ekstra čvrsta, fleksibilni dio 3 cm | kom
80 | Balon okluzivni mikrokateter, sa atraumatskim vrhom, sa hidrofilnim premazom, dizajniran za tretman arterijskih embolizacija, radne dužine 110-150 cm, ravnog i K vrha, Vanjski proksimalni promjer 2.9 F, a vanjski distalni promjer 2.2F, promjer balona do 6 mm, za žicu 0.014'' i 0.016'', sa tlakom injektiranja do 900psi. | kom
81 | Mikrokateter visokog protoka sa tehnologijom ultra tanke stijenke, 2 i 2.5 Fr, sa unutarnjim promjerom 0.027'' i 0.022'', ravnog i K vrha, radne dužine 130 i 155 cm, s radiopaknim markerom, sa fleksibilnim dijelom od 30 cm | kom
82 | Kateter za prolaz kroz totalne okluzije, za iznad i ispod koljena, nitinolska rotacijska igla na 360°, 2.9 i 4.0 F, na kateter dužine 80 i 120 cm, za žicu 0.014'' i 0.018''. | kom
83 | Venski nitinolski samošireći stent, sa dizajnom otvorenih ćelija, i s krajevima sa zatvorenim ćelijama, sa radiopaknim markerom na vrhu, promjer stenta od 10-18 mm, dužina stenta od 60 do 120 mm, za uvodnicu 10 Fr. | kom
84 | Punkcijska igla, 19G, dužine 7 cm, za žicu 0.035",jednodijelna | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 24 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 25 - Potrošni materijal za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, endovaskularne intervencije, te za embolizacije
1 | Hibridna angiografska 0.035i žica, mekog radiopaknog vrha, visoko fleksibilna. Distalni vrh ima dvostruku coil strukturu što omogućava veću izdržljivost žice. Distalnih 15 cm prekriveno je silikonom, središnjih 65 cm žice je hidrofilno, proksimalni dio žice silikonski. Dužine žice: 150, 180, 200, 220, 260, 300cm raznih oblika vrha žice, zakrivljeni, J1.5, J3.0 | kom
2 | Periferna stainless steel hidrofilne žica 0.016“, sa preoblikovnim radiopaknim vrhom od 5 cm što omogućuje zadržavanje oblika, oblici: 45 °angulirana, double angled, round curve , žicu je moguće oblikovati, sa efikasnom rotacijskom transmisijom od proksimalnog do distalnog dijela, pojačanog zakretnog odgovara što omogućuje kontrolu zakretanja 1:1 (one -to- one torque) dužine: 165, 180 cm. | kom
3 | Uvodnica, dizajn nalik spiralnoj žici, sa radiopaknim vrhom, fleksibilna sa hidrofilnom slojem, otporna na presavijanje, sadrži: postraničnu konekciju, hemostatsku valvulu, trostrani nastavak, dilatator i obturator, dužine: 24, 45 i 65 cm, promjera:5,6,7,8,9,10F | kom
4 | Uvodnica, dizajn nalik spiralnoj žici, sa radiopaknim vrhom, fleksibilna sa hidrofilnom slojem, otporna na presavijanje, sadrži: postraničnu konekciju, hemostatsku valvulu, trostrani nastavak, dilatator i obturator, dužine: 90 cm promjera:5,6F dužine 80cm promjera:7,8,9,10F , dužine: 65cm, promjera: 11F | kom
5 | Uvodnica 11cm u setu za femoralni pristup sa dilatatorom, iglom 18G, 0.035 / 0.038i žicom dugom 45cm, promjera: 4-9F | kom
6 | Uvodnica ravna, sa mogućnošću manuelnog oblikovanja, 5-7F, dužine: 45 i 65 cm sa 3 way stopcockom, fleksibila i ojačana, sa distalnim markerom, nevidljivog prijelaza izmedu uvodnice i dilatatora, sa fleksibilnim radiopaknim dilatatorom | kom
7 | Uvodnica ravna, sa mogućnošću manuelnog oblikovanja, 5-7 F, dužine: 90 cm sa 3 way stopcockom, fleksibila i ojačana, sa distalnim markerom, nevidljivog prijelaza izmedu uvodnice i dilatatora, sa fleksibilnim radiopaknim dilatatorom | kom
8 | Visokotlačni konektori, do 1200 psi, 60, 90, 120 cm - kompatibilno s uređajem u vlasništvu bolnice | kom
9 | Uređaj za napuhivanje, zapremine 20ml, tlak 30 atm, sa stopcock-om | kom
10 | PTFE žice vodilje 0.035”, dužine 150 cm, J1.5 ,čvrsta jezgra | kom
11 | PTFE žice vodilje 0.035”, dužine 260 cm, J ,Amplatz | kom
12 | PTFE žice vodilje 0.035", dužine 180 cm , J.3.0 , čvrsta jezgra | kom
13 | PTFE žice vodilje 0.035”, dužine 260 cm, J 3.0, ,čvrsta jezgra | kom
14 | PTFE žice vodilje 0.035”, dužine 180 cm, ravne ,Amplatz | kom
15 | PTFE žice vodilje 0.035”, dužine 150 cm, J 3.0, ,čvrsta jezgra | kom
16 | Žica vodilja nitinolska 200 cm, 0.035", fleksibilni vrh 5 cm | kom
17 | Samošireći nitinolski stent, na ojačanom uvođaču 6 i 10 F, dužine 100 cm, za žicu 0.035", zatvoreni dizajn ćelije, jake radijalne snage, promjeri 14-36 mm, dužine 30-100 mm | kom
18 | Samošireći nitinolski stent sinus mikro mesh dizajna, elektropoliran, anti-jump, na 6 F ojačanom uvođaču, visoke fleksibilnosti, suženog mekog vrha za žicu 0.035", za kalcificirane stenoze, zatvorenog tipa-closed cell pogodan za cross over tehniku, na kateteru 75 i 120 cm promjera 6-12 mm, dužine 30-120 mm | kom
19 | Samošireći nitinolski stent sinus mikro mesh dizajna, elektropoliran, anti-jump, na 6 F ojačanom uvođaču, visoke fleksibilnosti, suženog mekog vrha za žicu 0.035", za kalcificirane stenoze, zatvorenog tipa-closed cell pogodan za cross over tehniku, na kateteru 75 i 120 cm promjera 6-8 mm, dužine 150 mm | kom
20 | Samošireći nitinolski stent sa mogućnošću repozicije, atraumatskog, mekog vrha, elektropoliran, anti-jump, na 6 F ojačanom uvođaču, za žicu 0.035", maksimalne radijalne snage za ravne i kalcificirane stenoze, zatvorenog tipa-closed cell, na kateteru 75 i 120 cm promjera 6-14 mm, dužine 30-100 mm | kom
21 | Venski samošireći nitinolski stent elektropoliran, anti-jump, atraumatskog mekog vrha, na 10 F ojačanom uvođaču, visoke fleksibilnosti i radijalne snage, za žicu 0.035", otvorenog tipa-open cell na kateteru 100 cm promjera 10-18 mm, dužine 60-150 mm | kom
22 | Venski hibridni samošireći nitinolski stent posebno oblikovan da kod postavljanja u bifurkaciju distalni dio stenta ne protrudira, pogodan za pacijente sa simtomatskom obstrukcijom ilijačnih vena, sa početnim jakim dijelom, središnjim sa visoko hogeno distribuiranom snagom, te završnim fiksacijskim dijelom stenta, elektropoliran, anti-jump, na 10 F ojačanom uvođaču, za žicu 0.035", kombinacija otvorenog tipa-open cell te zatvorenog closed cell dizajna, sa mogućnošću djelomične repozicije, na kateteru 100 cm promjera 14-16 mm, dužine 80-150 mm | kom
23 | Ureteralni stent set, pedijatrijski, od poliuretana, 3 i 4CH, ukupne dužine 10-14cm, zatvorenih krajeva ili otvorena oba kraja | kom
24 | Ureteralni stent set sa dvostrukim pigtailom , od poliuretana, 6 CH i 8CH, rastezljive dužine:24-32 cm , otvorena oba kraja | kom
25 | Karotidni stent dvoslojni sa najmanjim porama stenta za dobro pozicioniranje, 5 F Rx, zatvorenog dizajna i fleksibilan, samosužavajući ojačani dizajn stenta, stent može biti povučen nakon djelomičnog otpuštanja, dimenzije stenta 5-10 mm, dužina dvoslojnog dijela 16-40, ukupna dužina 22-47 mm | kom
26 | Šprice za Spectris Solaris EP MR injektor 65 ml /115 ml - kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
27 | Niskotlačna konekcija 96'' sa glavnom konekcijom i sa check valvulom za MR injektor Spectris Solaris EP- kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
28 | Niskotlačna konekcija 60" sa T konektorom i glavnom konekcijom - kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
29 | Set šprica za CT: dvije šprice, transfer set sa nepovratnim ventilom, niskotlačna konekcija - kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
30 | Set za transfer sa dvostrukim ventilom za dual injektor Salient- kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
31 | Set za Stellant CT injektor dvije šprice, niskotlačna konekcija, cijev za ispiranje i glavna cijev- kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
32 | Set za Stellant CT injektor dvije šprice, niskotlačna konekcija, cijev za ispiranje i šiljci - kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
33 | Spiralni konektori niskotlačni, dužine do 60" - kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
34 | Šprice za Mark V provis 150 ml - kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
35 | Šprica sa navojem 150 ml za Mark 7. - kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
36 | HPCT s konektorom za Mark 7 kompatibilan sa špricom sa navojem, duljine 150cm (60'').- kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
37 | Šprica i slamka za navlačenje kontrasta za dual injektor Salient na CT uređaju - kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
38 | Konektor produžetak za dual injektor Salient na CT uređaju - kompatibilno s injektorom u vlasništvu bolnice | kom
39 | Univerzalni set za drenažu abscesa, sadrži: kateter za drenažu abscesa, dvodjelnu punkcijsku iglu vidljivu pod ultrazvukom, 17.5G, dužine 200 mm, dvodjelni opturator sa tupom kanilom, 0.035i žicu za izmjenu po Schuelleru, 100cm dužine, 10 cm fleksibilnog vrha, 40cm čvrstog dijela žice, J 3mm fleksibilnog kraja, dilatatore dužine 20cm, muški rotirajući adapter; promjera:8-16F, dužine 30 i 40cm | kom
40 | Dilatator dužina 20 cm, promjera: 5,6,7,8,9,10,12CH | kom
41 | Set za punkciju , sadrži: pigtail kateter za drenažu abscesa 8Fr, dužine 30 cm, dvodjelnu punkcijsku iglu dvodjelnu promjera 1,3 mm, troakar dužine 330 mm, dvostrani stopcock, adapter | kom
42 | Vena kava filter – od nitilnolske žice koji se uvodi femoralnim i jugularnim pristupom, privremeni sa mogućnošću vađenja do 12 dana / mogućnost trajne implantacije, samocentrirajućeg dizajna, dužine 55cm, 6 F, sa dvostrukom košaricom za maksimiziranje učinkovitosti hvatanja ugruška | kom
43 | Kateter za vađenje vena kava filtera, 10 F, dužine do 80 cm, radiopaknog vrha | kom
44 | Vodeći kateteri - raznih zakrivljenja, sa upletenim čeličnim ojačanjem, povećanog unutarnjeg lumena od 0.070" do 0.088", radiopaknog distalnog vrha, dužina 55-95 cm, 6F-8F | kom
45 | Kateteri za revaskularizaciju dugačkih perifernih okluzija subintimalnim putem, dužine 80 i 120 cm, kompatibilni sa uvodnicom 6 F, sa vrlo vidljivim oznakama za olakšan povratak u pravi lumen . Nisu namijenjeni za uporabu na krvnim žilama na mozgu i srcu. | kom
46 | Pigtail i ravni angiografski kateteri , 4-5 F, dužina 65-110 cm, s većim brojem postraničnih otvora, građeni od najlona , pletene konstrukcije, mekanog, radiopaknog vrha , kompatibilni za žice vodilje do 0,035" | kom
47 | Pigtail i ravni angiografski kateteri, 4-6 F, dužina 65-110 cm, s većim brojem postraničnih otvora, građeni od poliuretana, pletene konstrukcije, mekanog vrha za atraumtsku kanulaciju, kompatibilan za žice vodilje do 0,035" | kom
48 | Selektivni dijagnostički kateteri - za selektivnu kateterizaciju visceralnih ogranaka od najlona/poliuretana, pojačani metalnom mrežom, dužine 65-80 cm, 4-5F, različitih oblika i zakrivljenosti vrha ( Renal double curve small, Renal double curve adult, Uni select I, J-curve I, J-curve II, J -curve III, SHK I, SHK II, Celiac Trunk ) te C1, C2, C3 - 4F i 5F (65cm-100cm) , MPA small 4F i 5F (65cm-125cm) , MPA Adult 4F i 5F (65cm-100cm), MPB 4F, Multipurpose subintimal 5F | kom
49 | Selektivni dijagnostički kateteri - visceralni , od poliuretana, pojačani metalnom mrežom, MPA Small 5F (80cm-125cm) i MPA Adult 6F (80cm-100cm) te C1 , C2 , C3 - 5F i 6F -65 cm | kom
50 | Selektivni dijagnostički kateteri - za selektivnu kateterizaciju cerebralnih ogranaka, od najlona/poliuretana, pojačani metalnom mrežom, dužine 40 cm-100 cm, 4F-6 F, različitih oblika i zakrivljenosti vrha: SIM2, SIM3, SIM4, Headhunter I -H1, Headhunter III -H3, Mani, Berenstein - BERN, Berenstein II -BERN II | kom
51 | Selektivni dijagnostički kateteri - za selektivnu kateterizaciju cerebralnih ogranaka, od najlona, pojačani metalnom mrežom, dužine 100 cm, 4F-5 F, : SIM1, vertebralni, NEWTON III (HN3), NEWTON IV (HN4), JB1, JB2, JB3 | kom
52 | Selektivni dijagnostički kateteri - za selektivnu kateterizaciju cerebralnih ogranaka, od poliuretana, pojačani metalnom mrežom, dužine 100 cm, 4F- 5 F, : SIM1 , vertebralni, NEWTON IV (HN4), JB1, JB2, JB3 | kom
53 | Dijagnostički kateter sa zlatnim markerima (za kalibraciju) - sa 10 i 20 oznaka , 5F - dužine 65 i 110 cm sa 6 i 8 SH | kom
54 | Selektivni dijagnostički kateteri , 4F i 5F – različitog oblika i zakrivljenosti vrha prema formi arterije, od najlona te sa čeličnim ojačanjem i hidrofilnim distalnim krajem, sa radiopaknim vrhom od tungstena, kompatibilni sa mikrokateterima: C1, C2, SIM1, SIM2, MPA, H1,BERN, vertebralni | kom
55 | Stentovi za periferne dilatacije, nitinolski, samošireći, raznih dimenzija; za žicu 0.035'', dužine tijela katetera 80 i 120 cm, u promjeru 6-14 mm, dužine 20-150 mm, s minimalno 6 radiopaknih markera za što bolju vidljivost, MR kompatibilni , laserski rezani | kom
56 | Stentovi namijenjeni liječenju aterosklerotskih površinskih lezija femoralne arterije i proksimalnih poplitealnih lezija, nitinolski , samošireći, izvrsne otpornosti na frakturu i longitudalne stabilnosti, fleksibilni, na žicu 0.035”, kompatibilnost sa uvodnicom 6 F, u promjeru 5mm-8 mm, dužine 30mm-200 mm , radne duljine sustava za postavljanje stenta : 80 cm i 120cm | kom
57 | Stentovi od nehrđajućeg čelika montirani na balon dilatacijski kateter, promjera balona 4-10 mm, dužine 12-79 mm, dužine katetera 80 i 135 cm, kompatibilni za uvodnicu 6-7 F, laserski izrezani iz jednog komada | kom
58 | Karotidni nitinolski samošireći stentovi - ravni, laserski rezani, promjera 5mm - 10 mm, dužine 20mm - 40 mm, kompatibilni za žice vodilje 0.014", dužina sistema 135cm | kom
59 | Balon dilatacijski kateteri za PTA, promjera balona od 3-12 mm, dužine balona 2-22 cm, dužine katetera 80-135 cm, RBP 8-18 atm, sa silikonskim premazom 30 cm distalno, kompatibilni za uvodnicu od 5F-7F , na 0.035" sistemu. | kom
60 | Balon dilatacijski kateteri za PTA namijenjeni dilatiranju stenoza u ilijačnoj, femoralnoj, iliofemoralnoj, poplitealnoj, infrapolitealnoj i renalnim arterijama , promjera balona u rasponima 2mm-10 mm te dužina 2cm-30 cm, RBP od 10-18 atm, na sistemu 0.018", dužina sistema 90cm i 150 cm, od Duralyna, skraćeno vrijeme deflacije, hidrofilna obloga na balonu i na proksimalnom dijelu sistema, kompatibilni sa 4-6 F uvodnicom | kom
61 | Balon dilatacijski kateteri za PTA namijenjeni dilatiranju stenoza u ilijačnim, femoralnim, iliofemoralnim, poplitealnim, infrapolitealnim i renalnim arterijama te za liječenje arteriovenskih dijaliznih fistula kao i za postdilataciju balonom proširivih i samoširećih stentova u perifernoj vaskulaturi , promjera balona u rasponima 3mm-12mm te dužina 2cm-30 cm, RBP od 12-24 atm, na sistemu 0.035", OTW, dužine sistema 40cm, 80 cm i 135 cm, napravljeni od najlona, obloženi hidrofilnim materijalom, sa označnim trakama na proksimalnom i distalnom dijelu, kompatibilni sa 5F-7F uvodnicom | kom
62 | Balon dilatacijski kateteri - karotidni i renalni, kompatibilni za žice vodilje 0.014", radne dužine katetera 142 cm, promjera balona 4 mm– 7 mm, dužine balona 15mm – 40 mm, RBP 14 -12 atm | kom
63 | Sistem za zatvaranje mjesta punkcije, sa resorptivnim umetkom od poliglikolne kiseline sa vremenom resorpcije 60-90 dana, na sistemu 5F,6F i 7F, kompatibilan sa uvodnicama dužine do 12cm | kom
64 | Arterijske uvodnice ekstra velikog lumena koje predstavljaju spoj vodećeg katetera i uvodnica , sa upletenim čeličnim ojačanjem, veličine 7F ,8F i 9F , raznih konfiguracija (MPA, STRAIGHT, CBL, HS, RDC I, RDC II, CONTRA I), dužine 55 cm i 95cm, sa memorijom oblika, radiopaknim vrhom katetera i hemostaskim ventilom , u pakiranje je uključen i dilatator | kom
65 | Arterijske uvodnice sa ili bez mini žice vodilje u setu, vidljiv (radiopakni) vrh , sa dilatatorom , sa silikonskom hidrofilnom oblogom te hemostatskim ventilom, napravljene od polietilena, odlične otpornosti na pregibanje, duljine u rasponu od 11cm -23 cm, 4-11 F | kom
66 | Arterijske uvodnice bez mini žice vodilje u setu, vidljiv (radiopakni) vrh , sa dilatatorom , sa silikonskom hidrofilnom oblogom te hemostatskim ventilom, napravljene od polietilena, odlične otpornosti na pregibanje, duljine u rasponu od 35cm ( 5F-9F) , 45 cm i 55 cm u veličinama 5F-8 F te od 90cm u veličinama od 6F i 7F | kom
67 | Arterijske uvodnice sa mini žicom vodiljom u setu, dimenzije: 4F-11F, dužine 11 cm , presvučene sa silikonskom hidrofilnom oblogom, hemostatski ventil, vrh uvodnice mekan (atraumatičan) | kom
68 | Arterijske uvodnice bez mini žice vodilje u setu, dimenzije: 4F-10F, dužine 11 cm , presvučene sa silikonskom hidrofilnom oblogom, hemostatski ventil, vrh uvodnice mekan (atraumatičan) | kom
69 | Arterijske uvodnice bez mini žice u setu, dimenzije: 5F,6F, 8F, 9F, dužine 23 cm , presvučene sa silikonskom hidrofilnom oblogom, hemostatski ventil, vrh uvodnice mekan (atraumatičan) | kom
70 | Dijagnostička žica debljine 0.018, 0.021, 0.025 , 0.032, 0.035, 0.038 incha, dužine 150 cm, presvučene teflonom, ravne, sa fleksibilnim vrhom od 7cm | kom
71 | Dijagnostička žica debljine 0.025 , 0.030, 0.032, 0.035, 0.038 incha, dužine u rasponu od 150 - 175 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije , sa fleksibilnim vrhom od 7cm | kom
72 | Dijagnostička žica debljine 0.025 , 0.032, 0.035, 0.038 incha, dužine u rasponu od 150 - 175 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije , sa fleksibilnim vrhom od 7cm | kom
73 | Dijagnostička žica debljine 0.018, 0.025, 0.032, 0.035, 0.038 incha, dužine 260 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije i ravne, s fleksibilnim vrhom od 7cm | kom
74 | Dijagnostička žica debljine 0.018 incha, dužine 260 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije , s fleksibilnim vrhom od 7cm | kom
75 | Dijagnostička žica sa pomičnom jezgrom , debljine 0.035 i i 0.038 incha, dužine 150cm, presvučena teflonom, J konfiguracije i ravne , sa ručkicom duljine 4cm | kom
76 | Dijagnostička žica Amplatz Super Stiff , debljine 0.035 inch, dužine u rasponu 150 - 260 cm, presvučene teflonom, J konfiguracije i ravne, za perkutano uvođenje i upravljanje angiografskim kateterima | kom
77 | Dijagnostička žica Amplatz Super Stiff , debljine 0.035 inch, dužine 260 cm, presvučene teflonom, ravna, za perkutano uvođenje i upravljanje angiografskim kateterima | kom
78 | Dijagnostička žica Amplatz , debljine 0.035 inch, dužine 150cm, presvučena teflonom, J konfiguracije 3mm i ravna za perkutano uvođenje i upravljanje angiografskim kateterima | kom
79 | Dijagnostička žica Rosen Heavy Duty, debljine 0.035 incha, dužine 180 cm, J radius 1.5 mm, presvučene teflonom, J konfiguracije za perkutno uvođenje i upravljanje angiografskim kateterima | kom
80 | Hidrofilna dijagnostička nitinolska žica s fotolink hidrofilnim slojem , ravna i angulirana, standardne i jače krutosti, vanjski promjer 0.035", u rasponima dužina 150cm, 180cm i 260 cm, omogućuje pristup najzakrivljenijoj anatomiji | kom
81 | Upravljiva žica vodilja - ravna, 0.018”, dužine 180 i 300cm, sa distalnim konusom 5 cm i 8 cm, proksimalni dio obložen teflonom | kom
82 | Upravljiva žica vodilja -ravna, angulirana i sa modificiranim J, 0.035" , dužine 180cm i 300cm sa standardnom ,mekom i supermekom konfiguracijom vrha, obložene silikonskom oblogom , jezgra od nehrđajućeg čelika | kom
83 | Angiografske jednodijelne punkcijske igle, 18G, s držačem (leptir) koji se može odvojiti, max. žica 0.038", dužina 7 cm | kom
84 | Angiografske dvodijelne punkcijske igle, 18G ,19G s držačem (leptir) koji se može odvojiti, max. žica 0.038",0.035" dužina 7 cm | kom
85 | Uređaj za vaskularno zatvaranje koji nudi sigurnost mehaničkog zatvaranja kombiniranog sa sigurnošću ekstravaskularnog sredstva za zatvaranje. Sredstvo za zatvaranje sastoji se od polietilenglikola (PEG) koji u kontaktu s krvlju poveća svoj originalni volumen tri do četiri puta te se šireći aktivno priljepljuje na arteriju čime dovodi do trajne hemostaze, prirodnog zacjeljivanja i zatvaranja bez šavova. Sredstvo za zatvaranje resorbira se u roku od 30 dana. Na sistemu 5F i 6/7F. | kom
86 | Vaskularna kompresivna bandaža za hemostazu sa čvrstim kompresivnim balonom. Kompatibilna sa standardnom luer špricom, sa jasno vidljivim mjestom punkcije, mekana i fleksibilna, ukupne duljine do 30cm sa ekstenderom. | kom
87 | Uređaj za vaskularno zatvaranje sa ergonomskom drškom sa dvije tipke koji nudi sigurnost mehaničkog zatvaranja kombiniranog sa sigurnošću ekstravaskularnog sredstva za zatvaranje. Sredstvo za zatvaranje sastoji se od polietilenglikola (PEG) koji u kontaktu s krvlju poveća svoj originalni volumen tri do četiri puta te se šireći aktivno priljepljuje na arteriju čime dovodi do trajne hemostaze, prirodnog zacjeljivanja i zatvaranja bez šavova. Sredstvo za zatvaranje resorbira se u roku od 30 dana. Na sistemu 5F i 6/7F. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 25 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 26 - potrošni materijal za termoablaciju
1 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju dužine 15 cm, promjera 15 G, emisijsko područje 26 mm, specijalno dizajnirana za pluća, osovina antene izrađena od nehrđajućeg čelika i keramičkog vrha trobridnog dizajna za lakšu penetraciju u tkivo. Antena graduirana u koracima po 1 cm s početkom izvan emisijskog područja s istaknutim koracima na 5 i 10 cm; unutarnje vodeno hlađenje duž cijele antene te ugrađena 2 termoelementa duž antene za bolju toplinsku kontrolu. Treba biti izrađena na način da osigurava optimalnu kontrolu elektromagnetskog polja za postizanje željenog sferičnog oblika ablacije. Isporuka u sterilnom pakiranju koje sadrži antenu, koaksijalni kabel i pripadajuće dvostruke cijevi za pumpu za hlađenje. | kom
2 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju dužine 20 cm, promjera 15 G, emisijsko područje 26 mm, specijalno dizajnirana za pluća, osovina antene izrađena od nehrđajućeg čelika i keramičkog vrha trobridnog dizajna za lakšu penetraciju u tkivo. Antena graduirana u koracima po 1 cm s početkom izvan emisijskog područja s istaknutim koracima na 5, 10 i 15 cm; unutarnje vodeno hlađenje duž cijele antene te ugrađena 2 termoelementa duž antene za bolju toplinsku kontrolu. Treba biti izrađena na način da osigurava optimalnu kontrolu elektromagnetskog polja za postizanje željenog sferičnog oblika ablacije. Isporuka u sterilnom pakiranju koje sadrži antenu, koaksijalni kabel i pripadajuće dvostruke cijevi za pumpu za hlađenje. | kom
3 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju dužine 25 cm, promjera 15 G, emisijsko područje 26 mm, specijalno dizajnirana za pluća, osovina antene izrađena od nehrđajućeg čelika i keramičkog vrha trobridnog dizajna za lakšu penetraciju u tkivo. Antena graduirana u koracima po 1 cm s početkom izvan emisijskog područja s istaknutim koracima na 5,10,15 i 20 cm; unutarnje vodeno hlađenje duž cijele antene te ugrađena 2 termoelementa duž antene za bolju toplinsku kontrolu. Treba biti izrađena na način da osigurava optimalnu kontrolu elektromagnetskog polja za postizanje željenog sferičnog oblika ablacije. Isporuka u sterilnom pakiranju koje sadrži antenu, koaksijalni kabel i pripadajuće dvostruke cijevi za pumpu za hlađenje. | kom
4 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju dužine 15 cm, promjera 15 G, emisijsko područje 31 mm, osovina antene izrađena od nehrđajućeg čelika i keramičkog vrha trobridnog dizajna za lakšu penetraciju u tkivo. Antena graduirana u koracima po 1 cm s početkom izvan emisijskog područja s istaknutim koracima na 5 i 10 cm; unutarnje vodeno hlađenje duž cijele antene te ugrađena 2 termoelementa duž antene za bolju toplinsku kontrolu. Treba biti izrađena na način da osigurava optimalnu kontrolu elektromagnetskog polja za postizanje željenog sferičnog oblika ablacije. Isporuka u sterilnom pakiranju koje sadrži antenu, koaksijalni kabel i pripadajuće dvostruke cijevi za pumpu za hlađenje. | kom
5 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju dužine 20 cm, promjera 15 G, emisijsko područje 31 mm, osovina antene izrađena od nehrđajućeg čelika i keramičkog vrha trobridnog dizajna za lakšu penetraciju u tkivo. Antena graduirana u koracima po 1 cm s početkom izvan emisijskog područja s istaknutim koracima na 5,10 i 15 cm; unutarnje vodeno hlađenje duž cijele antene te ugrađena 2 termoelementa duž antene za bolju toplinsku kontrolu. Treba biti izrađena na način da osigurava optimalnu kontrolu elektromagnetskog polja za postizanje željenog sferičnog oblika ablacije. Isporuka u sterilnom pakiranju koje sadrži antenu, koaksijalni kabel i pripadajuće dvostruke cijevi za pumpu za hlađenje. | kom
6 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju dužine 25 cm, promjera 15 G, emisijsko područje 31 mm, osovina antene izrađena od nehrđajućeg čelika i keramičkog vrha trobridnog dizajna za lakšu penetraciju u tkivo. Antena graduirana u koracima po 1 cm s početkom izvan emisijskog područja s istaknutim koracima na 5,10,15 i 20 cm; unutarnje vodeno hlađenje duž cijele antene te ugrađena 2 termoelementa duž antene za bolju toplinsku kontrolu. Treba biti izrađena na način da osigurava optimalnu kontrolu elektromagnetskog polja za postizanje željenog sferičnog oblika ablacije. Isporuka u sterilnom pakiranju koje sadrži antenu, koaksijalni kabel i pripadajuće dvostruke cijevi za pumpu za hlađenje. | kom
7 | Jednokratna temperaturna sonda dužine 20 cm, promjera 18G, za nadzor temperature okolnih organa i tkiva u stvarnom vremenu tijekom ablacije sa sigurnosnom funkcijom prekida isporuke mikrovalne energije u svrhu zaštite istih od termalnog oštećenja. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 26 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 27 - stent graftovi aortalni
1 | Abdominalni stent graft sa dvostrukom ePTFE membranom, sa kukicama za suprarenalnu fiksaciju, spiralna šipka u udovima stenta za prevenciju skračivanja, stent ima dizajn sa mini valom u unutrašnjoj krivini za bolju fleksibilnost. Sedam rendgenskih vidljivih markera koji omogućavaju bolje pozicioniranje. Proximalna veličina od 20 do 36mm, dužina stenta od 120 do 140 mm. | kom
2 | Udovi za abdominalni stent graft sa dvostrukom ePtfe membranom. Proksimalna veličina 10-16 mm, distalna veličina 10-22mm. Dužina stenta 40-120mm. | kom
3 | AUI stent graft za infrarenalne abdominalne aorte ili aorto-iliačne aneurizme. Graft je napravljen od ePtfe membrane a stent od nitinola.Stent graft ima longitudinalnu potpornu strukturu. Proximalna veličina je 24-28mm, distalna veličina 14-16mm. Dužina stenta 140-160 mm | kom
4 | Torakalni stent graft sa dvostrukom ePTFE membranom, sa uzdužnom šipkom koja prevenira migracije i skračenje stenta, stent ima dizajn sa mini valom u unutrašnjoj krivini za bolju fleksibilnost. Veličine stenta od 20 do 46 mm. Dužina stenta od 40 do 200 mm. | kom
5 | Vaskularni čep za zatvaranje žila, za venske i arterijske embolizacije, sa TIN premazom, mikro vijak konekcija, veličine 4-24 mm | kom
6 | Uvodnica sa PTFE premazom i jezgrom od nehrđajučeg čelika, sa radiopaknim vrhom i hemostatskim ventilom. Dužine 800 mm, veličine 5-14 Fr. | kom
7 | Uvodnica sa svitljivim vrhom, kombinacija duge uvodnice i vodećeg katetera, kut otklona vrha 0-160°. Veličina 5-14 Fr, savitljiv vrh 30 ili 50 mm, dužina 550, 700, 800 i 900 mm. | kom
8 | Hidrofilni jastučić impregniran sa kaolinom za ostavrivanje hemostaze, 3.81 x 3.81 cm. U pakiranju se nalazi i 3M tegaderm povoj. | kom
9 | Hidrofilni jastučić impregniran sa kaolinom za ostavrivanje hemostaze, 3.81 x 3.81 cm. | kom
10 | Hidrofilna rolana gaza impregniran sa kaolinom za ostavrivanje hemostaze, 2.03 cm x 3.81 cm. U pakiranju se nalazi adhezivna bandaža za ostvarivanje pritiska | kom
11 | Embolizacijski plug, volumena do 1.25ml, materijal shape memory polimer sa nitinolskim coilom za sigurno pozicioniranje, za krvne žile promjera 2-10 mm, makimalni ekspandirani promjer 6-12mm. | kom
12 | Embolizacijski plug, volumena do 1.25ml, materijal shape memory polimer, makimalni ekspandirani promjer 6-12mm. | kom
13 | Embolizacijski plug radpid, volumena 6,25 ml u jednoj isporuci, makimalni ekspandirani promjer 12mm. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 27 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 28 -stentovi i ostali materijal periferija
1 | Balon sireci stent CoCr za ilijacne krvne žile - Cobalt Chromium stent za lijecenje ilijacnih krvnih žila - Jednaka radijalna snaga i izvrsna grada sa jednistvenom arhitekturom celija - Promjeri: 6;7;8;9;10 mm, Duljine: 19, 29, 39, 49, 59 mm - Materijal: CoCr L605 - Povrsinski premaz: „Bio Inducer Surface“ - 2 platinasta markera na krajevima stenta - OTW tehnologija - Kompatibilna uvodnica: 6F, Kompatibilna vodeca zica: 0035" - UCL- duljine katetera koje se koriste: 75 & 135 cm - NP 7-8 atm, RBP 10-12 atm | kom
2 | - DES stent bez polimera koji izlučuje B7 za BTK indikacije - Odsustvo polimera svodi na minimum rizik od upala i tromboze - Poboljšana učinkovitost kod pacijenata s dijabetesom - Kontrolirano i usmjereno lučenje lijeka zahvaljujući Tehnologiji Abluminalnih rezervoara - Optimalna efikasnost postiže se korištenjem formulacije lijeka Amphilimusa = Sirolimus + Organic acid - Dokazana bio i hemokompatibilnost zbog posebnog premaza „Bio Inducer Surface“, koji ubrzava endotelizaciju (5-7 dana) i reducira trombogenost - Materijal stenta: Cobalt Chromium L605, Debljina: 70-80µm - Promjeri: 2.25 - 4,5 mm, Duljine: 8 - 46 mm - 2 radiopakna platinasta markera na krajevima stenta - Skraćenje stenta nakon širenja („foreshortening): 0% - Kompatibilna uvodnica: 4F, Komp.vodeći kateter: 5F, Komp. vodeća žica: 0014“ - Kateter: 142 cm; NP 9atm, RBP 18 atm | kom
3 | Samošireći nitinolski stent („self expanding“) za ilijačne krvne žile - Dokazana biokompatibilnost zbog „Bio Inducer“ površine, koja ubrzava endotelizaciju (5-7 dana) i pokrivenost stenta, reducirajući trombogenost i sprečavajući otpuštanje iona teških metala - Jednaka radijalna snaga i izvrsna građa sa jednistvenom arhitekturom ćelija - Izvrsno praćenje i visoka preciznost nakon otpuštanja stenda omogućena je jedinstvenim „single-hand“ sustavom isporuke - Promjeri: 9; 10; 12 mm Duljine: 20, 40, 60, 80, 100 mm - Materijal: Nitinol (Nickel titanium) - Površinski premaz: „Bio Inducer Surface“ - 6 radiopaknih markera od tantala - OTW tehnologija - Kompatibilna uvodnica: 6F, Kompatibilna vodeća žica: 0035“ - UCL – duljine katetera koje se koriste: 85 & 135 cm | kom
4 | Samošireći nitinolski stent („self expanding“) za SFA regiju - Dokazana biokompatibilnost zbog „Bio Inducer“ površine, koja ubrzava endotelizaciju (5-7 dana) i pokrivenost stenta, reducirajući trombogenost i sprečavajući otpuštanje iona teških metala - Učinkoviti balans između fleksibilnosti (za optimalnu udobnost) i radijalne snage (za visoko kalcificirane žile) - Izvrsno praćenje i visoka preciznost nakon otpuštanja stenta omogućena je jedinstvenim „single-hand“ sustavom isporuke - Promjeri: 6; 7; 8 mm Duljine: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm - Materijal: Nitinol (Nickel titanium) - Površinski premaz: „Bio Inducer Surface“ - 6 radiopaknih markera od tantala - OTW tehnologija - Kompatibilna uvodnica: 6F, Kompatibilna vodeća žica: 0035“ - UCL – duljine katetera koje se koriste: 85 & 135 cm | kom
5 | Periferni samošireći stent od nitinola, sa bioindicirajućim premazom, s lijekom sirolimus smješten u abluminalnim rezervoarima, multicelularnog dizajna, sa šest markera, debljina strata 0,19 mm, promjera 6, 7, 8 mm, dužine 20 - 150 mm, kompatibilan sa uvodnikom 6F i žičanim vodičem 0,035'', dužine katetera min. 85 i 135 cm | kom
6 | Balon s lijekom Paclitaxel za periferne intervencije iznad koljena; -CE oznaka; balon premaz sastoji se od 1:1 mješavine paklitaksela (3 μg/mm2) i šelaka, prirodna smola odobrena od strane FDA (GRAS) i Europe (E904) kao dodatak hrani | kom
7 | Balon s lijekom Paclitaxel za periferne intervencije ispod koljena; CE oznaka;balon premaz sastoji se od 1:1 mješavine paklitaksela (3 μg/mm2) i šelaka, prirodna smola odobrena od strane FDA (GRAS) i Europe (E904) kao dodatak hrani | kom
8 | Jednokratni sterilni komplet PTA • Prekrivka za sto minimalno 150x200cm, sa centralnim ojačanjem minimalno 65x200cm – 1 kom • Angiografska prekrivka minimalno 220x330cm sa otvorima za radijalni i femoralni pristup, sa centralnim nepropusnim ojačanjem minimalno 100x120cm – 1 kom – 1 kom • Aplikator za hlorheksidinom 3 ml – 1 kom • Skalper sa držačem br.11 • Posuda za žičani vodič 2500ml – 1 kom • Okrugla posuda 1000ml – 1 kom • Posuda za radni materijal minimalnih dimenzija 50x30x5cm – 1 kom • Angiografska šprica 12cc desne orijentacije – 2 kom • Navlaka za bežičnu ultrazvučnu sondu, sterilna dimenzija minimalno 10x32 cm – 1 kom • Kompresa 10x10cm, 12 slojeva od 17 nitne gaze – 40 kom • Ljepljiva transparentna zaštita za ekran 150x150cm – 1 kom • Ručnici minimalno 30x30cm – 2 kom • Navlaka za zaštitne paravane, PVC, providna, sterilna 80x90cm – 1 kom • Navlaka za zaštitne paravane, PVC, providna, sterilna 95x115cm – 1 kom • Navlaka za RTG cijev 75x38cm – 2 kom • Standardni kirurški mantil minimalno troslojni veličina XL – 3 kom | kom
9 | Jednokratni sterilni komplet za DSA: • Prekrivka za sto minimalno 150x200cm, sa centralnim ojačanjem minimalno 65x200cm – 1 kom • Angiografska prekrivka minimalno 220x330cm sa otvorima za radijalni i femoralni pristup, sa centralnim nepropusnim ojačanjem minimalno 100x120cm – 1 kom – 1 kom • Aplikator za hlorheksidinom 3 ml – 1 kom • Posuda za žičani vodič 2500ml – 1 kom • Okrugla posuda 1000ml – 1 kom • Kompresa 10x10cm, 12 slojeva od 17 nitne gaze – 40 kom • Ljepljiva transparentna zaštita za ekran 150x150cm – 1 kom • Ručnici minimalno 30x30cm – 2 kom • Navlaka za zaštitne paravane, PVC, providna, sterilna 80x90cm – 2 kom • Navlaka za RTG cijev 75x38cm – 2 kom • Standardni kirurški mantil minimalno troslojni veličina XL – 3 kom | kom
10 | Dijagnostička žica za uvođenje katetera dijametra 0.035", dužine 150cm, sa J vrhom | kom
11 | Dijagnostička žica za uvođenje katetera dijametra 0.035", dužine 260cm, sa J vrhom | kom
12 | Dijagnostička žica za uvođenje katetera dijametra 0.035", dužine 210cm, za radijalni pristup sa J vrhom | kom
13 | Dijagnostička žica za uvođenje katetera dijametra 0.035", dužine 180cm, za radijalni i femoralni pristup sa J vrhom | kom
14 | Dijagnostička žica za uvođenje katetera dijametra 0.035" dužine 150-180cm sa duplim krajem (sa J vrhom na jednom kraju a sa pravim mekanim vrhom na drugom kraju) sa čeličnim jezgrom | kom
15 | Hidrofilna dijagnostička žica za uvođenje katetera, nitinolska, dijametra 0.035", dužine 150cm, sa ravnim vrhom ili blago zakrivljenim vrhom | kom
16 | Hidrofilna dijagnostička žica za uvođenje katetera, nitinolska, dijametra 0.035", dužine 260cm, sa ravnim vrhom ili blago zakrivljenim vrhom | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 28 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 29 - potrošni materijal za periferne intervencijske postupke i za biopsiju mekih tkiva
1 | Samošireći nitinolski stentovi za razne indikacije, profila 6 F, izvrsne vidljivosti, 4 tantalska markera na oba kraja, promjer 6-11 mm, dužina 20-100 mm, kateter dužine 80 i 120 cm, kompatibilan s 0.035" žicom vodilicom, visoko fleksibilan za lagani prolaz kroz tortuozne žile i veoma kompleksne lezije | kom
2 | Periferni balon dilatacijski kateter sa kontroliranim otpuštanjem lijeka. Jedinstven nekristalinski Safepax premaz, koji je formulacija Paclitaxel-a i ekscipijensa Amonijeve soli, u omjeru 1:1. Učinkovitost i sigurnost dokazane su u nekoliko (randomiziranih kliničkih) studija i registara. Doza 3mg/mm2 Paclitaxel-a na površini balona. Duljina katetera: 80 cm, 135 cmi 150 cm. Dostupne platforme: 0.014”, 0.018” i 0.035”. Promjeri balona: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 i 10.0 mm. Dužina balona” 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 i 200 mm. Kompatibilan za uvodnice: 4, 5, 6 i 7F. Dvije konfiguracije OTW i RX. | kom
3 | Shunt balon visokog tlaka za hemodijalizu sa kontroliranim otpuštanjem lijeka za primjenu kod AVF stenoza. Jedinstven nekristalinski Safepax premaz, koji je formulacija Paclitaxel-a i ekscipijensa Amonijeve soli, u omjeru 1:1. Učinkovitost i sigurnost dokazane su u nekoliko (randomiziranih kliničkih) studija i registara. Doza 3mg/mm2 Paclitaxel-a na površini balona. Duljina katetera: 40 i 80 cm. Dostupne platforme: 0.035”. Promjeri balona: 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. Dužina balona” 20, 40 i 60mm. Kompatibilan za uvodnice: 6 i 7F. RBP od 12 do 12 atm. | kom
4 | Balon dilatacijski kateteri semi compliant s hidrofilnim premazom, za lagani prolaz kroz tortuozne žile i kroz stenoze visokog stupnja, za žicu 0.014", promjera 1.25-5.0 mm, duljine balona 10-280 mm, duljine katetera 120 i 150 cm | kom
5 | Balon dilatacijski kateteri semi compliant s hidrofilnim premazom, za lagani prolaz kroz tortuozne žile i kroz stenoze visokog stupnja, za žicu 0.018", promjera 2.0-7.0 mm, duljine balona 10-280 mm, duljine katetera 80 i 135 cm, nizak ulazni profil 0.4mm | kom
6 | Balon dilatacijski kateteri semi compliant s hidrofilnim premazom, za lagani prolaz kroz tortuozne žile i kroz stenoze visokog stupnja, za žicu 0.035", promjera 3.0-12.0 mm, duljine balona 10-280 mm, duljine katetera 80, 120 i 150 cm, nizak ulazni profil 0.8mm | kom
7 | Set za uvođenje koji sadrži dilatator 19mm, dostupne veličine 4F-10F, dužine 9cm-11cm; veličine 6F-9F dužine 23cm te transradijalne 4F-7F, dužine 9-11cm, homeostatski ventil, žica sa J vrhom pričvršćena na dilatator, Seldinger igla 18G, 8cm dužine, skalpel | kom
8 | Žice vodilje Seldinger, dimenzija 0.018", 0.021", 0.025", 0.028", 0.032", 0.035" i 0.038", duljine od 20-180cm, distalni ravni vrh ili J-oblik vrha promjera 1.5-3-6-15mm, standardne i čvrste konfiguracije, od nehrđajučeg čelika te presvučene sa PTFE, te sa mogućnošću kombinacije različitog vrha sa obje strane - sa jedne strane J-oblik vrha a sa druge strane ravnog vrha | kom
9 | Žice vodilje Seldinger, dimenzija 0.018", 0.021", 0.025", 0.028", 0.032", 0.035" i 0.038", duljine od 181-300cm, distalni ravni vrh ili J-oblik vrha promjera 1.5-3-6-15mm, standardne i čvrste konfiguracije, od nehrđajučeg čelika te presvučene sa PTFE, te sa mogućnošću kombinacije različitog vrha sa obje strane - sa jedne strane J-oblik vrha a sa druge strane ravnog vrha | kom
10 | Žice vodilje Seldinger, dimenzija 0.018", 0.021", 0.025", 0.028", 0.032", 0.035" i 0.038", duljine od 301-450cm, distalni ravni vrh ili J-oblik vrha promjera 1.5-3-6-15mm, standardne i čvrste konfiguracije, od nehrđajučeg čelika te presvučene sa PTFE, te sa mogućnošću kombinacije različitog vrha sa obje strane - sa jedne strane J-oblik vrha a sa druge strane ravnog vrha | kom
11 | Žice vodilje Lunderquist, dimenzija 0.035", duljine od 20-180cm, distalni ravni vrh ili J-oblik vrha promjera 1.5-3-6mm, distalne fleksibilne duljine 5, 7, 10, 12, 15 i 17cm, od nehrđajučeg čelika te presvučene sa PTFE | kom
12 | Žice vodilje Lunderquist, dimenzija 0.035", duljine od 181-260cm, distalni ravni vrh ili J-oblik vrha promjera 1.5-3-6mm, distalne fleksibilne duljine 5, 7, 10, 12, 15 i 17cm, od nehrđajučeg čelika te presvučene sa PTFE | kom
13 | Žice vodilice hidrofilne, nitinolske, dimenzija 0.018", 0.025", 0.032", 0.035" i 0.038", duljine od 20-180cm, distalnog ravnog, kutnog te vrha promjenjivog oblika, standardne konfiguracije, standardnog, mekog i izrazito mekog vrha | kom
14 | Žice vodilice hidrofilne, nitinolske, dimenzija 0.018", 0.025", 0.032", 0.035" i 0.038", duljine od 181-260cm, distalnog ravnog, kutnog te vrha promjenjivog oblika, standardne konfiguracije, standardnog, mekog i izrazito mekog vrha | kom
15 | Žice vodilice hidrofilne, nitinolske, dimenzija 0.025", 0.032", 0.035" i 0.038", duljine od 20-180cm, distalnog ravnog, kutnog te vrha promjenjivog oblika, čvrste konfiguracije, standardnog, mekog i izrazito mekog vrha, uz mogućnost različitog vrha sa obje strane | kom
16 | Žice vodilice hidrofilne, nitinolske, dimenzija 0.025", 0.032", 0.035" i 0.038", duljine od 181-260cm, distalnog ravnog, kutnog te vrha promjenjivog oblika, čvrste konfiguracije, standardnog, mekog i izrazito mekog vrha, uz mogućnost različitog vrha sa obje strane | kom
17 | Igle Chiba izrađene od nehrđajućeg čelika, centimetarska skala i klizni uređaj za određivanje dubine, igle jasno vidljive pod ultrazvukom, dimenzija 18G, 20G, 21G i 22G, dužine 7, 9, 11, 15 i 20cm | kom
18 | Bioresorptivni Scaffold sistem sa otpuštanjem lijeka sirolimus, izrađen od polimera Tyrocore-a, debljine niti od 95µm za promjer od 2.5mm, 105 µm za promjer od 3.0mm i 115 µm za promjer od 3.5mm, sistem vidljiv pod rendgenskim zračenjem, dostupne dimenzije dužine: 12mm, 18mm i 24mm | kom
19 | Bioresorptivni Scaffold sistem sa otpuštanjem lijeka sirolimus, izrađen od polimera Tyrocore-a, debljine niti od 95µm za promjer od 2.5mm, 105 µm za promjer od 3.0mm i 115 µm za promjer od 3.5mm, sistem vidljiv pod rendgenskim zračenjem, dostupne dimenzije dužine: 36mm, 48mm i 60mm | kom
20 | Tekući marker za preoperativnu markaciju lezija dojke na bazi karbona staklena bočica sa 2ml suspenzije | kom
21 | Tanka igla za markaciju s dvostrukom kukom za sprečavanje migracije žice veličine 20G i dužina 6, 9, 11 i 15cm | kom
22 | Tanka igla za markaciju s jednostrukom kukom za sigurno i jednostavno postavljanje unutar lezije veličine 21G i dužina 6, 9, 11 i 15cm | kom
23 | Tanka igla za markaciju s mogućnošću repozicije, vidljiva pod ultrazvukom, sadrži indikatore blizine lezije, fleksibilnu žicu i završetak u obliku petlje, veličine 20G i dužina 6, 9, 11 i 15cm | kom
24 | Poluautomatski jednokratni instrument za biopsiju mekih tkiva, uzorci veličine 10 i 20mm, sa indikatorom spremnosti za upotrebu, odlična vidljivost pod UZV, CT i RTG, veličine 14, 16, 18 i 20G, dužine 11, 15, 20 i 25cm | kom
25 | Poluautomatski jednokratni instrument za biopsiju mekih tkiva u setu sa koaksijalnom iglom, uzorci veličine 10 i 20mm, sa indikatorom spremnosti za upotrebu, odlična vidljivost pod UZV, CT i RTG, veličine 14, 16, 18 i 20G, dužine 11, 15, 20 i 25cm | kom
26 | Automatski jednokratni instrument za biopsiju mekih tkiva, sa indikatorom spremnosti za upotrebu, odlična vidljivost pod UZV, CT i RTG, veličine 14, 16, 18 i 20G, dužine 11, 15, 20 i 25cm | kom
27 | Automatski jednokratni instrument za biopsiju mekih tkiva u setu sa koaksijalnom iglom, sa indikatorom spremnosti za upotrebu, odlična vidljivost pod UZV, CT i RTG, veličine 14, 16, 18 i 20G, dužine 11, 15 i 20cm | kom
28 | Igle za core biopsiju za automatski pištolj Bard Magnum veličine 14, 16, 18 i 20G, dužina 10, 16, 20 i 25cm | kom
29 | Spremnik za uzorke biopsije koji omogućava lokalizaciju malih nepalpabilnih čvorića, mikrokalcifikata pomoću mreže vidljive pod rendgenskim zračenjem te ujedno služi i za transport kirurških uzoraka biopsije do radiologije odnosno patologije, za jednokratnu upotrebu | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 29 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 30 - potrošni materijal za dijagnostiku bolesti mekih tkiva
1 | Igle za core biopsiju, automatski savitljivi vrh kod uzimanja bioptata, kompatibilan sa Bard Instrument Magnum, veličine 12 G i 14 G i dužine 10, 13, 16, 20 cm. | kom
2 | Igle Chiba s MS vrhom - dobra ultrazvučna vidljivost "double reflex", veličine 19.5 G, 22 G i 23 G dužine od 9 cm do 28 cm. | kom
3 | Igle za core biopsiju, automatski savitljivi vrh kod uzimanja bioptata, kompatibilan za Bard Instrument Magnum, veličine 16 G i 18 G i dužine 10, 13, 16, 20, 25 i 30 cm. | kom
4 | Igla uvodnica, koaksijalna za igle Bard Magnum, veličine Magnum igala 12 G, 14 G, 16 G, 18 G i 20 G i dužine 10, 13, 16, 20 cm. | kom
5 | Sistem Port titan s spojenim i odvojenim dugotrajnim kateterom od spec. polikarbonatnog uretana, s P-A setom za uvađanje, veličine 8 Fr, komorica 31.7x14.5 mm sa septumom do 2000 uboda. | kom
6 | Instrument automatski za biopsiju mekog tkiva, mogućnost uzimanja bioptata od 22 mm, veličine 12, 14, 16, 18 i 20 G, dužine 10, 16 i 20 cm, jednokratni. | kom
7 | Instrument automatski za biopsiju mekog tkiva, mogućnost uzimanja bioptata od 11 mm, veličine 14, 16, 18 i 20 G, dužine 9, 15 i 19 cm, jednokratni. | kom
8 | Port titan trokutasta uska nisko profilna komorica sa ili bez silikonskih otvora za šivanje s 6 F odvojenim dugotrajnim kronofleks polikarbotan uretan kateterom sa mogučnošću davanja kontrasta sa silikonskim septumom i palpacijskim točkama. | kom
9 | Igla za uvođenje kroz silikonski septum implantiranog porta sa sigurnosnim krilcima koja omogućuju sigurno izvlačenje igle, set sa Y injekcijskim dijelom i setom za davanje infuzije i za davanje kontrasta 300 psi/5ml/s. | kom
10 | Žica za lokalizaciju lezije dojke, sastoji se od dvije komponente, kanile igle i lokalizacijske žice s dvostrukim blokirajućim elementom, mogućnost repozicioniranja, veličine 20 G, dužine 57, 77, 107 i 137 mm. | kom
11 | Tkivni markeri s dobrom ultrazvučnom vidljivosti u obliku kvačica ili prsten za precizno označavanje lezije dojke, distalni kraj rigidne igle od 17 G x10 cm. Kvačica ili prsten sa sistemom za automatsko postavljanje | kom
12 | Tkivni markeri MRI kompatibilni za precizno označavanje lezije dojke, distalni kraj rigidne igle od 17 G dužine 10 ili 15 cm od titana, kvačice u obliku vrpce, sa sistemom za automatsko postavljanje. | kom
13 | Tkivni markeri u obliku raznih kvačica sa upletenim polymerom PVA za bolju UZV vidljivost za precizno označavanje lezija dojke, kvačice 3 mm, vrpca-titan, namotaj-BioDur, krilo-Inconel, sa sistemom za automatsko postavljanje sa dvostrukim okidačem na prednjem i stražnjem dijelu, distalni kraj rigidne igle 17 G x 10 cm, 17 G x 12 cm. | kom
14 | Port titan trokutasta komorica sa ili bez silikonskih otvora za šivanje 8 F s odvojenim dugotrajnim kronofleks polikarbotan uretan kateterom s mogučnošću davanja kontrasta sa silikonskim septumom i palpacijskim točkama. | kom
15 | Hibridni (automatski ili poluautomatski) instrument za biopsiju mekih tkiva sa dvije penetrecijske dubine od 18mm i 25mm i ergonomskom ručkom sa dvostrukim okidačem - u setu sa vodilicom ili bez | kom
16 | Poluautomatski instrument za biopsiju mekih tkiva u setu s koaksijalnom iglom (17 G), uzorci veličine 10 i 20 mm, s indikatorom spremnosti za uporabu, dobra vidljivost pod UZV, CT i RTG, veličine 18 G, dužine 25 cm, jednokratni | kom
17 | Igla za vakuumsku biopsiju dojke kompatibilna sa stavkom 21., trokonkavnim vrhom, sadržanim kontejnerom za uzorke, ehogenim markerima na kanili, velčine 10,12,14G | kom
18 | Dodatni kontejneri za uzorke komapatibilni sa stavkama 17. i 21. | kom
19 | Kanila za uzimanje uzorka sa poluotovorenom iglom kompatibilna sa stavkom 17. | kom
20 | Uvađač stilet kompatibilan sa stavkama 17. i 21. | kom
21 | KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA: Uređaj za vakuumsku biopsiju dojke kompatibilan sa stavkom 17. Prijenosni sa punjačem. Ergonomski oblikovan sa sadržanim led svijetlom i sa sistemom za regulaciju tekućine. Atomatsko namještanje po tkivu - tzv.smart mode, opcija okidanja 20mm | kom
22 | Poluautomatski instrument za biopsiju mekih tkiva, uzorci veličine 10 i 20 mm, s indikatorom spremnosti za uporabu, dobra vidljivost pod UZV, CT i RTG, veličine 14, 16, 18 i 20 G, dužine 6, 10, 16, 20 i 25 cm, jednokratni | kom
23 | Poluautomatski instrument za biopsiju mekih tkiva u setu s koaksijalnom iglom (za jedan G veća od odgovarajućeg instrumenta za biopsiju), uzorci veličine 10 i 20 mm (izbačaj igle 10 i 20 mm), s indikatorom spremnosti za uporabu, dobra vidljivost pod UZV, CT i RTG, stilet na navoj, veličine 16, 18 i 20 G, dužine 10, 16 i 20 cm, jednokratni | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 30 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 31 - Igle za markaciju i biopsiju
2 | Automatska jednokratna igla za biopsiju mekih tkiva s rotacijskim penkala sistemom te ergonomskom drškom od mekog poliuretana za 1:1 manipulaciju. Ehovizibilnost cijelom površinom. Integriran nož duljine 2 cm, osigurava stabilan-flat histološki uzorak. Mogućnost korištenja u stereotaksijski vođenoj biopsiji dojke. Dostupna verzija za rad pod MRI. Sila penetracije dokaz da za izvođenje klasične procedure nije potrebna sila veća od 1,7 N. Jednostavno rukovanje u 3 koraka. Debljina igle 14, 16, 18, 20 G; duljina 10, 15, 20, 25, 30, 47 cm. | kom
3 | Automatska jednokratna igla za biopsiju mekih tkiva s rotacijskim penkala sistemom te ergonomskom drškom od mekog poliuretana za 1:1 manipulaciju. Ehovizibilnost cijelom površinom. Integriran nož duljine 1 cm, osigurava stabilan-flat histološki uzorak. Mogućnost korištenja u stereotaksijski vođenoj biopsiji dojke. Dostupna verzija za rad pod MRI. Sila penetracije dokaz da za izvođenje klasične procedure nije potrebna sila veća od 1,7 N. Jednostavno rukovanje u 3 koraka. Debljina igle 14,16,18,20 G; duljina 10, 15, 20, 25, 30, 47 cm. | kom
4 | Titanski markeri za označavanje lezija, 3D printani, različitih dimenzija i oblika: "arrow", "barrel" "bullet", "corb", "swirl" itd., smješteni u kanilu s potisnim klipom, "penkala" sistem od polikarbonata; neresorbirajuci, nemigrirajuci, kompatibilni sa svim metodama oslikavanja | kom
5 | Sterilan set za liječenje venske insuficijencije namijenjen za mehaničku i kemijsku obliteraciju površinskih venskih stabala koji se sastoji od katetera veličine 6F, duljine 60 cm i 90 cm, igle 18G, žice 0,035", dilatatora veličine 6F, trokrakog sigurnosnog ventila i 2 šprice s luer lockom volumena 5ml. | kom
6 | Igle za markaciju lezija dojki s dvostrukom Z petljom, dubinskim limitatorom i atraumatskim vrhom, s dugom drškom radi bolje osjetljivosti, debljina igle 18, 20 i 21 G, dužina igle 7, 9, 11 i 15 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
7 | Igle za markaciju lezija dojki s jednostrukom R petljom, dubinskim limitatorom i atraumatskim vrhom, s dugom drškom radi bolje osjetljivosti, debljina igle 18, 20 i 21 G, dužina igle 7, 9, 11 i 15 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
8 | Poluautomatska jednokratna igla za biopsiju s dvostrukim okidanjem, ehovizibilna cijelom površinom, nož od 25 i 12,5 mm, debljina igle 14, 16, 18 i 20 G, dužina igle 10, 15, 20, 25, 30 i 47 cm.ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
9 | Poluautomatska jednokratna igla za biopsiju s jednostrukim okidanjem, ehovizibilna cijelom površinom, nož 25 mm, debljina igle 14, 16, 18 i 20 G, dužina igle 10, 15, 20, 25, 30 i 47 cm.ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
10 | Uvodna koaksijalna igla s troakarom, mandrenom i dubinskim limitatorom, kompatibilna sa automatskim i poluautomatskim biopsijskom sistemima i markacijskim iglama, ehovizibilna cijelom površinom, sa centimentarskom skalom, dimenzija od 13G, 14G, 16G i 18G i dužina 5cm, 10cm, 15cm i 20cm za igle od 14G, 16G, 18G i 20G ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
16 | Jednokratne igle za sternalnu punkciju od nehrđajućeg medicinskog čelika, sa dodatnim segmentom za bolju i sigurniju fiksaciju i stabilnost, graduirana skala za precizno podešavanje dubine punkcije, od kvalitetne plastike za lagano i sigurno manipuliranje, podesivi stoper dubine, luer-lock adapter za sigurno spajanje šprice, oštrog vrha za atraumatsku penetraciju, dimenzije: 18G, 15G, 14G dužine: 40 do 45 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod. | kom
17 | Preoperativna markirajuća fleksibilna igla sa žicom koja završava dvostrukom kukicom koja omogućava uvlačenja u kanilu i korekciju pozicije, debljina igle 18G, 19G i 20 G, dužina igle 5, 9 i 12 cm | kom
18 | Preoperativna markirajuća fleksibilna igla sa žicom koja završava jednostrukom kukicom koja omogućava uvlačenja u kanilu i korekciju pozicije, debljina igle 19G i 20 G, dužina igle 5, 7, 10 i 15cm | kom
19 | Chiba igle za punkciju sa posebnom geometrijom vrha (quincke tip ) za minimaliziranje boli. Kanila graduirana centimetarskom skalom, sadrži dubisnki limitator i luer-lock konekciju. Ehovizibilnost pojačana obradom površine mandrela. Deblina igle 18, 20, 21, 22, 23, 25 G; duljina 3, 5, 9, 11, 15, 20 cm ili jednakovrijedno | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 31 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 32 - Potrošni materijal za stereotaksiju i biopsiju dojke
1 | Igle za biopsiju od 9 do 12 G kompatiblne sa sustavom za vakuumom asistiranu biopsiju dojke uz nužnu dodatnu opremu koja omogućava punu funkcionalnost igle - kompatibilno s uređajem u vlasništvu bolnice | kom
2 | Markeri od titana za uporabu s iglama za biopsiju definiranim stavkom 1, u različitim oblicima - kompatibilno s uređajem u vlasništvu bolnice | kom
3 | Markeri od titana za uporabu s iglama za biopsiju definiranim stavkom 1, u različitim oblicima s bioabsorbirajućom mrežicom- kompatibilno s uređajem u vlasništvu bolnice | kom
4 | Kanisteri za vakuumski sustav- kompatibilno s uređajem u vlasništvu bolnice | kom
5 | Igle za MRI biopsiju 9G, dužine 14cm, otvora 12-20mm | kom
6 | Kit za MRI biopsiju za igle otvora 12-20mm | kom
7 | Markeri za igle za MRI biopsiju | kom
8 | Otvoreni vodič za markacijsku žicu 20 do 22 G | kom
9 | Zatvoreni vodič za markacijsku žicu 20 do 22 G | kom
10 | KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA: SUSTAV ZA VAKUUMSKU BIOPSIJU DOJKE Pneumatsko vodeni sustav; Konstantan vacuum tijekom cijelog postupka biopsije; Uzimanje uzoraka po kutevima, 360° bez prekida; Konstantno ispiranje mjesta biopsije za vrijeme izvođenja postupka; Automatsko doziranje anestetika u tekučinu za ispiranje; Skupljanje uzoraka u filter; Upotreba za stereotaksijsku biopsiju, kao i biopsiju uz pomoć MRI-a; Adapter za uporabu igala kompatibilan sa nosačem za stereotaksijsku biopsiju | kom
11 | Tanka igla za markaciju, s dvostrukom kukom za sprječavanje migracije žice, za primjenu pod kontrolom stereotaksije i tomosinteze, min. 20G i min. 10 cm - kompatibilno s uređajem u vlasništvu bolnice | kom
12 | Tanka igla za markaciju s mogućnošću repozicije, za upotrebu s jednom rukom, žica s mogućnošću uvlačenja, za primjenu pod kontrolom stereotaksije i tomosinteze, vidljiva pod ultrazvukom, širine 20 G i duljine 5, 9 i 12 cm - kompatibilno s uređajem u vlasništvu bolnice | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 32 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 33 - potrošni materijal za zahvate na dojci
1 | Sistem za lokalizaciju tumora sa laserskim rezanim kukicama s obje strane i oznakama svaka 2 cm, promjera 20 G, dužine: 50, 90 mm | kom
2 | Poluautomatske igle za biopsiju, UZV i CT kompatibilne, lagane, atraumtskog vrh, sa centimetrskom oznakom, postoji dodatna opcija korištenja sa koaksijalnim punkcijskim iglama, manipuliranje jednom rukom, veličine uzorka 20mm, promjera:14,16,18,20 G, dužine: 100,150,200mm. | kom
3 | Koaksijalne punkcijske igle (kompatibilne s biopsijskim iglama iz prethodne stavke), promjera 13, 15, 17, 18 G, dužine: 50, 100, 150 mm. | kom
4 | Nitinolski marker vidljiv u svim pozicijama, omogućuju čvrsto pozicioniranje u tkivu dojke, za markiranje lezija prije ili za vrijeme kemoterapije i za lociranje mjesta biopsije vidljiv pod UZV, MRI do 3T i mamografski, u sustavu sa ergonomskom ručkom za rukovanje jednom rukom sa bočnim gumbom za pozicioniranje markera koji se nalazi u kanili koja je ultrazvučno markirana sa US- cut vrhom, dimenzije 18G, dužine 120mm, Q-shape | kom
5 | 3D nitinolski marker vidljiv u svim pozicijama, omogućuje čvrsto pozicioniranje u tkivu, za markiranje nakon uklanjanja tumora, suspektnih lezija, tijekom neoadjuvantne terapije, radi orijentacije prilikom planiranja radio terapije, vidljivi pod UZV, MRI do 3T i mamografski , u sustavu sa ergonomskom ručkom pogodnim za rukovanje jednom rukom sa bočnim gumbom za pozicioniranje markera koji se nalazi u kanili koja je ultrazvučno markirana i sa US -cut vrhom, dimenzije 18G, dužine 120mm, U -shape i X-shape | kom
6 | Sistem za lokalizaciju za preoperativno markiranje suspektnih lezija dojke, sa mogućnošću korekcije, sa monofilamentnom žicom što omogućuje najbolju moguću formu i stabilnost pritiska i ergonomskom ručkom, sa 2 cm markerima Dimenzije: 20 G, dužine: 50, 90 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 33 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 34 - Markeri za označavanje i tanka igla za markaciju
1 | Marker za označavanje kožnih promjena u obliku prstena širine 1mm dizajniran za tomosintezu dojke | kom
2 | Marker za označavanje bradavice širine 2,3 mm dizajniran za tomosintezu | kom
3 | Marker za označavanje nepalpabilnih promjena u dojci (bolna područja) u obliku kvadrata dizajniran za tomosintezu | kom
4 | Marker za označavanje palpabilnih promjena u dojci u obliku trokuta dizajniran za tomosintezu dojke | kom
5 | Marker za označavanje ožiljaka na koži dojke širine 1 mm dizajniran za tomosintezu | cm
7 | Folija za precizno određivanje mjesta ulaska igle za biopsiju | kom
8 | Markeri za kožu za jasno utvrđivanje područja interesa na MR-u s jasnom i konzistentnom snimkom na svim sekvencama MR-a. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 34 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 35 - potrošni materijal za automatski ultrazvuk (ABUS)
1 | Membrana za konkavnu linearnu sondu za automatski ultrazvuk (ABUS) | kom
2 | Losion za superiorno prianjanje kompatibilan za pregled na automatskom ultrazvuku (ABUS) | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 35 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 36 - Rešetka za MR biopsiju i potrošni materijal za vakumsku biopsiju pod mamografijom
1 | Rešetka za MR biopsiju: lateralna, podesiva po visini, jednokratna, sterilna, kompatibilna sa zavojnicom za biopsiju sa MR uređajem Avanto u vlasništvu naručitelja | kom
2 | Rešetka za MR biopsiju: medijalna, podesiva po visini, jednokratna, sterilna, kompatibilna sa zavojnicom za biopsiju sa MR uređajem Avanto u vlasništvu naručitelja | kom
3 | Tanka igla za markaciju s mogućnošću repozicije, za upotrebu s jednom rukom, žica s mogućnošću uvlačenja, za primjenu pod kontrolom stereotaksije i tomosinteze, vidljiva pod ultrazvukom, širine 19 G i 20 G i duljine 5, 7, 9 i 12 cm | kom
4 | Igle za vakuumsku biopsiju dojke od 8 do 10 G, dužine min 9 do 15 cm, s promjenjivim otvorom za uzimanje uzoraka od min 12 do 22 mm | kom
5 | Vodilice za igle 8 do 10 G, kompatibilne sa stavkom 4. | kom
6 | Markeri od titana za uporabu s iglama u min 2 različita oblika, s omotačem koji se resorbira i vidljivim pod UZV i MRI, kompatibilne sa stavkom 4. | kom
7 | Markeri od titana za direktnu punkciju pod UZV, s omotačem koji se resorbira i vidljivim pod UZV i MRI | kom
8 | Kanisteri za vakuumski sustav kompatibilan sa stavkom 4. | kom
9 | KORIŠTENJE ZA VRIJEME TRAJANJA UGOVORA: Sustav za vakuumsku biopsiju dojke kompatibilan sa stavkama 4, 5, 6, 7 i 8. Dvije odvojene vakuumske linije (jedna za uzimanje uzoraka, druga za transport uzoraka); Mogućnost podešavanja jačine vakuuma tijekom postupka biopsije; Mogućnost podešavanja veličine biopsijskog otvora tijekom postupka biopsije; Uzimanje uzoraka po kutevima, 360° bez prekida ili uzimanje pojedinih uzoraka; Skupljanje uzoraka u zasebne odvojene numerirane komore s numeracijom uzoraka vidljivom na RTG slici; | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 36 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 38 - Setovi za liječenje hernije diska
1 | Set za liječenje hernije diska s 2 spinalne igle i bočice specijalnog gela .Set sadrži: • jednu bočicu 2,2 ml otopine : sterilna viskozna otopina, gel, mješavina sadrži 96% čisti etanol, derivat celuloze i volfram: radio-neprozirni kontrast).dvije štrcaljke od 1 ml, • jedna 19 G iglu visokog protoka, • dvije 18 G igle za spinalnu injekciju, • jednu uputu za uporabu. Količina gela u jednom setu (jedna boca) je dovoljna za punjenje 2 štrcaljke od 1 ml. Ovaj medicinski proizvod se primjenjuje perkutanim injiciranjem u disk pod radiološkom kontrolom. Primjenjuje se u operacijskoj sali koja opremljena za radiologiju i/ili kirurgiju pod aseptičnim uvjetima. Primjena pod radiološkom kontrolom (C-luk). Namijenjen je za minimalno invazivno liječenja hernije diska cervikalne, torakalne i lumbalne razine | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 38 (brojkama) s PDV-om
GRUPA PREDMETA NABAVE 39 - potrošni materijal za biopsiju i periferne arterije
1 | Sistem za transjugularnu biopsiju jetre koji sadrži biopsisku iglu 18g do 19g, ukupne duljine 65 cm. Uvodnik od 7 F sa zaštitnom oblogom i sklopom sa sigurnosnom vodilicom ukupne duljine 60cm | kom
2 | Biopsijski pištolj za jednokratnu upotrebu, dubina penetracije igle 22mm, 16 G , za upotrebu jednom rukom, sa dva okidača( na distalnoj i proksimalnoj poziciji), sa sigurnosnom kočnicom, eho markerom, cm oznakama. | kom
3 | Sustav za mehaničku trombektomiju prilagodljiv krvnoj žili, rotacijskom silom vrši trombektomiju, kompatabilan sa 6 F uvodnicom za promjer žile 9-15 mm, dužine 65-135 cm, generatora do 18 V za jednokratnu uporabu | kom
4 | Vena kava filter izrađen od nitilnolske žice koji se uvodi femoralnim, jugularnim pristupom, filter ima mogućnost do 175 dana, radnoga kava diametra do 32 mm, dužine 70 cm, unutarnjeg dijametra 5 F, s najmanje 6 kukica protiv migracije i s centralno smještenom kukicom za vađenje | kom
5 | Sustav za vađenje stranih tijela i vena kava filtera - sustav se sastoji od hvatalice radnoga diametra 2-45 mm, dužine do 175 cm, katetera veličine 3.2-7 F, radne dužine do 150 cm | kom
6 | Kateter za HSG procedure, bez latexa, sa koncentričnim balonom koji služi za bolje pozicioniranje I priječi povrat tekućine ili kontrasta. Atraumatičnog vrška, pogodan za 0.35" I 0.38" žicu vodilicu, u veličinama 5.5F I 7F | kom
7 | V-Mark biopsijski mamografski marker sa sustavom dvostrukog sidrišta protiv migracije bioapsorpcijska oznaka, prilagođen za vakumski (Mammotome) I 14g sistem dostavljanja markera, vidljiv na UZV, mamografu I MR | kom
8 | Nitinolska J-žica za repozicijsku lokalizaciju lezija u dojci, sa vidljivim oznakama dubine, veličina 20G, 3-12,5 cm sa pripadajućom žicom veličina 3-18,5cm | kom
9 | Oprema za galaktografiju koja sadrži kanile sa atraumatskim vrhom te ravnu ili zakrivljenu kanilu, veličina 24G I 30G | kom
10 | Hawkins igla za punkciju sa prilagođenim vrškom koji onemogućava migraciju vrška, ehogenog vrška, 16G I 18G, dužine 5-20cm | kom
11 | Aspiracijske igle za koštanu srž, sa Luer-lock sistemom na vršku za spajanje sa špricom, dimenzija 15G I 16G, 2,68-4 inča | kom
12 | Igle za punkciju tipa 'Chiba', veličina od 18G do 22G te 9cm-20cm dužina, sa ehogenim vrškom I vidljivim oznakama dužine | kom
13 | Igle za koštanu punkciju, 8G-11G, 4-6 inča sa ekstrakcijskom kanilom | kom
14 | Drenažni kateteri za sve namjene, ujedno i za bilijarnu drenažu, 6-16 F, dužine 20-30 cm | kom
15 | Igle za terapiju alkoholom, 21G, dužine 15 cm | kom
16 | Igle za spinalnu punkciju, 18G, 20G, 22G, ehogenog vrha, dužine od 9cm-20cm | kom
17 | Kateter za aspiraciju tromba iz perifernih krvnih žila, dužine do 141 cm širine do 7Fr. | kom
18 | Stent postavljan na balon od kobaltnog kroma. Namjenjen za uporabu u perifernim krvnim žilama promjera od 5 mm do 10 mm. | kom
19 | Samošireči stent od nitinola na gleksibilnom dostavnom kateteru od 6Fr, promjer stenta od 5 mm do 11 mm, 4 markera radi bolje vidljivosti stenta | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 39 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 39a - potrošni materijal za biopsiju i periferne arterije
1 | DEB dilatacijski balon sa lijekom sirolimusom za liječenje perifernih in-stent rastenoza, de novo stenoza i bolesti perifernih krvnih žila. Kompatibilan sa žicom 0,018". Lijek je pohranjen u sferične biorazgradive mikrorezervoare u koncentraciji 1 μg/mm2 te pruža terapiju dužu od 60 dana. CAT tehnologija ( Cell Adherent Technology ) omogućava prijanjanje mikrosfera za površinu balona te omogućava minimalni gubitak lijeka prije plasiranja na željeno mjesto terapije. Dužina balona je od 20-150 mm te promjera 2-7 mm. | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 39a (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 41 - potrošni materijal za injektore
1 | Linija za pacijenta s dvostrukim sustavom zaštite i virucidnim filterom, jednokratno korištenje, duljina 23 cm, maksimalni pritisak do 21 bar, CT/MRI kompatibilan, "ftalat free" s "luer lock" konekcijom | kom
2 | Set koji se sastoji od štrcaljke za kontrast i fiziološku otopinu sa slamkom za punjenje sa certifikatom za korištenje u trajanju od 24h, za injektor Optivantage DH MU | kom
3 | Zatvoreni set s konekcijskom cijevi dužine 150 cm s "Luer lock" konekcijom za injektor Optivantage DH ili drugi jednakovrijedan proizvod, maksimalni pritisak do 21 bar, CT/MRI kompatibilan, korištenje u trajanju od 24 sata, "Multi-patient", "ftalat free" | kom
4 | Set koji se sastoji od štrcaljke (200ml) s "Linden luer" konekcijom i slamke za punjenje, korištenje u trajanju od 24h, maksimalnog pritiska do 28 bara, CT kompatibilan | kom
5 | Set koji se sastoji od: 2xštrcaljke (60ml) sa šiljkom i Y konektorom (230 cm), maksimalnog pritiska do 300 psi, CT/MRI kompatibilan | kom
7 | Konekcijska cijev 150 cm spiralni Y konektor s 2 nepovratna ventila za injektor Optivantage DH MU | kom
8 | Štrcaljka od 200 ml za injektor Illumena/Illumena Neo | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 41 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 42 - potrošni materijal za intervencijsku i dijagnostičku radiologiju, biopsiju i drenažu
1 | Niskoprofilni SC OTW balon kateter za PTA, dizajniran za sve PTA procedure, uključujući i AVF. Namijenjen rješavanju fibrotičnih i kalcificiranih lezija Bešavni dizajn od vrha prema osovini omogućuje glatki prijenos sile potiska; Najniži profil vrha 0.0038" omogućuje prllazak lezija s lakoćom Hidrofilni premaz najnovije tehnologije za jednostavno manevriranje kroz složenu anatomiju i lezije Široki raspon dimenzija: promjeri: 3.0-10.00 mm, dužine 20-200 mm; Kompatibilna uvodnica: 5-7F, Kompatibilna žica 0.035; Radna dužina katetera: 40, 70, 90, 150 cm NP: 6 atm, RBP: 14 atm | kom
2 | Niskoprofilni NC OTW balon kateter za PTA, dizajniran za sve PTA procedure, uključujući i AVF. Namijenjen rješavanju fibrotičnih i kalcificiranih lezija Bešavni dizajn od vrha prema osovini omogućuje glatki prijenos sile potiska; Najniži profil vrha 0.038" omogućuje prllazak lezija s lakoćom Kontrolirani "compliance" omogućuje vršenje pritiska u "žarištu" lezije, te sigunu dilataciju Široki raspon dimenzija: promjeri: 3.0-10.00 mm, dužine 20-150 mm; Kompatibilna uvodnica: 5-7F, Kompatibilna žica 0.035; Radna dužina katetera: 40, 70, 90, 150 cm NP: 12 atm, RBP: 18-22 atm | kom
3 | Niskoprofilni SC OTW balon kateter za PTA, dizajniran za vrlo širok raspon PTA procedura i indikacija, izvrstan za dilataciju i pripremanje lezija; posebno učinkovi kod otpornih lezija Bešavni dizajn od vrha prema osovini omogućuje glatki prijenos sile potiska; Nikii profil vrha 0.020" omogućuje prllazak lezija s lakoćom Hidrofilni premaz najnovije tehnologije za jednostavno manevriranje kroz složenu anatomiju i lezije Široki raspon dimenzija: promjeri: 1.5-10.00 mm, dužine 5-200 mm; Kompatibilna uvodnica: 4-7F, Kompatibilna žica 0.018; Radna dužina katetera: 40, 70, 90, 150 cm NP: 6 atm, RBP: 14 atm | kom
4 | Niskoprofilni NC OTW balon kateter za PTA, dizajniran za vrlo širok raspon PTA procedura i indikacija, izvrstan za dilataciju pod visokim tlakom i pripremanje lezija, siguran u tretiranju svih lezija donjih ekstremiteta Bešavni dizajn od vrha prema osovini omogućuje glatki prijenos sile potiska; Niski profil vrha 0.022" omogućuje prloazak lezija s lakoćom Za inflaciju pod visokim tlakom do 22 atm Široki raspon dimenzija: promjeri: 3.0-8.00 mm, dužine 10-150 mm; Kompatibilna uvodnica: 4-6F, Kompatibilna žica 0.018; Radna dužina katetera: 40, 70, 90, 150 cm NP: 12 atm, RBP: 18-22 atm | kom
6 | Niskoprofilni NC OTW balon kateter za PTA, dizajniran za široki raspon PTA procedura i indikacija u BTK regiji, posebno učinkovit kod otpornih lezija Optimizirana snaga balona, RBP do 22 atm " Optimalni "crossing profile", najbolja sposobnost prolaza u klasi, posebno kod difuznih i teških lezija; Niski profil vrha 0.017" omogućuje dohvat distalnih krvnih žila Hidrofilni premaz najnovije tehnologije za glatki "ulaz" u tijesne lezije Osovina otporna na kinkanje omogućuje glatki prolaz kroz tortuotične krvne žile Široki raspon dimenzija: promjeri: 2.0-6.00 mm, dužine 10-150 mm; Kompatibilna uvodnica: 4-6F, Kompatibilna žica 0.014; Radna dužina katetera: 70, 90, 150 cm NP: 12 atm, RBP: 18-22 atm | kom
7 | Uređaj za mehaničku trombektomiju za snažnu i učinkovitu maceraciju u u krvnim žilama većeg lumena. Jedini sustav za rotacijsku trombektomiju koji dolazi u dodir sa stijenkom krvne žile, indiciran za mehaničko uklanjanje zgrušavanja i infuziju tekućina koje je odobrio liječnik za upotrebu u perifernoj vaskulaturi, dijaliznim fistulama i sintetičkim transplantatima za pristup dijalizi. Sustav je potpuno jednokratni i dolazi u sastavu iz jednog dijela, dostupan za upotrebu odmah. Veličine katetera 6F, duljine 75, 135 cm, na žici 0.04". | kom
9 | Vena cava filter (retreivable/ povratni) iz jednog dijela, nitinolski za veličinu vena cava do 32 mm, za femoralno, jugularno, antekubitalno ili poplitealno postavljanje, uz mogućnost uklanjanja. Vrhunski dizajn vrha, bez prijelaza, za jednostavno i učinkovito hvatanje i zadržavanje pri preuzimanju, otvorenog lumena koji omogućuje isporuku preko žice vodilice. 6 ruku i 6 nogu (2 noge su duže), 4 noge imaju kranijsku kuku na kraju i dvije duže kaudalna sidra, te radiopakne trake za bolju vidljivost. Sustav za uvođenje radne dužine 70, 100 cm, unutarnji promjer uvodnice 5 F. Set sadrži: zakrivljeni potiskivač, dilator, hemostatski ventil, delivery sheath, univerzalni filter kodiran bojom, poklopac ventila. | kom
10 | Vaskular "Snare" kit/ omča za vađenje stranih tijela, Trostruki dizajn omče za potpunu pokrivenost krvne žile. Nitinolska žica pruža 1:1 okretnu kontrolu i otpornost na savijanje. Platinaste niti pružaju izvrsnu fluoroskopsku vizualizaciju, a radiopakna traka povećava vidljivost pod fluoroskopijom. Unaprijed oblikovani kut od 15º na distalnom vrhu katetera omogućuje kontrolu usmjerenja tijekom teških postupaka ili kroz vijugavu anatomiju (samo 6F i 7F) Promjeri petlje: 2-4, 4-8, 6-10, 9-15, 12-20, 18-30, 27-45 mm, dužine 120, 175 cm, promjer katetera 3.2, 6, 7F, dužine katetera 100, 150 cm. Komplet uključuje: vaskularnu omču, kateter za isporuku, uvodnik i torquer | kom
11 | Topikalni, hidrofilni zavoj/jastučić za rane sa D-Glukozaminom, namijenjen pospješivanju koagulacije pri suzbijanju krvarenja rane, kao što su vaskularna pristupna mjesta za perkutane katetere ili cijevi. V+Pad potiče koagulaciju na pristupnim mjestima. Gaza dvostruko prošivena zbog čvrstoće. Dimenzije 4x4 cm. | kom
12 | Inflation device kit - Manometarska šprica u setu Uređaj koji omogućuje točno očitavanje, pouzdano napuhivanje i ispuhivanje; Ergonomski dizajn koji olakšava rad operatera; Mogućnost rukovanja jednom rukom Volumen 30 ml, tlak 30 atm, Sadržaj kita: Inflation device, Stopcock, Hemostatic valve (push-pull), torquer, insertion tool, 25 cm extension line | kom
13 | Inflation device - Manometarska šprica Uređaj koji omogućuje točno očitavanje, pouzdano napuhivanje i ispuhivanje; Ergonomski dizajn koji olakšava rad operatera; Mogućnost rukovanja jednom rukom Volumen 30 ml, tlak 30 atm, Uz Inflation device dolazi Stopcock (trosmjerni ventil) | kom
15 | Narukvica za kompresiju radijalne arterije Selektivna kompresija omogućuje povrat krvi i očuvanje prohodnosti Prozirni materijal za vizualnu kontrolu mjesta punkcije Dostupno u dimenzijama 24 i 29 cm | kom
16 | Drenažni set za sve namjene za perkutanu drenažu apscesa ili sakupljanje tekućine tehnikom "direct stick" ili Seldingerovom tehnikom. Kateter ima velike rupe za maksimalnu drenažu, markere kao oznake položaja, SLIP-COAT™ hidrofilni premaz koji znatno smanjuje trenje i olakšava uvođenje katetera, jasno naznačen indikator veličine, pigtail "straightner" koji se može ukloniti, sustav zaključavanja s jezičkom koji se otkida, Choice Lock™ stilet za troakar olakšava postavljanje jednom rukom, opcija katetera sa zaključavanjem/bez zaključavanja. Svaki set sadrži: kateter od poliuretana pigtail "straightner" koji se može ukloniti metalna kanila fleksibilna kanila (Nije dostupna na 6F i 7F) sustav za zaključavanje s jezičkom koji se otkida (nije dostupno na kateterima s repom bez zaključavanja) Dimenzije 6-16F, duljine 15-60 cm (ovisno o F) | kom
17 | Drenažni kateteri od poliuretana prikladni za perkutanu drenažu apscesa ili sakupljanje tekućine u malim šupljinama pomoću direct stick tehnike ili seldingerovom tehnikom. | kom
18 | Bilijarni drenažni set koji se sastoji od: poliuretanskog katetera duljine 40 cm,metalne kanile, plastične kanile i dijela za ravnjanje pigtail-a koji služi za sprečavanje kontaminacije i bolju kontrolu, iznimno fleskibilan, dimenzije 8-12 F, radiopaktni marker koji omogućava bolje i preciznije pozicioniranje, kateter se može otključati i repozicionirati | kom
19 | Drenažni poliuretanski kateter za perkutane aspiracije tekućine i postupke drenaže malog volumena, dimenzije 4-5F, duljine 7-20 cm, sadrži ventil za ventilaciju koji sprječava ulazak zraka, 4 radijalne bočne rupe olakšavaju drenažu u malim šupljinama, šuplji stilet omogućava aspiraciju tekućine, suženi vrh katetera osigurava glatku tranziciju između katetera i igle | kom
20 | Komplet za uvođenje trajnog katetera za drenažu, za jednostavno, točno i atraumatično postavljanje žice vodilice .035”/.038” u nevaskularnim postupcima. Sadrži radiopaktni marker, 4F dilatator/6F sheath- lako "over the wire" postavljanje, Dizajn s velikom rupom na kraju prihvaća i žice vodilice od .018” i .035”/.038” istovremeno, dostupan sa žicom vodilicom od nehrđajućeg čelika ili nitinola .018”. Koaksijalna veličina 18 cm, duljina žice 80 cm, veličina igle 21G, duljina igle 15 cm, Trocar ili Trocar Echogenic | kom
21 | Uređaj za fiksiranje katetera kreiran za maksimalnu udobnost pacijenta. Pjenasti most sprječava savijanje katetera, podesivi pojasevi za fiksiranje odgovaraju kateterima veličine 5-16 F, hidrokoloidni materijal upija tekućinu s mjesta uboda kako bi se smanjio rizik od iritacije kože, bez lateksa. | kom
22 | Drenažne vrećice 600 ml dizajnirane su za učinkovito skupljanje tekućine tijekom postupaka drenaže, ima donji otvor i podesivu duljinu odvodne cijevi. Cijev otporna na savijanje može se rezati i namjestiti na odgovarajuću duljinu. Fleksibilna cijev omogućuje pokretljivost pacijenta tijekom drenaže, okretni ventil omogućuje brzo i jednostavno pražnjenje drenažne vrećice, antirefluksni ventil sprječava retrogradnu kontaminaciju,potpuno podesivi mekani pojas pruža udobnost pacijentu. | kom
23 | Instrument za transjugularnu biopsiju jetre dizajniran za izvedbu biopsije kod standardne i zahtjevne/krivudej anatomije, prikupljanje što kvalitetnijih uzoraka jetre, sa minimalnom traumom i povećanjem sigurnosti pacijenata i liječnika Veličine 18/19G; Sheath sa metalnim pojačanjem 7F, 60 cm; Ravni kateter 5F, 65 cm; Zakrivljeni kateter 5F, 80 cm; upijajući tupfer 4 kom | kom
24 | Jedini POTPUNO "full core biopsy" sustav na tržištu, koji omogućuje dobivanje dovoljne količine tkiva za patološku obradu, time i bolju i točniju dijagnostiku, a samim tim i mogućnost stupnjevanja stadija bolesti. Uz pomoć Full Core biopsy sustava dobijaju se veći i kvalitetniji uzorci jezgre; odnosno omogućuje se liječnicima da koriste istu ili čak manju iglu, dok istovremeno dobivaju vrhunske rezultate za patologiju u usporedbi sa uređajima za uzorkovanje dobivenim koristeći "side notch" uređaja Karakteristike/dijelovi uređaja: prednji i stražnji okidač (prema preferencijama doktora), indikator spremnosti, ergonomska ručka, prekidač za otpuštanje, sigurnosni prekidač koji omogućuje zaključavanje uređaja dok nije spreman za korištenje; Podešivač dubine izbačaja: 33, 23, 13 mm za dobivanje uzoraka: 29, 19, 9 mm Kliničke studije koje dokazuju da korištenje 16G ovog uređaja daje 58% više glomerula nego 14G drugih side notch uređaja Dimenzije: 16, 18G, 10,15,20 cm pakirano sa/bez koaksijalne igle | kom
26 | Igle za biopsiju posebno dizajnirane za korištenje sa automatskim instrumentom za biopsiju pod stavkom 25. Visokokvalitetne core biopsijske igle pružaju vrhunske histološke uzorke za dijagnostiku sumnjivih lezija. Dimenzije: 14, 16, 18, 20 G, dužine: 10, 12, 16, 20, 25, 30 cm | kom
27 | Igle za biopsiju namijenjene za uporabu s Bardom® MAGNUM® i BIP instrumentima za biopsiju. Visoka kvaliteta core biopsijske igle daju vrhunske histološke uzorke za dijagnotiku sumnjivih lezija. Uzorak od 19 mm osigurava dovoljno tkiva za kliničku dijagnozu. Brojčano poredane centimetrske oznake služe kao referenca za dubinsko postavljanje Dimenzije: 14, 16, 18, 20 G, dužine: 10, 13, 16, 20, 25, 30 cm Opcija sa i bez koaksijalne igle | kom
28 | Poluautomatski instrument za biopsiju, lagan, podesiv instrument za biopsiju kojim se lako upravlja. Iinstrumentom se može upravljati jednom rukom, ostavljajući drugu ruku slobodnom za manipulaciju uređajem za navođenje (UZV i sl.). Brojčano poredane centimetrske oznake služe kao referenca za dubinsko postavljanje Ehogeni vrh za precizno UZV navođenje Dimenzije: 14, 16, 18, 20 G, dužine: 6, 9, 15, 20 cm Opcija sa i bez koaksijalne igle | kom
29 | Zatvoreni sustav za korištenje sa jednoglavim ili dvoglavim injektorom/ za korištenje 12 h Posebno prikladno za velike CM spremnike, sa ČETIRI visokokvalitetna nepovratna ventila i samobrtvenim Luer-Lock adapterom sa dezinficirajućom, homogenom površinom nakon svakog odspajanja linije. Pogodan za korištenje više pacijenata na CT i MRI do 12 sati; nepropusno je; ne kapa; ne ljepi se; ima certifikat Njemačkog društva za bolnice i higiijenu (DGHK) najbolja moguća higijenska sigurnost za pacijenta i korisnika Rutinsko korištenje je jednostavno i praktično, te zahvaljujući kodiranju linija pomoću boje ("the color coding of the cables") - ne postoji opasnost od greške kod spajanja NaCl linija- plava, CM linija- zelena, dostupne kako slijedi: | kom
30 | Dovodna linija NaCl: 120 cm, plava, komora za kapanje sa šiljkom CM linija: 120 cm, žuta, komora za kapanje sa šiljkom | kom
31 | Dovodna linija NaCl: 120 cm, plava sa šiljkom; CM linija: 120 cm, žuta, sa šiljkom | kom
32 | Dovodna linija NaCl: 120 cm, plava, sa šiljkom CM linija: 120 cm, žuta, sa šiljkom Opcija Y | kom
33 | CM linija: 120 cm, žuta, komora za kapanje sa šiljkom (za jednoglavi injektor) | kom
34 | Za korištenje s prethodno napunjenim spremnicima Dovodna linija NaCl: 80 cm plava s ventiliranim mini šiljkom CM linija: 80 cm žuta s ventiliranim mini šiljkom | kom
35 | Za sve veličine spremnika Dovodna linija NaCl: 140 cm, plava, sa šiljkom, CM linija: 90 cm, žuta s mini šiljkom | kom
36 | Zatvoreni sustav za punjenje dvoglavog injektora/ 24 h, sa ČETIRI visokokvalitetna nepovratna ventila i samobrtvenim Luer-Lock adapterom, s dezinficirajućom, homogenom površinom nakon svakog odspajanja linije Pogodan za korištenje više pacijenata na CT i MRI do 24 sata; nepropusno je; ne kapa; ne ljepi se; ima certifikat Njemačkog društva za bolnice i higiijenu (DGHK) najbolja moguća higijenska sigurnost za pacijenta i korisnika Rutinsko korištenje je jednostavno i praktično, te zahvaljujući kodiranju linija pomoću boje ("the color coding of the cables") - ne postoji opasnost od greške kod spajanja | kom
37 | Ravna ili spiralna linija za pacijenta duljine 150, 200 i 250 cm (samo spiralna) sa integriranom mikrobnom barijerom, ima jedinstveno kreiranu bakterijsku barijeru koja sprječava kontaminaciju sigurnosnog sustava punjenja Transaflow Multi-APS, 4 sigurnosne valvule | kom
38 | Šprice sustava štrcaljki za korištenje 12 h za davanje CM i fiziološke otopine, za uporabu sa sustavima punjenja za više pacijenata. Razni modeli s kapacitetom između 60 ml i 200 ml, dostupne za uobičajeno korištene injektore sa štrcaljkama. | kom
39 | Spiralna konekcijska linija, duljine 150 cm (za CT/ANGIO/MR injektore) | kom
40 | T-konekcijska linija sa ventilom za provjeru, duljine 150 cm (za CT/ANGIO/MR injektore) | kom
41 | Spiralna Y konekcijska linija sa dva ventila za provjeru, duljine 150 cm (za CT/ANGIO/MR injektore) | kom
42 | Ravna linija za pacijenta sa jednim ventilom, duljine 20-30 cm (za CT/ANGIO/MR injektore) | kom
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 42 (brojkama)
GRUPA PREDMETA NABAVE 43
1 | Sustav za orbitalnu aterektomiju s mikro krunom obloženom dijamantom koja kruži 360 stupnjeva. Sustav se sastoji od: uređaja (OAD) koji na sebi ima tri brzine okretaja ( 60/90/140 tisuća okretaja u minuti); pomične tipke za pokretanje i zaustavljanje te pomicanje krune; kruna veličine 1,25 mm, duljine 145 cm; kočnice za žicu vodilju; "prime" tipke za dodatnu lubrikaciju. Kompatibilan s uvodnicom od 4Fr, dolazi s konekcijskim crijevom za spajanje s mješavinom lubrikanta i fiziološke otopine. | kom
2 | Sustav za orbitalnu aterektomiju sa solid krunom obloženom dijamantom koja kruži 360 stupnjeva. Sustav se sastoji od: uređaja (OAD) koji na sebi ima tri brzine okretaja (sporu 60/90/140 tisuća okretaja u minuti); pomične tipke za pokretanje i zaustavljanje te pomicanje krune; kruna veličina 1,25 mm/1,50mm/2,00mm, duljine 145 cm; kočnice za žicu vodilju; "prime" tipke za dodatnu lubrikaciju. Kompatibilan s uvodnicom od 6Fr, dolazi s konekcijskim crijevom za spajanje s mješavinom lubrikanta i fiziološke otopine. | kom
3 | Sustav za orbitalnu aterektomiju s klasičnom krunom obloženom dijamantom koja kruži 360 stupnjeva. Sustav se sastoji od: uređaja (OAD) koji na sebi ima tri brzine okretaja (60/90/140 tisuća okretaja u minuti); pomične tipke za pokretanje i zaustavljanje te pomicanje krune; krune veličine 1,50 mm/2,00 mm, duljine 145 cm; kočnice za žicu vodilju; "prime" tipke za dodatnu lubrikaciju. Kompatibilan s uvodnicom od 6Fr, dolazi s konekcijskim crijevom za spajanje s mješavinom lubrikanta i fiziološke otopine. | kom
4 | Periferna žica za navođenje prilikom orbitalne aterektomije, duljina žice 335 cm, nehrđajući čelik, presvučen silikonom, vrh opruge od platine i volframa, promjer vrha opruge 0,14/0,17 inča, promjer žice jezgre 0,014 inča | kom
5 | Periferna žica za navođenje prilikom orbitalne aterektomije sa fleksibilnim vrhom, duljina žice 335 cm, nehrđajući čelik, presvučen silikonom, vrh opruge od platine i volframa, promjer vrha opruge 0,14/0,18 inča, promjer žice jezgre 0,014 inča | kom
6 | Lubrikant za OAS sustav, pakiranje 100 ml, koji u sebi sadrži ulja soje, fosfolipid žumanjka jajeta, glicerin, natrijev hidroksid | kom
7 | Bilateralni adapter koji omogućuje istovremenu kompresiju uboda na lijevoj i desnoj femoralnoj arteriji ili veni | kom
8 | Potporni luk koji spaja pneumatsku kupolu pod tlakom, integrirani manometar i remen | kom
9 | Kupola koja prebacuje pritisak sa manometra na arterijsko ili vensko pristupno mjesto | kom
10 | Manometar koji omogućuje korisniku analogno vođenu kontrolu tlaka i kontrolira tlak pneumatske kupole | kom
11 | OTW balonski kateter za izvođenje intravaskularne litotripsije na perifernim arterijama. Pogodan i za osiguravanje pristupa kod TAVI, EVAR/TEVAR, Impella procedura. Kateter je kompatibilan s uvodnicom od 7F i 8F, žicom vodiljom 0.018“ prema izboru. Dijametra 8 do 12.0 mm, duljine 110 mm. Kompatibilan s IVL generatorom i konekcijskom linijom. | kom
12 | RX/OTW balonski kateter za izvođenje periferne intravaskularne litotripsije uz minimalnu traumu krvne žile. Kateter je kompatibilan s uvodnicom od 5F i 6F, žicom vodiljom 0.014” prema izboru. dijametra 2.5 do 6.0 mm, te duljine 80 mm, 10 ciklusa sa 40 impulsa. Kompatibilan s IVL generatorom i konekcijskom linijom. | kom
13 | Reperfuzijski kateteri za periferiju varijabilne čvrstoće, namjenjen i za vensku primjenu sa radiološki vidljivim oznakama na distalnom kraju, pojačani zavojnicom, PTFE obloženi, vanjskog distalnog promjera 8 F, radne duljine 50 cm. | kom
14 | Resorptivni stent koji otpušta lijek everolimus za tretiranje lezija potkoljenice (BTK). Dimenzije: promjera 2.5, 3.0, 3.5 i 3.75 mm; dužina 18, 28 i 38 mm. | kom
15 | Dnevni set za troglavi CT injektor Spicy na koji se spajaju dvije boce s kontrastom i jedna boca s fiziološkom otopinom. Dnevni set posjeduje sistem za tlak i filter za čestice. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 44
1 | PTA balon kateter OTW dizajna kompatibilan žici vodilji (GW) 0,018" i uvodnicama 4 i 5 F. Visoka otpornost na savijanje, izrazita fleksibilnost. Dužine katetera 90, 130, 150 i 180 cm. Balon katetera je promjera 2-7 mm, a dužine balona su od 20 do 250 mm i za neke promjere (4mm, 5mm, 6mm) 300 mm. LFC hidrofilni premaz, dvostruki platinum iridium srednji markeri za poboljšanu vidljivost i precizno postavljanje. | kom
2 | Balon kateter koji luči lijek paclitaxel, OTW dizajna. Dužine katetera 80 i 130 cm. Kompatibilan uvodnici 5-6 F te žici vodilji (GW) 0,035". FreePac premaz i urea ekscipient. Promjer balon je 4,5 i 6 mm, a dužine balona su 200 mm i 250 mm. Nominalni tlak je 8 atm, a maksimalni 11 atm. | kom
3 | Balon šireći prekriveni stent, odobren za chevar indikaciju, promjer od 6-7mm, dužina stenta 22-59 mm, ukupna dužina katetera 120mm, 6 i 7FR | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 45
1 | Višenamjenski kateter, all-in-one sustav za dosezanje, prolaz kroz i dilatiranje lezija perifernih arterija u femoralnom, poplitealnom i infrapoplitealnom području. Sustav obuhvaća tri primarne komponente: potporni kateter, dilatator i PTA balon. Duljina balona je podesiva što omogućava dilataciju različitih duljina lezija jednim balonom. Kateter je kompatibilan za uvodnicu 4F i 6F, žicu 0,014" i 0,018". Promjer balona 2.0, 2,5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm i duljina balona 20-180 mm (podesivo po potrebi) Ukupna duljina katetera 93, 141 i 142 cm (Ø 7.0 mm/86 cm). | kom
2 | Balon kateter, na OTW sustava, materijal polukristalni polimer(SCP), kompatibilan za uvodnicu 4F i 6F, žicu 0,014" i 0,018". Promjer balona 2.0, 2,5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm i duljina balona 20-180 mm (podesivo po potrebi) Ukupna duljina katetera 93, 141 i 142 cm (Ø 7.0 mm/86 cm). NP 6-8 atm, RBP 12-16 atm. Koristi se kod dilatiranja lezija perifernih arterija u femoralnom, poplitealnom i infrapoplitealnom području. Duljina balona je podesiva što omogućava dilataciju različitih duljina lezija jednim balonom. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 46
1 | hidrofilna uvodnica/support kateter, odvojiva hemostatska valvula, atraumatski “low profile”vrh u 5 opcija, otporan na savijanje i preklapanje, omogućuje izvrstan pushabillity i precizno manevriranje Dimenzije profila od 4F do 8F, duljine shafta od 15 do 90 cm, kompatibilan sa 0.035 žicom | kom
2 | Hidrofilni support kateter, torque 1:1, otporan na savijanje, vrhunski pushabillity i support. Zakrivljeni i ravni vrh, 3 RO markera, Kompatibilan sa žicom 0,035’- shaft od 65, 90, 135,150 cm, 0,018’, 0,014’ , duljine shafta od 90, 135, 150 cm | kom
3 | Embolizacijske čestice od polivinil alkohola, za embolizaciju hipervaskularnih tumora, miomi uterusa i AVM. Raspon veličine čestica: od 45-15um do 1000-1180um | kom
1 | Igle za krioablaciju, ravne i angulirane 90 °, za razne tumorske indikacije, promjera vrha od 1.5 - 2.1mm | kom
2 | Uvodnica/support kateter dva u jedan, zahvaljujući svom dizajnu smanjuje rizik od trauma na krvne žile, ojačana struktura otporna na savijanje omogućuje glatko vođenje instrumenata i izuzetno precizno manevriranje kateterom. Dimenzije profila od 4F do 8F, duljine shafta od 15 do 90 cm | kom
3 | Rubicon Control, support kateter napredna tehnologija zahvaljujući svom ergonomskom hvatištu daje potpuni osjećaj kontrole nad kateterom, izuzetno jednostavno menevriranje i upravljanje kateterom, ojačana struktura stijenke katetera pruža nam veću potporu u zahtjevnim procedurama. Dimenzije katetera za profil žica 0,035’ duljine shafta od 65 do 150 cm, 0,018’, 0,014’ , duljine shafta od 90 do 150 cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 47
1 | Torakalna endoproteza sa LSA granom -aortalna komponeneta, sastoji se od ePTFE/FEB stent grafta sa nitinol stent potporom po cijeloj duljini grafta. Zlatni radiopakni markeri su umetnuti radi radiografske vidljivosti. Stent je učvršćen za vanjsku površinu grafta pomoću laminirane ePTFE/FEB vezivne trake, proizvod je stisnut na vrhu dostavnog katetera kompatilnog sa 0,035“ žicom, dužine 10,15,20 cm; promjer 21,26,28,31,34,37,40,45mm; promjer otvora za granu 8 mm | kom
2 | Torakalna endoproteza sa LSA granom -aortalna komponeneta, sastoji se od ePTFE/FEB stent grafta sa nitinol stent potporom po cijeloj duljini grafta. Zlatni radiopakni markeri su umetnuti radi radiografske vidljivosti. Stent je učvršćen za vanjsku površinu grafta pomoću laminirane ePTFE/FEB vezivne trake, proizvod je stisnut na vrhu dostavnog katetera kompatilnog sa 0,035“ žicom, dužine 15,20 cm; promjer 31,34,37,40,45mm; promjer otvora za granu 12 mm | kom
3 | Torakalna endoproteza sa LSA granom-bočna grana, sastoji se od ePTFE/FEB stent grafta sa nitinol stent potporom po cijeloj duljini grafta. Zlatni radiopakni markeri su umetnuti radi radiografske vidljivosti. Stent je učvršćen za vanjsku površinu grafta pomoću laminirane ePTFE/FEB vezivne trake, proizvod je stisnut na vrhu dostavnog katetera kompatilnog sa 0,035“ žicom, dužine 6 cm; promjer 8,10,12,15,17 mm; promjer otvora za granu 8 mm | kom
4 | Torakalna endoproteza sa LSA granom-bočna grana, sastoji se od ePTFE/FEB stent grafta sa nitinol stent potporom po cijeloj duljini grafta. Zlatni radiopakni markeri su umetnuti radi radiografske vidljivosti. Stent je učvršćen za vanjsku površinu grafta pomoću laminirane ePTFE/FEB vezivne trake, proizvod je stisnut na vrhu dostavnog katetera kompatilnog sa 0,035“ žicom, dužine 6 cm; promjer 15,17,20 mm; promjer otvora za granu 12 mm | kom
5 | Torakalna endoproteza sa LSA granom-aortalni produžetak, sastoji se od ePTFE/FEB stent grafta sa nitinol stent potporom po cijeloj duljini grafta. Zlatni radiopakni markeri su umetnuti radi radiografske vidljivosti. Stent je učvršćen za vanjsku površinu grafta pomoću laminirane ePTFE/FEB vezivne trakeproizvod je stisnut na vrhu dostavnog katetera kompatilnog sa 0,035“ žicom, dužine 3,6; 3,8; 4; 4,2; 4,3; 4,6 cm; promjer 21,26,28,31,34,37,40,45 mm | kom
6 | Periferni stent-graft, ePTFE, manjeg profila, rastezljiv balonom, sa heparinom u strukturi proteze, CBAS, vezano end-point kovalentnom vezom.Endoproteza se nalazi namontirana na dostavni sistem sa balonom, Promjer 5,7,8,9 mm, duljine 15; 19; 29; 39; 59; 79 mm, duljina katetera 135 cm, žica uvodnica 0,035” | kom
7 | Endoproteza za torakoabdominalnu granu GORE® EXCLUDER® indicirana je za endovaskularni popravak u bolesnika s aneurizmama torakoabdominalne aorte i pacijenata s visokim kirurškim rizikom s aneurizmama pararenalne aorte, adekvatan ilijakalni/femoralni pristup i brahijalni/aksilarni pristup; proksimalni (supracelijačni) raspon promjera liječenja vrata aorte preko 2 cm zona brtvljenja od 22-34 mm za aneurizme koje se protežu do 6,5 cm ili manje iznad ishodišta najproksimalnije grane žile; kut vrata aorte ≤ 60° u zoni proksimalnog brtvljenja aortne komponente; raspon promjera liječenja ilijačne arterije od 8-25 mm i duljina zone brtvljenja ilijačne arterije od najmanje 10 mm; promjeri zone brtvljenja bubrežne arterije između 4,0-10,0 mm; promjeri zone brtvljenja celijakije i gornje mezenterične arterije između 5,0-12,0 mm; ≥ 15 mm duljine zone brtvljenja u bubrežnim arterijama, gornjoj mezenteričkoj arteriji i celijakijskoj arteriji; i visceralni segment aorte (3 cm proksimalno do 9,5 cm distalno od najproksimalnije visceralne arterije) mora biti ≥ 20 mm u promjeru,dimenzije 31x20x160 | kom
8 | Endoproteza za torakoabdominalnu granu GORE® EXCLUDER® indicirana je za endovaskularni popravak u bolesnika s aneurizmama torakoabdominalne aorte i pacijenata s visokim kirurškim rizikom s aneurizmama pararenalne aorte, adekvatan ilijakalni/femoralni pristup i brahijalni/aksilarni pristup; proksimalni (supracelijačni) raspon promjera liječenja vrata aorte preko 2 cm zona brtvljenja od 22-34 mm za aneurizme koje se protežu do 6,5 cm ili manje iznad ishodišta najproksimalnije grane žile; kut vrata aorte ≤ 60° u zoni proksimalnog brtvljenja aortne komponente; raspon promjera liječenja ilijačne arterije od 8-25 mm i duljina zone brtvljenja ilijačne arterije od najmanje 10 mm; promjeri zone brtvljenja bubrežne arterije između 4,0-10,0 mm; promjeri zone brtvljenja celijakije i gornje mezenterične arterije između 5,0-12,0 mm; ≥ 15 mm duljine zone brtvljenja u bubrežnim arterijama, gornjoj mezenteričkoj arteriji i celijakijskoj arteriji; i visceralni segment aorte (3 cm proksimalno do 9,5 cm distalno od najproksimalnije visceralne arterije) mora biti ≥ 20 mm u promjeru,dimenzije 37x20x160 | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 48
1 | Ovojnica za navođenje s tankom stijenkom namijenjena za korištenje kao ovojnica za navođenje i kao uvodnica, ojačanje od nehrđajućeg čelika i debljina stijenke od 1F. Nudi niži profil pristupa uz očuvanje veličine unutarnjeg lumena radi lakšeg intravaskularnog pristupa. Odvojivi hemostatski ventil, ergonomski priključak, dilatator, hidrofilni premaz na distalnom dijelu. Dimenzija: 4F, 5F, 6F duljine 10 cm, 25 cm, kompatibilan sa žicama vodiljama 0.018", 0.035". | kom
2 | Ovojnica za navođenje s tankom stijenkom namijenjena za korištenje kao ovojnica za navođenje i kao uvodnica, ojačanje od nehrđajućeg čelika i debljina stijenke od 1F. Nudi niži profil pristupa uz očuvanje veličine unutarnjeg lumena radi lakšeg intravaskularnog pristupa. Odvojivi hemostatski ventil, ergonomski priključak, dilatator, hidrofilni premaz na distalnom dijelu. Dimenzija: 4F, 5F, 6F duljine 45 cm, 70 cm, 90 cm, kompatibilan sa žicama vodiljama 0.018", 0.035". | kom
3 | Višenamjenski univerzalni drenažni kateteri s ultra tankim stijenkama, ekstra velikim lumenom, pojačanom aksijalnom čvrstoćom te vrhunskom otpornošću na savijanje ojačan nitinolom. Veliki drenažni otvori i prostrani lumen omogućuju optimalnu dinamiku protoka. Dostupni u varijantama: J-tip, pigtail i zaključani pigtail. Univerzalni kateter ojačan nitinolom, Opti-Drain višenamjenski kateter s nitinolom i perkutani-bilijarni drenažni kateter s nitinolom. Dimenzija od 6F, 8F, 10F i 12F duljine 15 cm , 30 cm i 40 cm . | kom
4 | Fiksacijske vezice namjenjene za korištenje u procedurama kreiranja Endovaskularnih Arterio-Venskih fistula. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 49
1 | Torakalni stentgraft izrađen po mjeri pacijenta za pripremu "landing" zone prilikom postavljanja torakoabdominalnih stent graftova. Dimenzija 24-44 mm i dužine grafta 80 - 230mm. Omogućuje izradu konusnog oblika grafta do 20mm razlike u dijametru. | kom
2 | PTA NC balon kateter za žicu 0.035" niskoprofilnog vrha 0.040". Dimenzija 3-12 mm i dužine balona 20mm-200mm. Dužine katetera 40-135 mm. | kom
3 | PTA NC balon kateter za žicu 0.18". Dimenzija 3-8 mm i dužine balona 10mm-150mm. Dužine katetera 40-150 mm. | kom
4 | PTA SC balon kateter za žicu 0.18". Dimenzija 3-10mm i dužine balona 5mm-150mm. Dužine katetera 40-150 mm. | kom
5 | PTA SC balon kateter za žicu 0.14". Dimenzija 1.5-6 mm i dužine balona 5mm-200 mm. Dužine katetera 70-150 mm. | kom
6 | PTA NC balon kateter za žicu 0.14". Dimenzija 2 -7mm i dužine balona 10mm-150mm. Dužine katetera 70-150 mm. | kom
7 | PTA Scoring balon kateter s tri žice kateter za žicu 0.018" i 0.035". Dimenzija 3-8 mm i dužine balona 20-60mm. Dužine katetera 50-90cm. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 50
1 | Jednokratna varijabilna sonda s mogućnošću kreiranja 5 različitih sfera izoterma u konfiguraciji pravog kuta, radna dužina sonde 15 cm, promjer 2,4 mm, podesivi klizač za regulaciju veličine izoterma ("ledene kugle"); markacija na sondi svakih 1 cm; marker dubine te oštri troakar vrh. Postavka sonde: 1,5 cm; 2,5 cm; 3 cm, 4 cm i 5 cm - max veličina izoterma ("ledene kugle") na 0 °C. Sonda se može koristiti za primjenu u otvorenim, minimalno invazivnim ili endoskopskim kirurškim postupcima u području opće kirurgije, urologije, ginekologije, onkologije, neurologije, ENT, proktologije, pulmonarne i torakalne kirurgije. Služi za smrzavanje / ablaciju tkiva primjenom ekstremno niskih temperatura, uključujući tkiva prostate i bubrega, jetrenih metastaza, tumora, kožnih lezija i bradavica. *veličina izoterma smije varirati +/-5 mm | kom
2 | Jednokratna varijabilna sonda za kreiranje sfere izoterma u konfiguraciji pravog kuta, radna dužina sonde 15 cm, promjer 1,7 mm, markacija na sondi svakih 1 cm; marker dubine te oštri troakar vrh. Led duguljastog oblika veličine do 3.5cmx5.5cm. Sonda se može koristiti za primjenu u otvorenim, minimalno invazivnim ili endoskopskim kirurškim postupcima u području opće kirurgije, urologije, ginekologije, onkologije, neurologije, ENT, proktologije, pulmonarne i torakalne kirurgije. Služi za smrzavanje / ablaciju tkiva primjenom ekstremno niskih temperatura, uključujući tkiva prostate i bubrega, jetrenih metastaza, tumora, kožnih lezija i bradavica. *veličina izoterma smije varirati +/-5 mm | kom
3 | Jednokratna varijabilna sonda za kreiranje sfere izoterma u konfiguraciji pravog kuta, radna dužina sonde 15 cm, promjer 1,7 mm, markacija na sondi svakih 1 cm; marker dubine te oštri troakar vrh. Led okruglog oblika veličine do 3.1cm x 3.4cm. Sonda se može koristiti za primjenu u otvorenim, minimalno invazivnim ili endoskopskim kirurškim postupcima u području opće kirurgije, urologije, ginekologije, onkologije, neurologije, ENT, proktologije, pulmonarne i torakalne kirurgije. Služi za smrzavanje / ablaciju tkiva primjenom ekstremno niskih temperatura, uključujući tkiva prostate i bubrega, jetrenih metastaza, tumora, kožnih lezija i bradavica. *veličina izoterma smije varirati +/-5 mm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 51
1 | Resorptivne čestice za ciljanu embolizaciju s lijekom, veličina čestica ​200µm (100-350 µm) | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 52
1 | Sterilna navlaka za UZV sondu 13x122cm sa gelom i gumicom za pričvrščivanje | kom
2 | Osnovni komplet za intenzivnu njegu . Venski, komplet za uvođenje perkutanog katetera uz pomoć Seldingerove tehnike prema Desilets-Hofmannu. Igla za punkciju ø 1,3 x 63,5 mm (18 G),igla za punkciju ø 1,3 x 63,5 mm (18 G), žica vodilica, 70 cm, ø 0,035“/0.89 mm savitljiv J3-vrh s alatom za uvođenje ili savitljivi ravni vrh, dilatator 205 mm, uvodna ovojnica za vensku hemostazu, 115 mm, izrađena od PUR-a, skalpel i gaze. | kom
3 | Periferni SCORING balon za dilatacije svih vrsta stenoza u području periferne arterije i AV fistule ( de novo i restenoze). Fleksibilan, okrugli i niskoprofilni vrh,4 integrirana elementa trokutastog oblika visoki 0,0155" (0,39 mm) i postavljeni pod kutem od 90°, visokotlačni balon (RBP 20 atm). Promjer balona 4.0, 5.0, 6.0 ,7.0 i 8.0 mm. Duljina shafta 50, 90 i 145cm.Duljina 40, 120 i 150cm. | kom
4 | Koronarni pribora za intervencijske zahvate koji se sastoji od peana za jednokratnu u potrebu, zdijele za jednokratnu upotrebu 500ml, pladnja za žice 29,6 x 24,1 x 6 cm transparentnog, sterican igle 18G, 21G, 22G, 26G i šprice , te navlake za zaštite od zračenja ,op trake 9x49cm. gaza i kompresa i prekrivke. | kom
1 | Pribor za intervencijske zahvate koji se satoji od posude 250 i 500 ml, šprice sa LL 10 i 20 ml , igle 18G i 21G , skalpel 11, sterilna navlaka za UZV sondu 13x122cm ,kutija za odlaganje igala, sterilne navlake za zaštitu od zračenja,od prekrivke i jednokratni mantili, | kom
5 | Jednokratni pribor za intervencijske zahvate mehaničke rekanalizacijske terapije , koji se sastoji od punkcijske igle 1,3x70 18G, skalpela 11, zdjelica 250 i 500 ml, igala 21G i 18G, šprica LL 10 i 20 ml, šprica 3 i 10 ml, pladnja za žice 29,6x24,1x6 cm, sterilna navlaka za UZV sondu 13x122cm ,kutija za odlaganje igala, sterilne navlake za zaštitu od zračenja ( 100x90, 90x90) , mantila i prekrivki. | kom
5 | Pribor za kompleksni intervencijski zahvat koji se sastoji od jednokratnih peana, konekcijskog infuzijskog sistema, štrcaljki od 20 i 10 ml, igala 21G i 18G , pet zdjelica od 250ml, pladnja za intervencijske žice, navlaka za lampu, navlaka za uzv sondu ,jednokratne naljepnice ,navlake za zaštitu od zračenja i prekrivke. | kom
6 | Angio pribor za kompleksne intervencijske procedure: forceps, kanila,tufer,plastične posude, komprese, zaštita od zračenje, angiografska prekrivka- 4 rupe, komprese i kirurški ogrtač. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 53
1 | Kateter za trombolizu s valvulom na vrhu katetera, 4 i 5 F, dužine 45 ,90 ,135 cm, infuzijski segment 5-50 cm, postranične laserski bušene rupice su kružno smještene između 2 markera, valvula i šprice za aplikaciju lijeka u setu | kom
2 | Superelastična nitinolska hidrofilna žica 0.018" i 0.025" duljine 80 - 260 cm, 0.035" i 0.038",duljine 220 i 260 cm, ravan ili zakrivljen vrh, standard ili "stiff" čvrstoća žice, , 1:1 tork | kom
3 | Superelastična nitinolska hidrofilna žica 0.035" i 0.038" duljine, ravan ili zakrivljen vrh, standard ili "stiff" čvrstoća žice, duljine 80 - 180 cm,1:1 tork | kom
4 | Sistem za fiksaciju katetera, adhezivni, sterilni, za katetere veličine 5-14F | kom
5 | Duga uvodnica, standardne čvrstoće 4-8 F, pojačane čvrstoće (Extra body) 7-8F, 45 cm, vrh ravan, multipurpose, renal double curve, hockey stick, povećane otpornosti na kinkanje i kompresiju, hidrofilni premaz 35 cm, ojačana čelikom, marker za dobru vidljivost | kom
6 | Duga uvodnica, 6-8 F, 65 cm, standardne ili pojačane čvrstoće, hidrofilni premaz 35 cm, ravan ili multipurpose vrh | kom
7 | Duga uvodnica, 4-8 F, 90 cm, standardne ili pojačane čvrstoće, hidrofilni premaz 35 cm, ravan ili multipurpose vrh | kom
8 | Mikropunkcijska uvodnica ojačane stijenke čelikom što ju čini otpornom na kompresiju i kinkanje, 4 i 5 F, 10 cm, u setu s čeličnom žicom 0.018", 40 cm, dilatatorom standarne čvrstoće i iglom 21G, 7cm | kom
9 | Mikropunkcijska uvodnica ojačane stijenke čelikom što ju čini otpornom na kompresiju i kinkanje, 4 i 5 F, 10 cm, sa žicom od nitinola i platine 0.018", 40 cm, dilatatorom standarne čvrstoće i iglom 21G, 7cm | kom
10 | Mikropunkcijska uvodnica ojačane stijenke čelikom što ju čini otpornom na kompresiju i kinkanje, 4 i 5 F, 10 cm, sa žicom od nitinola i platine 0.018", 40 cm, dilatatorom standarne čvrstoće i "echo" iglom 21G, 7cm | kom
11 | Mikropunkcijska uvodnica ojačane stijenke čelikom što ju čini otpornom na kompresiju i kinkanje, 4 i 5 F, 10 cm, sa žicom od nitinola i platine 0.018", 40 cm, dilatatorom povećane čvrstoće tzv. "stiff opcija" i "echo" iglom 21G, 7cm | kom
12 | Žica vodilica 0.018", od nitinola sa platinastim vrhom, duljine 60 cm | kom
13 | Luer ili univerzalni prilagodnik komplementaran s ventilom trajnog drenažnog katetera | kom
14 | Traka za postizanje hemostaze nakon femoralnog pristupa, samoljepljiva, veličina 12cm (pedijatrijska) i 24 cm (odrasli), centralno smješten balon koji se napuhuje sa 7 i 40 ml zraka, specijalna konekcija i šprica za napuhivanje balona | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 54
1 | Za automatski injektor Medtron HP-D - HSD 527 suction tube with valve (83 bar/1200psi) 315082 ili jednakovrijedno | kom
2 | Za automatski injektor Medtron HP-D - ELS 200 ml Disposable Syringe with filling tube 316025 ili jednakovrijedno | kom
3 | Za automatski injektor Medtron HP-D - ELS 200 ml (S) Syringe 316026-000 ili jednakovrijedno | kom
4 | Za automatski injektor Medtron HP-D - Accutron HP-D - Y-Connector 83 bar with 2 RV and RA - Long Supply Tubes 317188-000 ili jednakovrijedno | kom
5 | Set za injektor MR uređaja, MR Set, sadrži špricu 65 ml i špricu 200 ml | kom
6 | Za automatski injektor Medtron HP-D - HS 224/180 RA Patient Line with Valve 315124-000 ili jednakovrijedno | kom
7 | Za automatski injektor Medtron HP-D - HP 180 Patient Line PVC 315132-000 ili jednakovrijedan | kom
8 | Za automatski injektor Medtron HP-D - HS 224/180 RA Patient Line 315135-000 ili jednakovrijedan | kom
9 | Za automatski injektor Medtron HP-D - HS 224/180 Patient Line 315134-000 ili jednakovrijedan | kom
10 | Za automatski injektor Medtron HP-D - HSD 525 Suction Tube 315081-100 ili jednakovrijedno | kom
11 | Za automatski injektor Medtron HP-D - Accutron HP-D - Y-Pressure Line with 2 check valves (83/1200 psi) ili jednakovrijedan | kom
12 | Za automatski injektor Medtron HP-D - HDW 526 High Pressure Three-Way stop Cock 315087-100 ili jednakovrijedan | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 55
1 | Proizvod za zaustavljanje krvarenja, izrađen od 100% čistog kitozana, za bilo koji tip vaskularnih intervencijskih procedura, dimenzije 5x5 cm | kom
2 | Proizvod za zaustavljanje krvarenja, izrađen od 100% čistog kitozana, za bilo koji tip vaskularnih intervencijskih procedura, dimenzije 3,5x3,5cm | kom
3 | Proizvod za zatvaranje radijalne arterije, bezbolno uklanjanje, brza hemostaza, smanjuje vrijeme kompresije, bez okluzije radijalne arterije, dolazi sa narukvicom, dimenzije 2,5x2,5 | kom
4 | Uvodnice RAABE modifikacije, s "check-flo" valvulom i distalnim radiopaknim markerom, bez hidrofilnog premaza, dimenzija 7 i 8 F, kompatibilni s 0.038" žicom, 55 i 70 cm dužine | kom
5 | Pokriven ilijačni balon stent sitem, napravljen od CoCr (kobalt kroma), sa dizajnom "otvorenih ćelija", pokriven Eptfe materijalom 180 µm, za ilijačne arterije, uvodnica 6 F i 7 Fr, dužine stenta 37 i 57 mm, promjer stenta od 7-10 mm, dužina katetera 75 cm | kom
6 | FEVAR stent graft sistem, 2 u 1 dizajn koji kombinira napuhivanje i proširivanje u jednom koraku. Indiciran za FEVAR procedure, dimenzije ekspandirani promjer stent grafta distalni/proksimalni: 5/8mm, 6/8mm, 7/10 mm, 8/10 mm i 9/11mm, duljina stent grafta 22-37 mm, uvodnica 6 i 7 Fr, dužina katetera 120 cm | kom
7 | Rotacijski 6FR aterektomijski i trombektomijski uređaj koji se koristi u perifernom arterijsko-vaskularnom sustavu za obnovu protoka u arterijama od akutnih do kalcificirajućih stenoza i okludiranih stentova i stent graftova, koaksijalni koteter, s baterijskim napajanjem, s rotirajućom uvodnicom, s proširivim nitinolskim reznim krilcem, okluzivni materijal se aspirira pomoću integrirane pumpe i izbacuje u sabirnu vrećicu. Dužina uređaja je 50, 70 i 95 cm, za žicu 0.035" | kom
8 | Samošireća potporna struktura s integriranim dilatacijskim balon kateterom za dizajnirana za kontroliranu penetraciju i pripremu lezije kroz niz radijalno proširivih oštrica.Oštrice stvaraju kanale koji mijenjaju morfologiju lezije, smanjujući učinak povratne sile i mijenjajući usklađenost krvnih žila. Kanali optimiziraju unos lijeka u kombinaciji s DCB-om (kateterom za lokalnu primjenu lijeka). Promjer uređaja 3 i 4 mm, dužina 60 i 65 mm, za žicu 0.014, dužina katetera 135 cm, hidrofilni premaz dužine 30 cm | kom
9 | Prilagodljivi potporni mikrokateter namijenjen je liječenju perifernih arterijskih bolesti. Nizak profil i oblikovljivost s optimalnom potporom i sposobnošću potiskivanja za prelazak kroz najuže lezije. Za žice 0.014", 0.018" i 0.035", dužine 50, 90, 135 i 150 cm, hidrofilni premaz u distalnom dijelu 40 cm | kom
10 | Uvodnice po Ansel-u, fleksibilne i otporne na presavijanje i kompresiju, s "check-flo" valvulom i s dilatatorom visoke fleksibilnosti, dimenzija 4 do 12 F, kompatibilni s 0.018" i 0.035" žicom, 45-110 cm dužine | kom
11 | Uvodnica 24Fr, dužine 33 cm, kompatibilna s aspiracijskim kateterima velikog lumena, hidrofilni premaz prekriva približno 30 cm uvodnice, | kom
12 | Drenažna valvula za prsni koš, sprječava povratak zraka u pleuralni prostor, 14.0 Fr, 30 cm dužina | kom
13 | Uvodnice sa malom check flo valvulom, za žicu 0.038", od 5 do 8 Fr, od 30 do 90 cm dužine | kom
14 | Uvodnice sa velikom check flo valvulom, za žicu 0.038", 10 i 12 Fr, od 30 do 80 cm dužine | kom
15 | PTA niskoprofilni dilatatcijski balon kateter, kompatibilni sa žicom 0.014", na 3Fr, sa Pliaform površinom koja pomaže smanjenju trenja i lakši prolazak, D lumena za brže napuhavanje i ispuhavanje balona. Dužine katetera 50, 90 i 150 cm, dužine balona 2-12 cm, promjer 1,5-3 mm, RBP 16 atm | kom
16 | Set za drenažu, kateter veličine 12-16 Fr, dužina katetera 18 cm, 8 postraničnih rupa, za žicu 0.038" | kom
17 | Unaprijed pripremljena mješavina sve-u-jedan sa spinalnom smolom visoke viskoznosti, bez vremena čekanja, minimizirani rizik kontaminacije ili staklenih krhotina, minimizira izlaganje monomernim parama, sa uključenim muški-muški konektorom, sadrži 18 g praška, 8,3 g tekućine, dostupni volumen od 16,6 cc | kom
18 | Hidraulični pištolj za dostavu zajedno sa unaprijed pripremljena mješavina sve-u-jedan sa spinalnom smolom visoke viskoznosti, i punjenjem volumena 9,9 cc, sa značajno smanjenom izloženosti radijaciji, sa limitatorom obrtnog momenta | kom
19 | Set za biopsiju | kom
20 | Biopsijska igla za meko tkivo, poluatomatski uređaj za modificirane "menghini tip" biopsije, unutarnji ehogeni marker, lateralni gumb za paljenje, dimenzije promjera od 16 do 21 G, dužina od 70 do 200 mm | kom
21 | Biopsijska igla za meko tkivo, "tru-cut" poluatomatski uređaj za histološke biopsije, unutarnji ehogeni marker,uklonjivi stilet sa 20 mm urezom za uzorak, s dodatnim piramidalnim vrhom stileta za CT pozicioniranje, dimenzije promjer 13 do 20 G, dužina od 70 do 250 mm | kom
22 | Biopsijska igla za meko tkivo, "tru-cut" poluatomatski uređaj za histološke biopsije, sa unutarnjim ehogenim markerom, stilet sa 18mm urezom za uzorak, dimenzije od 14 do 20G, dužina 100 do 200 mm | kom
23 | Automatska igla za "tru-cut" histološke biopsije, biopsijska igla za meko tkivo, jednostavna i lagana za rukovanje i punjenje, punjenje sa rotacijskim sistemom, indikator punjenja, automatsko prikupljanje uzoraka, unutarnji ehogeni marker, dimenzije promjer od 14 do 18 G, dužina 100 do 250 mm | kom
24 | Koaksijalna igla za uvođenje biopsijskih igala i drugim uređaja, uvodnica za igle u promjeru od 14 do 18 G, dužina 50 do 200 mm | kom
25 | Set za biopsiju koštane srži dužine od 60 do 150 mm. Set sadrži biopsijsku iglu "J tipa", stilet sa piramidalnim vrhom i vrhom za luer lock. Veličina od 8 do 13G | kom
26 | Set indiciran za perkutanu transluminalnu bilijarnu biopsiju, sastoji se od uvodnice dužine 30 cm, unutarnjeg promjera 7Fr, sa radiopaknom oznakom i bilijarne biopsijske pincete, dužine 60 cm, 5,2 Fr | kom
27 | Flexor check-flow uvodnica bez hidrofilnog premaza sa radiopaknim vrhom veličine 10 Fr na 0.038" žicu dužine od 30 - 85 cm. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 56
1 | Duge uvodnice veličine 6F, u duljinama od 110cm i 135cm namijenjene intravaskularnom uvođenju intervencijskih i/ili dijagnostičkih proizvoda u periferni vaskularni sustav kroz radijalnu arteriju.Površina uvodnice sadrži hidrofilni premaz radi lakšeg uvođenja i izvlačenja izuzev proksimalnog dijela koji nema hisdrofilni premaz, a u svrhu poboljšanja stabilnosti uvodnice. Unutarnji promjer uvodnice iznosi 0.087'', a vanjski 0.100''. Dilatator (obložen silikonom) uključen je u pakiranje. | kom
2 | Žice 0.014”, 0.018” dužine 200 i 235cm, ravne, i pre shaped čvrstoća vrha žice: 3g i 4g | kom
3 | Žice 0.014”, 0.018” dužine 300cm, ravne, i pre shaped čvrstoća vrha žice: 3g i 4g | kom
4 | Žice 0.014”, 0.018” dužine 200 i 235cm, ravne i pre shaped čvrstoća vrha žice: 12g | kom
5 | Žice 0.014”, 0.018” dužine 300cm, ravne i pre shaped čvrstoća vrha žice: 12g | kom
6 | Žice 0.018” dužine 200 i 235cm, ravne i pre shaped, čvrstoća vrha žice: 7.5g | kom
7 | Žice 0.018” dužine 300cm, ravne i pre shaped, čvrstoća vrha žice: 7.5g | kom
8 | Žice 0.014", 0.018" dužine 180 cm, ravne, čvrstoća vrha žice: 20.0g i 30.0 g | kom
9 | Žice 0.014", 0.018", dužine 300 cm, ravne, čvrstoća vrha žice: 20.0g, 30.0 g | kom
10 | Žice 0.014” dužine 200 cm, ravne, čvrstoća vrha žice: 40g | kom
11 | Žice 0.014” dužine 300cm, ravne , čvrstoća vrha žice: 40g | kom
12 | Žice 0.014" dužine 190 i 235 cm, pre-shaped, čvrstoća žice: 3gr | kom
13 | Žice 0.014", 0.018", dužine 300 cm,pre-shaped, čvrstoća vrha žice: 3g | kom
14 | Igla CHIBA US cut (vidljiva pod ultrazvukom) 22 G (0.7mm) dužine 90,150, 220 mm | kom
15 | Inicijalna punkcijska igla 17.5G dužine 200mm, US cut (vidljiva pod ultrazvukom) | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 57
1 | Elektroda za ireverzibilnu elektroporaciju s ugrađenim temperaturnim senzorom, mogućnost prilagodbe duljine ekspozicije u minimalnom rasponu od 0-4 cm u koracima od maksimalno 0.5 cm, vanjski promjer elektrode maksimalno 1.1 mm (19G), duljina elektrode 13 cm | kom
2 | Elektroda za ireverzibilnu elektroporaciju s ugrađenim temperaturnim senzorom, mogućnost prilagodbe duljine ekspozicije u minimalnom rasponu od 0-4 cm u koracima od maksimalno 0.5 cm, vanjski promjer elektrode maksimalno 1.1 mm (19G), duljina elektrode 18 cm | kom
3 | Elektroda za ireverzibilnu elektroporaciju s ugrađenim temperaturnim senzorom, mogućnost prilagodbe duljine ekspozicije u minimalnom rasponu od 0-4 cm u koracima od maksimalno 0.5 cm, vanjski promjer elektrode maksimalno 1.1 mm (19G), duljina elektrode 25 cm | kom
4 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju duljine 7 cm, promjera 17 G, emisijsko područje 12 mm, osovina antene izrađena od nehrđajućeg čelika i keramičkog vrha trobridnog dizajna za lakšu penetraciju u tkivo. Unutarnje vodeno hlađenje duž cijele antene te ugrađena minimalno 2 termoelementa duž antene za bolju toplinsku kontrolu. Treba biti izrađena na način da osigurava optimalnu kontrolu elektromagnetskog polja za postizanje željenog sferičnog oblika ablacije. Isporuka u sterilnom pakiranju koje sadrži antenu, koaksijalni kabel i pripadajuće dvostruke cijevi za pumpu za hlađenje. | kom
5 | Jednokratna antena za mikrovalnu ablaciju duljine 10 cm, promjera 17 G, emisijsko područje 12 mm, osovina antene izrađena od nehrđajućeg čelika i keramičkog vrha trobridnog dizajna za lakšu penetraciju u tkivo. Unutarnje vodeno hlađenje duž cijele antene te ugrađena minimalno 2 termoelementa duž antene za bolju toplinsku kontrolu. Treba biti izrađena na način da osigurava optimalnu kontrolu elektromagnetskog polja za postizanje željenog sferičnog oblika ablacije. Isporuka u sterilnom pakiranju koje sadrži antenu, koaksijalni kabel i pripadajuće dvostruke cijevi za pumpu za hlađenje. | kom
6 | Set za minimalno invazivnu dekompresiju intervertebralnog diska u cervikalnom potručju. Koji vrši uklanjanje tkiva tehnologijom s frekvencijama za raskidanje međumolekularnih veza u tkivima na niskim temperaturama do 50°C. Set sadrži minimalno: bipolarnu elektrodu kompatibilnu s generatorom frekvencije, promjera maksimalno 0,9mm, aktivnog vrha duljine 3mm savijenim 15% sa sigurnosnom kvačicom za markiranje duljine hoda, Iglu uvodnicu 19G, trokar | set
7 | Set za minimalno invazivnu dekompresiju intervertebralnog diska u cervikalnom potručju. Koji vrši uklanjanje tkiva tehnologijom s frekvencijama za raskidanje međumolekularnih veza u tkivima na niskim temperaturama do 50°C. Set sadrži minimalno: bipolarnu elektrodu kompatibilnu s generatorom frekvencije, promjera maksimalno 1.0mm, aktivnog vrha duljine 3mm savijenim 15% sa sigurnosnom kvačicom za markiranje duljine hoda, Iglu uvodnicu 17G, trokar | set
8 | Adapter spoja s generatorom za elektrodu za minimalno invazivnu dekompresiju intervertebralnog diska | kom
9 | Igla uvodnica 17G za elektrodu bipolarnu elektroda za minimalno invazivnu dekompresiju diska | kom
10 | Igla uvodnica 19G za elektrodu bipolarnu elektroda za minimalno invazivnu dekompresiju diska | kom
11 | Neutralna elektroda za monopolarnu primjenu s 2-polnim spojnim ravnim konektorom, za monopolarnu stimulaciju RF i DNS, mogućnost provjere impedancije neutralne elektrode, samoljepiva, za jednokratnu upotrebu | kom
12 | Readiofrekvencijska elektroda jednokratna duljine 50, 100, 115, 150mm, za jednokratnu kanilu efektivne duljine 100mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
13 | Readiofrekvencijska elektroda višekratna duljine 50, 100, 115, 150mm, za jednokratnu kanilu efektivne duljine 100mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
14 | Kanila 20G sa aktivnim vrhom 5mm, izolirana, s mandrenom, vanjski promjer 0.9mm, za elektrodu duljie 50, 100, 115, 150mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
15 | Spojni kabel za neutralnu elektrodu s priključkom 1,5mm, otpornim na dodir | kom
16 | Kanila 12Gx92, s mandrenom, prikladna za cryo elektrodu 2,1mm, s oznakom dubine za orijentaciju, ukupna duljina 96,3mm, radna duljina 92,5mm, vanjski promjer 2,6mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
17 | Kanila 15Gx95, s mandrenom, prikladna za cryo elektrodu 1.3mm, s oznakom dubine za orijentaciju, ukupna duljina 124.6mm, radna duljina 95mm, vanjski promjer 1.8mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 58
1 | Torakoabdominalni stent graft za endovaskularno loječenje torakoabdominalnih aneurizmi, Graft je napravljen od ePtfe membrane a stent od nitinola, proximalni diametar 20-40 mm, ID 6-10mm, OD 6-8 mm, dužina 110-150 mm. | kom
2 | Endovaskularna igla za in-situ fenestraciju prilikom postavljanja torakalnog graft stenta, Igla 20G, ID 0,018, dužina 350-1000mm, | kom
14 | Periferni CoCr stent(L605), OTW,dizajn sa otvorenim ćelijama, vrh profila 0,036'', iznimno visoke radijalne snage, na kateteru dužine 80 i 140 cm, za uvodnicu 6F, žice: 0.035'', skraćivanje < 3%, recoil < 6%, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 18 – 58 mm d | kom
15 | Periferni stent CoCr sa sirolimus lijekom 1,4µg/mm2 i polimerom za tretiranje kompleksnih ishemija za BTK , montiran na Rx semi compliant balonu, za žicu 0,014'' i 5F guiding kateter, crossing profila 0,043'' – 0,051’’, profil vrha :0.016”, 2 radiopakna markeara Pr-Ir, materijal balona Nylon i Pebax,hidrofilni distalni kraj katetera, recoil ‹ 5%, skraćenje kod ekspanzje ‹ 3%, dimenzije stenta: dijametar 2,0 do 4,5 mm, dužine 9 – 39 mm | kom
16 | Samošireći nitinolski stent, fleksibilni, otporan na presavijanje, homogene radijalne sile,na krajevima stenta nalaze se 4 markera za uvodnicu 6 F, vodeći kateter 8F i žicu 0,035’’, dužine katetra 80 i 130 cm, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 40 – 60 mm | kom
17 | Samošireći nitinolski stent, fleksibilni, otporan na presavijanje, homogene radijalne sile,na krajevima stenta nalaze se 4 markera za uvodnicu 6 F, vodeći kateter 8F i žicu 0,035’’, dužine katetra 80 i 130cm, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 80 – 100 mm | kom
18 | Samošireći nitinolski stent, fleksibilni, otporan na presavijanje, homogene radijalne sile,na krajevima stenta nalaze se 4 markera za uvodnicu 6 F, vodeći kateter 8F i žicu 0,035’’, dužine katetra 80 i 130cm, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 150 – 200 mm | kom
19 | Balonski kateter sa lijekom Paclitaksel 3µg/mm2, OTW, 2 radiopakna markeara Pr-Ir, radna dužina katetera 100 i 150 cm, balon nominalnog tlaka 7 atm, RBP 16 atm: - za uvodnicu 4F, žica 0,014'', promjer: 1.5-4.0 mm, dužina: 40 -200 mm | kom
20 | Balonski kateter sa lijekom Paclitaksel 3µg/mm2, OTW,2 radiopakna markeara Pr-Ir, radna dužina katetera 100, 140 ili 150 cm, balon nominalnog tlaka 7 atm, RBP 16 atm: - za uvodnicu 4F(širinaa 2-4mm) i 5FR(širina 5-8mm), žica 0,018''/0,014'', promjer: 2.00-8.0 mm, dužina: 20 -200 mm | kom
21 | Balonski kateter sa lijekom Paclitaksel 3µg/mm2, OTW,2 radiopakna markeara Pr-Ir, radna dužina katetera 80 i 140 cm, balon nominalnog tlaka 6/7 atm, RBP 16 atm: - za uvodnicu 5F i 6FR(6-7mm), žica 0,035'', promjer: 5.0-7.0 mm, dužina: 20-150 mm | kom
22 | Balonski kateter OTW,sa hidrofilnim premazom uporabne dužine 80 cm i 140 cm za sve dimenzije i dužine, 170 i 200 cm za balone 6-12 mm i dužine 20mm , za žicu 0,035'', balon nominalnog tlaka 6-7 atm, promjera: 3-12 mm, RBP 13-20 atm, dužina: 20 –200 mm, koničnog oblika za prolaženje težih lezija, kompatibilan s uvodnicama 5F i 6F | kom
23 | Koaksijalni balonski katerteri OTW, koničnog oblika za prolaženje težih lezija -na kateterskom sistemu uporabne dužine 100, 140 i 150 cm sa hidrofilnim premazom, za uvodnicu 4F (osim promjera 7 i 8 mm pri dužini 60mm i većoj je 5F), za žicu 0,018'', nom. tlak 7 atm, RBP 14-16 atm, promjer: 2 – 8 mm, dužina: 20 –200 mm | kom
24 | Koaksijalni balonski katerteri OTW, koničnog oblika za prolaženje težih lezija -na kateterskom sistemu uporabne dužine 100 i 150 cm sa hidrofilnim premazom, za uvodnicu 4F, za žicu 0,014’’, nom. tlak 7 atm, RBP 16 atm, promjer: 1,5 – 4 mm, dužina: 10 –200 mm | kom
25 | Periferni pleteni potporni kateter,OTW jedan lumen od proximalnog do distalnog dijela, vrh katetera može biti ravan ili pod kutom 30°, sa ženskim luer-lock konektorom na proksimalnoj strani, sa hidrofilnim premazom, 4 markera, za uvodnicu 4 FR, za žicu 0,014'', 0,018'' ili 0,035'', radna duljina 65, 90, 130 ili 150 cm | kom
26 | Periferni ePTFE pokriveni CoCr stent(L605), za žicu 0.035'', uvodnicu 6Fr (za veličine 5.00-7.00mm i 8.00mm dužine 17mm) i 7Fr (veličine 8.00mm dužine 27mm i veličine 9 i 10mm), nom.tlak 9 atm, RBP 13-15 atm, 3 tantalum markera na svakoj strani stenta te 1 radiopakni markear Pr-Ir na svakom kraju balona, radna dužina katetera 80 i 140 cm, recoil ≤ 10 %, skraćivanje ≤ 12 % (dužina 17 mm) i ≤ 8 % (dužina 57 mm), debljina pokrivenog stenta 219 ± 30 μm, veličina 5.00 -10.00mm, dužina 17 -47 mm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 59
1 | Igle za biopsiju koštane srži s vanjskim trap sistemom, 08 G, dužina 100 mm , bez luksacije, kanila i igla s cm oznakama. Uređaj se sastoji od kanile, vanjskog trap sistema s žljebastim utorom i dodatnom žicom za mjerenje uzorka, LL priključak za špricu. | kom
2 | Igle za biopsiju koštane srži s vanjskim trap sistemom, 08 G, dužina 150 mm , bez luksacije,kanila i igla s cm oznakama. Uređaj se sastoji od kanile, vanjskog trap sistema s žljebastim utorom i dodatnom žicom za mjerenje uzorka, LL priključak za špricu. | kom
3 | Igle za biopsiju koštane srži s unutarnjim trap sistemom, 08 G, dužina 100 mm , bez luksacije,kanila i igla s cm oznakama. Vrh igle izrađen u obliku „riblja usta“, nazubljen. LL priključak za špricu. Mogućnost izvođenja aspiracije koštane srži nakon završene biopsije bez vađenja igle. | kom
4 | Jednokratni automatski pištolj za biopsiju mekih tkiva. Rotacijski sistem, naznačena strelica u trenutku kad je pištolj spreman za okidanje. Centimetarske oznake za lakše određivanje dubine umetanja, mogućnost uzimanja uzorka od 17mm. Može doći u setu s odgovarajućom koaksijalnom iglom. Veličine 14, 16, 18 i 20 G, dužine 10, 11, 12, 16, 20 , 25 i 30cm. | Kom
5 | Jednokratnoj igli za aspiraciju koštane srži, namenjenoj za sternalnu ili ilijačnu aspiraciju, Opremljena dodatnim krilcima i ergonomskim rukohvatom za optimalan hvat tokom procedure | kom
6 | Chiba igla za cito-histološku aspiraciju, injekciju, anesteziju, amniocentezu | kom
7 | Poluautomatska nerepozicionirajuća igla za preoperativnu lokalizaciju mamilarnih nodula. | kom
8 | Jednokratni uređaj za biopsiju mekih tkiva aspiracijom, prema modifikovanoj “Menghini” tehnici, opremljen posebnim sistemom za vakuumsku aspiraciju koji se aktivira pritiskom na dugme, omogućavajući proceduru sa jednom slobodnom rukom. | kom
9 | Jednokratna, ultra-lagana, poluautomatska Tru-Cut igla za biopsiju mekih tkiva sa giljotinskim sistemom i neuklonjivom kanilom. | kom
10 | Tru-Cut igla za biopsiju mekih tkiva, namenjena za upotrebu sa automatskim pištoljem tipa Palium® i Magnum® Bard®. | kom
11 | Vodilica za stereotaksiju, 12G | kom
12 | Spremnik/kutijica za čuvanje uzoraka biopsije u formaldehidu. Spremnik je unaprijed napunjen s 4% p/v formaldehida i opremljen je botom na čepu koji izlaže uzorak formaldehidu bez izlaganja korisnika toksičnoj tvari. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 60
1 | Hibridni (automatski ili poluautomatski) instrument za biopsiju mekih tkiva sa dvije penetrecijske dubine od 18mm i 25mm i ergonomskom ručkom sa dvostrukim okidačem. Veličine 12G (10 i 13cm), 14G (10, 13 i 16cm), 16G (10, 16 i 20cm), 18G (10, 16, 20 i 25cm) i 20G (10, 16 i 20cm) | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 61
1 | Poluautomatska jednokratna igla za biopsiju s dvostrukim okidanjem s dodanom kalibriranom koaksijalnom iglom radi preciznijeg rada i smanjene traume kod pacijenta, ehovizibilna cijelom površinom, nož od 25 i 12,5 mm, debljina igle 14, 16, 18 i 20 G, dužina igle 10, 15 i 20 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod Poluautomatska jednokratna igla za biopsiju s dvostrukim okidanjem s dodanom kalibriranom koaksijalnom iglom radi preciznijeg rada i smanjene traume kod pacijenta, ehovizibilna cijelom površinom, nož od 25 i 12,5 mm, debljina igle 14, 16, 18 i 20 G, dužina igle 10, 15 i 20 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod Poluautomatska jednokratna igla za biopsiju s dvostrukim okidanjem s dodanom kalibriranom koaksijalnom iglom radi preciznijeg rada i smanjene traume kod pacijenta, ehovizibilna cijelom površinom, nož od 25 i 12,5 mm, debljina igle 14, 16, 18 i 20 G, dužina igle 10, 15 i 20 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 62
1 | Nitinolski marker, nakon otpuštanja se ekspandira u eye-shape i čvrsto usidri u tkivo, dugoročno stabilan, vidljiv po UZV 360 °, dobro je vidljiv i pod MRI i X-zrakama, sa markerima koji omogućuju bolju orjentaciju dubine penetracije, u sustavu sa ergonomskom ručkom za rukovanje jednom rukom i gumbom koji klizi za otpuštanje markera, dimenzije 18G, dužine 100 mm i 120mm. | kom
2 | Nitinolski marker, jedinstvenog trodimenzionalnog sferičnog oblika, za markiranje lezija dojke, izvrsne vidljivosti pod UZV u svim pozicijama,MR kompatibilan do 3T , dimenzije 18G ,100 mm i 120mm | kom
3 | Nitinolski marker , omogućuje čvrsto pozicioniranje u tkivu dojke, za markiranje lezija prilikom kemoterapije i za lociranje mjesta biopsije vidljiv pod UZV, MRI i X-zraka, u sustavu sa ergonomskom ručkom za rukovanje jednom rukom sa bočnim gumbom za pozicioniranje markera koji se nalazi u kanili koja je ultrazvučno markirana sa US- cut vrhom, dimenzije 18G, dužine 100mm i 120mm, Q-shape | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 63
1 | Niskoprofilni SC PTA balon kateter (0.017''), konusni vrh katetera za lakši prolazak teških lezija, vrlo fleksibilan za olakšani pristup distalnim lezijama, promjer balona 1.25-5 mm, duljina balona 10-280 mm, za uvodnicu 4F ili 5F, za žicu vodilicu 0.014'', NP 9 bar, RBP 18 bar, duljina katetera 120 ili 150 cm | kom
2 | Niskoprofilni SC PTA balon kateter (0.020''), konusni vrh katetera za lakši prolazak teških lezija, vrlo fleksibilan za olakšani pristup distalnim lezijama, promjer balona 2-10 mm, duljina balona 10-280 mm, za uvodnicu 4F ili 5F, za žicu vodilicu 0.018'', NP 9 bar, RBP 13-18 bar, duljina katetera 80, 135 ili 150 cm | kom
3 | Žica vodilica 0.018'' sa stanjenom čeličnom žicom u jezgri omogućava bolji osjećaj prijenosa sile i rotacije 1:1, zlatni spiralni marker duljine 70 mm na vrhu za poboljšanu vidljivost, duljina 400 cm | kom
4 | Niskoprofilna, čvrsta i fleksibilna uvodnica s optimalnom snagom prolaska i otpornošću na kinkanje, omogućava odličan support tijekom procedure, u set uključen dilatator s BaSO4 za bolju vidljivost cijele dužine uvodnice, za žicu vodilicu 0.018'', duljina uvodnice 15-180 cm, duljina dilatatora 25-190 cm, promjer dilatatora 3.4 F | kom
5 | Niskoprofilni podržavajući kateter s atraumatskim vrhom, poboljšana vidljivost s BaSO4, za žicu vodilicu 0.018'', duljina katetera 25-190 cm, promjer vrha uvodnice 3.4 F | kom
6 | Balon šireći kobalt krom stent za periferne arterije promjera 5-10 mm, duljina stenta 17-57 mm, za žicu vodilicu 0.035'', za uvodnicu promjera 6F, fleksibilan dizajn i visoka radijalna snaga, niskoprofilni dizajn i mekani vrh uvodnice omogućavaju lakši pristup i pojačanu snagu prolaska, NP 9 bar, RBP 13-18 bar, duljina katetera 80, 120 ili 150 cm | kom
7 | Niskoprofilni SC PTA balon kateter (0.037''), konusni vrh katetera za lakši prolazak teških lezija, vrlo fleksibilan za olakšani pristup distalnim lezijama, promjer balona 3-10 mm, duljina balona 10-280 mm, za uvodnicu 5F ili 6F, za žicu vodilicu 0.035'', NP 7 bar, RBP 10-13 bar, duljina katetera 80, 120 ili 150 cm | kom
8 | Niskoprofilni SC PTA balon kateter (0.037''), konusni vrh katetera za lakši prolazak teških lezija, vrlo fleksibilan za olakšani pristup distalnim lezijama, promjer balona 5-10 mm, duljina balona 20-60 mm, za uvodnicu 6F, za žicu vodilicu 0.035'', NP 9 bar, RBP 13-18 bar, duljina katetera 80, 120 ili 150 cm | kom
9 | Multifunkcionalni drenažni kateter, hidrofilan za različite drenažne primjene, metoda postavljanja "single step" sa i bez sistema za zaključavanje, promjer 5-16F, duljina 15-35 cm | kom
10 | Drenažni kateter za nefrostomiju, dizajnirani za postavljanje Seldinger tehnikom, sa pigtail sistemom zaključavanja, promjer 7-14F i duljiina 25-35 cm | kom
11 | Drenažni kateter "Mini pigtail" za drenažu manjih površina, hidrofilni, mehanizam za zaključavanje, promjer katetera 10-15% manji u odnosu na standardni, promjer 6-10F, dužine 15-25 cm | kom
12 | Bilijarni drenažni kateter, hidrofilni sa i bez sistema za zaključavanje. Promjera 8-14F i dužine 40cm. | kom
13 | Drenažni kateter za centezu, postavljanje katetera preko žice, promjera 4F i 5F, dužine 7-20cm | kom
14 | Drenažni kateter, hidrofilni sa i bez sistema za zaključavanje. Promjera 8-14F i dužine do 40 cm, u setu sa cijevi za spajanje drenažnog katetera i drenažnom vrečicom zapremnine do 2000 ml | kom
15 | Uvodni set za perkutanu drenažu, sadrži: 4F dilatator/6F x 20 cm, koaksijalna uvodnica, 0.018" žica vodilica od nehrđajučeg čelika ili nitinola sa zakrivljenim pozlaćenim vrhom (60cm), igla 21G i 22G x 15 cm, troakar ili Chiba, ehogena | kom
16 | Žica vodilica "Amplatz", PTFE, ravna, promjer 0.035”, duljina 80, 90, 150, 180 i 260 cm; 3.5 i 7.5 cm mekani vrh | kom
17 | Žica vodilica "Amplatz", PTFE J zakrivljena 0.035”x 90 cm; 7.5 cm mekani vrh (3mm J) | kom
18 | Žica vodilica "Lunderquist", nehrđajuči čelik, ravna i zakrivljena, promjera 0.028” i 0.035", duljina 82.5 cm, 7.5 cm coil tip | kom
19 | Žica vodilica "Tungsted", pozlaćena, zakrivljena, od nehrđajućeg čelika ili nitinola, 0.018” x 80 cm, 6.5 cm fleksibilan vrh. | kom
20 | Pristupna igla, troakar 18G i 19G dužine 10, 15, 20 i 25cm. Centimetarske oznake za bolju kontrolu dubine. | kom
21 | Cijevi za spajanje drenažnog katetera, verzija "male/funel" sa i bez stopcock-a, dužine 15 i 30 cm. Luer lock sistem konekcije. | kom
22 | Balon kateter za okluziju aorte veličine 4 Fr u setu s 0.018'' žicom i uvodnicom | kom
23 | Samošireči karotidni stent od nitinola, pleten, odlične radiološke vidljivosti za žile promjera 4-10 mm | kom
24 | Nepokriveni samošireći bilijarni stent sa optimalnom radijalnom snagom za održavanje prohodnosti stenta, povećana fleksibilnost kod zavojitih anatomija, promjer 8, 10 ili 12 mm, duljina 4-12 cm, duljina katetera 50 cm, promjer katetera 7.5 Fr | kom
25 | Nepokriveni samošireći bilijarni stent sa širećim ćelijama do 10 mm, omogućena 'stent-in-stent' tehnika implantacije dodatnih stentova u slučaju potrebe bez dodatne balon dilatacije ćelija, promjer 8 ili 10 mm, duljina 4-12 cm, za hilarne opstrukcije, duljina katetera 50 cm, promjer katetera 7.5 Fr | kom
26 | PTFE djelomično pokriveni samošireći bilijarni stent (40%, 50% ili 60%), nepokriveni dio stenta sadrži šireće ćelije do 10 mm čime se omogućava tehnika 'stent-in-stent' implantacije dodatnih stentova za bolju drenažu postraničnih vodova, promjer 8 ili 10 mm, duljina 8, 10 ili 12 cm, duljina katetera 50 cm, promjer katetera 8.5 Fr | kom
27 | Bilijarni stent s PTFE obostrano potpuno pokrivenim tijelom i silikonom prekrivenim glavama stenta dodatno proširenim protiv migracije, promjer stenta 8, 10 ili 12 mm, duljina 4-12 cm, promjer glave stenta 12, 14 ili 16 mm, duljina katetera 50 cm, promjer katetera 8.5 Fr | kom
28 | Bilijarni stent s PTFE obostrano potpuno pokrivenim tijelom i nepokrivenim proširenim glavama stenta protiv migracije, promjer stenta 8, 10 ili 12 mm, duljina 4-12 cm, promjer glave stenta 12, 14 ili 16 mm, duljina katetera 50 cm, promjer katetera 8.5 Fr | kom
29 | PTFE obostrano pokriveni bilijarni stent, potpuno pokriven s unutarnje strane, spiralno pokriven s vanjske strane, omogućava drenažu bilijarnih i hepatičnih vodova s vanjske strane, mekani i glatki krajevi stenta sprječavanju nastanak de novo postproceduralnih striktura, promjer 8, 10 ili 12 mm, duljina 4-12 cm, duljina katetera 50 cm, promjer katetera 8.5 Fr | kom
30 | PTFE obostrano potpuno pokriveni bilijarni stent s proširenjem na dvije strane, promjer 8, 10 ili 12 mm, duljina 4-12 cm, promjer glave stenta 12, 14 ili 16 mm, duljina konca za izvlačenje stenta 80 cm, duljina katetera 50 cm, promjer katetera 8.5 Fr | kom
31 | PTFE obostrano parcijalno ili potpuno pokriveni ezofagealni stent s dodatno proširenim glavama stenta protiv migracije, standardni, promjer tijela stenta 18-28 mm, promjer glave stenta 26-36 mm, duljine 6-23 cm, duljina glave obostrano 1.5 cm, promjer katetera 14 ili 16 Fr, duljina katetera 70 cm | kom
32 | PTFE obostrano potpuno pokriveni ezofagealni stent s kraćom proksimalnom glavom (duljina 5 mm) za pacijente s gornjim ezofagealnim strikturama, promjer tijela stenta 18 ili 20 mm, promjer glave stenta 26 ili 28 mm, duljina 6-15 cm, duljina distalne glave stenta 1.5 cm, promjer katetera 14 Fr, duljina katetera 70 cm | kom
33 | Ezofagealni antimigracijski PTFE potpuno pokriveni stent s posebno dizajniranim dvostrukim ''plutajućim'' glavama koje onemogućavaju migraciju, promjer tijela stenta 18, 20 ili 22 mm, promjer glave stenta 26, 28 ili 30 mm, duljina 6-15 cm, duljina proksimalne i distalne glave stenta 3 cm, promjer katetera 14 Fr, duljina katetera 70 cm | kom
34 | Kolonični stent, ravni, nepokriven, posebno konstruirane ćelije koje omogućavaju dodatnu fleksibilnost za implantaciju u zavojitim anatomijama, promjer 18-26 mm, duljina 6-15 cm, duljina katetera 130 cm, promjer katetera 10 Fr | kom
35 | PTFE obostrano parcijalno ili potpuno pokriveni kolonični stent s proširenim glavama stenta protiv migracije, standardni, promjer tijela stenta 18 ili 20 mm, promjer glave stenta 26 ili 28 mm, duljine 6-15 cm, duljina glave obostrano 1.5 cm, promjer katetera 10.5 Fr, duljina katetera 180 cm | kom
36 | Biorazgradivi hepato-bilijarni stent, helix struktura omogućava drenažu s unutarnje i vanjske strane stenta, brzo razgradiv - 12 dana, promjer stenta 6 Fr, 8 Fr ili 10 Fr, duljine 40 - 225 mm | kom
37 | Biorazgradivi hepato-bilijarni stent, helix struktura omogućava drenažu s unutarnje i vanjske strane stenta, sporo razgradiv - 20 dana, promjer stenta 6 Fr, 8 Fr ili 10 Fr, duljine 40 - 225 mm | kom
38 | Biorazgradivi hepato-bilijarni stent, helix struktura omogućava drenažu s unutarnje i vanjske strane stenta, sporo razgradiv - 11 tjedana, promjer stenta 6 Fr, 8 Fr ili 10 Fr, duljine 40 - 225 mm | kom
39 | Biorazgradivi balon šireći bilijarni stent, brzo razgradiv - 1 do 3 mjeseca, promjer stenta 8, 9 ili 10 mm, duljina stenta 57mm, duljina balona 60 mm, za žicu vodilicu 0,035'', duljina katetera 80, 120 ili 150 cm, promjer katetera 8 Fr | kom
40 | Potpuno pokriveni nitinolski metalni stent za hitno zaustavljanje varikozitetnih krvarenja jednjaka, promjer stenta 25/30 mm, duljina stenta 135 mm, duljina katetera 60 cm, promjer katetera 28/20 Fr | kom
41 | Biorazgradivi samošireći stent za jednjak od polidioksanona, potpuno se razgradi nakon 3-4 mjeseca, cjelovitost i radijalna snaga stenta u potpunosti održana tijekom 6-8 tjedana, antimigracijski, promjer tijela stenta 18, 20, 23 ili 25 mm, duljina stenta 6, 8, 10 ili 13,5 cm, duljina katetera 75 cm, promjer katetera 28/18 Fr | kom
42 | Biorazgradivi samošireći bilijarni stent od polidioksanona za benigne indikacije, sporo razgradiv 3-6 mjeseci, cjelovitost i radijalna snaga stenta u potpunosti održana tijekom 6-8 tjedana, promjer stenta 8 ili 10 mm, duljina stenta 3-8 cm, duljina katetera 60 cm, promjer katetera 11.8 Fr | kom
43 | Samošireći stentn za periferne krvne žile. Izrađen laserskim rezanjem nitinolske tube. Vidljivost stenta omogučava 6 mikro marketa postavljenih distalno i proksimalno. Duljina katetera od 80 cm do 125 cm postavljanje kroz uvodnicu 6F. Dijametar stenta od 4 mm do 9 mm dužine od 20 mm do 150 mm. | kom
44 | Periferni stent sa ljekom Paclitaxel otpušttanja kroz 180 dana. Namjenjen za lječenje femoropoplitealnog područja. Duljina katetera od 80 cm do 125 cm postavljanje kroz uvodnicu 6F. Dijametar stenta od 5 mm do 7 mm dužine od 20 mm do 150 mm. | kom
45 | Balon za periferne žile visokog tlaka do 24 atm. Dvostrukoga lumena, kateter dužine od 40 cm do 135 cm. Dijametar balona od 3 mm do 10 mm dužine od 20 mm do 80 mm. | kom
46 | Balon za periferne žile sa kontroliranim otpuštanjem lijeka Paclitaxel. kateter dužine od 75 cm do 135 cm. Dijametar balona od 2 mm do 6 mm dužine od 20 mm do 220 mm. | kom
47 | Sustav za vaskularno zatvaranje indiciran je za perkutanu isporuku konca za zatvaranje pristupnog mjesta zajedničke femoralne arterije pacijenata koji su bili podvrgnuti dijagnostičkim ili intervencijskim postupcima kateterizacije pomoću katetera od 5F do 22F. | kom
48 | Jednokratna elektroda za radiofrekventnu ablaciju mekog tkiva. Elektroda dolazi od jednog dijela i se sastoji od oštrog troakara, 0.5-5cm vrh, dužina 10-25 cm, širok 20-15G. | kom
49 | Jednokratna elektroda za radiofrekventnu ablaciju mekog tkiva. Elektroda dolazi od dva dijelai se sastoji od 15G uvodnice sa uklonjivom stiletom i 0.7-0.5 cm vrha | kom
50 | Jednokratna elektroda za radiofrekventnu ablaciju tkiva štitnjače. sastoji od 18G uvodnice, dužine 5-20mm, snage 20-65W, vrijeme ablacije 10-40sec na držaču dužine 7 i 12cm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 64
1 | Linija za automatski injektor proizvođača L-F sa Ž Luer-Lock priključkom i M rotirajućim adapterom dužine 120cm | kom
2 | Y-cijev 150 cm adapter s dvostrukim povratnim ventilom | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 65
1 | PEBA PTA balon kateter Rx dizajna, kompatibilan žici vodilji (GW) 0.014", uvodnica 4-5F; dužina katetera 150 cm; promjer balona 1.5-7.0 mm, dužina 14-120 mm | kom
2 | PEBA PTA balon kateter, OTW dizajna, kompatibilan žici vodilji (GW) 0.014"; uvodnica 4-5F; dužina katetera 120 i 150 cm; dijametar balona 1.5-5.0 mm, dužina balona 30-250mm; RBP 12-16 atm | kom
3 | PEBA PTA balon kateter OTW dizajna, kompatibilan žici vodilji (GW) 0,035", uvodnica 5-8 F, dužina katetera 80 i 135 cm; promjer balona 3-14 mm, dužine balona 20-300 mm; RBP 11-14 atm | kom
4 | PEBA PTA balon kateter koji luči lijek paclitaxel, OTW dizajna, kompatibilan žici vodilji (GW) 0,035", uvodnica 5-8F, dužina katetera 80 i 135 cm; dijametar balona 3-10 mm, dužina 20-120 mm; koncentracija paclitaxela 3 μg/mm2 | kom
5 | Balonom šireći kobalt-krom stent na PTA balonu Rx dizajna, a žicu vodilju 0.014", promjera od 5-7 mm, dužine 12-18 mm; na kateteru dužine 150 cm, kompatibilan s uvodnicom 5F, stent hibridnog dizajna -proksimalno i distalno zatvorene jedinice a u sredini otvorene, debljina struta 120 µm | kom
6 | Balonom šireći kobalt-krom stent na PTA balonu OTW dizajna, za žicu vodilju 0.035", promjera od 5-10 mm, dužine 17-57 mm; dužina katetera 80 i 135 cm, kompatibilan s uvodnicom 6F (osim za dijametar 10mm), stent hibridnog dizajna -proksimalno i distalno zatvorene jedinice a u sredini otvorene, debljina struta 120 µm | kom
7 | Samošireći nitinolski stent, OTW dizajna, kompatibilan žici vodilji (GW) 0.035" i uvodnici od 6F; kateter dužine 80 i 120 cm; kombinirani dizajn - proksimalno i distalno zatvorene jedinice a u sredini otvorene; promjeri 5-10 mm, dužine 30-180 mm | kom
8 | Biorazgradivi stent sastava PLLA (Poly L-lactide) , debljine niti mrežice 100 mikrona kombinacija otvorenih i zatvorenih ćelija stenta, prekriven s biogradibilnim polimerom PDLLA (POLY D, L-LACTIDE) Polimer je podloga za lijek sirolimus u količini od 1,25µm/mm2. Dimenzije stenta su : promjer 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50, duljine : 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40 | kom
9 | Uređaj za vaskularno zatvaranje koji se primjenjuje u 3 koraka kroz standardnu uvodnicu 6-9F; kolagen + PDLG i PGA; potpuna absorpcija u 90 dana | kom
10 | Tekuće sredstvo za embolizaciju; 5, 6 i 7% EVOH otopljen u DMSO za preoperativnu embolizaciju AV malformacija, koje stvara kohezivni embolus; | kom
11 | PTA balon za dilataciju perifernih arterija OTW dizajna , ne popustljiv , materijal najlon , uvodnica 4 , 5 6 Fr , dužina katetera 80 , 120 , 200 cm kompatibilan žici vodilji 0.014 , 0.018 , 0.035 incha , promjer balona 1.5-7.0 mm dužina balona 20 - 240 mm nominalni tlak 12 atm , tlak puknuća balona 20 atm. | kom
12 | PTA balon za dilataciju perifernih arterija dimenzija RX/OTW dizajna , kontrolirano popustljiv , materijal najlon/pebax , uvodnica 4 , 6 Fr dužina katetera 150 cm kompatibilan žici vodilji 0.014 incha , promjer balona 1.5-6.0 mm , dužina balona 15 -240 mm nominalni tlak 12 atm , tlak puknuća balona 22 | kom
13 | Dijagnostički periferni kateteri dizajna cobra 1,2,3 ravni , RH , head hunter 1,2,3,4,5,6 Sim 1 ,2, 3 vertebral , VTK, dužine 70 ,80 , 100 , 110 ,120 , 125 , 130 cm, 4 Fr, 5Fr , 6Fr | kom
14 | Distalni mikrokateter za onkološke intervencije , oblik vrha ravni, 45, 70 stupnjeva ,labudov vrat , cobra ,J radijanli pristup , dužina 150 cm , femoralni pristup dužina katetera 110 130 cm promjer 1,8 , 2.0 , 2.2 , 2.5 , 2.7 Fr | kom
15 | Nitinolska hidrofilna žica , promjera 0.018 , 0.025 , 0.032 , 0.035 , 0.038 incha , dužine 120 , 150 , 180 , 220 , 260 cm, oblik vrha A,S,R1,5mmJ , R3mmJ , standar i stiff , radiološki vidljiva cijelom dužinom | kom
16 | Žica za navigaciju i prolaz kroz periferne žile ispod i iznad koljena promjera 0,018 incha , vrh platinum coil dužine 3 , 5cm , 3 , 6 gr. Dužine 110,150,200,300 cm | kom
17 | Žica za CTO lezije perifernih žila ispod i iznad koljena promjera 0,014 , 0.018 incha , vrh platinum coil dužine 3 , 5cm , 3 , 6 gr. Dužine 110,150,200,300 cm | kom
18 | Mikrokater za periferne arterije za potporu žici , za isporuku kontrasta promjera 2,6/2,9 Fr dužine 105. 125 150 cm | kom
19 | Mikrokater s žicom za isporuku lijekova za embolizaciju jetre promjera 2.6 / 2,8 Fr dužine 105 ,1225, 150 cm ravni vrh | kom
20 | Uvodnica s hemostatskom valvulom, radijani pristup ,tanke stijenke dimenzija promjera 4,5,6,6,5,7,8,9 Fr dužine 7, 11 15 cm , femoralni pristup dimenzije promjera 4-18 Fr. Igla 18 G | kom
21 | Uvodnica s hemostatskom valvulom tanke stijenke , oblici vrha RA,LA,APl2, MP, T2, AsD ,PFO, VSD, HS, Lima, RDC, promjera 4-18 Fr dužine 45, 50 , 70, 90 cm | kom
22 | Uvodnica s podešavanjem promjera hemostatske valvule pogodna za procedure TAA, AAA, TAVI , TPVI ..dužine 15-65 cm n promjera 10 -26Fr | kom
23 | Inflacijska šprica volumena 20 , 30 ml pritiska 30 atm | kom
24 | Y konektor set s sistemom push , pull s torkerom , produženom cijevčicom | kom
25 | Balon za litotripsiju pomoću ultrazvučnih valova za periferne arterije promjera 2.5-8,0 mm dužine 40,60,80 mm za uvodnicu 6, 7 Fr | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 66
1 | Niskoprofilni PTA kateter OTW dizajna. Dužine vretena katetera 80, 120 i 150 cm, stanjenog vrha za prolaz suženja 0,037". Kompatibilan uvodnici 5 - 9F i žici vodiljii (GW) 0,035". Hidrofilni premaz distalnog dijela katetera 400 mm. Cilindrični balon Ø 3 - 12 mm s tim da su stupnjevito po 0,5 mm baloni 3 - 5,5 mm, a dužine ↔ 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200, 220, 250, 280 mm. Balon od pebaxa je promjenljivog promjera, ovisno o pritisku te se može prilagoditi promjeru žile koji je cca 10% veći od nazivnog promjera balona. Cilindrični dijelovi balona (proksimalni i distalni) su označeni s po jednim prstenastim Pt radiopaknim markerom. Nominalni pritisak za sve promjere balona je 7, a maksimalni (RBP) 13 (za Ø 3 mm), a Ø 3,5 do 12 mm 10 bara. | kom
2 | Aspiracijski komplet sadrži 40 μm mrežicu za pregled aspirata, produžetak s ventilom, 2 štrcaljke (30 ml). Kateter je distalno hidrofilno premazan u dužini 26 cm, može biti 5, 6, 7F, RX dizajna (RX segment 7,5 cm), kompatibilan GW 0,014" i GC 5, 6 i 7F. Dužina katetera 5 i 6F je 135 cm, a 7F 141 cm. Ø otvora za 5F 0,84 mm, 6F 1,1 mm, 7F 1,3 mm. Radiopakni marker je 3,5 mm od vrha aspiracijskog otvora katetra. | kom
3 | Niskoprofilni PTA kateter OTW dizajna. Dužine vretena katetera 45 i 80 cm, stanjenog vrha za prolaz suženja 0,02". Kompatibilan žici vodiljii (GW) 0,018". Cilindrični balon Ø 4, 5, 6 i 7 mm, a dužine ↔ 20, 40 mm. Balon od najlona je promjenljivog promjera, ovisno o pritisku te se može prilagoditi promjeru fistule većem od nazivnog promjera balona. Cilindrični dijelovi balona (proksimalni i distalni) su označeni s po jednim prstenastim Pt radiopaknim markerom. Nominalni pritisak za sve promjere balona je 9, a maksimalni (RBP) 18, 20, 22 bara, ovisno o promjeru balona. | kom
4 | Niskoprofilni PTA kateter OTW dizajna. Dužine vretena katetera 80 i 135 cm, stanjenog vrha za prolaz suženja 0,02". Kompatibilan uvodnici 4 i 5F i žici vodiljii (GW) 0,018". Hidrofilni premaz distalnog dijela katetera 400 mm. Cilindrični balon Ø 2 - 7 mm s tim da stupnjevito po 0,5 mm baloni za sve promjere, a dužine ↔ 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 220, 280 mm. Balon od najlona, promjenljivog promjera, ovisno o pritisku te se može prilagoditi promjeru žile koji je cca 10% veći od nazivnog promjera balona. Cilindrični dijelovi balona (proksimalni i distalni) su označeni s po jednim prstenastim Pt radiopaknim markerom. Nominalni pritisak za sve promjere balona je 9, a maksimalni (RBP) 18 bara. | kom
5 | Niskoprofilni PTA kateter OTW dizajna. Dužine vretena katetera 120 i 150 cm, stanjenog vrha za prolaz suženja 0,018". Kompatibilan uvodnici 4 i 5F i žici vodiljii (GW) 0,014". Hidrofilni premaz distalnog dijela katetera 400 mm. Cilindrični balon Ø 1,25 - 5 mm s tim da su stupnjevito po 0,5 mm baloni, a dužine ↔ 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 220, 250, 280 mm. Balon od najlona je promjenljivog promjera, ovisno o pritisku te se može prilagoditi promjeru žile koji je cca 10% veći od nazivnog promjera balona. Cilindrični dijelovi balona (proksimalni i distalni) su označeni s po jednim prstenastim Pt radiopaknim markerom. Nominalni pritisak za sve promjere balona je 9, a maksimalni (RBP) 18 bara. | kom
6 | Žilna upornica izrađena od legure nitinola (Ni-Ti), laserski rezana iz cijevi Ø 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 mm, dužine ↔ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175 i 200 mm, u kateteru 6F. Na proksimalnoj i distalnoj strani po 2 radiopakna markera. Dizajn katetera OTW s dvostrukim lumenom, kompatibilan žici vodilji 0,035" i uvodnici 6F, dužine 80 i 120 cm. Samootvarajuća žilna upornica po principo "PIN-PUL". | kom
7 | Žilna upornica izrađena od legure nitinola (Ni-Ti), laserski rezana iz cijevi Ø 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 mm, dužine ↔ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 175 i 200 mm, u kateteru 6F. Na proksimalnoj i distalnoj strani po 2 radiopakna markera. Dizajn katetera OTW s dvostrukim lumenom, kompatibilan žici vodilji 0,035" i uvodnici 6F, dužine 80 i 120 cm. Samootvarajuća žilna upornica po principo "GUN-HANDLE". | kom
8 | Žilna upornica izrađena od legure (Co-Cr), laserski rezana iz cijevi Ø 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, dužine ↔ 17, 26, 36, 57 mm, u na balonu, prolaz kroz 0,037". Na proksimalnoj i distalnoj strani po 2 radiopakna Pt-Ir markera. Dizajn katetera OTW s dvostrukim lumenom, kompatibilan žici vodilji 0,035" i uvodnici 6F, dužine 80, 120 i 150 cm. Nominalni pritisak 9 bara i RBP 18, 16, 10 bara. | kom
9 | Uvodnica 5F s pripadajućim dilatatorom za debljinu žičanog vodiča (GW) 0,018" Dužina 15 cm s jednim Pt-Ir radiopaknim markerom na distalnom dijelu. Uvodnici je pridružen dilatator 25 cm, vidljiv cijelom dužinom zahvaljujući radiopaknom materijalu (BaSO4) barijevu sulfatu. | kom
10 | Uvodnica 5F s pripadajućim dilatatorom za debljinu žičanog vodiča (GW) 0,018" Dužina 25 cm s jednim Pt-Ir radiopaknim markerom na distalnom dijelu. Uvodnici je pridružen dilatator 35 cm, vidljiv cijelom dužinom zahvaljujući radiopaknom materijalu (BaSO4) | kom
11 | Uvodnica 5F s pripadajućim dilatatorom za debljinu žičanog vodiča (GW) 0,018" Dužina 45 cm s jednim Pt-Ir radiopaknim markerom na distalnom dijelu. Uvodnici je pridružen dilatator 55 cm, vidljiv cijelom dužinom zahvaljujući radiopaknom materijalu (BaSO4) | kom
12 | Uvodnica 5F s pripadajućim dilatatorom za debljinu žičanog vodiča (GW) 0,018" Dužina 80 cm s jednim Pt-Ir radiopaknim markerom na distalnom dijelu. Uvodnici je pridružen dilatator 90 cm, vidljiv cijelom dužinom zahvaljujući radiopaknom materijalu (BaSO4) | kom
13 | Uvodnica 5F s pripadajućim dilatatorom za debljinu žičanog vodiča (GW) 0,018" Dužina 100 cm s jednim Pt-Ir radiopaknim markerom na distalnom dijelu. Uvodnici je pridružen dilatator 110 cm, vidljiv cijelom dužinom zahvaljujući radiopaknom materijalu (BaSO4) | kom
14 | Uvodnica 5F s pripadajućim dilatatorom za debljinu žičanog vodiča (GW) 0,018" Dužina 120 cm s jednim Pt-Ir radiopaknim markerom na distalnom dijelu. Uvodnici je pridružen dilatator 130 cm, vidljiv cijelom dužinom zahvaljujući radiopaknom materijalu (BaSO4) | kom
15 | Uvodnica 5F s pripadajućim dilatatorom za debljinu žičanog vodiča (GW) 0,018" Dužina 150 cm s jednim Pt-Ir radiopaknim markerom na distalnom dijelu. Uvodnici je pridružen dilatator 160 cm, vidljiv cijelom dužinom zahvaljujući radiopaknom materijalu (BaSO4) | kom
16 | Uvodnica 5F s pripadajućim dilatatorom za debljinu žičanog vodiča (GW) 0,018" Dužina 180 cm s jednim Pt-Ir radiopaknim markerom na distalnom dijelu. Uvodnici je pridružen dilatator 190 cm, vidljiv cijelom dužinom zahvaljujući radiopaknom materijalu (BaSO4) | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 67
1 | Periferni CoCr stent(L605), OTW,dizajn sa otvorenim ćelijama, vrh profila 0,036'', iznimno visoke radijalne snage, na kateteru dužine 80 i 140 cm, za uvodnicu 6F, žice: 0.035'', skraćivanje < 3%, recoil < 6%, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 18 – 58 mm d | kom
2 | Periferni stent CoCr sa sirolimus lijekom 1,4µg/mm2 i polimerom za tretiranje kompleksnih ishemija za BTK , montiran na Rx semi compliant balonu, za žicu 0,014'' i 5F guiding kateter, crossing profila 0,043'' – 0,051’’, profil vrha :0.016”, 2 radiopakna markeara Pr-Ir, materijal balona Nylon i Pebax,hidrofilni distalni kraj katetera, recoil ‹ 5%, skraćenje kod ekspanzje ‹ 3%, dimenzije stenta: dijametar 2,0 do 4,5 mm, dužine 9 – 39 mm | kom
3 | Samošireći nitinolski stent, fleksibilni, otporan na presavijanje, homogene radijalne sile,na krajevima stenta nalaze se 4 markera za uvodnicu 6 F, vodeći kateter 8F i žicu 0,035’’, dužine katetra 80 i 130cm, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 40 – 60 mm | kom
4 | Samošireći nitinolski stent, fleksibilni, otporan na presavijanje, homogene radijalne sile,na krajevima stenta nalaze se 4 markera za uvodnicu 6 F, vodeći kateter 8F i žicu 0,035’’, dužine katetra 80 i 130cm, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 80 – 100 mm | kom
5 | Samošireći nitinolski stent, fleksibilni, otporan na presavijanje, homogene radijalne sile,na krajevima stenta nalaze se 4 markera za uvodnicu 6 F, vodeći kateter 8F i žicu 0,035’’, dužine katetra 80 i 130cm, promjer: 5 – 8 mm, dužina: 150 – 200 mm | kom
6 | Balonski kateter sa lijekom Paclitaksel 3µg/mm2, OTW, 2 radiopakna markeara Pr-Ir, radna dužina katetera 100 i 150 cm, balon nominalnog tlaka 7 atm, RBP 16 atm: - za uvodnicu 4F, žica 0,014'', promjer: 1.5-4.0 mm, dužina: 40 -200 mm | kom
7 | Balonski kateter sa lijekom Paclitaksel 3µg/mm2, OTW,2 radiopakna markeara Pr-Ir, radna dužina katetera 100, 140 ili 150 cm, balon nominalnog tlaka 7 atm, RBP 16 atm: - za uvodnicu 4F(dužina 2-4mm) i 5FR(dužina 5-8mm), žica 0,018''/0,014'', promjer: 2.00-8.0 mm, dužina: 20 -200 mm | kom
8 | Balonski kateter sa lijekom Paclitaksel 3µg/mm2, OTW,2 radiopakna markeara Pr-Ir, radna dužina katetera 80 i 140 cm, balon nominalnog tlaka 6/7 atm, RBP 16 atm: - za uvodnicu 5F i 6FR(6-7mm), žica 0,035'', promjer: 5.0-7.0 mm, dužina: 20-150 mm | kom
9 | Balonski kateter OTW,sa hidrofilnim premazom uporabne dužine 80 cm i 140 cm za sve dimenzije i dužine, 200 cmza balone 6-12 mm i dužine 20mm , za žicu 0,035'', balon nominalnog tlaka 6-7 atm, promjera: 3-12 mm, RBP 13-20 atm, dužina: 20 –200 mm, koničnog oblika za prolaženje težih lezija, kompatibilan s uvodnicama 5F i 6F | kom
10 | Koaksijalni balonski katerteri OTW, koničnog oblika za prolaženje težih lezija -na kateterskom sistemu uporabne dužine 100, 140 i 150 cm sa hidrofilnim premazom, za uvodnicu 4F (osim promjera 7 i 8 mm pri dužini 60mm i većoj je 5F), za žicu 0,018'', nom. tlak 7 atm, RBP 14-16 atm, promjer: 2 – 8 mm, dužina: 20 –200 mm | kom
11 | Koaksijalni balonski katerteri OTW, koničnog oblika za prolaženje težih lezija -na kateterskom sistemu uporabne dužine 100 i 150 cm sa hidrofilnim premazom, za uvodnicu 4F, za žicu 0,014’’, nom. tlak 7 atm, RBP 16 atm, promjer: 1,5 – 4 mm, dužina: 10 –200 mm i i drugi jednakovrijedan proizvod | kom
12 | Periferni pleteni potporni kateter,OTW jedan lumen od proximalnog do distalnog dijela, vrh katetera može biti ravan ili pod kutom 30°, sa ženskim luer-lock konektorom na proksimalnoj strani, sa hidrofilnim premazom, 4 markera, za uvodnicu 4 FR, za žicu 0,014'', 0,018'' ili 0,035'', radna duljina 65, 90, 130 ili 150 cm | kom
13 | Periferni ePTFE pokriveni CoCr stent(L605), za žicu 0.035'', uvodnicu 6Fr (za veličine 5.00-7.00mm i 8.00mm dužine 17mm) i 7Fr (veličine 8.00mm dužine 27mm i veličine 9 i 10mm), nom.tlak 9 atm, RBP 13-15 atm, 3 tantalum markera na svakoj strani stenta te 1 radiopakni markear Pr-Ir na svakom kraju balona, radna dužina katetera 80 i 140 cm, recoil ≤ 10 %, skraćivanje ≤ 12 % (dužina 17 mm) i ≤ 8 % (dužina 57 mm), debljina pkrivenog stenta 219 ± 30 μm, veličina 5.00 -10.00mm, dužina 17 -57 mm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 68
1 | Niskoprofilni TAA Stent graft sustav za liječenje torakalnih aneurizmi, samošireći stent od nitinola s poliesterskom oblogom, sa spiralnim potpornom podupiračem za uzdužnu potporu, s platinasto-iridij radiokontaktnim markerskim trakama, sustav isporuke omogućuje repozicioniranje, postupak isporuke sastoji se od dva stupnjevi s tehnologijom dvostrukog omotača, 3-Tesla MR uvjetni sustav, konfiguracija s golim krajem sa sustavom za isporuku 19, 20, 21 i 22F, promjer 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46mm, duljina ravna 100, 150, 200, 250mm | kom
2 | Niskoprofilni TAA Stent graft sustav za liječenje torakalnih aneurizmi, samošireći stent od nitinola s poliesterskom oblogom, sa spiralnim potpornim podupiračem za uzdužnu potporu, s platinasto-iridijskim radiokontaktnim markerskim trakama, sustav isporuke omogućuje repozicioniranje, postupak isporuke sastoji se od dva stupnjeva s tehnologijom dvostruke uvodnice, 3-Tesla MR kompatibilni sustav, konfiguracija s golim stentom sa sustavom za isporuku 19, 20, 21 i 22F, promjer 28/24, 30/26, 32/28, 34/30, 36/32, 38/34, 40/36, 42/38, 44/40, 46/42mm, duljina sužena 150, 200, 250mm | kom
3 | Niskoprofilni TAA Stent graft sustav za liječenje torakalnih aneurizmi, samošireći stent od nitinola s poliesterskom oblogom, sa spiralnim potpornim podupiračem za uzdužnu potporu, s platinasto-iridijskim radiokontaktnim markerima, sustav isporuke omogućuje repozicioniranje, postupak isporuke sastoji se od dva stupnjeva s tehnologijom dvostruke uvodnice, 3-Tesla MR kompatibilni sustav, konfiguracija bez golog stenta sa sustavom za isporuku 19, 20, 21, 22 i 23F, promjer 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46mm, duljina ravna 100, 150, 200, 250mm | kom
4 | Niskoprofilni TAA Stent graft sustav za liječenje torakalnih aneurizmi, samošireći stent od nitinola s poliesterskom oblogom, sa spiralnom potpornom podupiračem za uzdužnu potporu, s platinasto-iridijskim radiokontaktnim markerima , sustav isporuke omogućuje repozicioniranje, postupak isporuke sastoji se od dva stupnja s tehnologijom dvostruke uvodnice, 3-Tesla MR kompatibilni sustav, konfiguracija bez golog stenta sa sustavom za isporuku 20, 21, 22 i 23F, promjer 28/24, 30/26, 32/28, 34/30, 36/32, 38/34, 40/36, 42/38, 44/40, 46/42mm, duljina sužena 150, 200, 250mm | kom
5 | Stent graft s ograncima za liječenje luka aorte, dostupan u jednostrukim, dvostrukim i trostrukim konfiguracijama ogranaka, tehnologija dvostruke uvodnice, sustav isporuke s prethodno zakrivljenim unutarnjim kateterom. | kom
6 | Proksimalni izrez prilagođeni dizajni za očuvanje protoka brahiocefalne arterije, lijevoj zajedničkoj karotidnoj, lijevoj subklavijalnoj ili vertebralnoj arteriji, sustav za isporuku s prethodno zakrivljenim unutarnjim kateterom. | kom
7 | Torakalni stent-graft sustavi prilagođeni višestrukim značajkama: suženja, obrnuta suženja, proksimalni i distalni izrezi, fenestracije (uključujući distalne fenestracije) velikog promjera do 48 mm, mali promjer od 20 mm, dugi graft >250 mm, kratki graftovi <100 mm, kratki uzlazni uređaji, uređaji za koarktaciju. Sustav isporuke s prethodno zakrivljenim unutarnjim kateterom i mehanizmom za hvatanje vrha. | kom
8 | Niskoprofilni sustav AAA stent grafta s glavnim bifurkacijskim tijelom za endovaskularno liječenje infrarenalne abdominalne aortne aneurizme, samošireći nitinol stent prišiven na tkaninu od pletenog poliestera, s platinasto-iridijskim radiokontaktnim markerima, dvostruka fiksacija, proksimalni nepokriveni stent s kukicama za suprarenalnu fiksaciju, drugi red kukica distalno od početka pokrivenog dijela za infrarenalnu fiksaciju, tehnologija zaključavanja stenta za sprečavanje odvajanja kraka i endoleak tipa IIIa. Sustav za isporuku niskog profila od 18F do 19F s odvojivom (ostavljajućom) uvodnicom, 3.0 Tesla MR kompatibilni sustav. Dostupne veličine: Ø 20 mm – 36 mm, duljine kontralateralnog kraka 80 mm, 100 mm i 120 mm. | kom
9 | Niskoprofilni sustav AAA stent grafta s manžetom za proksimalnu ekstenziju, dvostruka fiksacija, niskoprofilni sustav isporuke od 18F do 19F, Ø 20-36 mm, duljine 40, 55 i 70 mm, kompatibilan s glavnim bifurkacijskim tijelom AAA stent grafta i AUI stent graftom. | kom
10 | Ekstenzije ilijačne noge kompatibilne s glavnim bifurkacijskim tijelom i AUI stent graftom. Ravna, Ø 9, 11 i 13 mm, dužina 80 mm, 13F | kom
11 | Ekstenzije ilijačne noge kompatibilne s glavnim bifurkacijskim tijelom i AUI stent graftom. Dostupne veličine: Proksimalni Ø 15 mm, distalni Ø 9, 11, 13, 15, 17, 20 i 24 mm, duljine: 80, 100, 120, 140 i 160 mm, 13 i 14F | kom
12 | Aorto-uni-iliac stent graft sustav, suprarenalna i infrarenalna fiksacija, radiokontaktni markeri, isporuka niskog profila 18 i19F, s odvojivim (ostaviti iza) omotačem, Ø 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33 i 36 mm, duljine 100 mm, 3,0 Tesla MR uvjetni sustav, distalni kraj dizajniran za prihvaćanje ekstenzije ilijačne noge, za proksimalno produljenje AUI transplantata indicirana je manšeta duljine 40 mm. | kom
13 | Prilagođena rješenja za abdominalni stent graft za endovaskularno liječenje aneurizme abdominalne aorte dostupna na zahtjev. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 69
1 | Abdominalni stent graft sa dvostrukom ePTFE membranom, sa kukicama za suprarenalnu fiksaciju, spiralna šipka u udovima stenta za prevenciju skračivanja, stent ima dizajn sa mini valom u unutrašnjoj krivini za bolju fleksibilnost. Sedam rendgenskih vidljivih markera koji omogućavaju bolje pozicioniranje. Proximalna veličina od 20 do 36mm,dužina stenta od 120 do 140 mm. | kom
2 | Udovi za abdominalni stent graft sa dvostrukom ePtfe membranom. Proksimalna veličina 10-16 mm, distalna veličina 10-22mm. Dužina stenta 40-120mm. | kom
3 | AUI stent graft za infrarenalne abdominalne aorte ili aorto-iliačne aneurizme. Graft je napravljen od ePtfe membrane a stent od nitinola.Stent graft ima longitudinalnu potpornu strukturu. Proximalna veličina je 24-28mm, distalna veličina 14-16mm. Dužina stenta 140-160 mm | kom
4 | Vaskularni čep za zatvaranje žila, za venske i arterijske embolizacije, sa TIN premazom, mikro vijak konekcija, veličine 4-24 mm | kom
5 | Uvodnica sa PTFE premazom i jezgrom od nehrđajučeg čelika, sa radiopaknim vrhom i hemostatskim ventilom. Dužine 800 mm, veličine 5-14 Fr. | kom
6 | Uvodnica sa svitljivim vrhom, kombinacija duge uvodnice i vodećeg katetera, kut otklona vrha 0-160°. Veličina 5-14 Fr, savitljiv vrh 30 ili 50 mm, dužina 550, 700, 800 i 900 mm. | kom
7 | Hidrofilni jastučić impregniran sa kaolinom za ostavrivanje hemostaze, 3.81 x 3.81 cm. U pakiranju se nalazi i 3M tegaderm povoj. | kom
8 | Hidrofilna rolana gaza impregniran sa kaolinom za ostavrivanje hemostaze, 2.03 cm x 3.81 cm. U pakiranju se nalazi adhezivna bandaža za ostvarivanje pritiska | kom
9 | Uvodnica za endovaskularne procedure sa aktivnom hemostatskom valvulom, sa žicom vodilicom, veličine 14FR -22FR, radne dužine 140 i 190 mm | kom
10 | Kateter sa 4 dodatna lumena 9F, kompatibilan sa HQS uvodnicom | kom
11 | Periferni CoCr stent(L605), OTW,dizajn sa otvorenim ćelijama, vrh profila 0,036'', iznimno visoke radijalne snage, na kateteru dužine 80 i 140 cm, za uvodnicu 6F, žice: 0.035'', skraćivanje < 3%, recoil < 6%, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 18 – 58 mm d | kom
12 | Periferni stent CoCr sa sirolimus lijekom 1,4µg/mm2 i polimerom za tretiranje kompleksnih ishemija za BTK , montiran na Rx semi compliant balonu, za žicu 0,014'' i 5F guiding kateter, crossing profila 0,043'' – 0,051’’, profil vrha :0.016”, 2 radiopakna markeara Pr-Ir, materijal balona Nylon i Pebax,hidrofilni distalni kraj katetera, recoil ‹ 5%, skraćenje kod ekspanzje ‹ 3%, dimenzije stenta: dijametar 2,0 do 4,5 mm, dužine 9 – 39 mm | kom
13 | Samošireći nitinolski stent, fleksibilni, otporan na presavijanje, homogene radijalne sile,na krajevima stenta nalaze se 4 markera za uvodnicu 6 F, vodeći kateter 8F i žicu 0,035’’, dužine katetra 80 i 140cm, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 40 – 60 mm | kom
14 | Samošireći nitinolski stent, fleksibilni, otporan na presavijanje, homogene radijalne sile,na krajevima stenta nalaze se 4 markera za uvodnicu 6 F, vodeći kateter 8F i žicu 0,035’’, dužine katetra 80 i 140cm, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 80 – 100 mm | kom
15 | Samošireći nitinolski stent, fleksibilni, otporan na presavijanje, homogene radijalne sile,na krajevima stenta nalaze se 4 markera za uvodnicu 6 F, vodeći kateter 8F i žicu 0,035’’, dužine katetra 80 i 140cm, promjer: 5 – 10 mm, dužina: 150 – 200 mm | kom
16 | Balonski kateter sa lijekom Paclitaksel 3µg/mm2, OTW, 2 radiopakna markeara Pr-Ir, radna dužina katetera 100 i 150 cm, balon nominalnog tlaka 7 atm, RBP 16 atm: - za uvodnicu 4F, žica 0,014'', promjer: 1.5-4.0 mm, dužina: 40 -200 mm | kom
17 | Balonski kateter sa lijekom Paclitaksel 3µg/mm2, OTW,2 radiopakna markeara Pr-Ir, radna dužina katetera 100, 140 ili 150 cm, balon nominalnog tlaka 7 atm, RBP 16 atm: - za uvodnicu 4F(dužina 2-4mm) i 5FR(dužina 5-8mm), žica 0,018''/0,014'', promjer: 2.00-8.0 mm, dužina: 20 -200 mm | kom
18 | Balonski kateter sa lijekom Paclitaksel 3µg/mm2, OTW,2 radiopakna markeara Pr-Ir, radna dužina katetera 80 i 140 cm, balon nominalnog tlaka 6/7 atm, RBP 16 atm: - za uvodnicu 5F i 6FR(6-7mm), žica 0,035'', promjer: 5.0-7.0 mm, dužina: 20-150 mm | kom
19 | Balonski kateter OTW,sa hidrofilnim premazom uporabne dužine 80 cm i 140 cm za sve dimenzije i dužine, 170 i 200 cmza balone 6-12 mm i dužine 20mm , za žicu 0,035'', balon nominalnog tlaka 6-7 atm, promjera: 3-12 mm, RBP 13-20 atm, dužina: 20 –200 mm, koničnog oblika za prolaženje težih lezija, kompatibilan s uvodnicama 5F i 6F | kom
20 | Koaksijalni balonski katerteri OTW, koničnog oblika za prolaženje težih lezija -na kateterskom sistemu uporabne dužine 100, 140 i 150 cm sa hidrofilnim premazom, za uvodnicu 4F (osim promjera 7 i 8 mm pri dužini 60mm i većoj je 5F), za žicu 0,018'', nom. tlak 7 atm, RBP 14-16 atm, promjer: 2 – 8 mm, dužina: 20 –200 mm | kom
21 | Koaksijalni balonski katerteri OTW, koničnog oblika za prolaženje težih lezija -na kateterskom sistemu uporabne dužine 100 i 150 cm sa hidrofilnim premazom, za uvodnicu 4F, za žicu 0,014’’, nom. tlak 7 atm, RBP 16 atm, promjer: 1,5 – 4 mm, dužina: 10 –200 mm i i drugi jednakovrijedan proizvod | kom
22 | Periferni pleteni potporni kateter,OTW jedan lumen od proximalnog do distalnog dijela, vrh katetera može biti ravan ili pod kutom 30°, sa ženskim luer-lock konektorom na proksimalnoj strani, sa hidrofilnim premazom, 4 markera, za uvodnicu 4 FR, za žicu 0,014'', 0,018'' ili 0,035'', radna duljina 65, 90, 130 ili 150 cm | kom
23 | Periferni ePTFE pokriveni CoCr stent(L605), za žicu 0.035'', uvodnicu 6Fr (za veličine 5.00-7.00mm i 8.00mm dužine 17mm) i 7Fr (veličine 8.00mm dužine 27mm i veličine 9 i 10mm), nom.tlak 9 atm, RBP 13-15 atm, 3 tantalum markera na svakoj strani stenta te 1 radiopakni markear Pr-Ir na svakom kraju balona, radna dužina katetera 80 i 140 cm, recoil ≤ 10 %, skraćivanje ≤ 12 % (dužina 17 mm) i ≤ 8 % (dužina 57 mm), debljina pkrivenog stenta 219 ± 30 μm, veličina 5.00 -10.00mm, dužina 17 -47 mm | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 70
1 | Niskoprofilni TAA Stent graft sustav za liječenje torakalnih aneurizmi, samošireći stent od nitinola s poliesterskom oblogom, sa spiralnim potpornim podupiračem za uzdužnu potporu, s platinasto-iridij radiokontaktnim markerskim trakama, sustav isporuke omogućuje repozicioniranje, postupak isporuke sastoji se od dva stupnja s tehnologijom dvostruke uvodnice , 3-Tesla MR uvjetni sustav, konfiguracija s golim ili pokrivenim stentom sa sustavom za isporuku 19, 20, 21 i 22F, promjer ravnog stent grafta 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46mm duljina stent grafta 100mm | kom
2 | Niskoprofilni TAA Stent graft sustav za liječenje torakalnih aneurizmi, samošireći stent od nitinola s poliesterskom oblogom, sa spiralnim potpornim podupiračem za uzdužnu potporu, s platinasto-iridij radiokontaktnim markerskim trakama, sustav isporuke omogućuje repozicioniranje, postupak isporuke sastoji se od dva stupnja s tehnologijom dvostruke uvodnice , 3-Tesla MR uvjetni sustav, konfiguracija s golim ili pokrivenim stentom sa sustavom za isporuku 19, 20, 21 i 22F, promjer za ravni stent graft 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46mm, promjer za suženi stent graft 28/24, 30/26, 32/28, 34/30, 36/32, 38/34, 40/36, 42/38, 44/40, 46/42mm, duljina stent grafta 150mm | kom
3 | Niskoprofilni TAA Stent graft sustav za liječenje torakalnih aneurizmi, samošireći stent od nitinola s poliesterskom oblogom, sa spiralnim potpornim podupiračem za uzdužnu potporu, s platinasto-iridijskim radiokontaktnim markerskim trakama, sustav isporuke omogućuje repozicioniranje, postupak isporuke sastoji se od dva stupnja s tehnologijom dvostruke uvodnice, 3-Tesla MR kompatibilni sustav, konfiguracija s golim ili pokrivenim stentom sa sustavom za isporuku 19, 20, 21 i 22F, promjer za ravni stent graft 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46mm, promjer za suženi stent graft 28/24, 30/26, 32/28, 34/30, 36/32, 38/34, 40/36, 42/38, 44/40, 46/42mm, duljina stent grafta 200 mm | kom
4 | Niskoprofilni TAA Stent graft sustav za liječenje torakalnih aneurizmi, samošireći stent od nitinola s poliesterskom oblogom, sa spiralnim potpornim podupiračem za uzdužnu potporu, s platinasto-iridijskim radiokontaktnim markerskim trakama, sustav isporuke omogućuje repozicioniranje, postupak isporuke sastoji se od dva stupnja s tehnologijom dvostruke uvodnice, 3-Tesla MR kompatibilni sustav, konfiguracija s golim stentom sa sustavom za isporuku 19, 20, 21 i 22F, promjer za ravni stent graft 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46mm, promjer za suženi stent graft 28/24, 30/26, 32/28, 34/30, 36/32, 38/34, 40/36, 42/38, 44/40, 46/42mm, duljina stent grafta 250 mm | kom
5 | Stent graft s ograncima za liječenje luka aorte, s jednostrukom konfiguracijom ogranaka, tehnologija dvostruke uvodnice, sustav isporuke s prethodno zakrivljenim unutarnjim kateterom. | kom
6 | Stent graft s ograncima za liječenje luka aorte, s dvostrukom konfiguracijom ogranaka, tehnologija dvostruke uvodnice, sustav isporuke s prethodno zakrivljenim unutarnjim kateterom. | kom
7 | Stent graft s ograncima za liječenje luka aorte, s trostrukom konfiguracijom ogranaka, tehnologija dvostruke uvodnice, sustav isporuke s prethodno zakrivljenim unutarnjim kateterom. | kom
8 | Torakalni stent-graft sustavi prilagođen višestrukim značajkama: suženja, obrnuta suženja, proksimalni i distalni izrezi, fenestracije (uključujući distalne fenestracije) velikog promjera do 48 mm, mali promjer od 20 mm, dugi graft >250 mm, kratki graftovi <100 mm, kratki uzlazni uređaji, uređaji za koarktaciju. Sustav isporuke s prethodno zakrivljenim unutarnjim kateterom i mehanizmom za hvatanje vrha. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 71
1 | Niskoprofilni sustav AAA stent grafta s glavnim bifurkacijskim tijelom za endovaskularno liječenje infrarenalne abdominalne aortne aneurizme, samošireći nitinol stent prišiven na tkaninu od pletenog poliestera, s platinasto-iridijskim radiokontaktnim markerima, dvostruka fiksacija, proksimalni nepokriveni stent s kukicama za suprarenalnu fiksaciju, drugi red kukica distalno od početka pokrivenog dijela za infrarenalnu fiksaciju, tehnologija zaključavanja stenta za sprečavanje odvajanja kraka i endoleak tipa IIIa. Sustav za isporuku niskog profila od 18F do 19F s odvojivom (ostavljajućom) uvodnicom, 3.0 Tesla MR kompatibilni sustav. Dostupne veličine: Ø 20 mm – 36 mm, duljine kontralateralnog kraka 80 mm, 100 mm i 120 mm. | kom
2 | Niskoprofilni sustav AAA stent grafta s manžetom za proksimalnu ekstenziju, dvostruka fiksacija, niskoprofilni sustav isporuke od 18F do 19F, Ø 20-36 mm, duljine 40, 55 i 70 mm, kompatibilan s glavnim bifurkacijskim tijelom AAA stent grafta i AUI stent graftom. | kom
3 | Ekstenzije ilijačne noge kompatibilne s glavnim bifurkacijskim tijelom i AUI stent graftom. Ravna, Ø 9, 11 i 13 mm, dužina 80 mm , promjer sustava isporuke 13F Ekstenzije ilijačne noge kompatibilne s glavnim bifurkacijskim tijelom i AUI stent graftom. Ravna, Ø 9, 11 i 13 mm, dužina 80 mm , promjer sustava isporuke 13F | kom
4 | Ekstenzije ilijačne noge kompatibilne s glavnim bifurkacijskim tijelom i AUI stent graftom. Dostupne veličine: Proksimalni Ø 15 mm, distalni Ø 9, 11, 13, 15, 17, 20 i 24 mm, duljine: 80mm i 100mm, promjer sustava isporuke 13 i 14FEkstenzije ilijačne noge kompatibilne s glavnim bifurkacijskim tijelom i AUI stent graftom. Dostupne veličine: Proksimalni Ø 15 mm, distalni Ø 9, 11, 13, 15, 17, 20 i 24 mm, duljine: 80mm i 100mm, promjer sustava isporuke 13 i 14F | kom
5 | Ekstenzije ilijačne noge kompatibilne s glavnim bifurkacijskim tijelom i AUI stent graftom. Dostupne veličine: Proksimalni Ø 15 mm, distalni Ø 9, 11, 13, 15, 17, 20 i 24 mm, duljine: 120mm, promjer sustava isporuke 13 i 14F | kom
6 | Ekstenzije ilijačne noge kompatibilne s glavnim bifurkacijskim tijelom i AUI stent graftom. Dostupne veličine: Proksimalni Ø 15 mm, distalni Ø 9, 11, 13, 15, 17, 20 i 24 mm, duljine: 140mm, promjer sustava isporuke 13 i 14F | kom
7 | Ekstenzije ilijačne noge kompatibilne s glavnim bifurkacijskim tijelom i AUI stent graftom. Dostupne veličine: Proksimalni Ø 15 mm, distalni Ø 9, 11, 13, 15, 17, 20 i 24 mm, duljine: 160mm,promjer sustava isporuke 13 i 14F | kom
8 | Prilagođena rješenja za fenestrirani abdominalni stent graft dostupna na zahtjev, baziran na sustavu glavnog bifurkacijskog tijela za endovaskularno liječenje abdominalne aortne aneurizme. Sustav za isporuku niskog profila od 19F s odvojivom (ostavljajućom) uvodnicom Dostupne veličine: Ø 24 mm – 36 mm, duljine kontralateralnog kraka 80 mm, 100mm, 120mm i 140 mm. | kom
9 | Abdominalni stent-graft sustavi prilagođeni višestrukim značajkama: suženja,obrnuta suženja kraće tijelo, proksimalni izrez, uređaj za ilijačne grane,aortno tijelo za jednu ilijačnu arteriju, prilagođene ekstenzije za noge. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 72
GRUPA PREDMETA NABAVE - potrošni materijal za dekompresiju diska, rediofrekvencijsku i krio denervaciju
1 | Set za minimalno invazivnu dekompresiju intervertebralnog diska u cervikalnom potručju. Koji vrši uklanjanje tkiva tehnologijom s frekvencijama za raskidanje međumolekularnih veza u tkivima na niskim temperaturama do 50°C. Set sadrži minimalno: bipolarnu elektrodu kompatibilnu s generatorom frekvencije, promjera maksimalno 0,9mm, aktivnog vrha duljine 3mm savijenim 15% sa sigurnosnom kvačicom za markiranje duljine hoda, Iglu uvodnicu 19G, trokar | kom
2 | Set za minimalno invazivnu dekompresiju intervertebralnog diska u cervikalnom potručju. Koji vrši uklanjanje tkiva tehnologijom s frekvencijama za raskidanje međumolekularnih veza u tkivima na niskim temperaturama do 50°C. Set sadrži minimalno: bipolarnu elektrodu kompatibilnu s generatorom frekvencije, promjera maksimalno 1,0mm, aktivnog vrha duljine 3mm savijenim 15% sa sigurnosnom kvačicom za markiranje duljine hoda, Iglu uvodnicu 17G, trokar | kom
3 | Adapter spoja s generatorom za elektrodu za minimalno invazivnu dekompresiju intervertebralnog diska | kom
4 | Igla uvodnica 17G za elektrodu bipolarnu elektroda za minimalno invazivnu dekompresiju diska | kom
5 | Igla uvodnica 19G za elektrodu bipolarnu elektroda za minimalno invazivnu dekompresiju diska | kom
6 | Neutralna elektroda za monopolarnu primjenu s 2-polnim spojnim ravnim konektorom, za monopolarnu stimulaciju RF i DNS, mogućnost provjere impedancije neutralne elektrode, samoljepiva, za jednokratnu upotrebu | kom
7 | Readiofrekvencijska elektroda jednokratna duljine 50, 100, 115, 150mm, za jednokratnu kanilu efektivne duljine 100mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
8 | Readiofrekvencijska elektroda višekratna duljine 50, 100, 115, 150mm, za jednokratnu kanilu efektivne duljine 100mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
9 | Kanila 20G sa aktivnim vrhom 5mm, izolirana, s mandrenom, vanjski promjer 0.9mm, za elektrodu duljie 50, 100, 115, 150mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
10 | Spojni kabel za neutralnu elektrodu s priključkom 1,5mm, otpornim na dodir | kom
11 | Kanila 12Gx92, s mandrenom, prikladna za cryo elektrodu 2,1mm, s oznakom dubine za orijentaciju, ukupna duljina 96,3mm, radna duljina 92,5mm, vanjski promjer 2,6mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
12 | Kanila 15Gx95, s mandrenom, prikladna za cryo elektrodu 1.3mm, s oznakom dubine za orijentaciju, ukupna duljina 124.6mm, radna duljina 95mm, vanjski promjer 1.8mm, sterilna, za jednokratnu upotrebu | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 73
1 | IVUS kateter sa digitalnim pretvornik 20MHz za perifernu primjenu. Kompatibilno s žicom 0.014" i 0.018". Dužina katetera 150 cm.OTW. | kom
2 | IVUS kateter sa digitalnim pretvornik 20MHz za perifernu primjenu. Kompatibilno s žicom 0.014". Dužina katetera 150 cm. | kom
3 | Sustav za aterektomiju kateter ravnog vrha veličine 1,5 mm, 1.8 mm, 2.2 mm, koji odgovaraju 4F, 5F, 6F.Minimalne dužine 130 cm.Bez dodatne opreme koji u sebi ima ugrađen kotač za rotiranje i bateriju.OTW.Za lezije ispod koljena.Kompatibilan sa 0,14" žicom.Za ulazak u žilu minimalnog promjera 2 mm.Na prednjem dijelu 2 oštrice, na distalnom dijelu dodatne 4 oštrice. | kom
4 | Sustav za aterektomiju zakrivljenog vrha veličine 2.2 mm i 2.4 mm, koji odgovaraju 6F, 7F.Minimalne dužine 125 cm.Bez dodatne opreme koji u sebi ima ugrađen kotač za rotiranje i bateriju.OTW.Kompatibilan sa 0,14" žicom.Za ulazak u žilu minimalnog primjera 3 mm.Na prednjem dijelu 2 oštrice, na distalnom dijelu dodatne 4 oštrice. | kom
5 | Žica kompatililna sa sustavom za aterektomiju. | kom
6 | Kateteri za laserski sustav.Kateteri za sigurno tretiranje ispod i iznad koljena.Korištenje za duge lezije, CTO i za trombozirane lezije.OTW i RX. | kom
7 | Kateteri za laserski sustav.Korištenje za duge lezije, CTO i za trombozirane lezije.Daljinski za automatsku rotaciju. | kom
8 | Vena Cava filter, minimalno 4 vrste pristupa u krvu žilu.Maksimalni diametar krvne žile 32 mm.Minimalna dužina vena cava filtera od 55 mm.Kompatibilno sa 7 F uvodnicom. | kom
9 | Set za uklanjanje vena cava filtera.Kompatibilno sa 9 F uvodnicom.Jugularni pristup. | kom
10 | Scoring balon kateter za perifernu upotrebu.Veliki radni raspon od min 2 atm do max 20 atm.Kompatibilan sa uvodnicom od min.5 F.Dužina balona min 20 mm.Kompatibilno sa žicom uvodnicom min 0.14.Snaga u odnosu na obični balon min.15 puta veća. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 74
1 | Port kompatibilan sa MRI i CT pretragama, prikladan za davanje CECT i infuzijske terapije, konkavnog oblika. Set se sastoji od silikonskog ili poliuretanskog trajnog katetera, dimenzija 5-9.6 Fr, plastične komorice sa silikonskim septumom i CT oznakom rendgenski vidljivom, skalpela, 18ga igle uvodnice, ubodnog venskog držača, .035''x70cm ''J'' označene žice vodilice, 10cc šprice, uvodnika sa ventilom sa skidajućom ovojnicom, tunelera, 22ga Hubber igle, igle sa tupim vrhom, uvodnika sa skidajućom ovojnicom, zatvarača za kateter, ili jednakovrijedno. | kom
2 | Potkožni kateter, kompatibilan sa MRI i CT pretragama, prikladan za davanje CECT i infuzijske terapije, konkavnog oblika. Set se sastoji od poliuretanskog trajnog katetera, dimenzija 5-8 Fr, plastične komorice niskog profila sa silikonskim septumom i CT oznakom rendgenski vidljivom, skalpela, 18-21ga igle uvodnice, žice vodilice, 10cc šprice, uvodnika sa skidajućom ovojnicom, tunelera, 22ga Hubber igle, igle sa tupim vrhom. | kom
GRUPA PREDMETA NABAVE 75
1 | Elektroda ima dužinu od 15 cm i prečnik igle od 19-gauge, što omogućava minimalno invazivnu primenu i precizno postavljanje u tkivo. Vrh igle je ehogeničan, što poboljšava vizualizaciju pod ultrazvukom tokom postavljanja. Aktivna dužina vrha elektrode može se prilagođavati u rasponu od 0,5 cm do 4 cm, čime se omogućava kontrola veličine ablativne zone | kom
2 | Elektroda ima dužinu od 25 cm i prečnik igle od 19-gauge, što omogućava minimalno invazivnu primenu i precizno postavljanje u tkivo. Vrh igle je ehogeničan, što poboljšava vizualizaciju pod ultrazvukom tokom postavljanja. Aktivna dužina vrha elektrode može se prilagođavati u rasponu od 0,5 cm do 4 cm, čime se omogućava kontrola veličine ablativne zone | kom
3 | Razmaknica za pojedinačnu elektrodu je medicinski uređaj izrađen od biokompatibilnog polimera koji omogućuje precizno pozicioniranje elektrode tijekom ireverzibilne elektroporacije (IRE). Sterilna je, kompatibilna s NanoKnife sustavom i namijenjena za jednokratnu upotrebu | kom
4 | Kateter promjera 0,9 mm, kompatibilan s referentnim promjerom krvne žile od ≥1,4 mm. Kompatibilan je s uvodnom ovojnicom veličine 4 Fr te ima radnu duljinu od 150 cm. | kom
5 | Kateter promjera 1,5 mm, kompatibilan s referentnim promjerom krvne žile od ≥2,25 mm. Kompatibilan je s uvodnom ovojnicom veličine 5 Fr te ima radnu duljinu od 150 cm. | kom
6 | Kateter promjera 2,0 mm, kompatibilan s referentnim promjerom krvne žile od ≥3,0 mm. Ima ugrađenu sposobnost aspiracije, odobren je za liječenje in-stent restenozom (ISR) i aspiraciju susjednog tromba, kompatibilan je s uvodnom ovojnicom veličine 6 Fr te ima radnu duljinu od 135 cm. | kom
7 | Kateter promjera 2,35 mm, kompatibilan s referentnim promjerom krvne žile od ≥3,6 mm. Ima ugrađenu sposobnost aspiracije, mehanizam za decentralizaciju, odobren je za liječenje in-stent restenozom (ISR) i aspiraciju susjednog tromba, kompatibilan je s uvodnom ovojnicom veličine 7 Fr te ima radnu duljinu od 110 cm. | kom