## List1
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb, Kišpatićeva 12
OIB: 46377257342
Prijedlog Tehničkih specifikacija u svrhu održavanja tehničkih konzultacija putem elektroničke pošte za predmet zajedničke javne nabave: Elektrostimulatori srca s pripadajućim elektrodama i dodatni pribor za ugradnju i testiranje elektrostimulatora srca
Redni broj | Opis artikla | Jedinica mjere | Jedinična cijena bez PDV-a | Napomena
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRUPA PREDMETA NABAVE 1
1 | BEZELEKTRODNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA (VOO,OVO, VVI, VVIR) - mehanizam pasivne fiksacije, masa do 2 g, volumen do 1cm3, dužina manja od 30mm, vanjski promjer manji od 7mm, automatsko podešavanje osjetljivosti i napona elektrostimulacije sukladno izmjerenim vrijednostima, mogućnost programiranja: osnovne frekvencije elektrostimulacije, parametara senzora za VVIR način rada, amplitude i trajanja impulsa elektrostimulacije te osjetljivosti, dijagnostičke mogućnosti: prikaz histograma frekvencije, prikaz trenda amplitude R vala, prikaz trenda praga podražaja, prikaz trenda impedancije, prikaz predviđenog trajanja baterije, mogućnost sigurnog snimanja magnetnom rezonancom cijelog tijela s izocentrom u svakoj poziciji bez vremenskog ograničenja snimanja i bez ograničenja visine pacijenta | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 1
GRUPA PREDMETA NABAVE 2
2 | SSIR - FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA MANJIH DIMENZIJA I PRODULJENOG VIJEKA TRAJANJA - mehanizam pasivne fiksacije, mase do 2 g, volumen do 1 cm3, dužina manja od 30 mm, vanjski promjer manji od 7 mm, automatsko podešavanje osjetljivosti i napona elektrostimulacije sukladno izmjerenim vrijednostima, mogućnost programiranja: osnovne frekvencije elektrostimulacije, parametara za detekciju P - vala, AV intervala, parametara senzora za VVIR način rada, amplitude i trajanja impulsa elektrostimulacije te osjetljivosti, dijagnostičke mogućnosti: prikaz histograma frekvencije, prikaz trenda amplitude R vala, prikaz trenda praga podražaja, prikaz trenda impedancije, prikaz predviđenog trajanja baterije, mogućnost sigurnog snimanja magnetnom rezonancom - 1,5T i 3T | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 2
GRUPA PREDMETA NABAVE 3
1 | SSIR - FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA MANJIH DIMENZIJA I PRODULJENOG VIJEKA TRAJANJA - volumen uređaja max. 10 cm3 + težina uređaja max. 21g + životni vijek baterije više od 16 godina uz 2.5 V/0.4 ms, 60 ppm, 500 Ω, 50% stimulacije, podešavanje osjetiljivosti senzora aktivnosti, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja, automatska analiza uspješnosti stimulacije ventrikula „beat-by-beat“, automatsko podešavanje osjetljivosti uz trend otpora elektrode, snimanje i memoriranje intrakardijalnog eletrograma za brze ventrikulske epizode s mogućnošću snimanja prije početka samog događaja, vremensko programiranje osnovne i noćne frekvencije, automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, automatsko prepoznavanje trenutka ugradnje i polariteta elektrode s automatskim reprogramiranjem polariteta stimulacije i osjetiljivosti, mogućnost sigurnog snimanja magnetnom rezonancom | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA JJ OBLIKA, DIMENZIJE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 3
GRUPA PREDMETA NABAVE 4
1 | VVIR - JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA S MOGUĆNOSTI MRI PRETRAGE CIJELOG TIJELA 1.5T - opcija prebacivanja u MRI postavke bez korištenja programatora, trajanje više od 11 godina pri stimulaciji 100% stimulaciji 60/min 2,5V@0,4ms širini impulsa, sa spremanjem intrakardijalnog elektrograma u memoriju uređaja, podešavanje osjetiljivosti senzora aktivnosti, s automatskim prebacivanjem na ritam odmaranja s obzirom na aktivnost bolesnika, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja za svaki otkucaj srca u ventriklu sa sigurnosnim rezervnim impulsom visoke energije, s automatskim prebacivanjem s bipolarne na unipolarnu stimulaciju uslijed promjene impedancije elektrode, snimanje i memoriranje intrakardijalnog eletrograma za brze ventrikulske epizode, trend otpora elektrode | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA JJ OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 4
GRUPA PREDMETA NABAVE 5
1 | SSIR - FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA KOMPATIBILAN S 1,5 i 3T MR UREĐAJEM - automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja, automatsko podešavanje osjetljivosti, mogućnost prikaza trenda otpora elektroda, snimanje i memoriranje intrakardijalnog eletrograma, mogućnost neovisnog programiranja frekvencijske adaptabilnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenja, automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, automatsko prepoznavanje trenutka ugradnje i polariteta elektrode s automatskim reprogramiranjem polariteta stimulacije i osjetljivosti, histereza, ekspertni sustav za savjetovanje programiranja prema dijagnozi i statusu bolesnika | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 6 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 5
GRUPA PREDMETA NABAVE 6
1 | VDD - ELEKTROSTIMULATOR SRCA S ATRIJSKOM OSJETLJIVOŠĆU I STIMULACIJOM SRČANE KLIJETKE - automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja u srčanoj klijetci, automatsko podešavanje osjetljivosti, algoritam za promocije spontanog ritma, histereza, mogućnost programiranja VVIR, programiranje frekvencijske adaptabilnosti za zonu normalnog i iza zonu visokog fizičkog opterećenja, trend otpora elektrode, snimanje i memoriranje intrakardijalnog elektrograma, automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA PROMJERA DO 9 FR S MOGUĆNOŠĆU DETEKCIJE ATRIJSKOG RITMA. | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 9 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 6
GRUPA PREDMETA NABAVE 7
1 | DDDR - ATRIJSKO-VENTRIKULSKI FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA MANJIH DIMENZIJA I PRODULJENOG VIJEKA TRAJANJA BATERIJE - volumen uređaja max. 11 cm3, težina uređaja max. 24g, životni vijek baterije više od 12 godina uz stimulaciju atrija i ventrikla 2.5 V/0.4 ms, 60 ppm uz 500 Ω, 50% stimulacije, mogućnost sigurne pretrage MR uređajem, automatsko podešavanje napona stimulacije atrija i ventrikla ovisno o izmjerenom pragu podražaja, senzor aktivnosti i automatsko podešavanje frekvencije, analiza uspješnosti stimulacije ventrikula „beat-by-beat“, produljenje A-V intervala do 450 ms radi promocije spontanog ritma, trend otpora elektroda i praga podražaja kroz vrijeme, snimanje i memoriranje intrakardijalnog elektrograma za brze atrijske i ventrikulske epizode, vremensko programiranje osnovne frekvencije, automatski unos datuma implantacije u memoriju uređaja, automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA JJ OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 7
GRUPA PREDMETA NABAVE 8
1 | DDDR ATRIJSKO-VENTRIKULSKI ELEKTROSTIMULATOR SRCA S MOGUĆNOSTI MRI PRETRAGE CIJELOG TIJELA 1.5T TE PREVENCIJU ATRIJSKE FIBRILACIJE - mogućnost MRI pretrage cijelog tijela 1,5T uz opciju prebacivanja u MRI postavke, trajanje više od 9 godina pri 100% stimulacija 60/minuti atrij i ventrikul 2,5V@ 0,4ms širini impulsa, s automatskim promjenama praga podražaja u atriju kao i ventrikulu sa sigurnosnim rezervnim impulsom visoke energije, senzor aktivnosti i automatsko podešavanje frekvencije, s automatsKOM osjetljivošću beat to beat u obje KOMore, s automatskim prebacivanjem na ritam odmaranja s obzirom na aktivnost bolesnika, s automatskim prebacivanjem s bipolarne na unipolarnu stimulaciju uslijed promjene impedance elektrode, algoritam za detekciju i sprečavanje paroksizma atrijske fibrilacije, automatski algoritam za sprečavanje nepotrebne stimulacije ventrikla, posebna frekvencija stimulacije za vrijeme promjene načina rada (mode switch), sa spremanjem intrakardijalnog elektrograma u memoriju uređaja od 14 minuta sa izborom prioriteta trigera, NIPS protokol, odgovor na PVC, algoritam za prekidanje PMT | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA J OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | PRIPADAJUĆA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA JJ OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 8
GRUPA PREDMETA NABAVE 9
1 | DDDR ATRIJSKO-VENTRIKULSKI ELEKTROSTIMULATOR SRCA S MOGUĆNOSTI MRI PRETRAGE CIJELOG TIJELA 1.5 I 3T TE PREVENCIJU ATRIJSKE FIBRILACIJE - mogućnost MRI pretrage cijelog tijela 1,5T i 3 T uz opciju prebacivanja u MRI postavke, trajanje više od 9 godina pri 100% stimulacija 60/minuti atrij i ventrikul 2,5V@ 0,4ms, s automatskim promjenama praga podražaja u atriju kao i ventrikulu sa sigurnosnim rezervnim impulsom visoke energije, senzor aktivnosti i automatsko podešavanje frekvencije, s automatsKOM osjetljivošću u obje KOMore, s automatskim prebacivanjem na ritam odmaranja s obzirom na aktivnost bolesnika, s automatskim prebacivanjem s bipolarne na unipolarnu stimulaciju uslijed promjene impedance elektrode, algoritam za detekciju i sprečavanje paroksizma atrijske fibrilacije, automatski algoritam za sprečavanje nepotrebne stimulacije ventrikla, posebna frekvencija stimulacije za vrijeme promjene načina rada (mode switch), sa spremanjem intrakardijalnog elektrograma u memoriju uređaja s izborom prioriteta trigera, odgovor na PVC, algoritam za prekidanje PMT | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, IZOLACIJOM OD POLIMERA, SILIKONA ILI POLIURETANA PROMJERNA MANJEG OD 6 Fr. | KOM
3 | PRIPADAJUĆA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, IZOLACIJOM OD POLIMERA, SILIKONA ILI POLIURETANA PROMJERNA MANJEG OD 6 Fr. | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 9
GRUPA PREDMETA NABAVE 10
1 | DVOKOMORNI ELEKTROSTIMULATOR MR KOMPATIBILAN, S ALGORITMOM ZA TERAPIJU VAZOVAGALNE SINKOPE - mogućnost sigurnog snimanja MR 1,5 i 3 T cijelog tijela s izocentrom u svakoj poziciji na tijelu + mogućnost sigurnog snimanja MR bez vremenskog ograničenja i za svaku veličinu i položaj tijela pacijenta, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja, automatsko podešavanje osjetljivosti u obje srčane KOMore, “rate drop response” algoritam za prepoznavanje i terapiju vazovagalne sinkope, ekspertni sustav za savjetovanje programiranja prema dijagnozi i statusu bolesnika, programiranje frekvencijske adaptabilnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenja, trend otpora elektrode te automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, snimanje i memoriranje intrakardijalnog elektrograma | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA J OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | PRIPADAJUĆA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODA PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 6 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 10
GRUPA PREDMETA NABAVE 11
1 | ATRIO-VENTRIKULSKI FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA ZA STIMULACIJU HIS-OVOG SNOPA - mogućnost sigurnog snimanja MR 1,5 i 3 T cijelog tijela s izocentrom u svakoj poziciji na tijelu + mogućnost sigurnog snimanja MR bez vremenskog ograničenja i za svaku veličinu i položaj tijela pacijenta, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja u atriju i ventrikulu, mogućnost neovisnog programiranja frekvencijske adaptivnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenja, "rate drop response" algoritam za prepoznavanje i terapiju vazovagalne sinkope, mogućnost prepoznavanja atrijske tahikardije i fibrilacije atrija, mogućnost automatske promjene načina rada iz AAI(R) u DDD(R) i obratno u svrhu smanjivanja nepotrebne ventrikulske stimulacije, automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti | KOM
2 | ELEKTRODA ZA "HIS BUNDLE PACING" S AKTIVNOM FIKSACIJOM 4FR, BEZ LUMENA | KOM
3 | KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE ZA "HIS BUNDLE PACING" FIKSNA KRIVULJA, ODABIR VIŠE KRIVULJA I DUŽINA | KOM
4 | KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE ZA "HIS BUNDLE PACING" PROMJENJIVA KRIVULJA, ODABIR NAJMANJE TRI DUŽINE | KOM
5 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA J OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
6 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 11
GRUPA PREDMETA NABAVE 12
1 | DVOKOMORNI ELEKTROSTIMULATOR MR KOMPATIBILAN, ZA PREVENCIJU I TERAPIJU ATRIJSKE FIBRILACIJE TE S ALGORITMIMA ZA PRAĆENJE ZATAJENJA SRCA - mogućnost sigurnog snimanja MR 1,5 i 3 T cijelog tijela s izocentrom u svakoj poziciji na tijelu + mogućnost sigurnog snimanja MR bez vremenskog ograničenja i za svaku veličinu i položaj tijela pacijenta, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja i automatsko podešavanje osjetljivosti u obje srčane KOMore, “rate drop response” algoritam za prepoznavanje i terapiju vazovagalne sinkope, algoritam za promocije spontanog ritma klijetke, mogućnost automastke promjene načina rada iz AAI(R) u DDD(R) mode i obratno u svrhu smanjivanja nepotrebne ventrikulske stimulacije, programiranje frekvencijske adaptibilnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenja, trend otpora elektroda, snimanje i memoriranje intrakardijalnog elektrograma (memorija minimalno 16min), automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, mogućnost prepoznavanja i ATP terapije za epizode atrijske tahikardije i fibrilacije atrija, najmanje tri algoritma za prevenciju atrijske fibrilacije, algoritam za ranu detekciju plućnog edema | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA JJ OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | PRIPADAJUĆE VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA JJ OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 12
GRUPA PREDMETA NABAVE 13
1 | DVOKOMORNI ELEKTROSTIMULATOR MR KOMPATIBILAN, S ALGORITMOM ZA TERAPIJU VAZOVAGALNE SINKOPE I NAPREDNIM ALGORITMOM ZA SMANJIVANJE NEPOTREBNE VENTRIKULSKE STIMULACIJE - mogućnost sigurnog snimanja MR 1,5 i 3 T cijelog tijela s izocentrom u svakoj poziciji na tijelu + mogućnost sigurnog snimanja MR bez vremenskog ograničenja i za svaku veličinu i položaj tijela pacijenta, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja u atriju i ventrikulu, mogućnost automatske promjene načina rada iz AAI(R) u DDD(R) i obratno u svrhu smanjivanja nepotrebne ventrikulske stimulacije, mogućnost automatskog mjerenja i prikaza trenda otpora elektroda, snimanje i memoriranje intrakardijalnog elektrograma, "rate drop response" algoritam za prepoznavanje i terapiju vazovagalne sinkope, automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, algoritam za prepoznavanje i terapiju vazovagalne sinkope, mogućnost neovisnog programiranja frekvencijske adaptivnosti za zaonu normalnog i visokog tjelesnog opterećenja | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA JJ OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | PRIPADAJUĆA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA JJ OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 13
GRUPA PREDMETA NABAVE 14
1 | DDDR - ATRIO-VENTRIKULSKI FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA ZA STIMULACIJU HIS SNOPA - volumen uređaja max. 11 cm3 + težina uređaja max. 24g + životni vijek baterije više od 11 godina uz stimulaciju atrija i ventrikla 2.5 v/0.4 ms, 60 ppm, 500 Ω, 50% stimulacije, dva senzora: akcelerometar i stimulacija zatvorene petlje koja omogućava automatsko podešavanje frekvencije na temelju promjene kardijalne kontrektilnosti, mogućnost sigurnog snimanja magnetnom rezonancom (MR 3 T) uz automatsko programiranje u MRI mode pomoću ugrađenog senzora koji detektira MRI okruženje, analiza uspješnosti stimulacije atrija i ventrikula „beat-by-beat“ uz automatsko podešavanje napona stimulacije atrija i ventrikla ovisno o izmjerenom pragu podražaja, trend otpora elektroda i praga podražaja kroz vrijeme uz automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, podešavanje AV intervala u rasponu od 20ms do 350 ms u koracima od 5ms ili manje, snimanje i memoriranje intrakardijalnog elektrograma za brze atrijske i ventrikulske epizode u ukupnom trajanju od minimalno 30s s mogućnošću snimanja prije početka samog događaja, vremensko programiranje noćne osnovne frekvencije, automatsko prepoznavanje trenutka ugradnje i polariteta elektrode s automatskim reprogramiranjem polariteta stimulacije i osjetljivosti | KOM
2 | PRIPADAJUĆA BIPOLARNA ATRIJSKA STEROIDNA VISOKOOTPORNA ELEKTRODA S AKTIVNOM FIKSACIJOM. MOGUĆNOST UVOĐENJA KROZ UVODNICU OD 6 FRENCHA | KOM
3 | PRIPADAJUĆA BIPOLARNA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM FIKSACIJOM ZA IMPLANTACIJU NA MJESTO HIS SNOPA. STEROIDNI REZERVOAR SA MIN. 0,8mg DEXAMETAZON ACETATA (DXA). PROMJER ELEKTRODE MANJI OD 6 FRENCHA | KOM
4 | KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE I IMPLANTACIJU NA MJESTO HIS SNOPA SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM (MOGUĆNOST ODABIRA TRI RAZLIČITE KRIVULJE DISTALNOG DIJELA KATETERA I DVIJE RAZLIČITE DULJINE KATETERA) I INTEGRIRANOM HEMOSTATSKOM VALVULOM | KOM
5 | POMOĆNI SET ZA IMPLANTACIJU ELEKTRODE NA MJESTO HIS SNOPA KOJI SE SASTOJI OD: ŽICE VODILJE, ŠPRICE I NOŽIĆA ZA REZANJE KATETERA | KOM
6 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 6 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 14
GRUPA PREDMETA NABAVE 15
1 | BIVENTRIKULSKI ELEKTROSTIMULATOR S FIZIOLOŠKIM OBLIKOM KUČIŠTA - mogućnost odabira bipolarne ili kvadripolarne elektrode za za lijevi ventrikul, mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela uređajem za magnetnu rezonancu 1,5T i 3T bez vremenskog ograničenja snimanja ili ograničenja visine pacijenta, algoritam za ranu detekciju edema pluća, odvojeno programiranje izlaznih parametara (amplituda, trajanje impulsa) za lijevi i desni ventrikul, automatsko podešavanje napona stimulacije u sva tri kanala ovisno o izmjerenom pragu podražaja, mogućnost programiranja najmanje 5 vektora stimulacije lijevog ventrikula, mogućnost automatskog mjerenja i prikaza trenda otpora elektroda s najmanje 10 automatski izmjerenih vrijednosti, memorija minimalno 15 minuta, mogućnost automatske promjene načina rada iz AAI(R) u DDD(R) i obratno u svrhu smanjivanja nepotrebne ventrikulske stimulacije u slučaju nemogućnosti ugradnje LV elektrode, programiranje frekvencijske adaptabilnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenja, programabilan interventrikulski interval stimulacije, mogućnost automatskog prebacivanja s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, algoritam za prevenciju AT/AF, automatsko prepoznavanje trenutka ugradnje i polariteta elektrode s automatskim reprogramiranjem polariteta stimulacije i osjetljivosti | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | PRIPADAJUĆA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
4 | PRIPADAJUĆA BIPOLARNA LV ELEKTRODA S PASIVNOM FIKSACIJOM | KOM
5 | KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA ZA STIMULACIJU LIJEVE KLIJETKE DO 6 FR S RAZNOLIKIM ILI ISTIM RAZMACIMA IZMEĐU POLOVA ZA STIMULACIJU TE RAZNOLIKO OBLIKOVANIH DISTALNIH DIJELOVA ELEKTORDE | KOM
6 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS (DVA KATETERA ZA NAVOĐENJE SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM I RAZLIČITIM DISTALNIM KRIVULJAMA, DILATATOR, ŽICA VODILICA, HEMOSTATSKA VALVULA, NOŽIĆ ZA REZANJE) | KOM
7 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
8 | KATETERI ZA SUBSELEKCIJU TORTUOZNIH GRANA KORONARNOG SINUSA I UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 15
GRUPA PREDMETA NABAVE 16
1 | ATRIO-BIVENTRIKULSKI ELEKTROSTIMULATOR S AUTOMATSKIM PROMJENAMA PRAGA PODRAŽAJA U SVE TRI KOMORE - mogućnost sigurne pretrage magnetnom rezonacom 1.5T, trajanje > 7 godina pri 60 stimulacija u minuti 2,5V 100% stimulaciji 0,4 ms širini impulsa, mogućnost bežičnog povezivanja s programatorom, postojanje IS4 konektora za odabir kvadripolarne elektrodu za lijevi ventrikul, sa spremanjem intrakardijalnog elektrograma u memoriju uređaja minimalno 10 minuta, s automatskim prebacivanjem na ritam odmaranja s obzirom na aktivnost bolesnika, algoritam za sprečavanje paroksizma atrijske fibrilacije, posebna frekvencija stimulacije za vrijeme promjene načina rada, algoritam za održavanje biventrikulske stimulacije u slučaju promjene AV intervala, monitor plućne kongestije, algoritam za optimizaciju AV, PV i VV kašnjenja | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA J OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
4 | PRIPADAJUCA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA, RAZNIH OBLIKA, PROMJERA DO 5F | KOM
5 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS (KATETER ZA NAVOĐENJE SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM I RAZLIČITIM DISTALNIM KRIVULJAMA, DILATATOR, HEMOSTATSKA VALVULA, REZANJE ILI TRGANJE KATETERA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 16
GRUPA PREDMETA NABAVE 17
1 | MRI ATRIO BIVENTRIKULSKI FREKVENCIJSKI ADAPTIBILNI ELEKTROSTIMULATOR SA SENZOROM ZA AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE MRI MAGNETSKOG POLJA - s konekcijom za kvadripolarnu elektrodu za lijevi ventrikul (IS-4), mogućnost priključenja na sustav daljinskog praćenja (uz opcionalni uređaj za daljinsko praćenje), mogućnost mjerenja torakalne impedance radi rane detekcije edema pluća, odvojeno programiranje izlaznih parametara (amplituda, trajanje impulsa) za lijevi i desni ventrikul, automatsko podešavanje napona stimulacije u sva tri kanala ovisno o izmjerenom pragu podražaja, mogućnost programiranja najmanje 5 vektora stimulacije lijevog ventrikula, mogućnost automatskog mjerenja i prikaza trenda otpora elektroda i praga podražaja, programabilan interventrikulski interval stimulacije, mogućnost automatskog prebacivanja s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, automatsko prepoznavanje trenutka ugradnje i polariteta elektrode s automatskim reprogramiranjem polariteta stimulacije i osjetljivosti, promjena frekvencije prema osjetljivosti kontraktilnosti miokarda (zatvorena petlja), mogućnost mjerenja i prikaza senzitivnosti detektirane lijevom elektrodom, mogućnost MR snimanja cijelog tijela uređajima do 1.5 T | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PERFORMIRANA Jj OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 cm, PROMJERA DO 7 Fr | KOM
3 | PRIPADAJUĆA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PERFORMIRANA Jj OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 cm, PROMJERA DO 7 Fr | KOM
4 | PRIPADAJUĆA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA | KOM
5 | KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM (MOGUĆNOST ODABIRA RAZLIČITIH KRIVULJA DISTALNOG DIJELA KATETERA) I INTEGRIRANOM HEMOSTATSKOM VALVULOM | KOM
6 | SUBSELEKCIJSKI KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U TARGET VENU SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM POD KUTEM OD 50 I 90 STUPNJEVA I IZBOROM DVIJE DULJINE KATETERA | KOM
7 | BALON KATETER ZA SNIMANJE VENOGRAMA KORONARNOG SINUSA | KOM
8 | POMOĆNI SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS KOJI SE SASTOJI OD: ŽICE VODILJE, NOŽIČA ZA REZANJE KATETERA, ŠPRICE I TORQUER-A ZA KORONARNU ŽICU | KOM
9 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 17
GRUPA PREDMETA NABAVE 18
1 | MRI ATRIO BIVENTRIKULSKI FREKVENCIJSKI ADAPTIBILNI ELEKTROSTIMULATOR - s konekcijom za bipolarnu elektrodu za lijevi ventrikul (IS-1), životni vijek baterije više od 8.5 godina pri RA/RV/LV 2.5 V/0.4ms, 60 ppm, 500 Ohm, stimulacija 100%, mogućnost priključenja na sustav daljinskog praćenja (uz opcionalni uređaj za daljinsko praćenje), mogućnost mjerenja torakalne impedance radi rane detekcije edema pluća, odvojeno programiranje izlaznih parametara (amplituda, trajanje impulsa) za lijevi i desni ventrikul, automatsko podešavanje napona stimulacije u sva tri kanala ovisno o izmjerenom pragu podražaja, mogućnost programiranja najmanje 6 vektora stimulacije lijevog ventrikula, mogućnost automatskog mjerenja i prikaza trenda otpora elektroda i praga podražaja, programabilan interventrikulski interval stimulacije, mogućnost automatskog prebacivanja s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, automatsko prepoznavanje trenutka ugradnje i polariteta elektrode s automatskim reprogramiranjem polariteta stimulacije i osjetljivosti, sa dva senzora: akcelerometar i stimulacija zatvorene petlje koja omogućava automatsko podešavanje frekvencije na temelju promjene kardijalne kontraktilnosti, ekspertni sustav za savjetovanje programiranja parametara elektrostimulacije prema dijagnozi i statusu bolesnika, mogućnost MR snimanja cijelog tijela uređajima do 1.5 T | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 18
GRUPA PREDMETA NABAVE 19
1 | BIVENTRIKULSKI ELEKTROSTIMULATOR S FIZIOLOŠKIM OBLIKOM KUČIŠTA I MOGUĆNOŠĆU PRIKLJUČENJA KVADRIPOLARNE ELEKTRODE ZA LV I NAPREDNIM RESINKRONIZACIJSKIM ALGORITMIMA - mogućnost odabira bipolarne ili kvadripolarne elektrode za lv, mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela uređajem za magnetnu rezonanciju 1,5T i 3T bez vremenskog ograničenja snimanja ili ograničenja visine pacijenta, algoritam za ranu detekciju edema pluća, algoritam za automatsku optimizaciju atrio-ventrikulskog i interventrikulskog intervala, algoritam za automatsko prebacivanje iz biventrikulske u lijevoventrikulsku stimulaciju i obratno ovisno o trenutnom intrizičnom ritmu bolesnika, algoritam za prevenciju AT/AF, mogućnost istovremene elektrostimulacije lijevog ventrikla s minimalno dva vektora, odvojeno programiranje izlaznih parametara (amplituda, trajanje impulsa) za lijevi i desni ventrikul, automatsko podešavanje napona stimulacije u sva tri kanala ovisno o izmjerenom pragu podražaja, mogućnost programiranja najmanje 5 vektora stimulacije lijevog ventrikla, mogućnost automatskog mjerenja i prikaza trenda otpora elektroda s najmanje 10 automatski izmjerenih vrijednosti, programabilan interventrikulski interval stimulacije + mogućnost automatskog prebacivanja s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, automatsko prepoznavanje trenutka ugradnje i polariteta elektrode s automatskim reprogramiranjem polariteta stimulacije i osjetljivosti | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" | KOM
3 | PRIPADAJUĆA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM | KOM
4 | PRIPADAJUĆA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA SA AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM | KOM
5 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS (DVA KATETERA ZA NAVOĐENJE SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM I RAZLIČITIM DISTALNIM KRIVULJAMA, DILATATOR, HEMOSTATSKA VALVULA, REZANJE ILI TRGANJE KATETERA) | KOM
6 | KATETERI ZA SUBSELEKCIJU TORTUOZNIH GRANA KORONARNOG SINUSA I UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 19
GRUPA PREDMETA NABAVE 20
1 | JEDNOKOMORNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S FIZIOLOŠKIM OBLIKOM KUĆIŠTA - mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela uređajem za magnetnu rezonanciju 1,5T i 3T bez vremenskog ograničenja ili ograničenja visine pacijenta, mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona) prema frekvenciji, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije frekvencije do 300/min za vrijeme i prije punjenja kondenzatora s mogućnošću automatskog prebacivanja iz jednog načina u drugi s obzirom na uspješnost terapije u ranijim epizodama, mogućnost programiranja najmanje dva vektora zamjećivanja (u RV elektrodi) za detekciju VT/VF, programabilna maksimalna isporučena energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 35 J kod svih terapija, programiranje frekvencijske adaptabilnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenja, mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, prikaz trenda otpora elektrode, algoritam za monitoring integriteta elektrode s alarmom za upozoravanje bolesnika i automatskim reprogramiranjem parametara detekcije VT/VF, morfološka diskriminacija ventrikulskih od supraventrikulskih aritmija prema obliku QRS KOMpleksa, diskriminacija tahiaritmije prema kriteriju uniformnosti razmaka između QRS KOMokleksa, mogućnost odabira DF1 ili DF4 konektora za RV elektrodu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE, ODABIR DF1/DF4 KONEKTOR | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA). | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 20
GRUPA PREDMETA NABAVE 21
1 | JEDNOKOMORNI ICD SA SENZOROM ZA AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE MRI MAGNETSKOG POLJA (MRI 3.0 T) - trajnost mnimalno 15 godina (DF4 verzija, pri 15% stimulaciji od 2,5 V/0,4 ms, 40 ppm, 500 ohm, 2 šoka maksimalne energije/godišnje) uz uključene sve dijagnostičke i remote monitoring funkcije, mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata uređaj mora imati mogućnost priključenja na sustav daljinskog praćenja (uz opcionalni uređaj za daljinsko praćenje), mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona), mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, 8 programibilnih visokonaponskih terapija (40J) s programibilnom formom i polaritetom šoka uz mogućnost alternacije, mogućnost morfološke diskriminacije supraventrikulskih i ventrikulskih tahiaritmija, prikaz barem 6 mjeseci dijagnostičkih trendova frekvencije, varijabilnosti srčane frekvencije te aktivnosti bolesnika, algoritam za monitoring elektrode sa automatsKOM detekcijom frakture elektrode i spremanjem epizode u holter, automatsko mjerenje praga podražaja ventrikla, mogućnost odabira DF-1 ili DF-4 konektora za RV elektrodu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA JEDNE ILI DVIJE ŠOK ZAVOJNICE S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, MOGUĆNOST UVOĐENJA KROZ UVODNICU OD 8F, DF-1 ili DF4 KONEKTOR, MOGUĆNOST SIGURNE PRETRAGE MRI UREĐAJEM | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 21
GRUPA PREDMETA NABAVE 22
1 | MR JEDNOKOMORNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR SRCA S MOGUĆNOŠĆU RAZLIKOVANJA SVT OD VT - automatska promjena vektora šoka uslijed oštećenja elektrode, mogućnost detekcije aritmija u tri zone, ATP terapija u VF zoni za vrijeme punjenja kondezatora, mogućnost stimulacije nakon šoka, mogućnost monitoriranja ST segmenta, najmanje tri diskriminatora za SVT, najmanje dva diskriminatora za detekciju T vala, mogućnost softverskog isključivanja SVC elektrode ili aktivnog kućišta uređaja, programabilni parametri automatske osjetljivosti, više od 30 minuta snimanja intrakardijalnog elektrograma u memoriju uređaja, monitoriranje plućne kongestije, programabilna isporučena energija šoka ne manja od 35J, integrirani alarm u uređaju u slučaju disfunkcije sustava, morfološka diskriminacija ventrikulskih od supraventrikuslkih aritmija (prema obliku QRS KOMpleksa), mogućnost bežičnog povezivanja s programatorom, mogućnost MR snimanja cijelog tijela uređajima do 1.5T, mogućnost DF 4 i DF 1 konektora za defibrilatorsku elektrodu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE, ODABIR DF1 ILI DF4 KONEKTOR | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 22
GRUPA PREDMETA NABAVE 23
1 | JEDNOKOMORNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S ALGORITMOM ZA AUTOMATSKIM REPROGRAMIRANJEM PARAMETARA - mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela uređajem za magnetnu rezonanciju 1,5T i 3T bez vremenskog ograničenja ili ograničenja visine pacijenta, mogućnost morfološkog razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija, mogućnost detekcije i terapije ventrikulske aritmije u tri zone (VT, brza VT i VF), algoritam za monitoring integriteta elektrode s integriranim alarmom za upozoravanje i automatskim reprogramiranjem parametara detekcije VT/VF radi izbjegavanja neželjenih šokova, isporuke neadekvatne terapije ili potpunog izostanka potrebne terapije, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja, mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, mogućnost automatskog reprogramiranja ATP terapija na temelju uspješnosti u prethodnim epizodama, mogućnost programiranja najmanje dva vektora zamjećivanja i stimulacije (u RV elektrodi), mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, mogućnost automatskog mjerenja praga stimulacije u ventrikulu, integrirani alarm upozorenja u slučaju iscrpljenja baterije, programabilna maksimalna isporučena energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 35 J kod svih terapija, prikaz barem 6 mjeseci dijagnostičkih trendova frekvencije, varijabilnosti srčane frekvencije te aktivnosti bolesnika, morfološka diskriminacija ventrikuslkih od supraventrikuslkih aritmija prema obliku QRS KOMpleksa, diskriminacija aritmije prema kriteriju uniformnosti razmaka između QRS KOMokleksa, mogućnost odabira DF1 ili DF 4 konektora za defibrilatorsku elektrodu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA, ODABIR DF1/DF4 KONEKTOR | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 23
GRUPA PREDMETA NABAVE 24
1 | JEDNOKOMORNI IMPLANTABILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR (ICD) MRI 1.5T S PRODULJENIM VIJEKOM TRAJANJA BATERIJE - vijek baterije >11 godine uz 15% stimulacije, 3 DC šoka godišnje, maksimalne jačine šoka najmanje 35 J isporučene energije, volumena 29cm³, debljina 9.9mm, mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, mogućnost morfološkog razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija, mogućnost detekcije i terapije tahiaritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona) prema frekvenciji, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, integrirani alarm upozorenja u slučaju iscrpljenja baterije, maksimalna jačina šoka najmanje 35 J isporučene energije, mogućnost spajanja DF-1 ili DF-4 elektrode | KOM
2 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE I KONEKTOROM DF1/DF4 | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 24
GRUPA PREDMETA NABAVE 25
1 | JEDNOKOMORNI IMPLATABILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR ZA OSOBE ASTENIČNE GRAĐE (MINI ICD-VR) MRI 1.5T - volumen ≤29 cm3; masa ≤65 grama, 9.9 mm debljine, mogućnost morfološkog razlikovanja supraventrikulskih tahikardija od ventrikulskih tahikardija, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona) prema frekvenciji, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, integrirani alarm upozorenja u slučaju iscrpljenja baterije, mogućnost spajanja DF-1 ili DF-4 elektrode | KOM
2 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE I KONEKTOROM DF1/DF4 | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 25
GRUPA PREDMETA NABAVE 26
1 | MRI 3.0T JEDNOKOMORNI IMPLANTABILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR (ICD) S KOMPLETNOM ATRIJSKOM DIJAGNOSTIKOM - mogućnost KOMpletne atrijske dijagnostike preko plivajućih prstenova u atriju, dvoKOMorni algoritam razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija, mogućnost morfološke diskriminacije supraventrikulskih i ventrikulskih tahiaritmija, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona), mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, 8 programibilnih visokonaponskih terapija (40J), s programibilnom formom i polaritetom šoka uz mogućnost alternacije, mogućnost automatskog reprogramiranja ATP terapija na temelju uspješnosti u prethodnim epizodama, programabilna maksimalna energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 40 J kod svih terapija, rana detekcija edema pluća, mogućnost sigurne pretrage magnetnom rezonancom 3 T, mogućnost odabira uređaja s DF 4 i DF 1 konekcijom, uređaj mora imati mogućnost priključenja na sustav daljinskog praćenja (uz opcionalni uređaj za daljinsko praćenje) | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ICD ELEKTRODA S AKTIVNOM FIKSACIJOM I PLIVAJUĆIM PRSTENOVIMA U ATRIJU, MOGUĆNOST UVOĐENJA KROZ UVODNICU OD 8F, ELEKTRODA MORA OMOGUĆITI SIGURNU PRETRAGU MRI UREĐAJEM, DF1 ili DF4 KONEKCIJOM | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 6 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (prema zahtjevu naručitelja). | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 26
GRUPA PREDMETA NABAVE 27
1 | VENTRIKULSKI IMPLANTABILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR SRCA S POVEĆANOM ENERGIJOM ŠOKA OD 40J UZ ALGORITAM ZA TERAPIJU KOD HEMODINAMSKI NESTABILNIH PACIJENATA - mogućnost monitoringa putem pametnih telefona, mogućnost sigurnog snimanja magnetnom rezonancom jakosti 3.0 T, mogućnost automatske promjene vektora šoka uslijed oštećenja elektrode uz programabilne dužine faza kod bifaznog šoka, mogućnost razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija, mogućnost detekcije aritmija u tri zone, ATP terapija u VF zoni za vrijeme punjenja kondenzatora, najmanje tri diskriminatora za SVT, najmanje dva diskriminatora za detekciju T vala, mogućnost algoritma za terapiju kod hemodinamski nestabilnih pacijenata za vrijeme VF epizoda, programabilna isporučena energija šoka ne manja od 40 J, integrirani alarm u uređaju u slučaju disfunkcije sustava, zvučni iz samog uređaja i upozorenje na pametnom telefonu,mogućnost konekcije s DF-4 defibrilatorsKOM elektrodom | KOM
2 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA DF-4 STEROIDNA ELEKTRODA AKTIVNE FIKSACIJE PROMJERA DO 7 Fr | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 Fr | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 27
GRUPA PREDMETA NABAVE 28
1 | DVOKOMORNI IMPLANTABILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR SRCA S POVEĆANOM ENERGIJOM ŠOKA OD 40J UZ ALGORITAM ZA TERAPIJU KOD HEMODINAMSKI NESTABILNIH PACIJENATA - mogućnost monitoringa putem pametnih telefona, mogućnost sigurnog snimanja magnetnom rezonancom jakosti 3.0 T, mogućnost automatske promjene vektora šoka uslijed oštećenja elektrode uz programabilne dužine faza kod bifaznog šoka, mogućnost softverskog isključivanja SVC elektrode ili aktivnog kućišta uređaja, mogućnost morfološkog razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija, mogućnost bežičnog povezivanja s programatorom, mogućnost automatske promjene vektora šoka uslijed oštećenja elektrode uz programabilne dužine faza kod bifaznog šoka, mogućnost detekcije aritmija u tri zone, ATP terapija u VF zoni za vrijeme punjenja kondezatora, ATP terapija za vrijeme punjenja kondenzatora, stimulacija nakon šoka, najmanje tri diskriminatora za SVT, najmanje dva diskriminatora za detekciju T vala, programabilni parametri automatske osjetljivosti, monitoriranje ST segmenta, monitoriranje plućne kongestije, programabilna isporučena energija šoka ne manja od 40 J, integrirani alarm u uređaju u slučaju disfunkcije sustava, mogućnost konekcije s DF-4 defibrilatorsKOM elektrodom | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE, ODABIR DF4 KONEKTOR | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 Fr | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 28
GRUPA PREDMETA NABAVE 29
1 | MRI ATRIO-VENTRIKULSKI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR SRCA S MOGUĆNOŠĆU RAZLIKOVANJA SVT OD VT - automatska promjena vektora šoka uslijed oštećenja elektrode, mogućnost detekcije aritmija u tri zone, ATP terapija u VF zoni, ATP terapija za vrijeme punjenja kondezatora, mogućnost stimulacije nakon šoka, mogućnost monitoriranja ST segmenta, najmanje tri diskriminatora za SVT, najmanje dva diskriminatora za detekciju T vala, mogućnost softverskog isključivanja SVC elektrode ili aktivnog kućišta uređaja, programabilni parametri automatske osjetljivosti, više od 40 minuta snimanja intrakardijalnog elektrograma u memoriju uređaja, monitoriranje plućne kongestije, programabilna isporučena energija šoka ne manja od 35J, integrirani alarm u uređaju u slučaju disfunkcije sustava, morfološka diskriminacija ventrikulskih od supraventrikuslkih aritmija (prema obliku QRS KOMpleksa), mogućnost bežičnog povezivanja s programatorom, mogućnost MR snimanja cijelog tijela uređajima do 1.5T, mogućnost DF-4 ili DF-1 konektora za defibrilatorsku elektrodu, induciranje fibrilacije istosmjernim impulsom | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA J OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE, ODABIR DF1 ILI DF4 KONEKTOR | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 29
GRUPA PREDMETA NABAVE 30
1 | AAIR - DDDR ATRIO-VENTRIKULSKI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR - mogućnost sigurnog snimanja magnetnom rezonancom jakosti 1,5 T i 3 T, mogućnost morfološkog razlikovanja supraventrikulskih tahikardija od ventrikulskih tahikardija, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (VT, brza VT i VF), mogućnost prebacivanja načina stimulacije iz AAI(R) u DDD(R) i obratno, maksimalni napon stimulacije 8V ili više u atrijsKOM i ventrikulsKOM kanalu, mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata, algoritam za monitoring integriteta elektrode s integriranim alarmom za upozoravanje i automatskim reprogramiranjem parametara detekcije VT/VF radi izbjegavanja neželjenih šokova, isporuke neadekvatne terapije ili potpunog izostanka potrebne terapije, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije frekvencije do 300/min za vrijeme i prije punjenja kondenzatora s mogućnošću automatskog prebacivanja iz jednog načina u drugi s obzirom na uspješnost terapije u ranijim epizodama, mogućnost programiranja najmanje dva vektora zamjećivanja (u RV elektrodi) za detekciju VT/VF, mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, alarm upozorenja u slučaju važnijih kliničkih i/ili tehničkih promjena/događaja integriran u uređaju (kao npr. u slučaju iscrpljenja baterije i disfunkcije elektrode), programabilna maksimalna energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 35 J, mogućnost bežičnog povezivanja s programatorom, mogućnost odabira DF1 ili DF 4 konektora za RV elektrodu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J“ | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE, ODABIR DF1 ILI DF4 KONEKTOR | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 30
GRUPA PREDMETA NABAVE 31
1 | DVOKOMORNI IMPLANTABILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S ALGORITMOM ZA AUTOMATSKIM REPROGRAMIRANJEM PARAMETARA - mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela uređajem za magnetnu rezonanciju jakosti 1,5 T i 3 T bez vremenskog ograničenja ili ograničenja visine pacijenta, mogućnost prebacivanja načina stimulacije iz AAI(R) u DDD(R) i obratno, mogućnost morfološkog razlikovanja supraventrikulskih tahikardija od ventrikulskih tahikardija, maksimalni napon stimulacije 8 V ili više u atrijsKOM i ventrikulsKOM kanalu, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (VT, brza VT i VF zona), mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije frekvencije do 300/min za vrijeme i prije punjenja kondenzatora, mogućnost programiranja najmanje dva vektora zamjećivanja (u RV elektrodi) za detekciju VT/VF, programabilna maksimalna energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 35 J, mogućnost automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja, mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, mogućnost zvučnog alarm upozorenja u slučaju važnijih kliničkih i/ili tehničkih promjena/događaja integriran u uređaju, mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata , mogućnost odabira DF1 ili DF 4 konektora za RV elektrodu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE, ODABIR DF1/DF4 KONEKTOR | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 31
GRUPA PREDMETA NABAVE 32
1 | MRI DVOKOMORNI IMPLANTABILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR (ICD-DR) S PRODULJENIM VIJEKOM TRAJANJA BATERIJE - mogućnost sigurne pretrage uređajem za magnetnu rezonancu 3T, automatsko programiranje u MRI mode pomoću ugrađenog senzora koji detektira MR okruženje, dvoKOMorni algoritam razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija, mogućnost morfološke diskriminacije tahiaritmija, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona), mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, 8 programibilnih visokonaponskih terapija (40J), s programibilnom formom i polaritetom šoka uz mogućnost alternacije i mogućnost automatskog reprogramiranja ATP terapija na temelju uspješnosti u prethodnim epizodama, programabilna maksimalna energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 40 J kod svih terapija, automatsko mjerenje praga podražaja ventrikla, algoritam za monitoring elektrode s automatsKOM detekcijom frakture elektrode, mogućnost priključenja na sustav daljinskog praćenja (uz opcionalni uređaj za daljinsko praćenje) | KOM
2 | PRIPADAJUĆA BIPOLARNA ATRIJSKA STEROIDNA VISOKOOTPORNA ELEKTRODA S AKTIVNOM FIKSACIJOM KOJA IMA MOGUĆNOST UVOĐENJA KROZ UVODNICU OD 6F | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DF-4 DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA JEDNE ILI DVIJE ŠOK ZAVOJNICE S AKTIVNOM FIKSACIJOM KOJA IMA MOGUĆNOST UVOĐENJA KROZ UVODNICU OD 8F I SIGURNOST PRETRAGE MAGNETNOM REZONANCOM JAKOSTI 3T. | KOM
4 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA S AKTKIVNOM FIKSACIJOM I PLIVAJUĆIM PRSTENOVIMA U ATRIJU + MOGUĆNOST UVOĐENJA KROZ UVODNICU OD 8F + ELEKTRODA MORA OMOGUĆITI SIGURNU PRETRAGU MRI UREĐAJEM. | KOM
5 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 32
GRUPA PREDMETA NABAVE 33
1 | DVOKOMORNI IMPLANTIBILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR (ICD-VR) MRI 1.5T i S PRODULJENIM VIJEKOM TRAJANJA BATERIJE - vijek baterije > 10 godina, uz brady pacing 15%, 3 DC šoka godišnje, maksimalna jačina šoka najmanje 35 J isporučene energije, mogućnost morfološkog razlikovanja supraventrikulskih tahikardija od ventrikulskih tahikardija, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona), mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, integrirani alarm upozorenja u slučaju iscrpljenja baterije, mogućnost spajanja DF-14 ili DF-4 elektrode | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA SA PASIVNOM ILI AKTIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI ,,J". | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE I DF-1 ILI DF-4 KONEKCIJOM. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 33
GRUPA PREDMETA NABAVE 34
1 | DVOKOMORNI IMPLANTIBILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR ZA OSOBE ASTENIČNE GRAĐE (MINI ICD-DR) MRI 1.5T - vijek baterije > 10 godina (uz brady pacing 15%, 3 DC šoka godišnje maksimalna jačina šoka najmanje 35 J); volumen ≤29 cm3; masa ≤65 gr, mogućnost morfološkog razlikovanja supraventrikulskih tahikardija od ventrikulskih tahikardija, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona), mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, integrirani alarm upozorenja u slučaju iscrpljenja baterije, mogućnost postojanja DF-4 i DF-1 konektora | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA SA PASIVNOM ILI AKTIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI ,,J". | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE I DF-1 ILI DF-4 KONEKCIJOM. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 34
GRUPA PREDMETA NABAVE 35
1 | IMPLANTABILNI ATRIO-BIVENTRIKULSKI BIPOLARNI KARDIOVERTER/DEFIBRILATOR S AUTOMATSKOM DETEKCIJOM MAGNETNOG POLJA I PRODULJENIM VIJEKOM TRAJANJA BATERIJE - mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela MRI uređajem 3T uz automatsko programiranje u MRI mode pomoću ugrađenog senzora koji detektira MR okruženje, mogućnost bipolarnog priključka za LV elektrodu, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona), postojanje dvoKOMornog algoritma razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija, mogućnost morfološke diskriminacije ventrikulskih od supraventrikulskih tahiaritmija, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, minimalno 8 programabilnih visokonaponskih terapija (minimalno 35J), s programabilnom formom i polaritetom šoka uz mogućnost alternacije, mogućnost automatskog reprogramiranja ATP terapija na temelju uspješnosti u prethodnim epizodama, automatsko podešavanje napona stimulacije u RV/LV ovisno o izmjerenom pragu podražaja, algoritam za detekciju frakture elektrode te spremanje epizode u memoriju uređaja, detekcija promjene otpora u prsištu u svrhu rane detekcije deKOMpenzacije srca, automatsko mjerenje praga podražaja u atrijskoj, RV i LV elektrodi, mogućnost programiranja najmanje 5 vektora stimulacije lijevog ventrikla s bipolarnom LV elektrodom, mogućnost odabira DF-1 ili DF-4 konektora za RV elektrodu, uređaj mora imati mogućnost priključenja na sustav daljinskog praćenja (uz opcionalni uređaj za daljinsko praćenje) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 35
GRUPA PREDMETA NABAVE 36
1 | IMPLANTABILNI ATRIO-BIVENTRIKULSKI KVADRIPOLARNI KARDIOVERTER/DEFIBRILATOR S AUTOMATSKOM DETEKCIJOM MAGNETNOG POLJA I PRODULJENIM VIJEKOM TRAJANJA BATERIJE - mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela MRI uređajem 3T uz automatsko programiranje u MRI mode pomoću ugrađenog senzora koji detektira MR okruženje, kvadripolarni priključak za LV elektrodu mogućnost programiranja najmanje 10 vektora kod kvadripolarne LV elektrode, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona), postojanje dvoKOMornog algoritma razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija, mogućnost morfološke diskriminacije ventrikulskih od supraventrikulskih tahiaritmija, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, minimalno 8 programabilnih visokonaponskih terapija (minimalno 35J), s programabilnom formom i polaritetom šoka uz mogućnost alternacije, mogućnost automatskog reprogramiranja ATP terapija na temelju uspješnosti u prethodnim epizodama, automatsko podešavanje napona stimulacije u RV/LV ovisno o izmjerenom pragu podražaja, algoritam za detekciju frakture elektrode te spremanje epizode u memoriju uređaja, detekcija promjene otpora u prsištu u svrhu rane detekcije deKOMpenzacije srca, mogućnost programiranja najmanje 20 vektora kod kvadripolarne LV elektrode, prikaz senzinga LV elektrode, mogućnost odabira DF-1 ili DF-4 konektora za RV elektrodu, uređaj mora imati mogućnost priključenja na sustav daljinskog praćenja (uz opcionalni uređaj za daljinsko praćenje) | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE, KONEKTOROM DF-1 ILI DF-4 | KOM
4 | PRIPADAJUĆA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA | KOM
5 | KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM (MOGUĆNOST ODABIRA RAZLIČITIH KRIVULJA DISTALNOG DIJELA KATETERA) I INTEGRIRANOM HEMOSTATSKOM VALVULOM | KOM
6 | SUBSELEKCIJSKI KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U TARGET VENU SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM POD KUTEM OD 50 I 90 STUPNJEVA I IZBOROM DVIJE DULJINE KATETERA | KOM
7 | BALON KATETER ZA SNIMANJE VENOGRAMA KORONARNOG SINUSA | KOM
8 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA). | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 36
GRUPA PREDMETA NABAVE 37
1 | MRI IMPLANTABILNI ATRIO-BIVENTRIKULSKI KARDIOVERTER/DEFIBRILATOR S MOGUĆNOŠĆU IZVEDBE CRTD SISTEMA SA SAMO DVIJE ELEKTRODE - kvadripolarni priključak za LV elektrodu, mogućnost sekvencijalne multi-point stimulacije u LV, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona), postojanje dvoKOMornog algoritma razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija, mogućnost morfološke diskriminacije ventrikulskih od supraventrikulskih tahiaritmija, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, minimalno 8 programabilnih visokonaponskih terapija (minimalno 35J), s programabilnom formom i polaritetom šoka uz mogućnost alternacije, mogućnost automatskog reprogramiranja ATP terapija na temelju uspješnosti u prethodnim epizodama, automatsko podešavanje napona stimulacije u RV/LV ovisno o izmjerenom pragu podražaja, algoritam za detekciju frakture elektrode te spremanje epizode u memoriju uređaja, detekcija promjene otpora u prsištu u svrhu rane detekcije deKOMpenzacije srca, mogućnost priključenja ICD elektrode s atrijskim prstenovima, najmanje 12 vektora stimulacije lijevog ventrikla, mogućnost odabira DF-1 ili DF-4 konektora za RV elektrodu, uređaj mora imati mogućnost priključenja na sustav daljinskog praćenja (uz opcionalni uređaj za daljinsko praćenje) | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE KONEKTOROM DF1 I/ILI DF4 | KOM
4 | PRIPADAJUĆA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA | KOM
5 | KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM (MOGUĆNOST ODABIRA RAZLIČITIH KRIVULJA DISTALNOG DIJELA KATETERA) I INTEGRIRANOM HEMOSTATSKOM VALVULOM | KOM
6 | SUBSELEKCIJSKI KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U TARGET VENU SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM POD KUTEM OD 50 I 90 STUPNJEVA I IZBOROM DVIJE DULJINE KATETERA | KOM
7 | BALON KATETER ZA SNIMANJE VENOGRAMA KORONARNOG SINUSA | KOM
8 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA). | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 37
GRUPA PREDMETA NABAVE 38
1 | MRI IMPLANTABILNI ATRIO-BIVENTRIKULSKI KVADRIPOLARNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S DEFIBRILACIJSKOM ELEKTRODOM S PLIVAJUĆIM ATRIJSKIM PRSTENIMA I PRODULJENIM VIJEKOM TRAJANJA BATERIJE - bipolarni priključak za LV elektrodu, mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (dvije VT i jedna VF zona), mogućnost razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija na osnovi unifirmnosti i stabilnosti frekvencije, mogućnost morfološke diskriminacije ventrikulskih od supraventrikulskih tahiaritmija, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije frekvencije do 300/min za vrijeme i prije punjenja kondezatora, minimalno 8 programabilnih visokonaponskih terapija (minimalno 35J), s programabilnom formom i polaritetom šoka uz mogućnost alternacije, mogućnost neovisnog programiranja parametara stimulacije za obje klijetke, mogućnost sigurne pretrage magnetnom renonazcijom jakosti polja 1.5 T, automatsko mjerenje praga podražaja u RA, RV, LV, najmanje 5 vektora stimulacije lijevog ventrikla, mogućnost odabira DF-1 ili DF-4 konektora za RV elektrodu, uređaj mora imati mogućnost priključenja na sustav daljinskog praćenja (uz opcionalni uređaj za daljinsko praćenje) | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE KONEKTOROM DF1 I/ILI DF4 | KOM
4 | PRIPADAJUĆA ICD ELEKTRODA S AKTIVNOM FIKSACIJOM I PLIVAJUĆIM PRSTENOVIMA U ATRIJU, MOGUĆNOST UVOĐENJA KROZ UVODNICU OD 8F, ELEKTRODA MORA OMOGUĆITI SIGURNU PRETRAGU MRI UREĐAJEM, DF1 ili DF4 KONEKCIJOM | KOM
5 | PRIPADAJUĆA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA | KOM
6 | KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM (MOGUĆNOST ODABIRA RAZLIČITIH KRIVULJA DISTALNOG DIJELA KATETERA) I INTEGRIRANOM HEMOSTATSKOM VALVULOM | KOM
7 | SUBSELEKCIJSKI KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U TARGET VENU SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM POD KUTEM OD 50 I 90 STUPNJEVA I IZBOROM DVIJE DULJINE KATETERA | KOM
8 | BALON KATETER ZA SNIMANJE VENOGRAMA KORONARNOG SINUSA | KOM
9 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA). | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 38
GRUPA PREDMETA NABAVE 39
1 | MRI ATRIO-BIVENTRIKULSKI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S MORFOLOŠKOM MOGUĆNOŠĆU RAZLIKOVANJA SUPRAVENTRIKULSKIH OD VENTRIKULSKIH TAHIKARDIJA - mogućnost sigurne pretrage magnetnom renonazcom jakosti polja 3.0 T, mogućnost bežičnog povezivanja s programatorom i monitoringom putem pametnih telefona, mogućnost povezivanja s kvadripolarnom LV elektrodom i DF-4 defibrilacijsKOM elektrodom, mogućnost stimuliranja lijevog ventrikla iz više točaka, algoritam za terapiju kod hemodinamski nestabilnih pacijenata za vrijeme VF epizoda, automatska promjena vektora šoka uslijed oštećenja elektrode, mogućnost detekcije aritmija u tri zone, mogućnost najmanje tri diskriminatora za SVT te najmanje dva diskriminatora za detekciju T vala, ATP terapija u VF zoni i za vrijeme punjenja kondezatora, ATP terapija za vrijeme punjenja kondenzatora, algoritam za optimizaciju AV, PV i VV kašnjenja i algoritam za održavanje biventrikulske stimulacije u slučaju promene AV intervala, sa softverskim isključivanjem SVC elektrode ili aktivnog kućišta uređaja, s programabilnim dužinama faza kod bifaznog šoka, programabilni parametri automatske osjetljivosti, monitoriranje plućne kongestije, programabilna isporučena energija šoka ne manja od 35J, integrirani alarm u uređaju u slučaju disfunkcije sustava i upozorenje na pametnom telefonu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA J OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE, ODABIR DF1 ILI DF4 KONEKTOR | KOM
4 | PRIPADAJUCA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA, RAZNIH OBLIKA, PROMJERA DO 5F | KOM
5 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS (KATETER ZA NAVOĐENJE SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM I RAZLIČITIM DISTALNIM KRIVULJAMA, DILATATOR, HEMOSTATSKA VALVULA, REZANJE ILI TRGANJE KATETERA) | KOM
6 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA). | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 39
GRUPA PREDMETA NABAVE 40
1 | MRI ATRIO-BIVENTRIKULSKI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S MORFOLOŠKOM MOGUĆNOŠĆU RAZLIKOVANJA SVT OD VT - mogućnost sigurne pretrage magnetnom renonazcijom jakosti polja1.5 T, mogućnost bežičnog povezivanja s programatorom, mogućnost povezivanja sa IS4 konektorom za kvadripolarnu LV elektrodom i DF-1 ili DF-4 priključak za defibrilacijsku elektrodu, automatska promjena vektora šoka uslijed oštećenja elektrode, mogućnost detekcije aritmija u tri zone, mogućnost najmanje tri diskriminatora za SVT te najmanje dva diskriminatora za detekciju T vala, induciranje fibrilacije istosmjernom strujom, ATP terapija u VF zoni i za vrijeme punjenja kondezatora, ATP terapija za vrijeme punjenja kondenzatora, sa softverskim isključivanjem SVC elektrode ili aktivnog kućišta uređaja, s programabilnim dužinama faza kod bifaznog šoka, programabilni parametri automatske osjetljivosti, više od 40 minuta snimanja intrakardijalnog elektrokardiograma u memoriju uređaja, monitoriranje plućne kongestije, programabilna isporučena energija šoka ne manja od 35J, integrirani alarm u uređaju u slučaju disfunkcije sustava | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA J OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE, ODABIR DF1 ILI DF4 KONEKTOR | KOM
4 | PRIPADAJUCA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA, RAZNIH OBLIKA, PROMJERA DO 5F | KOM
5 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS (KATETER ZA NAVOĐENJE SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM I RAZLIČITIM DISTALNIM KRIVULJAMA, DILATATOR, HEMOSTATSKA VALVULA, REZANJE ILI TRGANJE KATETERA) | KOM
6 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA). | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 40
GRUPA PREDMETA NABAVE 41
1 | BIVENTRIKULSKI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S FIZIOLOŠKIM OBLIKOM KUĆIŠTA - mogućnost odabira bipolarne i kvadripolarne elektrode za LV, mogućnost razlikovanja supraventrikulskih tahikardija od ventrikulskih tahikardija, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (VT, brza VT i VF), mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije frekvencije do 300/min za vrijeme i prije punjenja kondenzatora s mogućnošću automatskog prebacivanja iz jednog načina u drugi s obzirom na uspješnost terapije u ranijim epizodama, automatsko mjerenje praga podražaja u RA, RV i LV, mogućnost neovisnog programiranja parametara stimulacije za obje klijetke, programiranje frekvencijske adaptabilnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenja, mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata, algoritam za monitoring integriteta elektrode s integriranim alarmom za upozoravanje bolesnika i automatskim reprogramiranjem parametara detekcije VT/VF radi izbjegavanja neželjenih šokova, isporuke neadekvatne terapije ili potpunog izostanka potrebne terapije, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije frekvencije do 300/min za vrijeme i prije punjenja kondenzatora s mogućnošću automatskog prebacivanja iz jednog načina u drugi s obzirom na uspješnost terapije u ranijim epizodama, mogućnost programiranja najmanje dva vektora zamjećivanja i stimulacije (u RV elektrodi), mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, integrirani alarm upozorenja u slučaju važnih kliničkih i/ili tehničkih promjena/događaja integriran u uređaju, programabilna maksimalna isporučena energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 35J, mogućnost odabira DF1 ili DF 4 konektora za RV elektrodu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE S DF-4 ILI DF-1 KONEKCIJOM | KOM
4 | PRIPADAJUĆA BIPOLARNA LV ELEKTRODA | KOM
5 | PRIPADAJUĆA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA | KOM
6 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS (DVA KATETERA ZA NAVOĐENJE SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM I RAZLIČITIM DISTALNIM KRIVULJAMA, DILATATOR, HEMOSTATSKA VALVULA, TRGANJE ILI REZANJE KATETERA) | KOM
7 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA). | KOM
8 | KATETERI ZA SUBSELEKCIJU TORTUOZNIH GRANA KORONARNOG SINUSA I UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 41
GRUPA PREDMETA NABAVE 42
1 | BIVENTRIKULSKI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S FIZIOLOŠKIM OBLIKOM KUČIŠTA, MRI, S MOGUĆNOŠĆU PRIKLJUČIVANJA KVADRIPOLARNE LV ELEKTRODE I NAPREDNIM RESINKRONIZACIJSKIM ALGORITMIMA - mogućnost odabira kvadripolarne ili bipolarne LV elektrode, mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela uređajem za magnetnu rezonanciju 1,5T i 3T bez vremenskog ograničenja ili ograničenja visine pacijenta, algoritam za automatsku optimizaciju atrio-ventrikulskog i interventrikulskog intervala te za automatsko prebacivanje iz biventrikulske u lijevoventrikulsku stimulaciju i obratno ovisno o trenutnom intrizičnom ritmu bolesnika, algoritam za ranu detekciju edema pluća, mogućnost istovremene elektrostimulacije lijevog ventrikla s minimalno dva vektora, mogućnost automatskog mjerenja praga podražaja u RA, RV i LV elektrodi, algoritam za monitoring integriteta elektrode s integriranim alarmom za upozoravanje i automatskim reprogramiranjem parametara detekcije VT/VF radi izbjegavanja neželjenih šokova, isporuke neadekvatne terapije ili potpunog izostanka potrebne terapije, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije frekvencije do 300/min za vrijeme i prije punjenja kondenzatora s mogućnošću automatskog prebacivanja iz jednog načina u drugi s obzirom na uspješnost terapije u ranijim epizodama, mogućnost programiranja najmanje dva vektora zamjećivanja i stimulacije (u RV elektrodi), mogućnost morfološke diskriminacije tahiaritmija, mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, integrirani alarm upozorenja u slučaju važnih kliničkih i/ili tehničkih promjena/događaja integriran u uređaju, programabilna maksimalna isporučena energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 35J, mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE KONEKTOROM DF1 I/ILI DF4 | KOM
4 | PRIPADAJUĆA BIPOLARNA LV ELEKTRODA | KOM
5 | PRIPADAJUĆA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA | KOM
6 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS (DVA KATETERA ZA NAVOĐENJE SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM I RAZLIČITIM DISTALNIM KRIVULJAMA, DILATATOR, HEMOSTATSKA VALVULA, TRGANJE ILI REZANJE KATETERA) | KOM
7 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA). | KOM
8 | KATETERI ZA SUBSELEKCIJU TORTUOZNIH GRANA KORONARNOG SINUSA I UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 42
GRUPA PREDMETA NABAVE 43
1 | IMPLANTIBILNI ATRIO-BIVENTRIKULSKI RESINHRONIZACIJSKI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR (CRT-D) 1.5T MRI TANJIH DIMENZIJA KUČIŠTA - mogućnost sigurnog snimanja magnetnom rezonancijom jakosti 1,5 T, vijek baterije> 8 godina (15% RA i 100% RV stimulacije pri output-u od 2.5 V ,100% LV stimulacije 3V, 500 Ω, 3 DC šoka godišnje sa max. energijom), volumen ≤ 35cm3; masa ≤74 grama, mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata, mogućnost spajanja s kvadripolarnom elektrodom, mogućnost spajanja s DF-1 i DF-4 kvadripolarnom elektrodom, mogućnost programiranja 17 vektora stimulacije, mogućnost defibrilacije jakosti 35J | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA SA PASIVNOM ILI AKTIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI ,,J". | KOM
3 | PRIPADAJUĆA LV ELEKTRODA | KOM
4 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE KONEKTOROM DF4 | KOM
5 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS ( KATETER ZA NAVOĐENJE SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM I DILATATOR, ŽICA VODILICA, HEMOSTATSKA VALVULA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 43
GRUPA PREDMETA NABAVE 44
1 | BIVENTRIKULSKI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR ZA SIGURNO SNIMANJE MAGNETNOM REZONACIJOM 1,5 I 3 T TANJIH DIMENZIJA KUČIŠTA - volumen ≤ 35cm3; masa ≤75 grama, mogućnost detekcije aritmije u tri zone detekcije s najmanje tri diskriminatora za SVT, mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, mogućnost izbora 17 vektora stimulacije lijeve klijetke, mogućnost odabira dvije različite konfiguracije stimulacije lijeve i desne klijetke: Bi-V; LV-only, mogućnost spajanja DF-1 ili DF-4 defibrilacijske elektrode, mogućnost defibrilacije jakosti 35J, integrirani alarm upozorenja u slučaju važnih kliničkih i/ili tehničkih promjena/događaja integriran u uređaju | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 44
GRUPA PREDMETA NABAVE 45
1 | KARDIOVERTER DEFIBRILATOR NAMJENJEN ZA DETEKCIJU I KARDIOVERZIJU VENTRIKULSKIH ARITMIJA PUTEM SUBKUTANE ELEKTORDE - detekcija tahiaritmija frekvencije 170-250/min uz diskriminaciju supraventrikulskih od ventrikulskih aritmija, jačina šoka do 80 J, integrirani alarm za upozorenje eventualne disfunkcije sistema ili istrošenosti baterije, alterirajuća isporuka šokova, mogućnost elektrostimualcije poslije isporučenog šoka, memorija do 40 zabilježenih aritmija prema programu detekcije | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA ZA SUBKUTANU UGRADNJU | KOM
3 | SET ZA SUBKUTANU UGRADNJU ELEKTRODE | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 45
GRUPA PREDMETA NABAVE 46
1 | IMPLANTABILNI UREĐAJ ZA DETEKCIJU POREMEĆAJA RITMA I PROVOĐENJA TE KONTINUIRANU REGISTRACIJU EKG-A U SVRHU OTKRIVANJA UZROKA SINKOPA I S POSEBNIM ALGORITMIMA ZA DETEKCIJU AT/AF - sa mogućnošću sigurne pretrage cijelog tijela uređajem za magnetnu rezonanciju 1.5T i 3T, frekvencija uzorkovanja EKG-a najmanje 250 HZ, mogućnost detekcije aritmija u dvije VT zone, mogućnost ručne aktivacije snimanja s naknadnim prikazom kontinuiranog EKG-a 14 minuta prije trenutka uključenja, masa uređaja najviše 4 g, volumen uređaja najviše 2 cm3, trajanje baterije minimalno 3 godine, mogućnost ručne aktivacije snimanja s naknadnim prikazom kontinuiranog EKG-a | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 46
GRUPA PREDMETA NABAVE 47
1 | IMPLANTABILNI LOOP REKORDER S MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA NA SUSTAV DALJINSKOG PRAĆENJA - mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela uređajem za magnetnu rezonanciju 1,5 i 3 T, mogućnost ugradnje metodom subkutanog injektiranja, mogućnost detekcije bradikardije, atrijalne fibrilacije, ventrikularne tahikardije, asistolije i naglog pada frekvencije (rate drop), mogućnost detekcija preko EKG vektora minimalne duljine od 70mm - radi bolje kvalitete signala, mogućnost ručne aktivacije snimanja s naknadnim prikazom kontinuiranog EKG 7 minuta prije trenutka uključenja, mogućnost spremanje minimalno 50 epizoda u trajanju od minimalno 60 min, mogućnost priključenja na sustav daljinskog praćenja (uz opcionalni uređaj za daljinsko praćenje), trajanje baterije minimalno 4 godine, masa uređaja najviše 4 g, volumen uređaja najviše 2 cm3 | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 47
GRUPA PREDMETA NABAVE 48
1 | UREĐAJ ZA NAPREDNO DALJINSKO PRAĆENJE STATUSA IMPLANTIRANOG SISTEMA KOJI PREKO BEŽIČNE GSM MREŽE OMOGUĆAVA BEŽIČNO PRAĆENJE STANJA SISTEMA, BATERIJE I DAJE UVID U PARAMETRE IMPLANTIRANOG SISTEMA. UREĐAJ MORA OMOGUĆAVATI AUTOMATSKI RAD BEZ AKTIVNOG SUDJELOVANJA BOLESNIKA U PRIJENOSU PODATAKA. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 48
GRUPA PREDMETA NABAVE 49
1 | IMPLANTABILNI UREĐAJ ZA DIJAGNOSTIKU SINKOPA I PAROKSIZMALNE FIBRILACIJE ATRIJA - implantabilni uređaj za bilježenje poremećaja srčanog ritma, mogućnost povezivanje s programatorom bluetooth vezom, KOMpatibilan sa Android i iOS telefonima u svrhu udaljenog praćenja, KOMpatibilnost s Android i iOS telefonima u svrhu udaljenog praćenja, postojanje algoritama za izbjegavanje oversensinga T vala i algoritma za detekciju atrijske fibrilacije, volumen maks 1,5 cm3, trajanje baterije minimalno 2 godine | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 49
GRUPA PREDMETA NABAVE 50
1 | Epikardijalna unipolarna elektroda s heliksom za aktivnu fiksaciju na epikard lijeve klijetke za atriobiventrikulski elektrostimulator srca | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 50
GRUPA PREDMETA NABAVE 51
1 | Instrument za uvođenje i postavljanje epikardijalne elektrode torakoskopijom za atriobiventrikulski elektrostimulator srca | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 51
GRUPA PREDMETA NABAVE 52
1 | Defibrilacijska unipolarna "patch" elektroda za epikardijalnu ugradnju sa fiksacijom kirurškim šavom | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 52
GRUPA PREDMETA NABAVE 53
1 | Defibrilacijska elektroda za subkutanu ugradnju | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 53
GRUPA PREDMETA NABVE 54
1 | Kirurški alat za probijanje subkutanog tunela | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 54
GRUPA PREDMETA NABAVE 55
1 | Endovenska implantabilna unipolarna defibrilacijska elektroda | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 55
GRUPA PREDMETA NABAVE 56
1 | Epikardijalna steroidne bipolarna atrijska / ventrikulska elektroda promjer tijela elektrode najviše 2,5 mm, fiksacija kirurškim koncem | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 56
GRUPA PREDMETA NABAVE 57
1 | Kapice za zatvaranje elektrode trajnog elektrostimulatora srca koja uključuje 2 kapice za 5 mm, 1 kapicu za IS-1 i 1 kapicu za 3,2 mm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 57
GRUPA PREDMETA NABAVE 58
1 | Kablovi i adapter za testiranje parametara stimulacije pri implantaciji elektrode za Analyzer tvrtke Medtronic tip 2090 | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 58
GRUPA PREDMETA NABAVE 59
1 | Kateteri za subselekciju tortuoznih grana koronarnog sinusa i uvođenje elektrode u koronarni sinus, krivulja zakrivljenosti 90 ili 130 stupnjeva | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 59
GRUPA PREDMETA NABAVE 60
1 | Sistem za daljinsko praćenje bolesnika putem analogne telefonske linije ili GSM mreže, KOMpatibilan s uređajima tvrtke MEDTRONIC | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 60
GRUPA PREDMETA NABAVE 61
1 | Protubakterijska antibiotska ovojnica za implantirane uređaje, za smanjenje rizika od infekcije mogućnost potpune apsorpcije u tijelu, izlučivanje antibiotika minociklina i rifampcina, mogućnost izbora više veličina | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 61
GRUPA PREDMETA NABAVE 62
1 | Set za uvođenje elektrode u koronarni sinus, koji se sastoji od: dva katetera za navođenje sa zakrivljenim distalnim dijelom i različitim distalnim krivuljama, dilatator, hemostatska valvula, nožić za rezanje katetera | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 62
GRUPA PREDMETA NABAVE 63
1 | IS-1 konektor, za zatvaranje atrijskog ili ventrikulskog otvora, na trajnom elektrostimulatoru | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 63
GRUPA PREDMETA NABAVE 64
1 | Atrijski i ventrikulski kablovi za privremeni elektrostimulator srca, KOMpatibilan s uređajima tvrtke MEDTRONIC | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 64
GRUPA PREDMETA NABAVE 65
1 | Kablovi za intraoperacijsko testiranje parametara implantirane elektrode, 2-žilni | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 65
GRUPA PREDMETA NABAVE 66
1 | Nožić za rezanje vodećeg katetera za lijevi ventrikul | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 66
GRUPA PREDMETA NABAVE 67
1 | Uređaj za napredno daljinsko praćenje statusa implantiranog sistema za bolesnike s otežanih geografskih područja (otoci, udaljena mjesta i sl.) koji preko bežične GSM mreže omogućava bežično praćenje stanja sistema, stanje baterije i uvid u parametre implantiranog sistema | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 67
GRUPA PREDMETA NABAVE 68
1 | Subselekcijski kateter za uvođenje elektrode u target venu sa zakrivljenim distalnim dijelom pod kutem od 50 i 90 stupnjeva, dvije duljine katetera 59cm i 69cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 68
GRUPA PREDMETA NABAVE 69
1 | Kateter za uvođenje elektrode u koronarni sinus sa zakrivljenim distalnim dijelom mogućnost odabira različitih krivulja distalnog dijela katetera i integriranom hemostatsKOM valvulom | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 69
GRUPA PREDMETA NABAVE 70
1 | Pomoćni set za uvođenje elektrode u koronarni sinus koji se sastoji od: žice vodilje, nožića za rezanje katetera, šprice i torquer-a za koronarnu žicu | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 70
GRUPA PREDMETA NABAVE 71
1 | Električki izolirana koronarna žica 0,014'' za uvođenje elektrode u koronarni sinus koja omogućava intraoperativnu unipolarnu stimulaciju lijevog ventrikla | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 71
GRUPA PREDMETA NABAVE 72
1 | Kablovi za intraoperacijsko testiranje parametara elektrode, s mogućnošću testiranja atrija i ventrikla istovremeno, KOMpatibilan s Biotronik programatorom kabel mora imati mogućnost resterilizacije | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 72
GRUPA PREDMETA NABAVE 73
1 | Bipolarna steroidna elektroda za stimulaciju lijevog ventrikla kroz koronarni sinus, za implantaciju preko žice vodilice promjer elektrode manji od 5 frencha i konstantan duž cijele elektrode, mogućnost uvođenja elektrode kroz subselekcijski kateter | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 73
GRUPA PREDMETA NABAVE 74
1 | Balon kateter za snimanje venograma koronarnog sinusa, sa mogućnošću uvođenja balon katetera preko žice vodilje, i sistemom za napuhivanje balona | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 74
GRUPA PREDMETA NABAVE 75
1 | Izolacijski čepić BS IS-1 | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 75
GRUPA PREDMETA NABAVE 76
1 | Elektroda za privremenu elektrostimulaciju srca, promjer: 5F , duljina: min.110 cm broj elektroda: 2, razmak između elektroda: 10 mm, oblik krivulje Josephson s balonom na distalnm kraju radi lakšeg uvođenja i pozicioniranja u ventrikul | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 76
GRUPA PREDMETA NABAVE 77
1 | Kabel za intraoperativno mjerenje parametara elektroda KOMpatibilan sa SJM Merlin programatorom | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 77
GRUPA PREDMETA NABAVE 78
1 | Elektrode za privremenu stimulaciju 5F dužine 110cm sa izborom više krivulja, sa razmaKOM između elektroda 1cm sadrži adapter (priključak) koji omogućuje spajanje elektrode na uređaje s 2mm priključcima | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 78
GRUPA PREDMETA NABAVE 79
1 | Endovaskularna omča - set za transvenozni pristup kroz vodeći kateter, sa vrhom u obliku omče za hvatanje koronarnih žica i stranih tijela raznih radnih dijametara i dužina, raznih debljina u frenchima, različitih dužina katetera kao i unutarnjih dijametara katetera | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 79
GRUPA PREDMETA NABAVE 80
1 | Dvodijelni uvodni kateter za koronarni sinus (vanjski djeljivi kateter te unutarnji sa ojačanjem) unutarnjeg lumena 9F sadrži i dilatator, uređaj za transvalvularnu inserciju, 18G iglu i 0.035 ˮ 135 cm PTFE žicu, kateter duljine 40-50 cm, 4 konfiguracije za različite anatomije | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 80
GRUPA PREDMETA NABAVE 81
1 | Subselekcijski djeljivi kateter s ojačanjem unutarnjeg lumena 7 ili 5.5 F, u setu sa kateterom za selekciju željene vene, 4 opcije ovisno o anatomiji krvne žile | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 81
GRUPA PREDMETA NABAVE 82
1 | 5F kateter za selekciju koronarne vene, atraumatski suženi vrh, čvorište katetera u tipu je harmonike što uz ojačanje katetera pruža maksimalnu fleksibilnost duljina 75 cm, 3 opcije zakrivljenosti ovisno o anatomiji | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 82
GRUPA PREDMETA NABAVE 83
1 | Set za aplikaciju kontrasta sadrži 10 ml koronarnu špricu, dvije 30 ml polikarbonatne šprice, PVC ekstenziju, trosmjerni ventil, hemostatsku valvulu, uređaj za transvalvularnu inserciju sa ili bez posudice za kontrast | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 83
GRUPA PREDMETA NABAVE 84
1 | Djeljiva uvodnica sa dilatatorom, sa ili bez postranične ekstenzije, 6 - 12.5 F, duljine 10 cm, u setu sa 0.038ˮ x 50 ili 80 cm žicom, 18G iglom sa oblogom i 12 ml špricom | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 84
GRUPA PREDMETA NABAVE 85
1 | Djeljiva uvodnica sa dilatatorom, sa ili bez postranične ekstenzije, 6 - 12.5 F, duljine 25 cm, u setu sa 0.038ˮ x 50 ili 80 cm žicom, 18G iglom sa oblogom i 12 ml špricom | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 85
GRUPA PREDMETA NABAVE 86
1 | Uvodnice za femoralni pristup 4-8F, 11 i 23 cm duge, 50 cm žica sa dvostrukim završetKOM, polietilenske ili polipropilenske postranična ekstenzija širokog unutarnjeg lumena, superiorni prijelazi žica/dilatator/uvodnica, dilatator na klik sistem, KOMpatibilne sa .035ˮi .038ˮ žicom, opcija bez žice u paketu | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 86
GRUPA PREDMETA NABAVE 87
1 | Standardna žica vodilica, izrazito glatka, teflon nanesen prije proizvodnje (Teflon precoated) smanjuje frikciju, .035ˮ i .038ˮ, duljine: 80,150,180,210,260 cm ravni ili J oblik (1.5, 3, 6, 15 mm J), Bentson S, C, ST, (fleksibilni dio 10,15 ili 23 cm) i Newton (fleksiblni vrh 13.5 ili 18.5 cm) , čvršća jezgra sa J vrhom ("rosen-tip"opcija (1.5mmJ)) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 87
GRUPA PREDMETA NABAVE 88
1 | Superelastična hidrofilna nitinolska žica sa stvarnim 1:1 torKOM, duljine: 80,120, 150,180 cm sa radiopaknim polimerskim slojem, ravna ili zakrivljena, standardna ili čvrsta (stiff) opcija, fleksibilni dio vrha 3 cm, .018ˮ, .025ˮ, .035ˮ, .038ˮ | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 88
GRUPA PREDMETA NABAVE 89
1 | Košuljica za generatore srčanih elektrostimulatora i defibrilatora od ekstracelularnog matrixa od submukoze tankog crijeva svinje djeluje protuupalno, fiksira uređaj, spriječava erozije i olakšava zamjenu elektrostimulatora i defibrilatora. Veličine: SMALL (5.0 x 5.4 cm), MEDIUM (6.5 x 6.9 cm), LARGE (8.0 x 6.9 cm) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 89
GRUPA PREDMETA NABAVE 90
1 | Košuljica za generatore srčanih elektrostimulatora i defibrilatora od ekstracelularnog matrixa od submukoze tankog crijeva svinje djeluje protuupalno, fiksira uređaj, spriječava erozije i olakšava zamjenu elektrostimulatora i defibrilatora. Veličine: X-LARGE (9.5 x 6.9 cm) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 90
GRUPA PREDMETA NABAVE 91
1 | Plastični nastavak za zatvaranje napuštene elektrode s utorima za mogućnost fiksacije koncem | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 91
GRUPA PREDMETA NABAVE 92
1 | Adapter set za elektrodu privremene stimulacije sastoji se od 1 para priključaka (crni/crveni), omogućuje jednostavnu i sigurnu prilagodbu elektrode i na uređajima sa starim 2 mm priključcima | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 92
GRUPA PREDMETA NABAVE 93
1 | Upravljivi stilet za pozicioniranje i fiksaciju aktivnih elektroda duljine 52 i 58 cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 93
GRUPA PREDMETA NABAVE 94
1 | Atrijski i ventrikulski kablovi za privremeni elektrostimulator srca, KOMpatibilan s uređajima tvrtke BIOTRONIK | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 94
GRUPA PREDMETA NABAVE 95
1 | Set uvodnica za uklanjanje - perkutanu dilataciju uraslog tkiva na implantiranim elektorodama pacemakera i defibrilatora set može biti upotrijebljen i za uklanjanje trajno postavljenih katetera i stranih tijela.Veličine seta ; 9.0 Fr, 11.0 Fr, 13.0 Fr | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 95
GRUPA PREDMETA NABAVE 96
1 | Set uvodnica za uklanjanje - perkutanu dilataciju uraslog tkiva na implantiranim elektorodama pacemakera i defibrilatora posebno dizajniran za pristup kroz žilu, dilatira oštećeno ili kalcificirano tkivo dvosmjerno oko područja gdje isto mora biti odstranjeno. Omogućuje ponovno repozicioniranje elektrode Veličine seta: 9.0 Fr, 11.0 Fr | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 96
GRUPA PREDMETA NABAVE 97
1 | Produžetak za lakše uklanjanje uraslih elektroda, dužina produžetka: 70cm pomaže pri uklanjanju uraslih elektroda na način da nakon što se produžetak postavi na kraj elektrode, isti se povuče u unutarnji prostor produžetka i na taj način omogućuje laganu ekstrakciju elektrode | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 97
GRUPA PREDMETA NABAVE 98
1 | Stylet sa vrhom koji se zaključava kroz lumen elektrode, dimenzija styleta: ukupna dužina 140cm, radna dužina 70cm sastoji se od ručke i žičanog styleta koji posjeduje mehanizam za fiksaciju na distalnom kraju, za asistenciju pri uklanjanju elektroda | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 98
GRUPA PREDMETA NABAVE 99
1 | KOMpresijska spirala za spajanje/fiksiranje styleta i proksimalne KOMponente elektrode, radi potpune kontrole priliKOM manipuliranja/ekstrakcije elektrode | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 99
GRUPA PREDMETA NABAVE 100
1 | Set za transvenozni femoralni pristup, sa vrhom u obliku omče za uklanjanje elektroda, stranih tijela, sa radnom stanicom. Veličine: promjeri 13mm ili 20mm ; dužine 54,94cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 100
GRUPA PREDMETA NABAVE 101
1 | Zakrivljena uvodnica, za femoralni pristup, za set za transvenozni pristup, primjenjiv samo u setu dužine 94cm. Promjer 12Fr, dužine 91.4cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 101
GRUPA PREDMETA NABAVE 102
1 | Zakrivljena uvodnica, za femoralni pristup, za set za transvenozni pristup, primjenjiv samo u setu dužine 94cm. Promjer 16Fr, dužine 68.6cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 102
GRUPA PREDMETA NABAVE 103
1 | Set uvodnica za pomoć/stabilizaciju vena i okolnih tkiva priliKOM uklanjanja uraslih elektroda, promjera 9.0, 11.0 i 13.0 Fr, dužine 36.5cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 103
GRUPA PREDMETA NABAVE 104
1 | Set uvodnica za pomoć/stabilizaciju vena i okolnih tkiva priliKOM uklanjanja uraslih elektroda, promjera 9.0 i 11.0 Fr, dužine 11.2cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 104
GRUPA PREDMETA NABAVE 105
1 | Teleskopski dilator set/uvodnica, Polypropylene, za uporabu kod zahvata ekstrakcije elektroda/stranih tijela veličina unutarnjeg dijela uvodnice ID/OD - 8.5/12.0 , 9.5/13.0 FR, veličina vanjskog dijela uvodnice 12.8/16.0 , 14.3/18.0 Fr., dužine 33/38cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 105
GRUPA PREDMETA NABAVE 106
1 | Teleskopski dilator set/uvodnica, Polypropylene, za uporabu kod zahvata ekstrakcije elektroda/stranih tijela | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 106
GRUPA PREDMETA NABAVE 107
1 | Set za perkutano vađenje uraslih elektroda, katetera i ostalih stranih tijela set sadrži femoralnu helikalnu košaricu/omču sa skretljivom 0.038" žicom, 12Fr ravnu femoralnu uvodnicu, 16Fr check-flo uvodnicu, 10cc luer-lock špricu, 18G iglu | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 107
GRUPA PREDMETA NABAVE 108
1 | Femoralna helikalna košarica/omča sa skretljivom 0.038" žicom, za perkutano vađenje uraslih elektroda, katetera i ostalih stranih tijela | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 108
GRUPA PREDMETA NABAVE 109
1 | Žica vodilja,skretljiva, 0.038", 145cm, od laganog nehrđajučeg čelika koja se može omotati oko ciljanog područja ekstrakcije, sa prilagodljivim vrhom za lakše hvatanje stranih tijela | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 109
GRUPA PREDMETA NABAVE 110
1 | Držač za skretljivu žicu vodilju, koji drži proksimalni dio žice te na taj način omogućuje manipulaciju žicom i njenih vrhom koji se može savijati. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 110
GRUPA PREDMETA NABAVE 111
1 | Hidrofilna žica vodilica metalna sa polimernom presvlaKOM preko radiopaktnog polimernog spremnika. Izdržljivi hidrofilni premaz omogućava bolje praćenje i manipulaciju tijeKOM zahvata standardne konfiguracije ravnog i zakrivljenog vrha, čvrste konfiguracije ravnog i zakrivljenog vrha, promjer žice 0.035" i 0.038", dužine 80-180 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 111
GRUPA PREDMETA NABAVE 112
1 | Balon za zatvaranje rascjepa na gornjoj šupljoj veni - postavljanje u manje od 2 minute Balon za trenutno zatvaranje velikih krvnih žila, duljina katetera maks. 140 cm, sa vidljivim oznakama na balonu pod ionizirajućim zračenjem., zaustavlja min. 90% gubitka krvi, zadržavanje prihvatljive hemostaze min. 30 minuta | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 112
GRUPA PREDMETA NABAVE 113
1 | Uređaj za izvlačenje elektroda - zaključava cijelu duljinu elektrode, mogućnost otpuštanja i ponovnog zaključavanja, promjer primjene min. od 0.35 mm do 0.80 mm, radna duljina maks. 65 cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 113
GRUPA PREDMETA NABAVE 114
1 | Nožić za rezanje elektroda | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 114
GRUPA PREDMETA NABAVE 115
1 | KOMplet dodataka za uređaj za izvlačenje elektroda | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 115
GRUPA PREDMETA NABAVE 116
1 | KOMplet košuljica za dilatiranje unutarnji promjer unutarnje košuljice min. od 2.7 mm do 4.2 mm, vanjski promjer unutarnje košuljice min. od 3.7 mm do 5.2 mm unutarnji promjer vanjske košuljice min. od 3.7 mm do 5.2 mm, vanjski promjer vanjske košuljice min. od 4.7 do 6.2 mm duljina unutarnje košuljice od 43 do 51 cm, duljina vanjske košuljice od 33 do 41 cm, veličina min. od 8.5F do 13F | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 116
GRUPA PREDMETA NABAVE 117
1 | Mehanički sustav za izvlačenje elektroda veličina min. od 9F do 13F, dvosmjerni mehanizam rotacija min. 280⁰ u svaKOM smjeru neaktivirani nožići moraju biti zaštićeni u košuljici, radna duljina min. 47 cm, promjer sustava min. od 5.3 mm do 6.6 mm, promjer košuljice min. od 6.8 mm do 8.1 mm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 117
GRUPA PREDMETA NABAVE 118
1 | Mehanički sustav za izvlačenje elektroda veličina min. od 9F do 11F, dvosmjerni mehanizam rotacija min. 280⁰ u svaKOM smjeru neaktivirani nožići moraju biti zaštićeni u košuljici, radna duljina maks. 16 cm, promjer sustava min. od 5.3 mm do 5.9 mm, promjer košuljice min. od 6.8 mm do 7.4 mm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 118
GRUPA PREDMETA NABAVE 119
1 | Uređaj za izvlačenje elektroda - zaključava cijelu duljinu elektrode, mogućnost otpuštanja i ponovnog zaključavanja, promjer primjene min. od 0.35 mm do 0.80 mm, radna duljina maks. 65 cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 119
GRUPA PREDMETA NABAVE 120
1 | Košuljica za dilatiranje - vanjskog promjera min. od 5.5 do 7.5 mm, unutarnjeg promjera min. od 4.2 do 5.9 mm duljine min. od 23 do 43 cm, 45⁰ vrh, prozirni prozorčić za kontrast, otporan na savijanje, unutarnji sloj od teflona, vanjski sloj od pebaksa | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 120
GRUPA PREDMETA NABAVE 121
1 | Drška za košuljice - KOMpatibilno s košuljicama vanjskog promjera min. od 4.0 mm do 7.5 mm duljina drške maks. 65 mm, izvedena od polimera obliKOM prilagođenog uporabi, punjenje sa strane, može repozicionirati | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 121
GRUPA PREDMETA NABAVE 122
1 | Uređaj za praćenje pacijenata na daljinu, prijenosan, baterijski napajan | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 122
GRUPA PREDMETA NABAVE 123
1 | JEDNOKOMORNI ELEKTROSTUMILATOR ZA PRIVREMENU STIMULACIJU SRCA - način stimulacije: S00; SSI; SST, stimulacijski impuls: 0,1 – 17v/1ms, frekvencija: 30 – 250 ppm, zvučno upozorenje u slučaju namještanje frekvencije veće od 180 ppm i namještanja amplitude manje od 1v, trajanje baterije: 600 sati (70 ppm, 5 v, 500 ohm), mogućnost zamjenje baterije unutar 30 sekundi bez prekida stimulacije, zvučno upozorenje u slučaju da je izmjereni otpor elektrode manji od 100 i veći od 3000 ohma, mogućnost spajanje elektroda za privremenu stimulaciju direktno na uređaj ili pomoću produžnog kabela | KOM
| PRIPADAJUĆI PRODUŽNI KABEL ZA SPAJANJE ELEKTRODA ZA PRIVREMENU STIMULACIJU, DUŽINA 2,5m. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 123
GRUPA PREDMETA NABAVE 124
1 | DVOKOMORNI ELEKTROSTUMILATOR ZA PRIVREMENU STIMULACIJU SRCA - DvoKOMorni privremeni vanjski stimulator srca sa izvorom konstante struje, minimalno 20 mA, s automatskim zaključavanjem, mogućnošću brze atrijske stimulacije, programibilan u AOO, AAI, VOO, VVI, DOO, DDI,DDD i OOO mod. Tipka za inhibiranje stimulacije. Automatsko namještanje: PVARP-a, AV intervala i gornje frekvencije stimulacije praćenja atrija. Sigurnosna stimulacija ventrikla u slučaju smetnje ili preslušavanja. Napajan sa 2x 1.5V AA baterijama i minimalno 30 s stimulacije nakon vađenja baterije. Prikaz statusa baterije na ekranu. | KOM
| PRIPADAJUĆI PRODUŽNI KABEL ZA SPAJANJE ELEKTRODA ZA PRIVREMENU STIMULACIJU | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 124
GRUPA PREDMETA NABAVE 125
1 | Elektroda za trajni elektrostimulator srca s aktivnom ili pasivnom fiksacijom, dužina 35, 45, 65 i 85 cm | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 125
GRUPA PREDMETA NABAVE 126
1 | BALON KATETER ZA SNIMANJE VENOGRAMA KORONARNOG SINUSA | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 126
GRUPA PREDMETA NABAVE 127
1 | EKSTRAVASKULARNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S INTEGRIRANONOM MOGUĆNOSĆU ISPORUKE ATP TERAPIJE - ekstravaskularni kardioverter defibrilator s mogućnošću sigurnog skreniranja cijelog tijela pomoću uređaja za magentsku rezonacu od 1,5T i 3T bez vremenskog ograničenja snimanja ili ograničenja visine pacijenta; oblik uređaja prilagođen fiziologiji tijela; volumen manji od 35 cm3; mogućnost detekcije aritmije u najmanje tri zone; integrirana mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije; mogućnost programiranja kriterija za detekciju za sve zone, uključujući frekvenciju i intervale detekcije; mogućnost razlikovanja supraventrikularnih tahikardija od ventikularnih tahikardija; mogućnost stimulacije u slučaju pauza ili asistolije; sposobnost stimulacije nakon šoka; mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata; zvučni alarm upozorenja u slučaju važnih kliničkih i/ili tehničkih promjena/događaja integriran u uređaj; dijagnostika i pohrana epizoda aritmija ukljućujući monitorirane, nepostojane i diskriminirane SVT epizoda; mogućnost praćenja na daljinu koji uključuje zakazane i automatske transmisije bez potrebe za intervencijom pacijenta; | KOM
2 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA DVIJE DULJINE ELEKTRODE | KOM
3 | ALAT ZA UVOĐENJE UVODNIKA I PRIPADAJUĆE ELEKTRODE ISPOD STERNUMA | KOM
4 | ALAT ZA TUNELIRANJE I POSTAVLJANJE ELEKTRODE | KOM
5 | SET ZA UVOĐENJE ALATA ZA UVOĐENJE | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 127 BROJKAMA bez PDV-a
GRUPA PREDMETA NABAVE 128
1 | Uvodnica minimalno 8F na rezanje krivulje 3D minimalne duzine 42cm sa dilatorom. | KOM
2 | Pomagalo za fiksaciju heliksa elektrode. | KOM
3 | Nožić za rezanje uvodnice | KOM
4 | Aktivna elektroda u više dužina sa IS-1 konektorom za uvodnicu od minimalno 6F, sa čvršćim vrhom elektrode za olakšano pozicioniranje za LBBP | KOM
5 | Bezelektrodni jednoKOMorni elektrostimulator dužine maksimalno 40mm, maksimalnog diametra 7mm, težine do 2.5g, 3T MRI KOMpatibilan, sa distalnom fiksacijsKOM zavojnicom, predviđene trajnosti više od 10 godina pri parametrima VVIR, 60bmp, 2.5V, 600 ohma impedanca, 100% stimulacija. | KOM
6 | Upravljivi kateter za pozicioniranje bezelektrodnog elektrostimulatora za uvodnicu 25Fr. | KOM
7 | Uvodnica 25Fr, iskoristive dužine 30 i 50 cm, za upravljivi kateter za pozicioniranje bezelektrodnog elektrostimulatora. | KOM
8 | Dohvatni kateter za bezelektrodni elektrostimulator za uvodnicu 25Fr sa omčom za prihvat minimalno 16mm. | KOM
9 | DDDRV Biventrikularni elektrostimulator sa automatskim promjenama praga podražaja u sve tri KOMore, sa bežičnim povezivanjem sa programatorom, sa spremanjem intrakardijalnog elektrograma u memoriju uređaja > 10 minuta, sa automatskim prebacivanjem na ritam odmaranja s obzirom na aktivnost bolesnika, algoritam za sprečavanje paroksizma atrijske fibrilacije, posebna frekvencija stimulacije za vrijeme promjene načina rada, algoritam za održavanje biventrikulske stimulacije prilagođenjem AV intervala, monitor plućne kongestije, algoritam za optimizaciju AV, PV i VV kašnjenja, trajanje više od 7 godina (100% biventrkikuslke stimulacije) sa IS1 konektorom za bipolarnu lv elektrodu. | KOM
10 | DDDRV Biventrikulski kardioverter defibrilator s mogućnošću razlikovanja supraventrikularnih od ventrikularniih tahikardija, sa bežičnim povezivanjem sa programatorom, sa mogućnošću detekcije aritmija u tri zone, ATP terapija, stimulacija nakon šoka, najmanje tri diskriminatora za SVT, najmanje dva diskriminatora za detekciju T vala, programabilnim dužinama faza kod bifaznog šoka, algoritam za optimizaciju AV, PV i VV kašnjenja, algoritam za održavanje biventrikulske stimulacije prilagođenjem AV intervala, posebna frekvencija stimulacije za vrijeme promjene načina rada, programabilni parametri osjetljivosti, algoritam za sprečavanje paroksizma atrijske fibrilacije, programabilna isporučena energija šoka > 35J, vibrirajući alarm. za IS1 bipolarnu LV elektrodu, DF4 konektorom za defibrilacionu elektrodu. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 128
GRUPA PREDMETA NABAVE 129
1 | VVIR - JEDNOKOMORNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA S MOGUĆNOSTI MRI PRETRAGE CIJELOG TIJELA 1.5T - opcija prebacivanja u MRI postavke bez korištenja programatora, trajanje više od 11 godina pri stimulaciji 100% stimulaciji 60/min 2,5V@0,4ms širini impulsa, sa spremanjem intrakardijalnog elektrograma u memoriju uređaja više od 10 minuta, podešavanje osjetiljivosti senzora aktivnosti, s automatskim prebacivanjem na ritam odmaranja s obzirom na aktivnost bolesnika, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja za svaki otkucaj srca u ventriklu sa sigurnosnim rezervnim impulsom visoke energije, s automatskim prebacivanjem s bipolarne na unipolarnu stimulaciju uslijed promjene impedancije elektrode, snimanje i memoriranje intrakardijalnog eletrograma za brze ventrikulske epizode, trend otpora elektrode | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 129
GRUPA PREDMETA NABAVE 130
1 | Daljinski transmiter parametara elektrostimulatora i defibrilatora kompatibilan sa Mertlin.net. | KOM
2 | Set kablova za CSP kompatibilni sa Merlin programatorom za povezivanje sa EP stanicom | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 130
GRUPA PREDMETA NABAVE 131
1 | DDDRV Biventrikulski kardioverter defibrilator s mogućnošću razlikovanja supraventrikularnih od ventrikularniih tahikardija, sa bežičnim povezivanjem sa programatorom, sa mogućnošću detekcije aritmija u tri zone, ATP terapija, stimulacija nakon šoka, najmanje tri diskriminatora za SVT, najmanje dva diskriminatora za detekciju T vala, programabilnim dužinama faza kod bifaznog šoka, algoritam za optimizaciju AV, PV i VV kašnjenja, algoritam za održavanje biventrikulske stimulacije prilagođenjem AV intervala, posebna frekvencija stimulacije za vrijeme promjene načina rada, programabilni parametri osjetljivosti, algoritam za sprečavanje paroksizma atrijske fibrilacije, programabilna isporučena energija šoka > 35J, vibrirajući alarm. za IS1 bipolarnu LV elektrodu, DF1 konektorom za defibrilacionu elektrodu. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 131
GRUPA PREDMETA NABAVE 132
1 | Bezelektrodni ventrikularni elektrostimulator dužine maksimalno 40mm, maksimalnog diametra 7mm, težine do 2.5g, 3T MRI kompatibilan, sa distalnom zavojnicom ta fiksaciju sa mogućnošću DDDR stimulacije uz kompatibilni atrijski bezelektrodni elektrostimulator. | KOM
2 | Bezelektrodni atrijski elektrostimulator dužine maksimalno 35mm, maksimalnog diametra 7mm, težine do 2.5g, 3T MRI kompatibilan, sa distalnom zavojnicom ta fiksaciju sa mogućnošću DDDR stimulacije uz kompatibilni ventrikulski bezelektrodni elektrostimulator. | KOM
3 | Upravljivi kateter za pozicioniranje bezelektrodnog elektrostimulatora za uvodnicu 25F | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 132
GRUPA PREDMETA NABAVE 133
1 | Uređaj za kompresiju kirurškog džepa u postupcima implementacija elektrostimulatora i ICD-uređaja, samoljepljiv, omogućuje kompresiju 2x veću u odnosu na manualnu kompresiju, proziran što omogućuje uvid u ranu bez uklanjanja uređaja | KOM
2 | Uređaj za kompresiju kirurškog džepa u postupcima implementacija elektrostimulatora i ICD-uređaja, aplikacija na pacijenta trakama na čičak, omogućuje kompresiju 2x veću u odnosu na manualnu kompresiju, proziran što omogućuje uvid u ranu bez uklanjanja uređaja | KOM
3 | Koaksijalna mini uvodnica, 4F i 5F, duljina 10 cm, u setu s iglom 21G, 7cm, 0.018" čeličnom žicom | KOM
4 | Hidrofilni dijagnostički kateter sa Legato premazom, 4 i 5 F, 40 i 65 cm duljine,čvorište dizajna harmonike koji umanjuje mogućnost kinkanja, KA 2 krivulja | KOM
5 | Superelastična nitinolska hidrofilna žica 0.018" i 0.025" duljine 80 - 260 cm, 0.035" i 0.038",duljine 220 i 260 cm, ravan ili zakrivljen vrh, standard ili "stiff" čvrstoća žice, , 1:1 tork | KOM
6 | Superelastična nitinolska hidrofilna žica 0.035" i 0.038" duljine, ravan ili zakrivljen vrh, standard ili "stiff" čvrstoća žice, duljine 80 - 180 cm,1:1 tork | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 133
GRUPA PREDMETA NABAVE 134
1 | SSIR - FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA KOMPATIBILAN S 1,5 i 3T MR UREĐAJEM S PRODULJENIM VIJEKOM TRAJANJA BATERIJE - automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja, automatsko podešavanje osjetljivosti, mogućnost prikaza trenda otpora elektroda, snimanje i memoriranje intrakardijalnog elektrograma >5min, mogućnost neovisnog programiranja frekvencijske adaptabilnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenja, automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, automatsko prepoznavanje trenutka ugradnje i polariteta elektrode s automatskim reprogramiranjem polariteta stimulacije i osjetljivosti, histereza. Vijek trajanja baterije >15 godina (VVI 60bpm, 100% pacing, 2,5V@0,4ms, 500 Ohm) | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 6 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 134
GRUPA PREDMETA NABAVE 135
1 | DVOKOMORNI ELEKTROSTIMULATOR MR KOMPATIBILAN, S ALGORITMOM ZA TERAPIJU VAZOVAGALNE SINKOPE S PRODULJENIM VIJEKOM TRAJANJA BATERIJE - mogućnost sigurnog snimanja MR 1,5 i 3 T cijelog tijela s izocentrom u svakoj poziciji na tijelu + mogućnost sigurnog snimanja MR bez vremenskog ograničenja i za svaku veličinu i položaj tijela pacijenta, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja, automatsko podešavanje osjetljivosti u obje srčane komore, “rate drop response” algoritam za prepoznavanje i terapiju vazovagalne sinkope, programiranje frekvencijske adaptabilnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenja, trend otpora elektrode te automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, snimanje i memoriranje intrakardijalnog elektrograma u trajanju > 10min. Vijek trajanja baterije >10 godina (DDD 60bpm, 100% pacing, 2,5V@0,4ms, 500 Ohm) | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA J OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | PRIPADAJUĆA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODA PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 6 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 135
GRUPA PREDMETA NABAVE 136
1 | ATRIO-VENTRIKULSKI FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA ZA STIMULACIJU HIS-OVOG SNOPA S MOGUĆNOŠĆU BEŽIČNE KOMUNIKACIJE S PROGRAMATOROM - mogućnost sigurnog snimanja MR 1,5 i 3 T cijelog tijela s izocentrom u svakoj poziciji na tijelu + mogućnost sigurnog snimanja MR bez vremenskog ograničenja i za svaku veličinu i položaj tijela pacijenta, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja u atriju i ventrikulu, mogućnost neovisnog programiranja frekvencijske adaptivnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenj, mogućnost prepoznavanja atrijske tahikardije i fibrilacije atrija, mogućnost automatske promjene načina rada iz AAI(R) u DDD(R) i obratno u svrhu smanjivanja nepotrebne ventrikulske stimulacije, mogućnost bežične komunikacije s programatorom putem Bluetooth® tehnologije, automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti | KOM
2 | ELEKTRODA ZA "HIS BUNDLE PACING" S AKTIVNOM FIKSACIJOM 4FR, BEZ LUMENA | KOM
3 | KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE ZA "HIS BUNDLE PACING" FIKSNA KRIVULJA, ODABIR VIŠE KRIVULJA I DUŽINA | KOM
4 | KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE ZA "HIS BUNDLE PACING" PROMJENJIVA KRIVULJA, ODABIR NAJMANJE TRI DUŽINE | KOM
5 | PRIPADAJUĆA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA J OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 52-58 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
6 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 136
GRUPA PREDMETA NABAVE 137
1 | DVOKOMORNI ELEKTROSTIMULATOR MR KOMPATIBILAN, S ALGORITMOM ZA TERAPIJU VAZOVAGALNE SINKOPE I NAPREDNIM ALGORITMOM ZA SMANJIVANJE NEPOTREBNE VENTRIKULSKE STIMULACIJE S MOGUĆNOŠĆU BEŽIČNE KOMUNIKACIJE S PROGRAMATOROM - mogućnost sigurnog snimanja MR 1,5 i 3 T cijelog tijela s izocentrom u svakoj poziciji na tijelu + mogućnost sigurnog snimanja MR bez vremenskog ograničenja i za svaku veličinu i položaj tijela pacijenta, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja u atriju i ventrikulu, mogućnost automatske promjene načina rada iz AAI(R) u DDD(R) i obratno u svrhu smanjivanja nepotrebne ventrikulske stimulacije, mogućnost automatskog mjerenja i prikaza trenda otpora elektroda, snimanje i memoriranje intrakardijalnog elektrograma, "rate drop response" algoritam za prepoznavanje i terapiju vazovagalne sinkope, automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, mogućnost bežične komunikacije s programatorom putem Bluetooth® tehnologije, mogućnost neovisnog programiranja frekvencijske adaptivnosti za zaonu normalnog i visokog tjelesnog opterećenja | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA JJ OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
3 | PRIPADAJUĆA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI PREFORMIRANA JJ OBLIKA, DULJINE IZMEĐU 50-60 CM, PROMJERA DO 7 FR. | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 137
GRUPA PREDMETA NABAVE 138
1 | JEDNOKOMORNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S ALGORITMOM ZA AUTOMATSKIM REPROGRAMIRANJE PARAMETARA I POVEĆANOM ENERGIJOM DEFIBRILACIJE - mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela uređajem za magnetnu rezonanciju 1,5T i 3T bez vremenskog ograničenja ili ograničenja visine pacijenta, mogućnost morfološkog razlikovanja supraventrikulskih od ventrikulskih tahikardija, mogućnost detekcije i terapije ventrikulske aritmije u tri zone (VT, brza VT i VF), algoritam za monitoring integriteta elektrode s integriranim alarmom za upozoravanje i automatskim reprogramiranjem parametara detekcije VT/VF radi izbjegavanja neželjenih šokova, isporuke neadekvatne terapije ili potpunog izostanka potrebne terapije, automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja, mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije unutar VF zone detekcije, mogućnost automatskog reprogramiranja ATP terapija na temelju uspješnosti u prethodnim epizodama, mogućnost programiranja najmanje dva vektora zamjećivanja i stimulacije (u RV elektrodi), mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, mogućnost automatskog mjerenja praga stimulacije u ventrikulu, integrirani alarm upozorenja u slučaju iscrpljenja baterije, programabilna maksimalna isporučena energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 40 J kod svih terapija, prikaz barem 6 mjeseci dijagnostičkih trendova frekvencije, varijabilnosti srčane frekvencije te aktivnosti bolesnika, morfološka diskriminacija ventrikuslkih od supraventrikuslkih aritmija prema obliku QRS KOMpleksa, diskriminacija aritmije prema kriteriju uniformnosti razmaka između QRS kompleksa, mogućnost odabira DF1 ili DF 4 konektora za defibrilatorsku elektrodu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA, ODABIR DF1/DF4 KONEKTOR | KOM
3 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 138
GRUPA PREDMETA NABAVE 139
1 | DVOKOMORNI IMPLANTABILNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S ALGORITMOM ZA AUTOMATSKIM REPROGRAMIRANJEM PARAMETARA I POVEĆANOM ENERGIJOM DEFIBRILACIJE- mogućnost sigurne pretrage cijelog tijela uređajem za magnetnu rezonanciju jakosti 1,5 T i 3 T bez vremenskog ograničenja ili ograničenja visine pacijenta, mogućnost prebacivanja načina stimulacije iz AAI(R) u DDD(R) i obratno, mogućnost morfološkog razlikovanja supraventrikulskih tahikardija od ventrikulskih tahikardija, maksimalni napon stimulacije 8 V ili više u atrijsKOM i ventrikulsKOM kanalu, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (VT, brza VT i VF zona), mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije frekvencije do 300/min za vrijeme i prije punjenja kondenzatora, mogućnost programiranja najmanje dva vektora zamjećivanja (u RV elektrodi) za detekciju VT/VF, programabilna maksimalna energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 40 J, mogućnost automatsko podešavanje napona stimulacije ovisno o izmjerenom pragu podražaja, mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, mogućnost zvučnog alarm upozorenja u slučaju važnijih kliničkih i/ili tehničkih promjena/događaja integriran u uređaju, mogućnost bežične komunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata , mogućnost odabira DF1 ili DF 4 konektora za RV elektrodu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE, ODABIR DF1/DF4 KONEKTOR | KOM
4 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 139
GRUPA PREDMETA NABAVE 140
1 | BIVENTRIKULSKI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR S FIZIOLOŠKIM OBLIKOM KUĆIŠTA I POVEĆANOM ENERGIJOM DEFIBRILACIJE - mogućnost odabira bipolarne i kvadripolarne elektrode za LV, mogućnost razlikovanja supraventrikulskih tahikardija od ventrikulskih tahikardija, mogućnost detekcije aritmije u tri zone (VT, brza VT i VF), mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije frekvencije do 300/min za vrijeme i prije punjenja kondenzatora s mogućnošću automatskog prebacivanja iz jednog načina u drugi s obzirom na uspješnost terapije u ranijim epizodama, automatsko mjerenje praga podražaja u RA, RV i LV, mogućnost neovisnog programiranja parametara stimulacije za obje klijetke, programiranje frekvencijske adaptabilnosti za zonu normalnog i za zonu visokog fizičkog opterećenja, mogućnost bežične KOMunikacije s programatorom za vrijeme implantacije i pri kontrolama pacijenata, algoritam za monitoring integriteta elektrode s integriranim alarmom za upozoravanje bolesnika i automatskim reprogramiranjem parametara detekcije VT/VF radi izbjegavanja neželjenih šokova, isporuke neadekvatne terapije ili potpunog izostanka potrebne terapije, mogućnost ATP terapije za ventrikulske aritmije frekvencije do 300/min za vrijeme i prije punjenja kondenzatora s mogućnošću automatskog prebacivanja iz jednog načina u drugi s obzirom na uspješnost terapije u ranijim epizodama, mogućnost programiranja najmanje dva vektora zamjećivanja i stimulacije (u RV elektrodi), mogućnost softverskog isključivanja aktivne visokonaponske elektrode u SVC-u i aktivnog kućišta radi promjene vektora visokonaponskog šoka, integrirani alarm upozorenja u slučaju važnih kliničkih i/ili tehničkih promjena/događaja integriran u uređaju, programabilna maksimalna isporučena energija kardioverzije i defibrilacije od najmanje 40J, mogućnost odabira DF1 ili DF 4 konektora za RV elektrodu | KOM
2 | PRIPADAJUĆA ATRIJSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM ILI PASIVNOM FIKSACIJOM, RAVNA ILI "J" | KOM
3 | PRIPADAJUĆA DEFIBRILACIJSKA STEROIDNA ELEKTRODA S MOGUĆNOŠĆU ODABIRA PASIVNE ILI AKTIVNE FIKSACIJE I BAREM DVIJE DULJINE ELEKTRODE S JEDNOM ILI DVIJE VISOKONAPONSKE ZAVOJNICE S DF-4 ILI DF-1 KONEKCIJOM | KOM
4 | PRIPADAJUĆA BIPOLARNA LV ELEKTRODA | KOM
5 | PRIPADAJUĆA KVADRIPOLARNA LV ELEKTRODA | KOM
6 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS (DVA KATETERA ZA NAVOĐENJE SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM I RAZLIČITIM DISTALNIM KRIVULJAMA, DILATATOR, HEMOSTATSKA VALVULA, TRGANJE ILI REZANJE KATETERA) | KOM
7 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 7 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA). | KOM
8 | KATETERI ZA SUBSELEKCIJU TORTUOZNIH GRANA KORONARNOG SINUSA I UVOĐENJE ELEKTRODE U KORONARNI SINUS | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 140
GRUPA PREDMETA NABAVE 141
1 | Magnet za implantabilne uređaje | KOM
2 | DF-1 konektor | KOM
3 | NOŽ ZA REZANJE/KOAGULACIJU MEKIH TKIVA S PULSNOM PLAZMA TEHNOLOGIJOM, S ERGONOMSKOM I PODESIVOM TELESKOPSKOM DRŠKOM, UGRAĐENOM EVAKUACIJOM DIMA; SAVITLJIVOM DRŠKOM I ROTIRAJUĆIM OSLONCEM ZA PRSTE. RAZLIČITE ŠIRINE ELEKTRODA. | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 141
GRUPA PREDMETA NABAVE 142
1 | DDDR - ATRIO-VENTRIKULSKI FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA ZA LBBA stimulaciju - volumen uređaja max. 11 cm3 + težina uređaja max. 24g + životni vijek baterije više od 14,5 godina uz stimulaciju atrija i ventrikla 2.5 V/0.4 ms, 60 ppm, 500 Ω, 50% A stimulacije, 5% RV stimulacije, algoritam koji sprečava nagli pad frekvencije (Rate Drop), potiskivanje Vp promjenom moda DDD <-> ADI, dva senzora: akcelerometar i stimulacija zatvorene petlje koja omogućava automatsko podešavanje frekvencije na temelju promjene kardijalne kontrektilnosti, mogućnost prekida atrijskih aritmija isporukom ATP terapije, mogućnost sigurnog snimanja magnetnom rezonancom (MRI 3T) uz automatsko programiranje u MRI mode pomoću ugrađenog senzora koji detektira MRI okruženje, mogućnost MRI pregleda 24/7 bez prethodne potrebe za programiranjem u MRI način rada , analiza uspješnosti stimulacije atrija i ventrikula „beat-by-beat“ uz automatsko podešavanje napona stimulacije atrija i ventrikla ovisno o izmjerenom pragu podražaja, trend otpora elektroda i praga podražaja kroz vrijeme uz automatsko prebacivanje s bipolarne na unipolarnu stimulaciju u slučaju odstupanja otpora elektrode izvan zadanih vrijednosti, podešavanje AV intervala u rasponu od 15ms do 350 ms u koracima od 5ms ili manje, snimanje i memoriranje intrakardijalnog elektrograma za brze atrijske i ventrikulske epizode u ukupnom trajanju od minimalno 400sekundi s mogućnošću snimanja prije početka samog događaja, vremensko programiranje noćne osnovne frekvencije, automatsko prepoznavanje trenutka ugradnje i polariteta elektrode s automatskim reprogramiranjem polariteta stimulacije i osjetljivosti. Pacemaker u kombinaciji sa uvodnicom i elektrodom mora imati CE odobrenje za LBBA stimulaciju. | KOM
2 | PRIPADAJUĆA BIPOLARNA ATRIJSKA STEROIDNA VISOKOOTPORNA ELEKTRODA S AKTIVNOM FIKSACIJOM. MOGUĆNOST UVOĐENJA KROZ UVODNICU OD 6 FRENCHA | KOM
3 | Pripadajuća bipolarna elektroda za implantaciju na LBB područje. Upravljanje elektrodom pomoću stileta ("stylet driven") i aktivna fiksacija na mjesto lijeve grane provodnog sustava (LBBA). Promjer elektrode manji od 6F. | KOM
4 | KATETER ZA UVOĐENJE ELEKTRODE I IMPLANTACIJU NA MJESTO HIS SNOPA SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM (MOGUĆNOST ODABIRA TRI RAZLIČITE KRIVULJE DISTALNOG DIJELA KATETERA I TRI RAZLIČITE DULJINE KATETERA) I INTEGRIRANOM HEMOSTATSKOM VALVULOM | KOM
5 | POMOĆNI SET ZA IMPLANTACIJU ELEKTRODE NA MJESTO HIS SNOPA KOJI SE SASTOJI OD: ŽICE VODILJE, ŠPRICE I NOŽIĆA ZA REZANJE KATETERA | KOM
6 | SET ZA UVOĐENJE ELEKTRODE PUNKCIJOM VENE SUBKLAVIJE (IGLA, ŽICA, ŠPRICA, UVODNICA, DILATATOR) STANDARDNIH VELIČINA OD MINIMALNO 6 DO MAKSIMALNO 12 FRENCHA (PREMA ZAHTJEVU NARUČITELJA) | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 142
GRUPA PREDMETA NABAVE 143
1 | Balon za zatvaranje rascjepa na gornjoj šupljoj veni - duljina katetera maks. 90cm, cilindrični balon duljine min. 8 cm, s min. 3 oznake vidljive pod ionizirajućim zračenjem, zaustavlja min. 90% gubitka krvi, zadržavanje prihvatljive hemostaze min. 30 minuta, postavljanje u manje od 2 minute | KOM
2 | Mehanički sustav za izvlačenje elektroda - veličina min. od 9F do 13F, dvosmjerni mehanizam rotacija min. 280⁰ u svakom smjeru, nožići moraju biti zaštićeni u košuljici, radna duljina min. 47 cm, promjer sustava min. od 5.3 mm do 6.6 mm, promjer košuljice min. od 6.8 mm do 8.1 mm | KOM
3 | Mehanički sustav za izvlačenje elektroda - veličina min. od 9F do 13F, dvosmjerni mehanizam rotacija min. 280⁰ u svakom smjeru, nožići moraju biti zaštićeni u košuljici, radna duljina maks. 16 cm, promjer sustava min. od 4.8 mm do 6.1 mm, promjer košuljice min. od 6.3 mm do 7.6 mm | KOM
4 | Uređaj za izvlačenje elektroda - zaključava cijelu duljinu elektrode, mogućnost otpuštanja i ponovnog zaključavanja, vidjljiva oznaka pod ionizirajučim zračenjem, promjer primjene min. od 0.33 mm do 0.81 mm , radna duljina min. 65 cm. | KOM
5 | Drška za košuljice - kompatibilno s košuljicama vanjskog promjera min. od 4.0 mm do 7.5 mm, duljina drške maks. 65 mm, izvedena od polimera oblikom prilagođenog uporabi, punjenje sa strane, može repozicionirati | KOM
6 | Košuljica za dilatiranje - vanjskog promjera min. od 5.5 do 7.5 mm, unutarnjeg promjera min. od 4.2 do 5.9 mm, duljine min. od 23 do 43 cm, 45⁰ vrh, prozirni prozorčić za kontrast, otporan na savijanje, unutarnji sloj od teflona, vanjski sloj od pebaksa | KOM
UKUPNO ZA GRUPU PREDMETA NABAVE 143
SPECIFIČNOST: Isporučitelj se obvezuje za vrijeme trajanja ugovora dati na korištenje po 3 programatora za svaki isporučeni uređaj korisnicima Okvirnog sporazuma koji su KBC ( Klinički bolnički centri) a ostalima po 2 programatora i za iste osigurati mogućnost održavanja, servisiranja i osiguravanja rezervnih dijelova po potrebi te otklanjanje svih eventualnih kvarova o trošku Isporučitelja u roku od 24 sata od zaprimanja korisnika za vrijeme trajanja Ugovora (primjenjivo samo za grupe predmeta nabave koje obuhvaćaju uređaje(Grupe 1-49, 127-129, 131,132, 134-140 i 142)