## Tehn.spec.
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE:
UZV uređaj za potrebe Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA DA/NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4
1 | Ultrazvučni uređaj najviše klase za primjenu u nefrologiji i kardiologiji:
2 | Color Doppler ultrazvučni uređaj najviše razine s odgovarajućim programima za primjenu u nefrologiji i kardiologiji - konzola na četiri kotača. Centralno zaključavanje i otključavanje kotača i zaključavanje 2 kotača po smjeru putem jedne papučice radi lakšeg upravljanja uređajem. Ukupna masa uređaja manja od 116 kg sa uključenom baterijom integriranom od strane proizvođača i termalnim printerom.
3 | Upravljačka ploča s podešavanjem dubine, rotacije, visine i bočnog otklona. Podešavanje dostupno sa i bez strujnog mrežnog napajanja. Uvlačiva mehanička tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem zaštićena od prskanja tekućinom radi dezinfekcije. Elektromagnetsko otključavanje i zaključavanje pomaka upravljačke ploče u svim smjerovima pritiskom na jednu tipku. Ručno otključavanje i podešavanje upravljačke ploče u rotaciji, dubini, visini i bočnom otklonu u slučaju prazne baterije uređaja. Prednja i stražnja ručka. Originalne elastične kopče proizvođača za pridržavanje i zaštitu kabela sondi; skidanje i postavljanje bez alata. Klizači za podešavanje pojačanja po dubini (fizičke tipke ili osjetljivo na dodir), min. 8 razina podešavanja, stalno dostupni na upravljačkoj ploči bez ulaska u izbornike ili aplikacije. Prikaz TGC krivulje i vrijednosti na glavnom zaslonu.
4 | DICOM GSDF kablibrirani LED ili OLED monitor dijagonale min. 60 cm, rezolucije min. 1920 x1080 piksela, svjetline najmanje 350 cd/m2. 10 bitno kodiranje boje. Prikaz 120% ili više raspona boja prema Adobe RGB standardu ili jednakovrijedno. Prikaz UZV slike na cijeloj površini zaslona (full sceen). Namještanje monitora nezavisno od upravljačke ploče, monitor smješten na pokretnoj ruci podesiv po visini, dubini, nagibu i rotaciji lijevo/desno min. +/-180°. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni ne manji od +/- 89°. Prednja strana monitora bez izbočenih rubova okvira, izvedena od kaljenog stakla za olakšano brisanje i dezinfekciju.
5 | Dodatni ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem, osjetljiv na dodir dijagonale min. 30 cm. Digitalna alfanumerička tipkovnica, kontrola upravljanja pojačanja po dubini (TGC) klizačima sa dodirnog ekrana, min. 8 razina podešavanja. Prikaz krivulje i numeričke vrijednosti TGC-a.
6 | Mogućnost rada s min. 5 aktivno priključenih sondi, od kojih su najmanje 4 slikovne. Orijentacija kabela na priključenim sondama izvedena da spriječi kapanje tekućine na kućište konektora.
7 | Podržavanje min.: konveksne, konveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, konveksne i sektorske matrične tehnologije izrade iz jednog komada kristala, linearne, linearne s više redova kristala tehnologije izrade iz jednog komada kristala, linearne volumne matrične tehnologije izrade iz jednog komada kristala, linearne intraoperativne, mikrokonveksne tehnologije izrade iz jednog komada kristala, 3D/4D volumne matrične konveksne. Konstrukcija sondi bez pokretnih dijelova.
8 | Softverski programibilan tvorbenik ultrazvučnog snopa (beamformer) izlazne rezolucije min. 1920x1080 piksela. Automatsko fokusiranje slike uz funkcionalnost ručne korekcije širine i pozicije zone fokusa u punom rasponu radnog polja. Min. 16 bit-ni analogno-digitalni pretvornik. Analogno- digitalna knverzija min. 160.000.000 uzoraka/s.
9 | Broj kanala za procesuiranje signala: min. 38.000.000.
10 | Dinamički raspon sustava: min. 380 dB.
11 | Frekvencijski raspon uređaja na fundamentalnoj frekvenciji (harmonici isključeni) min. od 1 do 25.2 MHz
12 | Načini rada: 2D (B), M prikaz, anatomski M prikaz, tkivno harmonično oslikavanje (THI), prikaz kodiranim harmonicima s pulsnom inverzijom, prošireno polje prikaza za linearne i konveksne sonde, obojani Doppler (color Doppler), pulsni Doppler (PW Doppler), power Doppler, usmjereni power Doppler, visokoosjetljivi power Doppler, tripleks prikaz - istovremeni prikaz 2D, obojanog Dopplera i PW Dopplera u stvarnom vremenu, kardiološki kontrast, CEUS, Doppler miokarda,
13 | 2D (B) prikaz: - dubina prikaza slike min. 0-55 cm - zakretanje polja sektora, namještanje širine sektora - uvećanje visoke rezolucije za područje interesa koje fokusira cijelu snagu ultrazvučnog oslikavanja - automatska kontinuirana optimizacija slike, aksijalno i lateralno pojačanje u realnom vremenu, automatsko progresivno podešavanje svjetline slike u udaljenom segmentu slike (far field) - upravljanje pojačanjem za dvodimenzionalni način rada, Doppler intenziteta, jednodimenzionalni način, obojeni Doppler, pulsni Doppler i kontinuirani Doppler na pristupnim tipkama svakog pojedinačnog načina rada - tonirane 2D mape - uvećanje visoke rezolucije, s faktorom uvećanja min. 22x - istovremeno podešavanje parametara slike, najmanje: gustoća linija, perzistencija, broj linija u višesmjernom načinu rada, putem jedne tipke - automatska aktivacija kompatibilnih preseta prilikom izbora druge sonde u izborniku - brzi pristup odabranim presetima (favoriti) pritiskom na jednu tipku - bojom kodirane anatomske anotacije, funkcionalnost uređivanja i dodavanja slikovnih oznaka od strane korisnika - funkcionalnost automatskog i ručnog određivanja redosljeda slika u pregledu i u naknadnim mjerenjima - automatska mjerenja u dvodimenzionalnom načinu u živoj slici i naknadnoj obradi; najmanje: unutarnji promjer lijeve klijetke u dijastoli (LVIDd), debljina interventrikularnog septuma u dijastoli (IVSd), debljina stražnje stijenke lijeve klijetke u dijastoli (LVPWd), promjer lijeve klijetke u sistoli (LVIDs), uzlazna aorta (ASC Ao), sinus Valsalve (Ao sinus), sinotubularni spoj (Ao STJ). Sva mjerenja dostupna i u ručnom načinu mjerenja. - podesivi parametri oslikavanja, najmanje: ručno i automatsko pojačanje, frekvencijski raspon, dinamički raspon, višesmjerno oslikavanje, poboljšanje granica, kompresija, povećanje, zrcaljenje slike (gore/dolje i lijevo/desno), prošireni prikaz, snaga akustičnog snopa, harmoničko oslikavanje, perzistencija
14 | Obojani Doppler (color Doppler): - raspon skale brzina min. od 3 cm/s do 300 cm/s - podesiva veličina i položaj područja interesa - prikaz obojanog Dopplera na 2D prikazu, promjenljivo polazište skale i uklanjanje boje sa 2D kino petlji - automatsko postavljanje položaja i usmjerenja (zakretanje snopa) regije interesa obojanog Doppler prikaza skeniranjem linearnim sondama pritiskom na jednu tipku bazirano na umjetnoj inteligenciji (AI) - dopplerska aplikacija za oslikavanje s trodimenzionalnim efektom. Prikaz topografije vaskularnog protoka paralelnim korištenjem informacija o brzini i intenzitetu protoka za jasnije ocrtavanje granica. Dostupno u kombinaciji sa obojenim načinom rada, Dopplerom intenziteta i mikrovaskularnim oslikavanjem. Podešavanje razine trodimenzionalnog efekta u najmanje 4 razine. Primjenjivo u radu u stvarnom vremenu i naknadnoj obradi. - pristup modu za oslikavanje koronarnih arterija bez promjene ili izlaska iz aktivnog preseta - podesivi parametri oslikavanja, najmanje: ručno i automatsko pojačanje, bazna linija, skala brzine, frekvencija oslikavanja, inverzija boje, obojena mapa, uklanjanje boje, prioritet boje, optimizacija protoka, filter niskih frekvencija, povećanje, kompresija, struktura rastera boje, prikaz turbulencijskih zona, snaga akustičnog snopa, gustoća linija, prioritet boje
15 | Pulsni Doppler (PW Doppler): - raspon skale brzina min. od 10 cm/s do 600 cm/s pri kutu od 60º - dopplerski kut podesiv min. +/- 88⁰ u pojedinačnom koraku od 2⁰ ili većem - veličina mjernog volumena (sample volume) podesivo min. od 0,5 mm do 20 mm - brzina iscratavanja spektra u najmanjem rasponu 20-260 mm/s - prikaz najmanje 25s neprekinutog PW zapisa na zaslonu - dopplerska mjerenja brzine u min rasponu 1 mm - 35 cm, vremena u jedinici razlučivosti max. 2 ms - automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu, min. PS, ED, PS/ED, PI, RI - mogućnost invertiranja spektra i korekcije kuta - detektiranje velikih brzina protoka, pulsni Doppler visoke učestalosti (HPRF) - automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku, podešava min. baznu liniju, inverziju, učestalost pulsnog Dopplera (PRF) u živoj slici i kutnu korekciju - automatsko pozicioniranje mjernog volumena (sample volume) i kuta dopplerskog snopa - automatska korekcija kuta mjernog volumena, pomak i orijentacija dopplerske regije interesa s pomakom sonde u stvarnom vremenu u živoj slici - automatizirana aplikacija za mjerenje protoka (vaskularni, fistule) iz prosječne brzine (TAMV) - automatska mjerenja i izračuni u stvarnom vremenu i naknadnoj obradi, najmanje: vršna sistolička brzina (PSV), brzina na kraju dijastole (EDV), indeks otpora (RI), perfuzijski indeks (PI), akceleracijsko vrijeme (AT), deceleracijsko vrijeme (DT), vremenski integral brzine (VTI), vršni gradijent tlaka (PG), srčana frekvencija (HR). Sva mjerenja dostupna i u ručnom načinu mjerenja. - podesivi parametri oslikavanja, najmanje: ručno i automatsko pojačanje, inverzija, bazna linija, korekcija kuta, format prikaza, pojačanje, brzina prikaza spektra, obojena mapa, filter niskih frekvencija
16 | Kontinuirani Doppler (CW Doppler): - prikaz brzina kontinuiranim Dopplerom u min. rasponu od 24 cm/s do 28 m/s - automatska optimizacija slike za kontinuirani Doppler - automatsko prepoznavanje spektralnog zapisa i otvaranje sukladnih izbornika mjerenja - automatska mjerenja i izračuni u stvarnom vremenu i naknadnoj obradi; najmanje: vršna brzina E vala na mitralnoj valvuli (MV peak E), vršna brzina A vala na mitralnoj valvuli (MV peak A), brzina punjenja na mitralnoj valvuli (MV inflow), vremenski integral brzine izlaznog trakta lijeve klijetke (LVOT VTI), vršna brzina u izlaznom traktu lijeve klijetke (LVOT Vmax), vremenski integral brzine aortalne valvule (AV VTI), vršna brzina na aortalnoj valvuli (AV Vmax), vršna brzina regurgitacije na trikuspidnoj valvuli (TR Vmax), vršna brzina na pulmonalnoj valvuli (PV Vmax). Sva mjerenja dostupna i u ručnom načinu mjerenja - podesivi parametri slike, najmanje: inverzija, bazna linija, korekcija kuta, format prikaza, pojačanje, brzina prikaza spektra, kompresija i obojena mapa
17 | Visokoosjetljivi Power Doppler
18 | Upotreba za detekciju sporih protoka i mikrovaskularne cirkulacije. Dvije razine osjetljivosti i direkcijski način rada. Adaptivni filteri niskih frekvencija. Dostupno u kontrastnim načinima rada sa niskim mehaničkim indeksom.
19 | Kontrast
20 | Prikaz kontrastne slike sa niskim mehaničkim indeksom na zaslonu sa opcijom prikaza u podijeljenom prikazu sa referentnom dvodimenzionalnom slikom. Pohrana zapisa u trajanju od najmanje 10 min. Dualni neovisni mjerač vremena. Podešavanje snage i trajanja zvučnog bljeska (flash). Rezolucijski način prikaza u naknadnoj obradi sa kompenzacijom kretnji. Dostupan u kombinaciji sa prikazom vremena dolaska kontrasta u boji (ne monokromatski).
21 | Programska aplikacija za procjenu i mjerenje globalne funkcije i regionalne pokretljivosti, deformacije i proračuna lijeve klijetke praćenjem referentnih točkaka (speckle tracking). Izračun globalne longitudinalne deformacije (GLS) vrijednosti pritiskom na jednu tipku nakon akvizicije 3 potrebna presjeka bez potrebe ručnog označavanja srčanih struktura. Automatska selekcija kino petlji, automatska detekcija i označavanje presjeka (AP4, AP2, AP3) . Prikaz deformacijskih krivulja na granici endokarda i na srednjoj liniji miokarda. Funkcionalnost ručne promjene opcrtavanja s automatskom korekcijom računalnog modela bez potrebe za potvrdom od strane korisnika. Vršna longitudinalna deformacija za svaki apikalni segment i globalni prosjek. Kružni prikaz u 18 segmenata. Automatski odabir akvizicijskih kino petlji za analizu bez označavanja od strane korisnika. Podržava automatski rad sa i bez EKG-a. Automatski izračun istisne frakcije. Automatski izračun monoplanarne i biplanarne ejekcijske frakcije (EF) metodom Simpson analize. Kalkulacija indeksiranih vrijednosti (EDVI i ESVI) nakon dodavanja visine i težine pacijenta.
22 | Redukcija točkastih (speckle) artefakata. Podešavanje u min. 5 koraka.
23 | Višesmjerno skeniranje.
24 | Panoramski rekonstrukcijski prikaz dostupan u radu sa svim traženim sondama, duljina prikaza min. 600 mm, mogućnost mjerenja u naknadnoj obradi.
25 | Specijalizirani program s radiološkim i kardiološkim mjerenjima, izračunima i izvješćima podesiv prema zahtjevima korisnika, mogućnost prilagodbe izvještaja za ispis na PC printer zajedno sa slikama, mjerenjima i komentarom.
26 | Izvoz slikovnih podataka u min. AVI i JPEG formatima.
27 | Kino prikaz, pohrana min. 10 min kino zapisa. Funkcionalnost prospektivnog i retrospektivnog snimanja, promjena bez potrebe prekidanja pregleda. Mjerenja i kalkulacije na kino snimci.
28 | Pohrana slika i kino sekvenci na jedan ugrađeni SSD od min. 1 TB i vanjsku USB memoriju. Odvojeni sistemski disk min. 1TB
29 | Priključci min.: DP, mrežni Ethernet priključak s brzinom prijenosa podataka min. 1 Gbps, 2x USB 3.0.
30 | Upute za upotrebu dostupne pritiskom na jednu tipku u elektronskom formatu na ekranu uređaja.
31 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini, min. pohrana i radna lista. Aktivacija predefniranih postavki rada (UZV sonda, preset, prema tipu pregleda iz radne liste.
32 | Mogućnost prikaza paralelne usporedne žive ultrazvučne slike s datotekom s CT i MR uređaja, uvezenom putem USB, CD, DVD- medija ili bolničkog sustava za pohranu slikovnih podataka (PACS) na ultrazvučni uređaj.
33 | Mrežno napajanje uređaja 100-240V 50/60 Hz. Najveća potrošnja električne energije manja od 600 VA. Rad u transportnom modu na bateriji integriranoj od strane proizvođača najmanje 40 min. Radni uvjeti: temperatura u min. rasponu 10 do 40 °C, vlaga u min. rasponu 15-80% bez kondenzacije.
34 | Ugrađeni program za provjeru tehničke ispravnosti uređaja i priključenih sondi.
35 | Multifrekventne sonde:
36 | Širokopojasna konveksna sonda tehnologije izrade iz jednog komada kristala, frekvencijskog raspona min. od 1 do 5 MHz. Broj elemenata: min. 160. Kut prikaza min. 110°. Priključivanje na bilo koji konektor za slikovne sonde na uređaju. Sonda bez pokretnih dijelova. Metalni konektor sonde bez igličastih kontakata za bolje odvođenje topline.
37 | Linearna sonda s više redova kristala, tehnologije izrade iz jednog komada kristala, frekvencijskog raspona min. od 3 do 22 MHz. Broj elemenata: min. 1.900. Širina prikaza min. 50 mm. Priključivanje na bilo koji konektor za slikovne sonde na uređaju. Sonda bez pokretnih dijelova. Metalni konektor sonde bez igličastih kontakata za bolje odvođenje topline.
38 | Širokopojasna linearna sonda, frekvencijskog raspona min. od 3 do 12 MHz. Broj elemenata: min. 160. Širina prikaza od max. 39 mm.Priključivanje na bilo koji konektor za slikovne sonde na uređaju. Sonda bez pokretnih dijelova. Metalni konektor sonde bez igličastih kontakata za bolje odvođenje topline.
39 | Periferija:
40 | Crno bijeli video pisač širine najmanje 110 mm
41 | Integrirani EKG modul sa kablovima za odrasle. Prikaz odabranog odvoda EKG signala (I, II, III) i respiracije istovremeno. Funkcionalnost priključka vanjskog analognog izvora EKG-a. Dostupna podešavanja, najmanje: pojačanje EKG signala i pozicija na glavnom zaslonu, brzina prikaza, zvučno označavanje R vala, inverzija EKG prikaza.
42 | Integrirane izvlačive ladice za pohranu potrošnog materijala, dostupne s obje bočne strane
Ovlašteni predstavnik ponuditelja:
___________________________________________________________________
ime i prezime
potpis i žig